## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„Львівська політехніка”

На правах рукопису

АНДРУЩАК Назарій Анатолійович

УДК 53.082.54, 535-14, 535.544, 681.787.2

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИЗНАЧЕННЯ

ПОКАЗНИКІВ ЗАЛОМЛЕННЯ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

У ДІАПАЗОНІ ДОВЖИН ХВИЛЬ 400 нм÷10 мм

05.12.20 – оптоелектронні системи

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник –

доктор технічних наук, професор

Бобицький Я.В.

Львів – 2012

ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................................6

РОЗДІЛ 1 
Показник заломлення як фундаментальна величина та його визначення для матеріалів елементів оптоелектронних систем	12

1.1. Показник заломлення як фундаментальна величина	12

1.1.1. Визначення показника заломлення	12

1.1.2. Актуальність вимірювання показника заломлення оптоелектронних елементів	13

1.1.3. Заломлення світла на межі двох середовищ. Формули Френеля	15

1.2. Дисперсія показника заломлення	17

1.2.1. Визначення дисперсії показника заломлення	17

1.2.2. Рівняння Селмейера	20

1.2.3. Співвідношення Крамерса-Кроніга	21

1.3. Вимірювання показника заломлення у видимому діапазоні довжин

хвиль	22

1.3.1. Метод еліпсометрії	23

1.3.2. Імерсійний метод	25

1.3.3. Метод мінімального відхилення	27

1.4. Вимірювання показника заломлення в міліметровому діапазоні довжин
 хвиль	29

1.4.1. Метод дисперсійної Фур’є спектроскопії	29

1.4.2. Метод відкритого резонатора Фабрі-Перо	31

1.4.3. Cпектрометр „Епсилон”	34

1.5. Інтерференційний метод	35

Висновки до розділу 1...............................................................................................39

РОЗДІЛ 2
ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНО-ПОВОРОТНОГО МЕТОДУ ВИМІРЮВАНЬ ПОКАЗНИКІВ ЗАЛОМЛЕННЯ У ВИДИМІЙ ОБЛАСТІ СПЕКТРА	40

2.1. Базова схема вимірювання	40

2.2. Виведення робочих співвідношень та оцінка похибки вимірювання	44

2.2.1. Врахування показника заломлення середовища, в якому знаходиться вимірювальний зразок	44

2.2.2. Оцінка похибки визначення показника заломлення оптоелектронних елементів з урахуванням показника заломлення середовища	46

2.2.3. Розрахунок залежності похибки визначення показника заломлення від довжини хвилі та від товщини і кута повороту зразка	53

2.3. Конструкторсько-технологічна проробка механічних вузлів	57

2.3.1. Конструкторська розробка корпусу пристрою, несучої конструкції інтерферометра та принципів їх механічної розв’язки	57

2.3.2. Вибір принципів кріплення оптичних елементів інтерферометра та їх юстування	61

2.4. Автоматизація процесу вимірювання показника заломлення оптоелектронних елементів з використанням засобів сучасної електроніки	65

2.4.1. Вдосконалення електронної схеми керування механізмом обертання вимірюваного зразка	65

2.4.2. Вдосконалення методики реєстрації зсуву інтерференційної картини та запису відповідної інформації	68

2.5. Постановка експерименту та аналіз результатів	69

Висновки до розділу 2...............................................................................................73

РОЗДІЛ 3
Розробка методІВ, Експериментальних установок ТА ЗАСОБІВ для визначення показників заломлення матеріалів в міліметровому чи субтерагерцовому діапазонах хвиль	75

3.1. Розробка засобів вимірювань та структурна схема експериментальної установки для міліметрового діапазону довжин хвиль	75

3.1.1. Розрахунок та виготовлення лінз для міліметрового діапазону хвиль	80

3.1.2. Виготовлення поляризатора, аналізатора та подільників пучка	83

3.1.3. Розробка та технічне впровадження механічних вузлів схеми	85

3.2. Приймач та передавач електромагнітного випромінювання в міліметровому діапазоні довжин хвиль	87

3.3. Юстування експериментальної інтерферометричної установки	89

3.4. Виведення основних робочих формул	91

3.4.1. Розрахунок зсуву інтерференційної картини в інтерферометрі Маха-Цендера	91

3.4.2. Адаптація для випадку анізотропних матеріалів	92

3.5. Розрахунок похибки вимірювань інтерферометрично-поворотним методом для міліметрового діапазону хвиль	93

3.5.1. Оцінка похибки визначення показників заломлення оптоелектронних елементів	93

3.5.2. Оцінка похибки вимірювань для фізично реальних умов проведення експерименту	95

3.6. Вимірювання показника заломлення кристалічних матеріалів	95

3.6.1. Характеристика зразків для проведення вимірювань	95

3.6.2. Результати експериментальних вимірювань	97

3.7. Спрощений метод вимірювання показників заломлення в субтерагерцовому діапазоні частот	103

3.7.1. Теоретичний підхід до формування інтерференційної картини в інтерферометрі Маха-Цендера	103

3.7.2. Характеристика основних параметрів установки	105

3.7.3. Методика проведення вимірювань та основні формули	108

3.7.4. Апробація роботи установки	110

Висновки до розділу 3.............................................................................................112

РОЗДІЛ 4 
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ  ВИМІРЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗАЛОМЛЕННЯ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ	114

4.1. Врахування клиновидності зразка при визначенні показника
 заломлення	115

4.1.1. Експериментальна установка для вимірювання показника заломлення оптоелектронних елементів із непаралельними вхідними гранями	116

4.1.2. Виведення основних робочих формул	118

4.1.3. Апробація способу вимірювання показника заломлення на прикладі кристалів ніобату літію	121

4.2. Застосування сучасних технології автоматизації та програмування для вимірювання показника заломлення	122

4.2.1. Пристрій автоматизації USB-6009	122

4.2.2. Схема включення сигналів в USB-6009	127

4.3. Програмно-апаратний комплекс для реалізації інтерферометрично-поворотних вимірювань в широкому діапазоні довжин хвиль	131

4.4. Процес визначення показника заломлення досліджуваного зразка опто-електронного елементу з використанням програмно-апаратного комплексу	142

Висновки до розділу 4.............................................................................................144

ВИСНОВКИ.............................................................................................................146

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................................148

ДОДАТОК А............................................................................................................162

Вступ

Актуальність теми. Сучасна оптоелектроніка вирішує завдання, пов’язані з дослідженням процесів передавання, зберігання, оброблення та відтворення інформації, а також конструюванням відповідних систем. В оптичних інформаційних системах перераховані процеси реалізують шляхом взаємодії пучків електромагнітного випромінювання з матеріальними середовищами. Відповідні матеріали повинні володіти властивостями, які можна змінювати під впливом механічних, електричних, магнітних та інших фізичних полів, а також під впливом самого світла.

Кожен оптоелектронний пристрій містить один або кілька робочих елементів, які забезпечують його функціонування. Ці оптоелектронні елементи перетворюють когерентне або некогерентне випромінювання у різних спектральних ділянках, змінюють тип (чвертьхвильова пластинка) або напрямок (півхвильова пластинка) поляризації електромагнітних хвиль, дають змогу комутувати світлові потоки з декількох входів на один (чи декомутувати їх на різні виходи) тощо. Прикладами є також робочі елементи модуляторів, демодуляторів, дефлекторів, фільтрів електромагнітного випромінювання та ін.

У таких пристроях робочими елементами досить часто є плоско-паралельні чи клиноподібні зразки кристалічних матеріалів спеціальних зрізів. Тому постає актуальна задача швидкого і точного визначення показників заломлення виготовленого оптоелектронного елемента з урахуванням його анізотропії, яка залежить від геометрії зрізу. Оскільки на практиці оптичні характеристики, що визначають робочі параметри такого елемента, змінюються від зразка до зразка, то для приладобудування принципово визначити показник заломлення саме для конкретного готового елемента, який надалі будуть експлуатувати, а не для іншого зразка того ж оптичного матеріалу. Крім того, сьогодні тривають інтенсивні пошуки нових матеріалів, які не поглинають електромагнітне випромінювання в діапазоні аж до субтерагерцових частот, або навпаки, мають екранувальні властивості в цій області. Тому постає інша актуальна задача – визначення показників заломлення (чи діелектричної проникності) матеріалів в області міліметрових (або субміліметрових) довжин хвиль.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до основних напрямів наукових досліджень кафедр фотоніки і телекомунікацій Національного університету “Львівська політехніка” в рамках таких тем і проектів: держбюджетної наукової теми “Дослідження матеріалів, елементів та розробка пристроїв оптичних інфокомунікаційних систем” (номер державної реєстрації 0108U000383, 2008–2009); міжнародного українсько-польського проекту “Дослідження нових кристалічних матеріалів для потреб оптоелектроніки: характеризація, оптимізація геометрії та підвищення ефективності їх практичного використання” (№М138-2009, номер державної реєстрації 0109U003468, 2009–2010); міжнародного проекту Українського науково-технологічного центру “Розробка методології створення найбільш ефективних акустооптичних комірок НВЧ-діапазону для управління потужним лазерним випромінюванням” (№4584, 2008–2010); держбюджетної наукової теми “Резонанс плазмонів та хвилеводних мод в наноструктурах та їх застосування” (номер державної реєстрації 0110U001118, 2011–2012).

Мета та задачі досліджень. Мета роботи полягає в розробленні інтерферометрично-поворотного і спрощеного інтерференційного методів та засобів їхньої реалізації для неруйнівного визначення показників заломлення плоско-паралельних і клиновидних оптоелектронних елементів у широкому діапазоні довжин хвиль.

Мета досліджень передбачає виконання таких задач:

- отримання аналітичних співвідношень для розрахунку показника заломлення на основі експериментальних даних, які дають змогу врахувати вплив неминучої неконтрольованої або запланованої клиновидності досліджуваних зразків, а також вплив заломлюючих властивостей повітря при таких дослідженнях;

- розроблення та реалізація автоматизованої поворотно-механічної системи та засобів для вимірювань показника заломлення в різних спектральних діапазонах;

- розроблення і впровадження алгоритмів опрацювання експериментальних даних, сумісних з сучасними середовищами роботи засобів автоматизації експерименту;

- теоретичне обґрунтування та апробація спрощеного інтерференційного методу вимірювань показника заломлення матеріалів у субтерагерцовому діапазоні.

Об’єктом дослідження є оптичні характеристики елементів оптоелектронних приладів, а предметом дослідження – показники заломлення та методи їхнього визначення в оптичному та міліметровому (субміліметровому) діапазонах електромагнітного випромінювання.

Методи досліджень включають інтерферометричні підходи до визначення показника заломлення в оптичному діапазоні, а також у діапазонах міліметрових і субміліметрових довжин хвиль; теоретичні методи, засновані на принципах променевої оптики для видимого та надвисокочастотного діапазонів; методи цифрового оброблення сигналів і методи опрацювання експериментальних даних у інженерному середовищі програмування LabVIEW.

Наукова новизна одержаних результатів:

- Вперше знайдено закономірності для зміни оптичного шляху, які враховують неминучу неконтрольовану непаралельність поверхонь або заплановану клиновидність досліджуваних зразків, і на цій основі отримано аналітичні співвідношення для розрахунку показників заломлення відповідних оптоелектронних елементів, що дало змогу позбутися систематичних похибок.

- Вперше оцінено вплив заломлюючих властивостей повітря на закономірності змін різниці ходу електромагнітної хвилі в зразку кристалічного матеріалу залежно від кута його орієнтації і на цій основі одержано аналітичні вирази для розрахунку показників заломлення ізотропних та анізотропних елементів оптоелектронних приладів.

- На основі виявлених закономірностей розвинуто інтерферометрично-поворотний метод і засоби його реалізації та розширено межі його застосовності на діапазон від видимого світла (  400 нм) до міліметрових хвиль (  10 мм) для неруйнівного визначення показників заломлення плоско-паралельних і клиновидних ізотропних або анізотропних оптоелектронних елементів, які після досліджень залишаються придатними для прикладного використання.

- Розроблено та апробовано новий спрощений інтерференційний метод визначення показників заломлення оптоелектронних елементів у субтерагерцовому діапазоні, який полягає у формуванні інтерференційного мінімуму в пам’яті векторного аналізатора спектру шляхом лінійного переміщення приймача електромагнітного випромінювання із подальшим вимірюванням зсуву цього мінімуму при внесені досліджуваного зразка в робочий канал, що дало змогу позбутися опорного каналу та спростити процес вимірювань.

- Вперше експериментально визначено показники заломлення для оптичного скла, кристалічного кварцу, кристалів сапфіру і евлітину в міліметровому діапазоні, а також уточнено значення показників заломлення для досліджуваних зразків із кристалів ніобату літію та кварцу у видимому діапазоні довжин хвиль, що розширило базу даних параметрів оптоелектронних матеріалів.

Практичне значення одержаних результатів. Виведені робочі формули та методика врахування неплоско-паралельності зразків дали змогу зменшити затрати на підготовку високоякісних паралельних зразків для досліджень, позбутися систематичних похибок і підвищити точність визначення показників заломлення для зразків із неконтрольованою непаралельністю поверхонь або запланованою клиновидністю. Створено та апробовано експериментальні установки, які дають змогу проводити прецизійні експрес-вимірювання показників заломлення для ізотропних і анізотропних елементів оптоелектронних приладів у діапазоні від видимого світла до міліметрових хвиль. Розроблено програмний комплекс керування експериментом і опрацювання результатів вимірювань у сучасному інженерному середовищі National Instruments LabVIEW. Ці апаратні та програмні рішення використовують у навчальному процесі та наукових дослідженнях на кафедрах фотоніки та телекомунікацій.

Особистий внесок здобувача. Мету та задачі дисертаційних досліджень поставлено науковим керівником. Результати, висвітлені у роботі, отримано дисертантом особисто або за його безпосередньою участю. Зокрема, авторові належать розроблення, монтаж і апробація автоматизованих експериментальних установок для визначення показників заломлення в оптичному діапазоні та діапазоні міліметрових хвиль, а також програмного забезпечення до них. Дисертант брав участь у розробленні та апробації спрощеного інтерференційного методу для субтерагерцового діапазону (на базі Варшавського Політехнічного університету, Польща, під керівництвом професора Ящишина Є. М.). Автор самостійно отримав основні робочі співвідношення, обробив усі результати експериментів і сформулював висновки роботи. Підготовку всіх публікацій до друку він виконав особисто.

Зокрема, у статті [151] автор розробив вимірювальний комплекс на базі персонального комп’ютера та засоби визначення показника заломлення ізотропних і анізотропних матеріалів в діапазонах міліметрових і субміліметрових довжин хвиль. У статті [125] автор описав модернізовану установку, запропонував схеми позиціонування зразка та автоматизованої реєстрації, запропонував спосіб усунення систематичних похибок, а також дослідив кристали ніобату літію. У статтях [126, 127] автор одержав уточнені значення показників заломлення досліджених зразків із кристалів ніобату літію та кварцу. У патенті [180] дисертант виклав принципи методу, вивів робочі співвідношення та захистив відповідний спосіб вимірювання. У роботах [162, 152] автором виведено робочі співвідношення і формули для похибок, а в [161, 153] представлено адаптацію методу для анізотропних матеріалів з виведенням формул. У роботах [156, 163, 164, 160, 172, 173] автор апробував установку, описав її роботу, отримав експериментальні залежності, проаналізував результати та зіставив їх з даними літератури.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень викладено у доповідях міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, серед яких науково-методична конференція “Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій–2007” (Львів, 17–20 жовтня 2007); Міжнародна конференція TCSET’2008 (Львів–Славсько, 19–23 лютого 2008); відкрита науково-технічна конференція ІТРЕ НУ “Львівська політехніка” з проблем електроніки (Львів, 1–3 квітня 2008); Міжнародна конференція CAOL-2008 (Алушта, 28 вересня–4 жовтня 2008); Міжнародна науково-технічна конференція “Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2009” (Крим, Севастополь, 20–25 квітня 2009); Міжнародна конференція MIKON-2010 (Литва, Вільнюс, 14–16 червня 2010); відкрита науково-технічна конференція ІТРЕ НУ “Львівська політехніка” з проблем електроніки (Львів, 3–5 квітня 2012); Міжнародна конференція ISPCS-2012 (Львів, 12-15 вересня 2012).

Публікації. Результати дисертаційної роботи викладено в 15 наукових працях, зокрема 6 статтях у фахових наукових виданнях (з них 2 у виданнях іноземних держав, що включені до міжнародних наукометричних баз), 1 патенті і 8 тезах та матеріалах наукових конференцій.

Структура дисертації. Дисертаційна робота містить вступ, чотири розділи, висновки та бібліографічний перелік (182 джерела). Повний обсяг дисертації – 164 сторінки друкованого тексту, включаючи 57 рисунків і 9 таблиць.

# ВИСНОВКИ

- Використання інтерферометрично-поворотного методу розширено на випадок клиновидних оптоелектронних елементів. Отримані аналітичні співвідношення враховують заплановану клиновидність або неминучу неконтрольовану непаралельність поверхонь досліджуваних зразків, що дало змогу в розрахунку показників заломлення оптоелектронних елементів позбутися систематичних похибок, які сягають δnсист = 1,6(10–1; 2,4·10–3 або 1,9·10–4 за умов непаралельності вхідних граней зразків, рівної 1°, 1′ або 5′′, відповідно.

- Встановлені аналітичні співвідношення для розрахунку показників заломлення оптоелектронних елементів враховують заломлюючі властивості повітря, що дало змогу усунути систематичну похибку, яка для видимого діапазону спектра не є нехтовно малою і становить δnсист = 7·10–5.

- На основі модернізованого інтерферометрично-поворотного методу та розроблених засобів вимірювань створено та апробовано експериментальні установки, що забезпечують неруйнівне визначення у видимому і міліметровому діапазонах довжин хвиль показників заломлення плоско-паралельних або клиновидних ізотропних і анізотропних оптоелектронних елементів, які є придатними для наступного прикладного застосування.

- Розроблено спрощений інтерференційний метод, який полягає у формуванні інтерференційного мінімуму в пам’яті векторного аналізатора спектра шляхом лінійного переміщення приймача електромагнітного випромінювання із подальшим вимірюванням зсуву цього мінімуму при внесенні досліджуваного зразка в робочий канал, що дало змогу позбутися опорного каналу та спростити процес вимірювань. На цій основі створено відповідну експериментальну установку для вимірювань показників заломлення матеріалів у субтерагерцовому діапазоні (50500 ГГц) та проведено апробацію методу на прикладі оптичного скла.

- Розроблено програмно-апаратний комплекс керування експериментом і

опрацювання результатів вимірювання з використанням обладнання для обробки сигналів компанії “National Instruments” та інженерного середовища National Instruments LabVIEW. На основі проведених експериментів продемонстровано високу точність вимірювань у досліджених спектральних діапазонах. Оцінена нами тривалість одного вимірювання, яка не перевищує 5 хв., підтверджує можливість проведення експрес-аналізу досліджуваних оптоелектронних елементів.

- Оцінено похибки визначення показників заломлення за модернізованим інтерферометрично-поворотним методом. Встановлено, що для видимого діапазону за фізично досяжних умов експерименту похибка становить 3,5·10–6, а на практиці було досягнуто значення 2·10–4. У діапазоні міліметрових довжин хвиль розраховані для різних поляризацій світла похибки визначення показників заломлення оптоелектронних елементів інтерферометрично-поворотним методом за фізично досяжних умов експерименту є  6,8·10–3 і 4,4·10–3. Програмно-апаратне забезпечення, використане в роботі, забезпечило експериментальну похибку визначення показника заломлення 2(10–2.

- Наявну базу даних для параметрів оптоелектронних матеріалів доповнено результатами, одержаними на основі розроблених методів і засобів. Зокрема, інтерферометрично-поворотним методом на частоті 33 ГГц за кімнатної температури вперше визначено показники заломлення оптичного скла (n = 1,530,02), кварцу (n = 2,120,02), сапфіру (n = 3,110,03) і евлітину (n = 2,020,02).

- Використовуючи створену нами інтерферометрично-поворотну установку та позбувшись усіх згаданих вище систематичних похибок, уточнено значення показників заломлення досліджуваних зразків із ніобату літію та кристалічного кварцу, які для довжини хвилі λ = 0,6328 мкм та кімнатної температури становлять відповідно no = 2,2868(0,0002, ne = 2,2032(0,0002 та no = 1,5436(0,0005, ne = 1,5527(0,0005.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.	 Борн М. Основы оптики / М. Борн, Э. Вольф. – М. : Наука, 1970. – 660 c.

2.	 Физика / [М. В. Белоус, В. Н. Васковская, Л. В. Воронецкая, Ю. Л. Ментковский]. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1983. – 360 с.

3.	 Яворський Б. М. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов / Б. М. Яворський, А. А. Детлаф. – М.: Наука, 1965. – 848 с.

4.	 Калитеевський Н. И. Волновая оптика / Н. И. Калитеевський. – М. : Наука, 1971. – 376 с.

5.	Scully M. Quantum Theory of an Optical Maser. I. General Theory / M. Scully // Phys. Rev. – 1967. – Vol. 159. – P. 208–226.

6.	Franken P. Generation of Optical Harmonics / P. Franken // Phys. Rev. Lett. – 1961. – Vol. 7. – P. 118–119.

7.	Maker P. Effects of Dispersion and Focusing on the Production of Optical Harmonics / P. Maker // Phys. Rev. Lett. – 1962. – Vol. 8. – P. 21–22.

8.	 Giordmaine J. Mixing of Light Beams in Crystals / J. Giordmaine // Phys. Rev. Lett. – 1962. – Vol. 8. – P. 19–20.

9.	Terhune R. Optical Harmonic Generation in Calcite / R. Terhune // Phys. Rev. Lett. – 1962. – Vol. 8. – P. 404–406.

10.	Kleinman D. Theory of Second Harmonic Generation of Light / D. Kleinman // Phys. Rev. – 1962. – Vol. 128. – P. 1761–1775.

11.	Franken P. Optical Harmonics and Nonlinear Phenomena / P. Franken // Rev. Mod. Phys. – 1963. – Vol. 35. – P. 23–39.

12.	Armstrong J. Interactions between Light Waves in a Nonlinear Dielectric / J. Armstrong // Phys. Rev. – 1962. – Vol. 127. – P. 1918–1939.

13.	Optoelectronic refractive index measurements: application to smart processing / A. Cusano, A. Cutolo, M. Giordano, L. Nicolais // Sensors Journal IEEE. – 2003. – Vol. 3. – P. 781–787.

14.	Gervais F. Optical conductivity of oxides / F. Gervais // Materials Science and Engineering: R: Reports. – 2002. – Vol. 39. – P. 29–92.

15.	Годжаев Н. М. Оптика / Н. М. Годжаев. – М.: Высш. школа, 1977. – 432 с.

16.	Бутиков Е. И. Оптика / Е. И. Бутиков. – М.: Высш. школа, 1986. – 512 с.

17.	Refractive index and material dispersions of multi-component oxide glasses / T. Mito, S. Fujino, H. Takebe, K. Morinaga, S. Todoroki, S. Sakaguchi // J. Non-Crystalline Solids. – 1997. – Vol. 210, No 2-3. – P. 155–162.

18.	Ghosh G. Sellmeier coefficients for the birefringence and refractive indices of ZnGeP2 nonlinear crystal at different temperatures / G. Ghosh // Appl. Opt. – 1998. – Vol. 37. – P. 1205–1212.

19.	Morrissey B. W. Interpolation of refractive index data / B. W. Morrissey, C. J. Powell // Appl. Opt. – 1973. – Vol. 12. – P. 1588–1591.

20.	Bhar G. C. Refractive index interpolation in phase-matching / G. C. Bhar // Appl. Opt. – 1976. – Vol. 15. – P. 305–307.

21.	Marquardt D. W. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters / D. W. Marquardt // J. Soc. Indust. Appl. Math. – 1963. –  Vol. 11. –P. 431–441.

22.	Boyd G. Linear and nonlinear optical properties of AgGaS2, CuGaS2, and CuInS2, and theory of the wedge technique for the measurement of nonlinear coefficients / G. Boyd, H. Kasper, J. McFee // IEEE J. Quantum Electronics. – 1971. –Vol. 7. – P. 563– 573.

23.	Linear and nonlinear optical properties of some ternary selenides / G. Boyd, H. Kasper, J. McFee, F. Storz // IEEE J. Quantum Electronics. – 1972. –Vol. 8. – P. 900– 908.

24.	Boyd G. D. Linear and nonlinear optical properties of ZnGeP2 and CdSe / G. D. Boyd // Appl. Phys. Lett. – 1971. – Vol. 18. – P. 301.

25.	Roessler D. M. Kramers-Kronig analysis of reflection data / D. M. Roessler // Br. J. Appl. Phys. – 1965. – Vol. 16. – P. 1119–1123.

26.	Bode H. W. Network Analysis and Feedback Amplifier Design / H. W. Bode. – New York: Van Nostrand, Princeton, 1945. – 551 pp.

27.	Fujiwara H. Spectroscopic Ellipsometry: Principles and Applications / H. Fujiwara. – Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2007. – 361 pp.

28.	So S. S. Generalized ellipsometric method for the absorbing substrate covered with a transparent-film system. Optical constants of silicon at 3655 Å / S. S. So, K. Vedam // J. Opt. Soc. Am. – 1972. – Vol. 62. – P. 16–23.

29.	Stenberg M. A new ellipsometric method for measurements on surfaces and surface layers / M. Stenberg, T. Sandström, L. Stiblert // Materials Science and Engineering. – 1980. – Vol. 42. – P. 65–69.

30.	Bortchagovsky E. G. Ellipsometric method for investigation of the optical anisotropy of thin films: theory and calculations / E. G. Bortchagovsky // Thin Solid Films. – 1997. – Vol. 307. – P. 192–199.

31.	Ellipsometry as a high-precision technique for subnanometer-resolved monitoring of thin-film structures / V. Shvets, E. Spesivtsev, S. Rykhlitskii, N. Mikhailov // Nanotechnologies in Russia. – 2009. – Vol. 4. – P. 201–214.

32.	Pristinski D. Determination of film thickness and refractive index in one measurement of phase-modulated ellipsometry / D. Pristinski, V. Kozlovskaya, S. A. Sukhishvili // J. Opt. Soc. Am. A. – 2006. – Vol. 23. – P. 2639.

33.	Accurate ellipsometric measurement of refractive index and thickness of ultrathin oxide film / B. M. Ayupov, V. A. Gritsenko, H. Wong, C. W. Kim // J. Electrochem. Soc. – 2006. – Vol. 153, No 12. – P. F277–F282.

34.	Drude P. Ueber Oberflächenschichten. I. Theil / P. Drude // Annalen der Physik. – 2006. – Vol. 272. – P. 532–560.

35.	Drude P. Ueber Oberflächenschichten. II. Theil / P. Drude // Annalen der Physik. – 2006. – Vol. 272. – P. 865–897.

36.	Drude P. Ueber die Gesetze der Reflexion und Brechung des Lichtes an der Grenze absorbirender Krystalle / P. Drude // Annalen der Physik. – 2006. – Vol. 268. – P. 584–625.

37.	Winterbottom W. Determination of the anisotropy of surface energy of metals – I: Theoretical analysis / W. Winterbottom, N. Gjostein // Acta Metallurgica. – 1966. – Vol. 14. – P. 1033–1040.

38.	Jasperson S. N. A modulated ellipsometer for studying thin film optical properties and surface dynamics / S. N. Jasperson, D. K. Bürge, R. C. O’Handley // Surface Science. – 1973. – Vol. 37. – P. 548–558.

39.	Dressel M. Verifying the Drude response / M. Dressel, M. Scheffler // Annalen der Physik. – 2006. – Vol. 15. – P. 535–544.

40.	Kauffman A. M. A simple immersion method to determine the refractive index of thin silica films / A. M. Kauffman // Thin Solid Films. – 1967. – Vol. 1. – P. 131–136.

41.	Ohlídal I., Navrátil K. Optical analysis of non-absorbing double layers by means of immersion reflectometry I: Liquid immersion method / I. Ohlídal, K. Navrátil // Thin Solid Films. – 1980. – Vol. 67. – P. 245–251.

42.	Faick C. A. Precision apparatus for the rapid determination of indices of refraction and dispersion by immersion / C. A. Faick, B. A. Fonoroff // J. Opt. Soc. Am. – 1944. – Vol. 34. – P. 330–335.

43.	Billmeyer F. W. Measurements of the refractive index of films / F. W. Billmeyer // J. Appl. Phys. – 1947. – Vol. 18. – P. 431–434.

44.	Cherkasov Y. A. Application of ‘Focal Screening’ to measurement of indices of refraction by the immersion method / Y. A. Cherkasov // International Geology Review. – 1960. – Vol. 2. – P. 218–235.

45.	Robinson D. A. Measurement of the solid dielectric permittivity of clay minerals and granular samples using a time domain reflectometry immersion method / D. A. Robinson // Vadose Zone Journal. – 2004. – Vol. 3. – P. 705–713.

46.	Романюк М. О. Кристалооптика: Навчальний посібник / М. О. Романюк – Київ: ІЗМН, 1997. – 432 с.

47.	West C. D. Immersion liquids of high refractive index / C. D. West // American Mineralogist. – 1936. – Vol. 21. – P. 245–249.

48.	Kaiser E. P. Preparation of immersion liquids / E. P. Kaiser, W. Parrish // Ind. Eng. Chem. Anal. Ed. – 1939. – Vol. 11. – P. 560–562.

49.	A simple method for the determination of refractive indices of (rough) transparent solids / R. J. Nussbaumer, M. Halter, T. Tervoort, W. R. Caseri, P. Smith // J. Mater. Sci. – 2005. – Vol. 40. – P. 575–582.

50.	Niskanen I. Measurement of refractive index of isotropic particles by incorporating a multifunction spectrophotometer and immersion liquid method / I. Niskanen, J. Räty, K.-E. Peiponen // Appl. Opt. – 2007. – Vol. 46. – P. 5404.

51.	Ojena S. M., De Forest P. R. Precise refractive index determination by the immersion method, using phase contrast microscopy and the mettler hot stage / S. M. Ojena, P. R. De Forest // J. Forensic Sci. Soc. – 1972. – Vol. 12. – P. 315–329.

52.	Onodera H. Refractive-index measurement of bulk materials: prism coupling method / H. Onodera, I. Away, J. Ikenoue // Appl. Opt. – 1983. – Vol. 22. – P. 1194–1197.

53.	Absolute Refractive Indices and Thermal Coefficients of Fused Silica and Calcium Fluoride Near 193 nm / R. Gupta, J. H. Burnett, U. Griesmann, Walhout M. // Appl. Opt. – 1998. – Vol. 37. – P. 5964–5968.

54.	 Burnett J. H. Absolute refractive indices and thermal coefficients of CaF2, SrF2, BaF2, and LiF near 157 nm / J. H. Burnett, R. Gupta, U. Griesmann // Appl. Opt. – 2002. – Vol. 41. – P. 2508–2513.

55.	Determination of complex refractive index of polystyrene microspheres from 370 to 1610 nm / X. Ma, Q. L. Lu, S. R. Brock, K. M. Jacobs, P. Yang, X-H. Hu // Physics in Medicine and Biology. – 2003. – Vol. 48. – P. 4165–4172.

56.	Marple D. T. F. Refractive index of ZnSe, ZnTe, and CdTe / D. T. F. Marple // J. Appl. Phys. – 1964. – Vol. 35. – P. 539–542.

57.	Bond W. L. Measurement of the refractive indices of several crystals / W. L. Bond // J. Appl. Phys. – 1965. – Vol. 36. – P. 1674 –1677.

58.	Frey B. J. Temperature-dependent refractive index of silicon and germanium / B. J. Frey, D. B. Leviton, T. J. Madison // Optomechanical Technologies for Astronomy: Proceedings of SPIE .– Orlando, Fla, (USA) May 2006. – Vol. 6273. – Р. 1117–1127.

59.	Singh S. Refractive index measurement and its applications / S. Singh // Phys. Scr. – 2002. – Vol. 65. – P. 167–180.

60.	Direct measurement of ZnGeP2 birefringence from 0.66 to 12.2 (m using polarized light interference / D. W. Fischer, M. C. Ohmer, P. G. Schunemann, T. M. Pollak // J. Appl. Phys. – 1995. – Vol. 77. – P. 5942–5945.

61.	Scheel H. J. Historical aspects of crystal growth technology / H. J. Scheel // J. Crystal Growth. – 2000. – Vol. 211. – P. 1–12.

62.	Chen S. Dielectric-parameter measurements of SiC at millimeter and submillimeter wavelengths. Instrumentation and measurement / S. Chen, M. N. Afsar, D. Sakdatorn // IEEE Transactions. – 2008. – No 57. – P. 706–715.

63.	Chamberlain J. The determination of refractive index spectra by Fourier spectrometry / J. Chamberlain, J. E. Gibbs, H. A. Gebbie // Infrared Physics. – 1969 – Vol. 9. – P. 185–209.

64.	Determination of the complex refractive indices of solids in the far-infrared by dispersive Fourier transform spectroscopy – I. Alkali halides / K. F. Pai, T. J. Parker, N. E. Tornberg, R. P. Lowndes, W. G. Chambers // Infrared Physics. – 1978. – Vol. 18. – P. 199–214.

65.	Parker T. J. Dispersive Fourier transform spectroscopy / T. J. Parker // Contemporary Physics. – 1990. – Vol. 31. – P. 335–353.

66.	Birch J. R. Dispersive Fourier transform spectroscopy / J. R. Birch // Microchimica Acta. – 1987. – Vol. 93. – P. 105–122.

67.	Hybl J. D. Two-dimensional Fourier transform electronic spectroscopy / J. D. Hybl, A. A. Ferro, D. M. Jonas // J. Chemical Phys. – 2001. – Vol. 115. – P. 6606–6622.

68.	Afsar M. N. Precise millimeter-wave measurements of complex refractive index, complex dielectric permittivity and loss tangent of GaAs, Si, SiO2, Al2O3, BeO, macor, and glass / M. N. Afsar, K. J. Button // Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions. – 1983. – No 31. – P. 217–223.

69.	Introduction to spectroscopy. Fourth edition / D. L. Pavia, G. M. Lampman, G. S. Kriz, J. R. Vyvyan. – Cengara Learning, 2009. – 728 pp.

70.	Smith B. Fundamentals of Fourier transform infrared spectroscopy. Second edition / B. Smith. –Taylor & Francis Group, CRC Press, 2011. – 181 pp.

71.	Afsar M. N. Millimeter wave complex refractive index, complex dielectric permittivity and loss tangent of extra high purity and compensated silicon / M. N. Afsar, H. Chi // Int. J. Infrared and Millimeter Waves. – 1994. – Vol. 15. – P. 1181–1188.

72.	Afsar M. N. Measurement of transmittance and permittivity of dielectric materials using dispersive Fourier transform spectroscopy / M. N. Afsar, Y. Wang, A. Moonshiram // Microwave and Optical Technology Letters. – 2003. – Vol. 38. – P. 27–30.

73.	Afsar M. N. A new 60 GHz open-resonator technique for precision permittivity and loss-tangent measurement / M. N. Afsar, H. Ding, K. Tourshan // Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions. – 1999. – No 48. – P. 626–630.

74.	Temperature-insensitive miniaturized fiber inline Fabry-Perot interferometer for highly sensitive refractive index measurement / T. Wei, Y. Han, Y. Li, H.-L. Tsai, H. Xiao // Opt. Express. – 2008. – Vol. 16. – P. 5764.

75.	Gillen G. Use of Michelson and Fabry-Perot interferometry for independent determination of the refractive index and physical thickness of wafers / G. Gillen, S. Guha // Appl. Opt. – 2005. – Vol. 44. – P. 344–347.

76.	Yu P. K. Measurement of permittivity by jeans of an open resonator / Yu P. K., A. L. Cullen // I. Theoretical. Proc. R. Soc. Lond. A. – 1982. – Vol. 380. – P. 49–71.

77.	Clarke R. N. Fabry-Perot and open resonators at microwave and millimetre wave frequencies, 2-300 GHz / R. N. Clarke, C. B. Rosenberg // J. Phys. E: Scientific Instruments. – 1982. – Vol. 15. – P. 9–24.

78.	Cullen A. L. Improvements in the beam-wave theory of the open resonator / A. L. Cullen // Electronics Lett. – 1975. – Vol. 11. – P. 344–345.

79.	Nagenthiram P. A microwave barrel resonator for permittivity measurements on dielectric rods / P. Nagenthiram, A. L. Cullen // Proceedings of the IEEE. – 1974. – Vol. 62. – P. 1613–1614.

80.	Cullen A. L. Complex source-point theory of the electromagnetic open resonator / A. L. Cullen, P. K. Yu // Proc. R. Soc. Lond. A. – 1979. – Vol. 366. – P. 155–171.

81.	Afsar M. N. An automated 60 GHz open resonator system for precision dielectric measurements / M. N. Afsar, X. Li, H. Chi // Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions. – 1990. – No 38. – P. 1845–1853.

82.	Tuneable Fabry–Perot etalon for terahertz radiation / S. A. Jewell, E. Hendry, T. H. Isaac, J. R. Sambles // New J. Phys. – 2008. – Vol. 10. – P. 033012.

83.	Vaughan M. The Fabry-Perot Interferometer: History, Theory, Practice and Applications / M. Vaughan. – Taylor & Francis, Inc., 1989. – 604 pp.

84.	Afsar M. N. A novel open-resonator system for precise measurement of permittivity and loss-tangent / M. N. Afsar, H. Ding // Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions. – 2001. – No 50. – P. 402–405.

85.	Kozlov G. Coherent source submillimeter wave spectroscopy / Millimeter and submillimeter wave spectroscopy of solids. Topic in Applied Physics Vol. 74 / Kozlov G., Volkov A. / Ed. G. Grüner. – Springer, 1998. – P. 51-109.

86.	Methods of terahertz-subterahertz BWO spectroscopy of conducting materials / B. Gorshunov, A. Volkov, A. Prokhorov, I. Spektor // Phys. Solid State. – 2008. – Vol. 50. – P. 2001–2012.

87.	Terahertz BWO-Spectrosopy / A. Volkov, I. Spektor, A. Prokhorov, A. Mukhin, M. Dressel, S. Uchida, A. Loidl // International Journal of Infrared and Millimeter Waves. – 2005. – Vol. 26, No 9. – P. 1217–1240.

88.	Субмиллиметровый спектрометр ‘Эпсилон’ [Електронний ресурс]. – М : Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН. – Режим доступу до журн. : http://www.submm.gpi.ru.

89.	Miller G. A. The San Francisco section of the American mathematical society / G. A. Miller // Science. – 1903. – Vol. 17. – P. 860–861.

90.	Proctor C. Index of refraction and dispersion with the interferometer / C. Proctor // Phys. Rev. (Series I). – 1907. – Vol. 24. – P. 195–201.

91.	Interferometric measurement of refractive indices / K. Betzler, A. Gröne, N. Schmidt, P. Voigt // Review of Scientific Instruments. – 1988. – Vol. 59. – P. 652–653.

92.	Alexandrov S. A. Interference method for determination of the refractive index and thickness / S. A. Alexandrov, I. V. Chernyh // Opt. Engineer. – 2000. – Vol. 39. – P. 2480–2486.

93.	Ikram M. Michelson interferometer for precision angle measurement / M. Ikram, G. Hussain // Appl. Opt. – 1999. – Vol. 38. – P. 113–120.

94.	Булгакова С. А. Волоконный интерферометр Маха-Цендера для измерений спектральных характеристик одночастотных полупроводниковых лазеров диапазона 1,32 мкм и 1,55 мкм / С. А. Булгакова, А. Л. Дмитриев // Оптический журнал. – 2008. – Vol. 75. – P. 49–53.

95.	Modified Michelson interferometer for probing refractive index of birefringent crystal CSBN50 / J. Zhang, J. Q. Xu, C. Y. Gao, S. C. Si // Optics and Lasers in Engineering. – 2009. – Vol. 47, No 11. – P. 1212–1215.

96.	Shumate M. S. Interferometric determination of the principal refractive indices of Barium Titanate single crystals / M. S. Shumate // Appl. Phys. Lett. – 1964. – Vol. 5. – P. 178–179.

97.	Shakher C. A review on refractive index and temperature profile measurements using laser-based interferometric techniques / C. Shakher, A. K. Nirala // Opt. & Lasers Engineer. – 1999. – Vol. 31. – P. 455–491.

98.	Refractive-index measurements using an integrated Mach-Zehnder interferometer / T. Schubert, N. Haase, H. Kück, R. Gottfried-Gottfried // Sensors and Actuators A: Physical 60. – 1997. – P. 108–112.

99.	Shumate M. S. Interferometric measurement of large indices of refraction / M. S. Shumate // Appl. Opt. – 1966. – Vol. 5. – P. 327–331.

100.	 Nicholls J. F. Accurate determination of the indices of refraction of nonlinear optical crystals / J. F. Nicholls, B. Henderson, B. H. Chai // Appl. Opt. – 1997. – Vol. 36. – P. 8587–8594.

101.	McKee D. J. Interferometric measurement of refractive index / D. J. McKee, J. F. H. Nicholls, I. S. Ruddock // European J. Phys. – 1995. – Vol. 16. – P. 127–134.

102.	Андрущак А. С. Измерение показателей преломления изотропних и кристаллических материалов интерферометрическим методом / А. С. Андрущак, Б. Г. Мыцык // Измерительная техника. – 1992. – №5 – С.33–34.

103.	Пат. 2102700 Российская Федерация G 01 B 9/02, G 01 N 21/45. Двухлучевой интерферометр для измерения показателя преломления изотропных и анизотропных материалов / Андрущак А. С.; заявитель и патентообладатель: Андрущак А. С. – №5006682/28; заявл. 30.07.91; опубл. 20.01.98, Бюл. №2.

104.	An accurate method for refractive index measurements of liquids using two Michelson laser interferometers / J. M. St-Arnaud, J. Ge, J. Orbriot, T. K. Bose, P. Marteau // Rev. Sci. Instruments. – 1991. – Vol. 62. – P. 1411–1414.

105.	Пат. №39155 Україна, МПК G01N 21/01. Інтерферометрично-поворотний спосіб вимірювання показника заломлення оптичних матеріалів / Андрущак А. С., Тибінка Б. В., Андрущак Н. А., Думич С. С. – №u2008 10203; заявл. 08.08.2008; опубл. 10.02.2009, Бюл. №3.

106.	Пат. №35224 Україна, МПК G01N 22/00. Інтерферометрично-поворотний пристрій для вимірювання показника заломлення ізотропних та анізотропних матеріалів в діапазоні міліметрових та сантиметрових довжин хвиль / Андрущак А. С., Сиротинський О. І., Андрущак Н. А., Ящишин Є. М. – №u2008 04095; заявл. 01.04.2008; опубл. 10.09.2008, Бюл. №17.

107.	Dennis T. Interferometric measurement of refractive-index change in photosensitive glass / T. Dennis, E. M. Gill, S. L. Gilbert // Appl. Opt. – 2001. – Vol. 40. – P. 1663–1667.

108.	Hopler M. D. Interferometric measurement of group and phase refractive index / M. D. Hopler, J. R. Rogers // Appl. Opt. – 1991. – Vol. 30. – P. 735–744.

109.	A Mach–Zehnder interferometric system for measuring the refractive indices of uniaxial crystals / S. De Nicola, P. Ferraro, A. Finizio [et al.] // Opt. Commun. – 2002. – Vol. 202, Iss. 1-3. – P. 9–15.

110.	Рябчій В. А. Теорія похибок вимірювань / В. А. Рябчій, В. В. Рябчій. – Донецьк: Національний гірничий університет, 2006. – 166 c.

111.	Крупела Л. М. Математична обробка геодезичних вимірів: конспект лекцій / Л. М. Крупела. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 119 c.

112. Коломийцов Ю. В. Интерферометры. Основы инженерной теории, применение / Ю. В. Коломийцов. – Л.: Машиностроение, 1976. – 296 c.

113.	Мищенко Ю. В. Метод измерения показателя преломления стеклянных пластин / Ю. В. Мищенко. – Измерительная техника, 1990. – №8 – C. 39–41.

114.	Maruyama T. Aluminum oxide thin films prepared by chemical vapor deposition from aluminum acetylacetonate / T. Maruyama, S. Arai // Applied Physics Letters. – 1992. – Vol. 60, Iss. 3. – P. 322 –323.

115.	Gordon R. Chemical vapor deposition of coatings on glass / R. Gordon // Journal of Non-Crystalline Solids. – 1997. – Vol. 218. – P. 81–91.

116.	Aguilar-Frutis M. Optical and electrical properties of aluminum oxide films deposited by spray pyrolysis / M. Aguilar-Frutis, M. Garcia, and C. Falcony // Applied Physics Letters. – 1998. – Vol. 72, Iss. 14. – P. 1700–1702.

117.	First mirrors for diagnostic systems of ITER / A. Litnovsky, V. Voitsenya, A. Costley, A. J. Donné // Nuclear Fusion. – 2007. – Vol. 47, Iss. 8. – P. 833–838.

118.	Mahlein H. F. Properties of Laser Mirrors at Non-normal Incidence / Optica Acta: International Journal of Optics. – 1973. – Vol. 20, Iss. 9. – P. 687–697.

119.	Baba K. Optical polarizer using anisotropic metallic island films with a large aperture and a high extinction ratio / K. Baba, M. Miyagi // Opt. Lett. – 1991. –Vol. 16, Iss. 12. – P. 964–966.

120.	Поліщук В. М. Фотометрія. Конспект лекцій для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.090600 Світлотехніка і джерела світла / В. М. Поліщук. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 147 c.

121.	Smith B. Fundamentals of Fourier Transform Infrared Spectroscopy / B. Smith. – New Jersey: Taylor and Francis Group, LLC, (Second ed.) 2011. – P. 183.

122.	Hurley D. C. Determination of the nonlinear ultrasonic parameter using a Michelson interferometer / D. C. Hurley, C. M. Fortunko // Measurement Science and Technology. – 1997. – Vol. 8. – P. 634–642.

123.	Sorokin A. V. Instrument-to-PC interfacing using an enhanced parallel port / A. V. Sorokin / Instruments and Experimental Techniques. – 2002. – Vol. 45. – P. 516–520.

124.	Microwave-frequency conversion methods by optical interferometer and photodiode / G. Maury, A. Hilt, T. Berceli [et. al.] // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 1997. – Vol. 45, Iss. 8. –  P. 1481 –1485.

125.	Удосконалення процесу вимірювань показника заломлення інтерферометрично-поворотним методом / Н. Андрущак, І. Карбовник, Я. Бобицький [та ін.] // Теоретична електротехніка. – 2010. – № 61. – C. 120– 127.

126.	Spatial anisotropy of the acoustooptical efficiency in lithium niobate crystals / A. S. Andrushchak, E. M. Chernyhivsky, Z. Yu. Gotra [et al.] // J. Appl. Phys. – 2010. – Vol. 108. – P. 103118(1–5).

127.	Просторова анізотропія фотопружного ефекту в кристалах кварцу / А. С. Андрущак, О. В. Юркевич, Н. А. Андрущак [та ін.] // Електроніка та інформаційні технології. – 2011. – №1. – С. 98–109.

128.	Genzel L. Far-infrared fourier transform spectroscopy / Millimeter and submillimeter wave spectroscopy of solids. Topic in Applied Physics Vol. 74 / Genzel L. / Ed. G. Grüner. – Springer, 1998. – P. 169–220.

129.	Williams D. Spectroscopy / D. Williams. – Academic Press, 1976. – P. 366.

130.	Ulrich R. Far-infrared properties of metallic mesh and its complementary structure / R. Ulrich // Infrared Physics. – 1967. – Vol. 7. – P. 37–55.

131.	Chambers W. G. Theoretical studies of the frequency response of some far-infrared interferometers with wire-grid beam dividers / W. G. Chambers, C. L. Mok, T. J. Parker // J. Phys. D: Appl. Phys. – 1980. – Vol. 13. – P. 515–526.

132.	Nordin M. Controlling mechanical systems with backlasha survey / M. Nordin, P.O. Gutman // Automatica. – 2002. – Vol. 38. – P. 1633–1649.

133.	A fuzzy system compensator for backlash. Robotics and Automation / K. T. Woo, L.-X. Wang, F. L. Lewis, Z. X. Li // Proceedings IEEE International Conference. – 1998. – Vol. 1, No 1. – P. 181–186.

134.	Rectangular waveguide compatible NRD guide gunn oscillator with medium power and low phase noise at 60 GHz / K. Futoshi, Y. Koichi, S. Hiroshi, Y. Tsukasa // IEICE Transactions on Electronics (Japanese Edition). – 2006. –Vol. J89. – P. 228–233.

135.	Siegel P. H. Terahertz technology / P. H. Siegel // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2002. – Vol. 50. – P. 910–928.

136.	Martin D. H. Spectroscopic techniques for far infrared, submillimeter and millimeter waves / D. H. Martin. – Amsterdam, The Netherlands: North-Holland, 1967. – 393 pp.

137.	Putley E. H. The detection of sub-mm radiation / E. H. Putley // Proceedings of the IEEE. – 1963. – Vol. 51. – P. 1412–1423.

138.	Nakajima F. New millimeter and submillimeter ave detecting system utilizing n-InSb electronic bolometer / F. Nakajima, M. Kobayashi, S. Narita // Jpn. J. Appl. Phys. – 1978. – Vol. 17. – P. 149–153.

139.	Piotrowski J. Uncooled long wavelength infrared photon detectors / J. Piotrowski, A. Rogalski // Infrared Physics & Technology. – 2004. – Vol. 46. – P. 115–131.

140.	8–13 μm InAsSb heterojunction photodiode operating at near room temperature / J. D. Kim, S. Kim, D. Wu [et al.] // Appl. Phys. Lett. – 1995. – Vol. 67, Iss. 18. – P. 2645–2647.

141.	Eberth J. Encapsulated Ge detectors: Development and first tests / J. Eberth // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 1996. – Vol. 369. – P. 135–140.

142.	McGregor D. S. Room-temperature compound semiconductor radiation detectors / D. S. McGregor, H. Hermon // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 1997. – Vol. 395. – P. 101–124.

143.	Capillary electrophoresis microchip with a carbon nanotube-modified electrochemical detector / J. Wang, G. Chen, M. P. Chatrathi, M. Musameh // Anal. Chem. – 2003. – Vol. 76. – P. 298–302.

144.	Phillips T. G. A low temperature bolometer heterodyne receiver for millimeter wave astronomy / T. G. Phillips, K. B. Jefferts // Rev. Sci. Instrum. – 1973. – Vol. 44. – P. 1009–1014.

145.	Richards P. L. Bolometers for infrared and millimeter waves / P. L. Richards // J. Appl. Phys. – 1994. – Vol. 76. – P. 1–24.

146.	Low noise high-Tc superconducting bolometers on silicon nitride membranes for far-infrared detection / M. J. M. E. de Nivelle, M. P. Bruijn, R. de Vries [et al.] // J. Appl. Phys. – 1997. – Vol. 82, Iss. 10. – P. 4719–4726.

147.	Burrus C. Millimeter and submillimeter wave spectroscopy / C. Burrus // Phys. Rev. – 1956. – Vol. 101. – P. 599–602.

148.	Wiltse J. C. History of millimeter and submillimeter waves / J. C. Wiltse // Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions. – 1984. – No 32. – P. 1118–1127.

149.	Novel infrared detector based on a tunneling displacement transducer / T. W. Kenny, W. J. Kaiser, S. B. Waltman, J. K. Reynolds // Appl. Phys. Lett. – 1991. – Vol. 59. – P. 1820–1822.

150.	Boccara A. C. Thermooptical spectroscopy: Detection by the mirage effect / A. C. Boccara, D. Fournier, J. Badoz // Appl. Phys. Lett. – 1980. – Vol. 36. – P. 130–132.

151.	Андрущак Н. А. Визначення показника заломлення плоскопаралельних пластин інтерферометрично-поворотним методом в діапазоні мм-субмм хвиль / Н. А. Андрущак, О. І. Сиротинський // Моделювання та інформаційні технології. – 2007. – №42. – С. 97–102.

152.	Андрущак Н.А. Експериментальна установка для вимірювання показника заломлення матеріалів в діапазоні міліметрових-субміліметрових хвиль / Н. А. Андрущак, О. І. Сиротинський // Тези 5-ї міжнародної молодіжної науково-технічної конференції ‘Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ–2009’. – Севастополь (Крим, Україна, 20–25 квітня 2009). – С. 194.

153.	Andrushchak A. S. Automation of measuring process of materials refractive in-dexes in the millimeter waves range by interferometric-turning method / A. S. Andrushchak, O. I. Syrotynskiy, N. A. Andrushchak // Proceeding of the International Conference TCSET’ 2008. – 19–23 February 2008, Lviv–Slavske, Ukraine. – P. 224.

154.	Андрущак Н.А. Вдосконалення методу визначення показника заломлення плоскопаралельних пластин в діапазоні мм-субмм хвиль // Студентська науково-технічна конференція. Тези доповіді. – Львів, 5 листопада 2007. – С. 34.

155.	Yashchyshyn Y. M. Ceramic-polymer ferroelectic materials for antenna applications / Yashchyshyn Y. M., Modelski J., Szafran M. // Proceedings of the 4th International Conference on Antenna Theory and Techniques – 2003. – Vol. 2 – P. 687 - 691.

156.	Андрущак Н. А. Інтерферометрична установка для визначення показника заломлення плоскопаралельних пластин в діапазонах мм-субмм довжин хвиль. Апробація на прикладі оптичного скла і кристалів кварцу, сапфіру та евлітину / Н. А. Андрущак, О. І. Сиротинський // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Електроніка. – 2009. – №646. – C. 179–184.

157.	Suzuki Y. Frequency stabilization of NRD waveguide Gunn oscillator at 60 GHz / Y. Suzuki, F. Kuroki, T. Yoneyama // Electronics and Communications in Japan (Part II: Electronics). – 1995. – Vol. 78. – P. 40–48.

158.	Fabrication of rectangular waveguide compatible NRD guide Gunn oscillator at 60GHz / K. Futoshi, Y. Koichi, S. Hiroshi, Y. Tsukasa // IEIC Technical Report – 2004. – Vol. 104. – P. 51–55.

159.	Тибінка Б. В. Автоматизація процесу вимірювання показників заломлення плоско паралельних пластин із оптичних матеріалів інтерферометрично-поворотним методом / Б. В. Тибінка, І. П. Островський, А. С. Андрущак // Вісник НУ „Львівська політехніка” ЕЛЕКТРОНІКА. – 2006. – № 558. – С. 128–132.

160.	A new method for refractive index measurement of isotropic and anisotropic materials in millimeter and submillimeter wave range / N. A. Andrushchak, Ya. V. Bobitskii, T. V. Maksymyuk [et al.] // Proceeding of the 18th International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications MIKON–2010. – 14–16 June 2010, Vilnius (Lithuania). – P. 273–275.

161.	Андрущак Н. А. Інтерферометрично-поворотний метод вимірювання показника заломлення ізотропних та анізотропних матеріалів в мм-субмм діапазоні / Н. А. Андрущак, О. І. Сиротинський // Матеріали науково-методичної конференції ‘Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій–2007’. – 17–20 жовтня 2007, Львів (Україна). – C. 12–13.

162. Андрущак Н. Оцінка похибки визначення показників заломлення плоскопаралельних пластин інтерферометрично-поворотним методом в діапазоні мм-субмм хвиль / Н. Андрущак, О. Сиротинський // Тези ХІ відкритої науково-технічної конференції ІТРЕ НУ ‘Львівська політехніка’ з проблем електроніки. – 1–3 квітня 2008, Львів (Україна). – C. 6.

163.	Interferometry technique for refractive index measurements at subcentimeter wavelengths / N. A. Andrushchak, O. I. Syrotynsky, I. D. Karbovnyk [et al.] // Microwave and Opt. Technol. Lett. – 2011. – Vol. 53. – P. 1193–1196.

164.	Andrushchak A. S. Automation of measuring process of materials refractive indexes in the millimeter-submilimeter waves range by interferometric-turning method / A. S. Andrushchak, O. I. Syrotynskiy, N. A. Andrushchak // Abstract Intern. Conf. CAOL – September 29 – October 4, 2008, Alushta (Crimea, Ukraine). – P. 174.

165.	Terahertz BWO spectroscopy of conductors and superconductors / B. P. Gorshunov, A. A. Volkov, A. S. Prokhorov, I. E. Spektor, J. Akimitsu, M. Dressel, G. Nieuwenhuys, S. Tomic, S. Uchida // Quantum Electronics. – 2007. – Vol. 37, No 10. – P. 916–923.

166.	Galli M. Direct measurement of refractive-index dispersion of transparent media by white-light interferometry / M. Galli, F. Marabelli, G. Guizzetti // Appl. Opt. – 2003. – Vol. 42. – P. 3910–3914.

167.	Malitson I. H. Refraction and dispersion of synthetic sapphire / I. H. Malitson // J. Opt. Soc. Am. – 1962. – Vol. 52. – P. 1377–1379.

168.	Refractive-index dispersion of phosphosilicate glass, thermal oxide, and silicon nitride films on silicon / H. J. Lee, C. H. Henry, K. J. Orlowsky [et al.] // Appl. Opt. – 1988. – Vol. 27. – P. 4104–4109.

169.	Hlubina P. White-light spectral interferometry with the uncompensated Michelson interferometer and the group refractive index dispersion in fused silica / P. Hlubina // Opt. Commun. – 2001. – Vol. 193. – P. 1–7.

170.	Malitson I. H. Interspecimen comparison of the refractive index of fused silica / I. H. Malitson // J. Opt. Soc. Am. – 1965. – Vol. 55. – P. 1205–1208.

171.	Three-dimensional optical metamaterial with a negative refractive index / J. Valentine, S. Zhang, T. Zentgraf [et al.] // Nature. – 2008. – Vol. 455, Iss. 7211. – P. 376–379.

172.	Дисперсія показників заломлення кристалічних матеріалів в широкому діапазоні змін довжин хвиль: від оптичного до сантиметрового  / Н. А. Андрущак, І. Д. Карбовник, Я. В. Бобицький, Є. М. Ящишин // Тези ХV відкритої науково-технічної конференції ІТРЕ НУ ‘Львівська політехніка’ з проблем електроніки. – 3–5 квітня 2012, Львів (Україна). – C. 24.

173.	Sub-THz Automated Measurements of the Refractive Indices in Materials / Y. Yashchyshyn, N. Andrushchak, I. Karbovnyk, A. Andrushchak // The XVIIIth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids. – September 12–15, 2012, Lviv (Ukraine). – P. 106.

174.  Popovic Z. THz Metrology and Instrumentation / Z. Popovic, E. N. Grossman // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. – 2011. – Vol. 1, Iss. 1. – P. 133 –144.

175. Terahertz frequency-domain instrumentation for vector characterization of composite materials / Y. Yashchyshyn, K. Derzakowski, J. Modelski [et. al.] // Proceedings of the 19th International Conference on Microwave Radar and Wireless Communications (MIKON–2012). – Vol. 1. – P. 282 –285.

176.	Grossman E. Terahertz metrology and instrumentation. / E. Grossman and Z. Popovic // Proceedings of the Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM–2012). – P. 264 –265.

177.	Патент №17929 Україна, МПК G01N 21/41. Спосіб визначення показника заломлення оптичних матеріалів / Андрущак А.С., Островський І.П., Тибінка Б.В. – №u200604567; заявл. 25.04.2006; опубл. 16.10.2006, Бюл. №10.

178.	Sanz M. Transmission measurements in wedge-shaped absorbing samples: An experiment for observing negative refraction / M. Sanz, A. C. Papageorgopoulos, W. F. Egelhoff [et al.] // Phys. Rev. E, – 2003. –Vol. 67, Iss. 6 – P. 067601-(1–4).

179.	Smith D. R. Metamaterials and negative refractive index / D. R. Smith, J. B. Pendry, M. C. K. Wiltshire // Science. – 2004. – Vol. 305. – P. 788–792.

180.	Пат. №69582 Україна, МПК G01N 21/41. Cпосіб вимірювання показника заломлення оптичних матеріалів із непаралельними гранями досліджуваних зразків / Андрущак Н. А., Бобицький Я. В., Андрущак А. С. – №u2011 09352; заявл. 26.07.2011; опубл. 10.05.2012, Бюл. №9.

181.	Luo J. Properties of Savitzky–Golay digital differentiators / J. Luo, K. Ying, P. He, J. Bai // Digital Signal Processing. – 2005. – Vol. 15, Iss. 2. – P. 122–136.

182.	Ifeachor E.C. Digital Signal Processing: A Practical Approach / E. C. 	Ifeachor // Pearson Education, 2002. – P. 960.