Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

### Міхеєнко Леонід Андрійович

УДК 621.384.3

РАДІОМЕТРИЧНЕ КАЛІБРУВАННЯ ПРЕЦИЗІЙНИХ

ОПТИКО – ЕЛЕКТРОННИХ ЗОНДУЮЧИХ СИСТЕМ КОСМІЧНОГО БАЗУВАННЯ

# 05.11.07 – Оптичні прилади та системи

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Київ - 2013

Дисертацією є рукопис

Робота виконана  на кафедрі оптичних та оптико-електронних приладів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України

Науковий консультант:

доктор технічних наук, професор

Колобродов Валентин Георгієвич,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»,

завідувач кафедри оптичних та оптико-електронних приладів.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Молебний Василь Васильович,

пенсіонер;

доктор технічних наук, професор

Павлов Сергій Володимирович,

Вінницький національний технічний університет, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри загальної фізики та фотоніки;

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Черняк Сергій Іванович,

Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал», Державне космічне агенство України, начальник науково-технічного комплексу.

Захист  дисертації відбудеться « 22 » жовтня  2013 р. о 14:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» за адресою: 03056,      м. Київ, проспект Перемоги 37, корп.  № 1, ауд. 293.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за адресою: 03056,     м. Київ, проспект Перемоги, 37.

Автореферат розіслано    « 09 »   вересня   2013 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради      		                     		    Н.І. Бурау

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми. Дистанційне зондування Землі є однією з найперспективніших космічних технологій, за допомогою якої одержується різноманітна інформація про геосферу в різних діапазонах електромагнітного спектра для подальшого науково-прикладного використання. Оптико-електронні зондуючі прилади займають значне місце в складі супутникових і авіаційних зондуючих систем і їм відводиться найбільш суттєва роль у вивченні природних ресурсів, попередженні глобальних гідрометеорологічних стихійних явищ, вивчення техногенного впливу на навколишнє природнє середовище тощо. Якість та достовірність супутникових досліджень безпосередньо залежить від рівня їх метрологічного забезпечення і точності радіометричного калібрування зондуючої апаратури, тому розробкою відповідних методів та засобів займається більшість провідних держав світу. Найбільших успіхів у цьому напрямку досягли Росія, де в різний час були створені досить досконалі калібрувальні системи для радіометричної апаратури супутників “Ресурс”, “Фрагмент”, “Метеор” та інших, та США, починаючи із систем радіометричного калібрування супутників серії Landsat. Розпочато такі роботи і в Україні, зокрема для радіометричного калібрування вітчизняних спектрорадіометричних систем космічного базування, встановлених на супутниках “Egyptsat -1”, “Січ -2”, “Січ -2М” та систем високої роздільної здатності нового покоління.

Слід, однак, відзначити, що вимірювання енергетичних характеристик  і калібрування прецизійної зондуючої апаратури космічного базування на думку провідних фахівців в цій галузі є однією з найскладніших проблем в оптичній радіометрії, а розроблені до нашого часу системи радіометричного калібрування вже не відповідають сучасним вимогам щодо точності, спектрального діапазону, розмірів апертури вимірювальних випромінювачів, їх інтегральній яскравості і діапазону її зміни, однорідності поля яскравості,  та деяким іншим параметрам.

В Україні вирішення цієї проблеми додатково ускладнюється через недосконалість вітчизняної еталонної радіометричної бази, відсутність державних повірочних схем предачі деяких одиниць оптичних величин, фізичне та моральне старіння метрологічного обладнання та елементів тощо. Можливості існуючих методів та засобів радіометричного калібрування прецизійних спектрорадіометричних приладів, зокрема оптико-електронних зондуючих систем, в значній мірі вичерпані, що значно ускладнює розробку нових перспективних приладів високої і надвисокої роздільної здатності для дистанційного зондування Землі та космічних досліджень.

Таким чином завдання значного підвищення рівня вимірювань енергетичних характеристик  і радіометричного калібрування прецизійних спектрорадіометричних приладів, зокрема оптико-електронних зондуючих систем космічного базування є важливим і актуальним для оптичного і оптико-електронного приладобудування.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі оптичних та оптико-електронних приладів Національного технічного університета України «Київський політехнічний інститут» відповідно до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки в Україні (Закон України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки» за №2623-III, від 11.07.2001 р., зі змінами №3421-IV, від 09.02.2006 р., в редакції закону №2519-VI від 09.09.2010 р., зі змінами №5460- VI від 16.10.2012 р.), відповідно до Державної науково-технічної програми «Наукове і навчальне приладобудування» (постанова КМ України №1716 від 24.12.2001 р.) та безпосередньо пов’язана з тематикою науково-дослідних робіт,  виконаних за участю автора:

- “Розробка методик калібрування сканерних пристроїв та структур стендів для калібрування”, 2002-2004 рр.

- В рамках дербюджетної роботи “Розробка концепції побудови сучасних оптико-електронних систем наведення”, ДР№ 0102U000582,  2002-2004 рр.

Мета та задачі досліджень. Метою роботи є вирішення наукової проблеми підвищення метрологічного рівня радіометричного калібрування  прецизійних оптико-електронних зондуючих систем космічного базування.

Зазначена мета досягається розв’язанням таких наукових задач:

1.  Проведення порівняльного аналізу відомих і визначення обгрунтованих вимог до прогнозованих методів та засобів підвищення метрологічних характеристик радіометричного калібрування сучасних і перспективних оптико-електронних зондуючих систем космічного базування.

2. Розробка нових методів вимірювання енергетичних характеристик і   радіометричного калібрування прецизійних оптико-електронних зондуючих систем космічного базування та методів абсолютизації таких вимірювань на основі метрологічної бази України і з урахуванням єталонів і повірочних схем країн СНГ.

3.	Створення математичної моделі дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з  різними типами джерел випромінювання та розробка методів покращення його метрологічних характеристик.

4.	Розробка математичної моделі розсіюючих елементів та вимірювальних випромінювачів на їх основі з метою підвищення метрологічних характеристик систем радіометричного калібрування.

5.	Розробка методів та засобів створення змінного поля яскравості високої інтенсивності та однорідності в межах значної апертури з незмінним спектральним складом у всьому динамічному діапазоні.

6. Проведення порівняльного аналіза відомих та розробка нових методів та засобів переносу одиниць радіометричних величин від еталонних випромінювачів до системи радіометричного калібрування з кращими метрологічними характеристиками.

7.	Експериментальне дослідження макета системи радіометричного калібрування оптико-електронної зондуючої апаратури космічного базування  та її елементів.

Об’єктом дослідження є радіометричне калібрування прецизійних оптико-електронної зондуючих систем  космічного базування.

Предметом дослідження є методи та засоби підвищення метрологічних характеристик систем радіометричного калібрування оптико-електронної зондуючої апаратури космічного базування.

Методи дослідження:  у роботі були використані аналітичні, чисельні та експериментальні методи дослідження. Аналітичні методи базувалися на застосуванні аналітичних виразів із розділів фізичної оптики,  оптичної радіометрії, фотометрії, теорії оптико-електронних приладів, метрології. Чисельні методи були застосовані для математичного моделювання взаємодії випромінювання з розсіюючими середовищами і поверхнями, розповсюдження випромінювання в інтегруючих сферах, оптимізації випромінювачів змінної яскравості. Експериментальні методи були використані для вимірювання функції розсіювання лінії молочного і матового скла, вимірювання фотометричних характеристик і перевірки теорії дифузного випромінювача,  випромінювача змінної яскравості, еталонного випромінювача на основі галогенної лампи, широкодіапазонного спектрокомпаратора, дослідження метрологічних характеристик макету системи радіометричного калібрування “Мультисфера”.

Наукова новизна одержаних результатів  полягає у наступному:

- Запропоновано та науково обґрунтовано новий метод радіометричного калібрування прецизійних оптико-електронних зондуючих систем космічного базування, який базується на використанні оригінального дифузного випромінювача змінної яскравості, комплексній передачі одиниць радіометричних величин, застосуванні нових типів спектрокомпаратора та вторинного еталона яскравості.

- Розроблено теорію дифузного випромінювача  змінної яскравості на основі оптично-спряжених інтегруючих сфер, що дозволяє аналізувати вплив його основних параметрів на характеристики поля яскравості. Виявлено ефект вузькосмугового поглинання випромінювання в дифузному випромінювачі на основі інтегруючої сфери та розроблено його математичну модель.

- Розроблено нові ефективні методи розрахунку метрологічних засобів калібрування з розсіюючими елементами, заснованих на використанні їх функцій розсіювання точки або лінії.

- Виявлено джерела та характеристики похибок засобів радіометричного калібрування прецизійних оптико-електронних зондуючих систем космічного базування, запропоновано методи та засоби їх мінімізації.

- Розроблено нові методи переносу одиниць спектральної щільності енергетичної яскравості від еталона до робочих випромінювачів, заснованих на використанні оригінального широкодіапазонного спектрокомпаратора і вторинного еталона світлового потоку та інтегруючої сфери дифузного випромінювача.

- Вперше в Україні експериментально отримано змінне поле яскравості дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з фотометричними характеристиками (інтегральна яскравість, динамічний діапазон її зміни та однорідність в межах вихідної апертури), що в 2,5-3 рази перевершують показники відомих аналогів.

Практична цінність отриманих результатів. Результати дисертаційного дослідження становлять наукову основу для розробки і удосконалення систем радіометричного калібрування прецизійних оптико-електронних зондуючих пристроїв космічного базування з високою енергетичною і просторовою роздільною здатністю та значним динамічним діапазоном реєструємої яскравості об’єктів. Практична цінність наукових результатів, які отримані у дисертаційній роботі, полягає у наступному:

- Запропоновано новий тип дифузного випромінювача змінної яскравості на основі оптично-спряжених інтегруючих сфер, що має суттєво кращі метрологічні характеристики у порівнянні з існуючими. Розроблено методи його розрахунку та проектування.

- Створено та досліджено експериментальну модель системи радіометричного калібрування оптико-електронних зондуючих систем “Мультисфера”, з параметрами, що перевищують аналогічні показники відомих зразків. Зокрема:

-  інтегральна яскравість вихідної апертури  та  динамічний діапазон  її зміни  збільшені в 2,5-3 рази;

- неоднорідність вихідного поля яскравості зменшена в 2-3 рази;

- похибка передачі одиниці калібровочної величини зменшена в 1,3-1.5 раз.

- Розроблено та досліджено експериментальний зразок широкодіапазонного спектрокомпаратора на основі оптично-спряжених інтегруючих сфер, що дозволяє збільшити діапазон компаруємих радіометричних величин в 10-12 раз і зменшити похибку компарування в 1,5-2 рази.

- Розроблено і експериментально досліджено модель випромінювача змінної яскравості на законі зворотних квадратів, що дозволяє зменшити його габарити в 3-4 рази і зменшити похибку встановлення вихідної яскравості в 1,2-1.5 раз.

- Запропоновано і досліджено експериментальну модель вторинного еталона яскравості на основі галогенної лампи з розсіюючим елементом, що дозволяє частково замінити морально і фізично застарілі випромінювачі з вимірювальними стрічковими лампами і покращити його метрологічні характеристики.

- Розроблено інженерні методи розрахунку та вибору метрологічних елементів для системи радіометричного калібрування “Мультисфера” з використанням наявної та доступної в Україні елементної бази.

- Сформульовано рекомендації щодо проектування дифузного випромінювача змінної яскравості на основі оптично-спряжених інтегруючих сфер з науково обґрунтованим вибором параметрів основних елементів.

Основні наукові результати дисертаційної роботи були впроваджені на казенному підприємстві спеціального приладобудування “Арсенал” (у м. Києві) при розробці систем радіометричного калібрування  прецизійної супутникової зондуючої апаратури, що підтверджується актом впровадження, використані на кафедрі оптичних та оптико-електронних приладів Національного технічного університету України “КПІ” (м. Київ), при виконанні держбюджетної роботи “Розробка концепції побудови сучасних оптико-електронних систем наведення”, та знайшли застосування в учбовому процесі в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” при підготовці кадрів за напрямом “Оптотехніка”.

Особистий внесок  здобувача.

Усі положення, що виносяться на захист, отримано особисто здобувачем. Здобувачем запропоновано та науково обґрунтовано новий метод створення змінного за величиною поля яскравості високої інтенсивності та однорідності [5,17,30,31,32,63], розроблено теорію дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з галогенними лампами розжарення та світловипромінюючими діодами [3,4,13,22,23,28,29,64], розроблено теорію формування поля яскравості розсіюючими елементами, на основі якої спроектовано зразкові випромінювачі і удосконалено випромінювач змінної яскравості на законі зворотних квадратів [6,8,9,14,15], виявлено та теоретично обґрунтовано ефект вузькосмугового поглинання випромінювання в дифузному випромінювачі на основі інтегруючої сфери [2,3,61], сформульовано рекомендації щодо проектування дифузного випромінювача змінної яскравості на основі оптично-спряжених інтегруючих сфер [25,29], виконано експериментальні дослідження дифузного випромінювача [11], випромінювача змінної яскравості на законі зворотних квадратів [8], широкодіапазонного спектрокомпаратора [12,16,62] та дифузного випромінювача змінної яскравості на основі оптично-спряжених інтегруючих сфер [5]. Здобувачем також запропоновано новий метод комплексної передачі одиниці спектральної густини енергетичної яскравості до робочих випромінювачів з використанням еталону світлового потоку та інтегруючої сфери дифузного випромінювача [10,18,19,20, 27].

В усіх наукових статтях, написаних у співавторстві, здобувач приймав безпосередню участь у постановці задачі, проведенні теоретичних досліджень, аналізі отриманих результатів та формулюванні висновків.      Особистий внесок здобувача у цих працях визначено у списку опублікуваних за темою дисертації робіт в кінці автореферату.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на 30 наукових конференціях, зокрема:

  - «Приладобудування: стан і перспективи», м. Київ, 2000–2012 р.;

  - «Нові напрямки розвитку приладобудування», м. Мінськ, 2010-2012 р.;

  - «Людина і космос», м. Дніпропетровськ, 2009–2011 р.;

  - «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні», м. Київ, 2005р.;

  - «Optics and High Technology Materials Science», м. Київ, 2005 р.;

  - «Optical Instruments and System», м. Київ, 2006 р.;

  - дві конференції інженерного товариства інженерів-оптиків SPIE, 2011, 2012 р.

Публікації.      За темою дисертації опубліковано 64 роботи, у тому числі 29 статей в провідних фахових виданнях, дві роботи у працях Міжнародного товариства інженерів-оптиків SPIE, (США), 28 тез доповідей на конференціях. Отримано 1 патент України на винахід, 1 деклараційний патент України на винахід, 3 патенти України на корисну модель.

Структура та обсяг дисертації.   Дисертація складається із   вступу, 7 розділів, висновків, списку використаних джерел та 5 додатків. Повний обсяг роботи складає 368 сторінок, з обсягом основного тексту 278 сторінок.

Дисертація містить 136 рисунків, 43 таблиці, список використаних джерел із 188 найменувань на 23 сторінках і 5  додатків на 29 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформулювано мету і задачі досліджень, визначено наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів, наведені дані щодо їх апробації, публікацій та впровадження.

У розділі 1 розглядаються задачі та особливості дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), склад і принципи дії апаратури, що використовується, її метрологічні характеристики і параметри. Відзначається, що одними з найбільш інформативних і економічно доцільних систем ДЗЗ є оптико-електронні зондуючі системи (ОЕЗС), що створюють зображення земної поверхні і з високою точністю вимірюють енергетичну яскравість її елементів в різних (зазвичай, достатньо вузьких) ділянках оптичного спектру. За фізичним принципом дії такі системи відносяться до мультиспектральних зображаючих радіометрів. Розробкою і експлуатацією ОЕЗС займаються всі провідні країни світу. Розпочато такі роботи  і в Україні, зокрема розробкою зондуючих систем для супутників «Egyptsat-1», «Січ-2», «Січ-2М». Планується створення більш досконалих за просторовою та енергетичною роздільною здатністю ОЕЗС космічного базування для систем ДЗЗ нового покоління, їх інтеграція у світову мережу спостережень. Але подальший розвиток ОЕЗС космічного базування в значній мірі стримується недостатнім рівнем методів та засобів їх радіометричного калібрування, до основних задач якого відносяться вимірювання функції передачі сигналу (ФПС) – залежності електричного сигналу на виході ОЕЗС до оптичного сигналу на її вході, зонної характеристики (ЗХ) – нерівномірності чутливості окремих пікселів багатоелементних приймачів випромінювання, які є основою ОЕЗС, при рівномірному полю яскравості об’єкта, спектральної характеристики (СХ), темнових та шумових характеристик ОЕЗС, параметрів електронного тракту системи вторинної обробки інформації. На основі цих вимірювань визначаються інтегральна та спектральна чутливості, динамічний діапазон та нелінійність перетворення сигналу, порогові характеристики і параметри тощо.

Найважливішим етапом радіометричного калібрування є передача одиниці радіометричної величини від еталона до робочих випромінювачів системи радіометричного калібрування (СРК) і приймачів ОЕЗС, тобто на цьому етапі відбувається абсолютизація вимірювань характеристик і параметрів ОЕЗС і їх прив’язка до національних та міжнародних еталонів і повірочних схем. Радіометричне калібрування частково відбувається на стадії виробничих процесів, є обов’язковим при передпольотній підготовці, і дедалі частіше ставиться питання про калібрування ОЕЗС (або її елементів) і під час експлуатації супутника на орбіті.

В розділі також був виконаний порівняльний аналіз існуючих СРК різних країн та методів підвищення їх метрологічних характеристик. Незважаючи на деякі конструктивні та методичні відмінності, сучасні системи радіометричного калібрування виконані за схожими структурними та компоновочними схемами (рис. 1). Вони включають випромінювачі змінної яскравості (ВЗЯ), в більшості випадків на основі методу зворотних квадратів, для вимірювання ФПС, дифузні випромінювачі сталої яскравості на основі інтегруючої сфери (ІС) для вимірювання ЗХ, монохроматичні випромінювачі на базі подвійних монохроматорів з дифракційними гратками для вимірювання СХ та системи передачі одиниць радіометричних величин від еталонів до робочих випрмінювачів. В останніх найчастіше використовуються моделі високотемпературних чорних тіл або стрічкові лампи розжарення  і проекційні дзеркальні оптичні системи, а в якості радіометричної величини - спектральна густина енергетичної яскравості (СГЕЯ).

До недоліків існуючих СРК слід віднести те, що ФПС, через мале поле яскравості випромінювача змінної яскравості, вимірюється тільки для невеликої кількості пікселів ОЕЗС, а для решти елементів – екстраполяцією за результатами вимірювання ЗХ. В той же час вимірювання ЗХ із-за недостатньої яскравості дифузного випромінювача здійснюється при рівнях, що не перевищують 20-30% від максимально необхідного значення. Тобто вимірювання ФПС і ЗХ здійснюється або для невеликої кількості пікселів приймача випромінювання в усьому динамічному діапазону яскравостей, або для всіх пікселів, але тільки на початковій ділянці динамічного діапазону, що знижує точність калібрування.

Абсолютизація вимірювань ФПС і ЗХ здійснюється в два етапи – на першому одиниця спектральної густини енергетичної яскравості переноситься від еталона до дифузного випромінювача через дзеркальний об’єктив, а на другому – від дифузного випромінювача, який є, таким чином, вторинним еталоном СРК, до випромінювача змінної яскравості через ОЕЗС, яку калібрують. Окрім очевидного зниження точності за рахунок подвійної екстраполяції при вимірюванні ФПС і ЗХ та двоступеневій процедурі абсолютизації вимірювань, така методика не враховує відмінностей спектральних характеристик дифузного випромінювача та випромінювача змінної яскравості,  а також залежність шумових характеристик ОЕЗС від рівня вхідного сигналу.

ё

Рис. 1. Узагальнена схема СРК ОЕЗС:

1 - випромінювач змінної яскравості (1-1 – джерело випромінювання, 1-2 – молочне скло); 2 – спектральний випромінювач (2-1 – монохроматор, 2-2 – джерело випромінювання, 2-3 - конденсор); 3 – дифузний випромінювач; 4, 7 – сферичні об’єктиви; 5 – пристрій, який калібрують; 6 – вимірювальний блок; 8 – еталонне джерело випромінювання; 9 - спектрокомпаратор (9-1 – монохроматор, 9-2 – приймач випромінювання); 10 – блок комутаторів.

В розділі також розглядається питання обгрунтування вимог до метрологічних характеристик зондуючих і калібруючих систем. Численні міжнародні дослідження в рамках «Плану створення Глобальної системи супутникових спостережень Землі» (GEOS), «Робочої групи по калібруванню та валідації» (WGSV) та «Комітету по супутникових дослідженнях Землі GEOS» показали, що інтегральна яскравість об’єктів, що реєструються ОЕЗС, повинна становити 200-300 Вт/срм2, діапазон зміни яскравості повинен перевищувати 105, а нерівномірність чутливості лінійки або матриці приймачів ОЕЗС не повинна перевищувати 1-2%. Гранична відносна похибка відтворення радіометричної величини має бути меншою, ніж 0,02-0,06. Відповідні, але більш високі метрологічні характеристики та параметри повинна забезпечувати калібрувальна апаратура. Крім того, на базі міжнародного стандарту EMVA 1288 було розроблено і проаналізовано енергетичну модель прецизійної ОЕЗС, що дозволило оцінити потенційні можливості таких систем і, відповідно, потенційні вимоги до СРК. Зокрема було визначено, що максимальна енергетична яскравість калібрувальних випромінювачів повинна перевищувати 600 Вт/срм2, нерівномірність поля яскравості, що формується, має бути меншою, ніж 0,5%, а динамічний діапазон зміни яскравості – перевищувати 105-106. Спектральний діапазон випромінювачів повинен становити 0,3 – 3,0 мкм для зондуючих систем, що працюють у видимій та ближній інфрачервоній ділянках спектру. Аналіз відомих СРК, зокрема кращої російської установки «Камелія» та закордонних систем калібрування NASA (США), Європейського космічного агентства, Японського космічного агентства та інших, показав, що вони задовольняють наведеним вимогам лише на 30-40%.

Таким чином, проведені дослідження довели, що для суттєвого підвищення метрологічних характеристик СРК потрібно як вдосконалення існуючої методичної та елементної бази радіометричного калібрування сучасних ОЕЗС, так і створення принципово нових методів та засобів вимірювання енергетичних характеристик та радіометричного калібрування ОЕЗС космічного базування високої та надвисокої просторової та енергетичної роздільної здатності.

Розділ 2 присвячений розробці теорії та метрологічному аналізу дифузного випромінювача на основі ІС, що є ключовим елементом СРК, і характеристики якого безпосередньо визначають як метрологічний рівень калібрування, так і конкретні методи та засоби вимірювань, що розглядаються.

В розділі уточнюється система характеристик та параметрів дифузного випромінювача, вводяться поняття відносної неоднорідності поля яскравості, приведеної до площини калібрування, локальної неоднорідності, та ефективної  вихідної апертури дифузного випромінювача,  в межах якої відносна та локальна неоднорідності не перевищують встановленого рівня. Вочевидь, саме ефективну апертуру визначає апертура ОЕЗС, що калібрується.

Користуючись методом послідовного відбиття променів від поверхні та елементів ІС, були отримані аналітичні вирази, які в першому наближенні описують поле вихідної яскравості дифузного випромінювача в залежності від інтегрального та спектрального коефіцієнтів внутрішнього покриття ρ та ρ(λ), функції, що описує фотометричне тіло розсіяного потоку ρ(φ) та геометричних параметрів, що враховують як розміри і форму інтегруючої сфери, так і технологічних отворів на її поверхні.

LВ=ρФ04π2R2πρ(ϕ)θ+ρ(λ)A.e1−ρ(λ)A.e,                                 (1)

де Ф0 - первинний потік, що потрапляє в інтегруючу сферу, R- радіус сфери; θ - еквівалентний тілесний кут θ=2πρ(ϕ)⋅cosϕ⋅dΩ ;   - відносна ефективна розсіюча поверхня сфери  =AСФ−А0АСФ; А0- площа технологічних отворів (портів).

На базі розробленої математичної моделі дифузного випромінювача було доведено, що підвищення коефіцієнта відбиття веде до збільшення вихідної яскравості, але водночас суттєво впливає на розподіл освітленості в інтрегруючій сфері і значно підвищує вимоги до просторових характеристик внутрішнього покриття та індикатриси джерел випромінення. Негативно на однорідність вихідного поля яскравості впливає також великий розмір вихідної апертури, особливо у поєднанні з вузько направленими індикатрисами джерел випромінювання.

В ході роботи було виявлено ефект  вузькосмугового поглинання випромінювання в газовому середовищі ІС, що приводить до значного зменшення вихідної яскравості дифузного випромінювача у лініях поглинання газів атмосфери. Було розроблено математичну модель цього ефекту і отримано аналітичну залежність вихідної яскравості від селективного показника поглинання середовища  αλ та концентрації газової суміші С:

LВ=Ф04π2R2⋅e−αλCR⋅ρ1−ρ1−(1+2αλCR)⋅e−αλCR2αλ2C2R2.				   (2)

Використання покриттів з великим коефіцієнтом відбивання значно збільшує цей ефект, що повинно враховуватися при розрахунках СГЕЯ вихідної апертури дифузного випромінювача. В роботі розроблено відповідну методику таких розрахунків і введення корегуючих коефіцієнтів до результатів вимірювань.

З огляду на те, що відомі математичні моделі фотометричних куль і дифузних випромінювачів на основі ІС не враховують впливу мікрогеометричних характеристик інтегруючої сфери, джерел випромінювання з арматурою, обладнання портів тощо, в роботі було розроблено моделі цих елементів та методику чисельного аналізу їх впливу на формування вихідного поля яскравості. Було показано, що найбільше впливають на неоднорідність поля яскравості бленди, екрани та джерела випромінення з арматурою, менше – неоднорідності покриття та мікродефекти, висота яких не перевищує 1/100 радіуса сфери. Чисельне моделювання поля яскравості при різних формах внутрішніх елементів ІС довели, що в дифузних випромінювачах, побудованих за класичною схемою - з розташуванням джерел випромінення всередині, отримати неоднорідність вихідного поля яскравості менше 1% практично неможливо, а намагання підвищити інтегральну яскравість випромінювача за рахунок збільшення джерел випромінення ще більше погіршує цей параметр. Недоцільним є також метод регулювання вихідної яскравості за рахунок включення та відключення частини джерел випромінювання, так як їх арматура та несиметричне розташування негативно впливають на однорідність вихідного поля яскравості.

Отримані результати були перевірені експериментально на макеті дифузного випромінювача із штучно створеними елементами макро і мікрогеометрії ІС та джерелами випромінювання різних типів з арматурою (рис. 2).

Рис. 2. Установка для дослідження дифузного випромінювача

Розроблена  теорія дифузного випромінювача на основі ІС дозволяє кількісно визначати вплив його основних конструктивних, фотометричних та енергетичних елементів, на формування вихідного поля яскравості, оцінювати його потенційні можливості і здійснювати проектування з заданими, більш високими енергетичними та точностними параметрами, включаючи вибір сучасних типів покриттів, джерел випромінювання, конструктивних елементів тощо.

Розділ 3  присвячено дослідженню іншого важливого елементу СРК – випромінювача змінної яскравості. На першому етапі було виконано морфологічний аналіз відомих схем ВЗЯ – на законі зворотних квадратів, з використанням оптичних послаблювачів, на законі Бугера, з використанням поляризаційних елементів, з частковим розсіюванням світла, а також запропонованих автором – з ІС і розсіювачем, що переміщуються та з двома оптично-сполученими інтегруючими сферами, між якими встановлено калібруючу діафрагму. Аналіз показав, що найбільшу вихідну яскравість, мінімальну селективність та найменшу похибку встановлення яскравості забезпечують схема ВЗЯ на законі зворотних квадратів та аналогічна схема з додатковими сітчастими послаблювачами. Ці схеми були досліджені більш детально.

Для ВЗЯ на законі зворотних квадратів, що складаються з розсіювача (зазвичай молочне або матове скло) і джерела випромінювання, що переміщується відносно нього, було розроблено математичну модель формування поля яскравості в ближній та дальній зонах, в залежності від геометричних та оптичних параметрів елементів, що входять до випромінювача. При цьому у ближній зоні було враховано дискретну структуру тіла розжарення джерела випромінювання, а розподіл яскравості у вихідній апертурі описувався згорткою функції, що описує структуру тіла розжарення та функцією розсіювання точки або лінії (для одновимірного випадку) розсіюючого елемента. Зважаючи на відсутність у літературних джерелах даних про функції розсіювання точки або лінії молочного та матового скла, ці характеристики були отримані експериментально. Результати чисельного аналізу запропонованої моделі ВЗЯ - графіки нормованих по максимальному значенню функцій розподілу яскравості у ближній зоні, показано на рис. 3, а у дальній зоні – на рис. 4.

Рис. 3. Графіки нормованих по максимальному значенню функцій:

1-розподіл яскравості по тілу розжарення джерела випромінювання; 2- функція розсіювання лінії молочного скла МС-23; 3-результат операцій згортки функції розподілу яскравості по тілу розжарення джерела випромінювання і функції розсіювання лінії

Рис. 4. Графіки розподілу яскравості випромінювача змінної яскравості в дальній зоні в залежності від відстані zl між джерелом випромінювання і розсіювачем

Чисельний аналіз моделі показав, що

- Залежність яскравості випромінювача від відстані між джерелом випромінювання і розсіюючим елементом відповідає закону зворотних квадратів в широкому динамічному діапазоні (більшому, ніж 105), але в ближній зоні ця залежність порушується тим більше, чим більші розміри випромінюючої зони тіла розжарення.

- Розподіл яскравості по поверхні розсіюючого елемента має нелінійний характер, але розмір зони з однорідністю яскравості в межах 1-2% становить лише кілька міліметрів для звичайних галогенних ламп.

- При роботі в ближній зоні, локальна неоднорідність яскравості, що обумовлена дискретною структурою тіла розжарення, не перевищує 0,5-1%  для галогенних ламп з густою навивкою спіралі.

- Використання випромінювача на законі зворотних квадратів з галогенними лампами і розсіювачами із молочного скла дозволяє отримати інтегральну яскравість в центрі розсіювача більше, ніж 5·104 Вт/ср.м2, але при мінімальній відстані між джерелом і розсіювачем і мінімальній апертурі.

У розділі було проведено аналіз похибок випромінювача, який показав, що при використанні вітчизняних галогенних ламп і молочного скла МС-19 і М-23, сумарна похибка встановлення яскравості не перевищує 3%.

Для зменшення габаритів випромінювача і збільшення його динамічного діапазону, було запропоновано встановлювати між джерелом випромінювання і розсіювачем набір змінних сітчастих послаблювачів. Теоретично і експериментально було доведено, що така конструкція дозволяє зменшити лінійні габарити випромінювача в 3-5 раз без погіршення його метрологічних характеристик.

Запропонований для аналізу ВЗЯ математичний апарат дозволяє обчислювати як інтегральні, так і локальні характеристики поля вихідної яскравості та виконувати його проектування  з заданими, більш обгрунтованими, метрологічними  параметрами.

В розділі 4 розглядається питання використання в СРК світловипромінюючих діодів (СВД), зважаючи на тенденції суттєвого покращення їх метрологічних характеристик, в першу чергу збільшення оптичної потужності, розширення спектру випромінювання, підвищення стабільності  та зменшення габаритів, що спостерігається останнім часом.

З використанням методу послідовних відбиттів променів, було розроблено математичну модель дифузного випромінювача на основі ІС з косинусними джерелами випромінювання, якими є більшість типів СВД. Майже лінійна залежність потоку, що випромінюється СВД, від струму живлення, дає змогу об’єднати в одному пристрої дифузні випромінювачі сталої та змінної яскравості з великою вихідною апертурою і незмінним спектральним складом в усьому динамічному діапазоні.

В загальному випадку яскравість вихідної апертури такого випромінювача описується виразом:

LВ=I04πR2⋅cosm+1θеф−1cos2θеф−1⋅1+ρsin2θеф1−ρAСФ−АВАСФ,                          (3)

де Io – осьова сила світла СВД, R – радіус інтегруючої сфери, m – порядок косинусності індикатриси СВД, θеф – ефективний кут індикатриси, в межах якого сила світла більша, ніж 0,5Іо, AСФ−АВ- площа внутрішньої поверхні інтегруючої сфери та вихідної апертури відповідно.

При аналізі моделі було встановлено, що звуження індикатриси СВД веде до значного росту первинної освітленості ІС, що висуває більш жорсткі вимоги до монтажу джерел випромінювання і однорідності внутрішнього покриття, ніж при використанні ламп розжарення. Іншою важливою особливістю дифузного випромінювача з СВД є незначна залежність першої і другої оствіленості інтегруючої сфери від розмірів вихідної апертури, що значно поліпшує однорідність вихідного поля яскравості.

Енергетичний аналіз СВД і дифузного випромінювача на їх основі встановив, що інтегральна яскравість випромінювача може становити близько 100 Вт/ср.м2 в спектральному діапазоні 0,4-0,7 мкм і динамічному діапазоні більшому, ніж 104 для СВД з вузькими індикатрисами. При цьому неоднорідність яскравості вихідної апертури не буде перевищувати 0,5% за рахунок збільшення симетрично розташованих джерел випромінювання і зменшення їх розмірів. Основні результати енергетичного аналізу наведені на рис. 5.

Рис. 5.  Розподіл яскравості у вихідній апертурі дифузного випромінювача із світловипромінюючими діодами

Аналіз можливості використання стрічкових СВД показав, що вихідна яскравість дифузного випромінювача може бути доведена в цьому випадку до 500-600 вт/ср.м2, але із зростанням неоднорідності до 5-6%.

Отримані результати були перевірені експериментально на макеті дифузного випромінювача з діаметром ІС 0,5 м і відносним отвором 1/5. У випромінювачі використовувались стрічкові СВД типу XM-L, EZW (ізоелемент) і покриття «Поліхром-1». При цьому параметри випромінювача становили: вихідна яскравість 500 Вт/ср.м2, динамічний діапазон 104, неоднорідність вихідного поля яскравості менше 5%, спектральний діапазон – 0,42-0,72 мкм по рівню 0,1. Теоретичний і експериментальний аналіз похибок випромінювача показав, що сумарна похибка встановлення яскравості, навіть без спеціальних заходів термостабілізації, не перевищувала 0,5%.

Проведені дослідження дають змогу зробити кількісну оцінку метрологічних характеристик СРК з СВД і оцінити перспективи їх використання  в прогнозованих прецизійних системах радіометричного калібрування ОЕЗС космічного базування.

Розділ 5 присвячено теорії, методам проектування і дослідженню принципово нового типу дифузного випромінювача змінної яскравості (ДВЗЯ) на основі оптично-спряжених інтегруючих сфер, який дозволяє значно поліпшити метрологічні характеристики СРК. Конструктивна схема ДВЗЯ показана на рис. 6. Джерела випромінювання  1  розташовані в первинних інтегруючих сферах 2, а випромінювання від них, через набір калібруючих діафрагм 3, що регулюють його величину, потрапляють у вторинну інтегруючу сферу 4. У вихідній апертурі 5 вторинної інтегруючої сфери, де встановлюється калібруєма система 6, формується змінне за величиною поле яскравості високої однорідності і з фотометричним тілом, що наближається до ламбертівського.

Рис. 6. Конструктивна схема ДВЗЯ

Основні переваги запропонованого випромінювача полягають у наступному:

- Велика кількість джерел випроміннюваня у первинних ІС дозволяє підвищити світловий потік, що потрапляє у вторинну інтегруючу сферу і тим самим значно збільшити яскравість вихідної апертури ДВЗЯ.

- Наявність точних калібруючих діафрагм змінного перетину дозволяє регулювати вихідну яскравість ДВЗЯ у великому динамічному діапазоні без зміни спектрального складу випромінюваня.

- Відсутність джерел випромінювання, їх арматури та інших конструктивних елементів у вторинній ІС, значно поліпшує її фотометричні властивості, що сприяє формуванню вихідного поля яскравості більш високої однорідності, ніж у традиційних випромінювачів.

- Змінне за величиною вихідне поле яскравості великої інтенсивності і апертури ДВЗЯ дозволяє одночасно опромінювати всі пікселі ОЕЗС у всьому динамічному діапазоні, тобто вимірювати одночасно ФПС і ЗХ за незмінною конфігурацією установки, виключити екстраполяцію результатів і суттєво підвищити точність калібрування ОЕЗС.

- За рахунок високої однорідності вихідного поля яскравості і ламбертівської форми його фотометричного тіла, значно зменшуються вимоги до точності позиціювання ОЕЗС відносно ДВЗЯ і ДВЗЯ відносно спектрокомпаратора і  вторинного еталона СГЕЯ. Практично, ОЕЗС, що калібрується, може бути розташована безпосередньо у вихідній апертурі ДВЗЯ без спряжуючої або колімуючої оптичної системи.

6. Покращення фотометричних властивостей вторинної ІС дає змогу використовувати нові непрямі методи переносу одиниць радіометричних величин від еталона до випромінювача, зокрема з використанням еталона світлового потоку та вторинної ІС, що розширює і поліпшує  методи абсолютизації вимірювань на установці.

Було розроблено математичну модель ДВЗЯ, побудовану на методі послідовних відбиттів променів та енергетичному обміні випроміннюваня між первинними та вторинною інтегруючими сферами і виконано її аналіз. Яскравість вихідної апертури ДВЗЯ описується виразом:

,       (4)

де N1 - кількість первинних інтегруючих сфер, Nдв – кількість джерел випромінюваня в кожній первинній сфері, Фдв - енергетичний потік джерела випромінюваня, AK – площа калібруючої діафрагми, D1, D2 - діаметри первинної і вторинної інтегруючих сфер відповідно, ρ1, ρ2- коефіцієнти відбивання покриттів первинних і вторинної сфер відповідно, DB - діаметр вихідної апертури.

Додаткова освітленість вторинної ІС, що створюється в результаті енергетичного обміну між первинними та вторинною сферами, описується виразом:

ЕД(2)=ФдвАК3А12⋅А2211−ρА1−АКА1211−ρА2−АК−АВА22××11−АК2А1А2⋅11−ρА1−АКА1⋅11−ρА2−АК−АВА2,                       (5)

де А1 і А2 - площі внутрішніх поверхонь первинних та вторинної інтегруюї сфери відповідно.

Для обчислення спектральних характеристик ДВЗЯ, у наведених виразах достатньо замінити інтегральні значення Фдв на відповідні спектральні залежності.

Графіки залежності вихідної яскравості ДВЗЯ від кількості первинних ІС (N1), кількості джерел випромінювання в кожній із них (NДВ), та основних конструктивних розмірів, наведені на рис. 7.

Енергетичний аналіз та експериментальне дослідження розробленої моделі ДВЗЯ показав, що його інтегральна яскравість та динамічний діапазон  її зміни в 2,5-3 рази перевищує яскравість традиційних випромінювачів, а неоднорідність поля яскравості зменшується в 2-3 рази, що достатньо для радіометричного калібрування перспективних ОЕЗС високої і надвисокої просторової й енергетичної роздільної здатності. Спектральний діапазон ДВЗЯ при використанні внутрішніх покриттів на основі політетрафторетилену («Spectralon SRS-44» і «Поліхром-1») складає не менше 0,35-2,2 мкм.

Було також проведено аналіз похибок ДВЗЯ, який показав, що найбільше впливають на сумарну похибку випромінювача нестабільність покриттів інтегруючих сфер та зміна розмірів калібруючих діафрагм. Графіки залежності похибок установки вихідної яскравості від первинних похибок основних елементів ДВЗЯ наведено на рис. 8.

В розділі розроблено рекомендації щодо умов мінімізації цих похибок і показано, що їх виконання дозволяє зменшити сумарну похибку встановлення вихідної яскравості ДВЗЯ до 1-2% навіть при напруженому тепловому режимі первинних ІС.

Рис. 7. Графіки залежності вихідної яскравості ДВЗЯ від основних конструктивних параметрів

Рис. 8. Графіки залежності сумарної відносної похибки ДВЗЯ від  первинних похибок основних конструктивних елементів (згідно (4))

Запропонований та науково обгрунтований метод підвищення інтегральної яскравості, динамічного діапазона її зміни та зменшення неоднорідності вихідного поля яскравості, реалізований в ДВЗЯ „Мультисфера”, дозволяє значно покращити метрологічні характеристики СРК і вирішити проблему радіометричного калібрування прецизійних ОЕЗС високої та надвисокої просторової і енергетичної роздільної здатності.

Розділ 6 присвячено питанням метрологічного забезпечення вимірювань енергетичних характеристик і радіометричного калібрування прецизійних ОЕЗС космічного базування на основі існуючої та доступної в Україні еталонної, повірочної та технічної бази, а також дослідженню перспектив його поліпшення з урахуванням світових досягнень в цій галузі.

З метою більш чіткого окреслення задач метрологічного забезпечення, в розділі уточнюється визначення ОЕЗС і пропонується відносити ці системи до класу спектрально-неузгоджених зображуючих радіометрів, а в якості їх основної характеристики використовувати ефективну до СГЕЯ чутливість, яка описується виразом:

Sеф СГЕЯ=ULет(λс)=Lет(λ)S(λ)dλLет(λc),                                             (6)

де U - вихідний сигнал ОЕЗС, Lет(λc) – СГЕЯ калібрувального випромінювача на довжині хвилі λc, в межах чутливості спектрального канала ОЕЗС, Lет - абсолютна енергетична характеристика калібрувального випромінювача,  - абсолютна спектральна характеристика ОЕЗС.

В якості  рекомендується вибирати таку довжину хвилі, де відношення СГЕЯ градуювального і вимірювального випромінювачів дорівнює відношенню їх ефективних яскравостей. В цьому випадку похибка нормування чутливості ОЕЗС буде дорівнювати нулю. Відповідно ефективна довжина хвилі λеф СГЕЯ задається співвідношенням:

, 			        (7)

де Sо(λ) - відносна спектральна чутливість спектрального каналу ОЕЗС.

При цьому необхідно точно знати СГЕЯ калібрувального випромінювача або його відносну спектральну характеристику і інтегральне значення яскравості. Слід, однак, відзначити, що при суттєвій різниці спектральних характеристик зондуємих об’єктів, деяка невизначеність їх ідентифікації збережеться, але її можна  зменшити різними методами нормування.

З урахуванням вимог до СРК, в розділі виконано огляд та аналіз діючих еталонів, повірочних схем та елементної метрологічної бази України, Росії та держав СНД з метою їх вибору для застосування при радіометричному калібруванні вітчизняних ОЕЗС. На жаль, сучасна метрологічна база України не дозволяє в повній мірі задовольнити вимогам, що висуваються до СРК нового покоління, тому автором було запропоновано нові методі вирішення цієї проблеми.

Зокрема була розглянута можливість використання в якості вторинного еталона СГЕЯ галогенної лампи з розсіювачем із молочного скла замість стрічкової лампи, або моделі чорного тіла, які використовуються в СРК Росії, але в Україні не виробляються. На базі розробленої моделі випромінювача з розсіюючим елементом було розроблено і змакетовано такий зразковий випромінювач, фото якого наведено на рис. 9.

Зважаючи на значний динамічний діапазон ДВЗЯ на оптично спряжених інтегруючих сферах, значні труднощі становить процедура прямого компарування його вихідної яскравості чи СГЕЯ із вторинним еталоном, так як найбільша точність переносу досягається при рівності компаруємих величин. Тому в роботі було запропоновано оригінальний широкодіапазонний спектрокомпаратор на базі двох оптично-спряжених інтегруючих сфер із змінною калібровочною діафрагмою між ними.. Схема спектрокомпаратора показана на рис. 10.

На базі теорії ДВЗЯ було розроблено математичну модель, методи розрахунку і рекомендації щодо підбору основних елементів цього компаратора. Теоретично і експериментально було показано, що сумарна похибка компарування не перевищує 0,2% в динамічному діапазоні послаблення не меншому, ніж 104, а спектральний діапазон при використанні покриттів типу «Spectralon» чи «Поліхром-1» становить 0,35-2,2 мкм. Важливо, що запропонований спектрокомпаратор не потребує точного позиціювання проекції випромінюючої площадки калібруємого випромінювача відносно вхідної апертури ІС і вхідної щілини монохроматора відносно її вихідної апертури.

Рис. 9. Вторинний еталон СГЕЯ

З використанням розроблених елементів, на основі ГОСТ 8.195-89 та ДСТУ 3193-95 було розроблено схему переносу одиниці СГЕЯ від первинного еталона до ДВЗЯ з кінцевою гранично-допустимою відносною  похибкою 0,02-0,03, що достатньо для радіометричного калібрування сучасних і перспективних ОЕЗС високої роздільної енергетичної здатності.

Враховуючи високі фотометричні характеристики вторинної інтегруючої сфери ДВЗЯ, і можливості її використання в якості фотометричної кулі, крім прямих методів передачі одиниці радіометричної величини, було розроблено і непрямі методи калібрування, що дозволяє як підвищити загальну точність відтворення СГЕЯ, так і забезпечити ряд інших калібрувальних операцій. Зокрема, було запропоновано три напрямки таких методів:

- Калібрування ДВЗЯ по інтегральній яскравості за допомогою яскравоміра, що встановлюється в площині вихідної апертури і відносній спектральній характеристиці, що вимірюється звичайним способом. Величина СГЕЯ в цьому випадку визначаться розрахунками.

- Калібрування джерел випромінювання ДВЗЯ по еталону світлового потоку, що встановлюється всередині вторинної ІС з компаруванням освітленості вихідної апертури радіометром.

- Калібрування по вимірюванній  освітленості вихідної апертури випромінювача з подальшим розрахунком СГЕЯ по відомим геометричним параметрам  ДВЗЯ і його відносній спектральній характеристиці.

В усіх випадках можуть використовуватись вітчизняні радіометри-яскравоміри з похибкою вимірювання 5-6%. Хоча точність непрямих методів дещо поступається методам прямого переносу одиниці СГЕЯ, вони потребують менш складне обладнання і більш доступні. В розділі також наведені інженерні методи розрахунку таких систем та рекомендації по вибору основних метрологічних елементів.

Створені та досліджені нові методи та засоби переносу одиниць радіометричних величин від еталонів до робочих випромінювачів СРК, зокрема вторинний еталон яскравості та широкодіапазонний спектрокомпаратор, дозволяють  розширити можливості та підвищити точність радіометричного калібрування прецизійних ОЕЗС космічного базування.

В розділі 7 розглядається питання макетування та експериментального дослідження СРК «Мультисфера», структурна схема якої показана на рис. 10, а на рис. 11– фотографія її зовнішнього вигляду. Крім ДВЗЯ, вона включає систему передачі одиниці СГЕЯ від вторинного еталона на базі галогенної лампи з розсіювачем та широкодіапазонний спектрокомпаратор з використанням послаблювача на основі оптично-спряжених інтегруючих сфер. Калібруєма система та спектрокомпаратор послідовно встановлюються перед вихідною апертурою ДВЗЯ.

Рис. 10. Структурна схема СРК «Мультисфера»

. Рис. 11. Макетна установка СРК «Мультисфера»

Основні характеристики і параметри прогнозованої СРК «Мультисфера» наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Основні характеристики і параметри СРК «Мультисфера»

| Спектральний діапазон | 0,4 – 2,2 мкм |
| --- | --- |
| Діаметр вихідної апертури дифузного випромінювача | 0,25 м |
| Максимальна інтегральна яскравість апертури дифузного випромінювача | 600 Вт/срм2 |
| Динамічний діапазон зміни вихідної яскравості | 106 |
| Відтворюваний діапазон спектральної густини енергетичної яскравості | (0,05 – 700) Вт/срм2мкм |
| Нерівномірність яскравості вихідної апертури дифузного випромінювача | 0,5% |

Макетування та експериментальне дослідження СРК «Мультисфера» повністю підтвердили  розроблені в дисертації теоретичні положення та висновки.

Додатки включають акт впровадження результатів дисертаційної роботи на казенному підприємстві спеціального приладобудування “Арсенал”, а також довідковий матеріал та рекомендації по проектуванню СРК „Мультисфера” і вибору  її основних єлементів.

ВИСНОВКИ

Головним результатом дисертаційного дослідження є вирішення наукової проблеми підвищення метрологічних характеристик систем радіометричного калібрування прецизійної оптико-електронної зондуючої апаратури космічного базування, на основі використання розробленого нового типу дифузного випромінювача змінної яскравості на базі оптично-спряжених інтегруючих сфер і комплексного методу переносу одиниць радіометричних величин з використанням оригінальної елементної бази – вторинного еталона яскравості і широкодіапазонного спектрокомпаратора.

При виконанні дисертаційного дослідження здобувачем були отримані такі наукові результати:

1.	Розроблено  загальну теорію дифузного випромінювача на основі інтегегруючої сфери з різними типами джерел випромінювання, яка дозволяє кількісно визначати вплив його основних конструктивних, фотометричних та енергетичних елементів на формування вихідного поля яскравості. Теорія дає змогу оцінювати потенційні можливості дифузного випромінювача і здійснювати його проектування з більш високими енергетичними та точностними параметрами.

2.	Встановлено, теоретично обгрунтовано та запатентовано ефект вузькосмугового поглинання випромінювання газовим середовищем дифузного випромінювача на базі інтегегруючої сфери. Запропоновано метод оцінки похибок, викликаних цим ефектом, що дозволяє  підвищити  загальну точність радіометричного калібрування ОЕЗС на існуючих та перспективних СРК.

3.	Розроблено теорію випромінювача змінної яскравості з розсіюючими елементами, вперше здійснено вимірювання ФРЛ серійного молочного і матового скла. Проведено макетування та отримано аналітичні вирази  для опису інтегральних і локальних характеристик вихідного поля яскравості випромінювача,  що дозволяє удосконалити методи його розрахунку і підвищити метрологічні характеристики.

4.	Запропоновано, обгрунтовано та запатентовано новий тип дифузного випромінювача змінної яскравості на основі оптично-спряжених інтегруючих сфер. Розроблена оригінальна теорія його енергетичного балансу. Сформульовано принципи проектування, отримано аналітичні вирази для розрахунку ДВЗЯ та виконано його експериментальне дослідження, що дозволяє підвищити  метрологічні характеристики СРК і вирішити проблему радіометричного калібрування ОЕЗС високої і надвисокої просторової та енергетичної роздільної здатності.

5.	Розроблено вторинний еталон яскравості на основі галогенної лампи з молочним розсіювачем.  Проаналізовано його метрологічні характеристики, виконано макетування і розроблено рекомендації щодо проектування. Це дає змогу частково замінити застарілі стрічкові лампи, які в Україні не виробляються, і підвищити точність передачі одиниць яскравості та СГЕЯ в перспективних вітчизняних СРК.

6.	Запропоновано, обгрунтовано та запатентовано оригінальний широкодіапазонний спектрокомпаратор на основі оптично - спряжених інтегруючих сфер. Розроблено його математичну модель і рекомендації по проектуванню, що дозволяє вирішити задачу радіометричного калібрування випромінювачів СРК із значним діапазоном зміни яскравості.

7.	Запропоновано нові методи непрямого та комплексного переносу одиниць радіометричних величин від еталонів до робочих випромінювачів СРК, що розширює можливості, покращує відтворюваність та підвищує точність радіометричного калібрування прецизійних ОЕЗС космічного базування.

8. Теоретично доведено та експериментально підтверджено, що запропоновані в дисертації рішення забезпечують підвищення інтегральної яскравості калібрувального випромінювача і динамічного діапазону її зміни в 2,5 – 3 рази, зниження неоднорідності яскравості вихідної апертури в 2 – 3 рази, підвищення точності передачі одиниці спектральної густини енергетичної яскравості від еталона до калібрувального випромінювача в 1,3 – 1.5 раз у порівнянні з існуючими системами. Результати дисертаціцної роботи впроваджено на казенному підприємстві спеціального приладобудування “Арсенал”.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1.	 Колобродов В. Г. Стендова апаратура для вимірювання енергетичних характеристик оптико-електронних приладів космічного базування / В. Г. Колобродов, В. І. Микитенко, Л. А. Міхеєнко // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2003. - №3. – С. 98 – 104.

Здобувачем запропоновано структурну схему стенду та методи вимірювання енергетичних характеристик багатоспектральних оптико-електронних приладів космічного базування.

2.	Міхеєнко Л. А. Малогабаритна сферична кювета для експрес-аналізу газових сумішей / Л. А. Міхеєнко, С. О. Корніяка // Вісник НТУУ «КПІ». Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2003. – №25. – С. 84 – 88.

Здобувачем запропоновано принцип експрес-аналізу газових сумішей за допомогою сферичної кювети.

3.	Колобродов В. Г. Теорія дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери / В. Г. Колобродов, В. І. Микитенко, Л. А. Міхеєнко, Л. А. Петрущенко // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2005. – №4. – С. 106 – 114.

Здобувачем запропоновано математичну модель і виконано аналіз випромінювача на основі інтегруючої сфери.

4.	Вариченко Л. В. Методы и средства измерения энергетических характеристик оптико-электронных систем космического зондирования Земли / Л. В. Вариченко, В. Г. Колобродов,  Я. Е. Ладыка, В. И. Микитенко, Л. А. Михеєнко // Космічна наука і технологія. – 2006. – Т.12 - №2/3. – С. 59 – 69.

Здобувачем запропоновано структурну схему стенду для калібрування багатоспектральних сканерів ДЗЗ, розроблено математичні моделі калібрувальних випромінювачів та запропоновано методи метрологічного забезпечення вимірювань енергетичних характеристик сканерів.

5.  Михеенко Л. А. Излучатель переменной яркости на основе сопряженных интегрирующих сфер / Л. А. Михеенко, В. Н. Боровицкий // Технология и конструирование радиоэлектронной аппаратуры. – 2006. - № 6 (66). – С. 61 – 64.

Здобувачем запропоновано принцип дії та математичну модель випромінювача на основі спряжених інтегруючих сфер.

6.	Микитенко В. І. Дослідження та вибір схеми каліброваного випромінювача зі змінною яскравості для прецизійної фотометрії / В. І. Микитенко, Л. А. Міхеєнко, Л. А. Петрущенко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2006. – №31. – С. 156 – 163.

Здобувачем розроблено методику морфологічного аналізу схем каліброваних випромінювачів та запропоновано схеми випромінювачів на основі інтегруючої сфери і закону зворотних квадратів.

7.	Михеенко Л. А. Осветительный канал цифрового оптического микроскопа на базе диффузного излучателя / Л. А. Михеенко, В. Н. Боровицкий // Технология и конструирование радиоэлектронной аппаратуры. – 2006. – № 1 (61). – С. 20 – 27.

Здобувачем запропоновано математичну модель випромінювача на основі інтегруючої сфери і виконано її енергетичний аналіз.

8.	Михеенко Л. А. Теория и расчет диффузного излучателя переменной яркости на законе обратных квадратов / Л. А. Михеенко, В. Н. Боровицкий // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2006. – № 1. – С. 73 – 80.

Здобувачем розроблено математичну модель дифузного випромінювача змінної яскравості  на законі зворотних квадратів

9. Міхеєнко Л. А. Дослідження характеристик розсіювання молочного і матового скла / Л. А. Міхеєнко, А. В. Коваленко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2007. – №33. – С. 36 – 41.

Здобувачем розроблено методику дослідження характеристик молочного та матового скла, розроблено структурну схему експериментального стенду.

10.	Гайворонська Г. О. Оптична система установки для передачі одиниць фотометричних величин / Г. О. Гайворонська, Л. А. Міхеєнко, В. М. Сокуренко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2007. – №33. – С. 29 – 36.

Здобувачем запропоновано використовувати схему Гершеля для передачі одиниці яскравості та виконано аналіз розрахунків її параметрів.

11.	Михеенко Л. А. Экспериментальное исследование диффузного излучателя на основе интегрирующей сферы / Л. А. Михеенко, В. Н. Боровицкий, Ю. А. Гордієнко // Вісник НТУУ «КПІ». – Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. –   2007. – Вип. 34.  – С. 60 – 68.

Здобувачем розроблено методику експериментального дослідження дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери і виконано аналіз отриманих результатів.

12.	Михеенко Л. А. Широкодиапазонный ослабитель оптического излучения / Л. А. Михеенко, В. А. Шишкин // Вісник НТУУ «КПІ». – Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. –   2008. – Вип. 35.  – С. 49 – 53.

Здобувачем запропоновано принцип дії і аналітичні вирази для розрахунку широкодіапазонного ослаблювача випромінювання.

13.	Михеенко Л. А. Исследование точности диффузного излучателя на основе интегрирующей сферы / Л. А. Михеенко, Ю. А. Гордиенко // Вісник НТУУ «КПІ». – Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. –   2008. – Вип. 35.  – С. 37 – 41.

Здобувачем розроблено методику дослідження точності дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери та виконано аналіз отриманих результатів.

14.	Міхеєнко Л. А. Фізико-математична модель випромінювача з розсіюючим елементом / Л. А. Міхеєнко, А. В. Коваленко // Вісник НТУУ «КПІ». – Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. –   2008. – Вип. 36.  – С. 31 – 37.

Здобувачем розроблено фізико-математичну модель випромінювача з розсіючим елементом.

15. Михеенко Л. А. Вторичный эталон яркости на базе галогенной лампы накаливания / Л. А. Михеенко, В. Н. Боровицкий // Технология и конструирование радиоэлектронной аппаратуры. – 2008. – № 3 (75). – С. 61 – 64.

Здобувачем запропоновано теорію вторинного еталона яскравості та запропоновано математичну модель поля яскравості галогенної лампи.

16.	Міхеєнко Л. А. Широкодіапазонний спектрокомпаратор / Л. А. Міхеєнко, І. Ю. Білінська // Вісник НТУУ «КПІ». – Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. –   2009. – Вип. 38.  – С. 30 – 38.

Здобувачем запропоновано принципову схему і аналітичні вирази для розрахунку широкодіапазонного спектрокомпаратора.

17.	Міхеєнко Л. А. Метрологічний аналіз дифузного випромінювача змінної яскравості на основі спряжених інтегруючих сфер / Л. А. Міхеєнко, Ю. О. Гордієнко // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2009. - №5. – С. 88 – 95.

Здобувачем отримані аналітичні вирази впливу первинних похибок на точність дифузного випромінювача та виконано аналіз отриманих результатів.

18.	Михеенко Л. А. Энергетическая калибровка многоспектральных сканерных устройств высокого разрешения / Л. А. Михеенко, В. И. Микитенко // Космічна наука і технологія. – 2009. – Т.15. - №3. – С. 42 – 49.

Здобувачем виконано аналіз методів та засобів енергетичного калібрування багатоспектральних сканерних пристроїв космічного базування.

19.	Михеенко Л. А. Метрологическое обеспечение радиометрической калибровки оптико-электронных устройств дистанционного зондирования Земли / Л. А. Михеенко, В. Н. Боровицкий // Космічна наука і технологія. – 2009. – Т.15. - №5. – С. 3 – 15.

Здобувачем виконано аналіз методів метрологічного забезпечення радіометричного калібрування оптико-електронних пристроїв ДЗЗ.

20.	Михеенко Л. А. Косвенные методы радиометрической калибровки диффузных излучателей / Л. А. Михеенко, Л. И. Генсицкий // Вісник НТУУ «КПІ». – Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. –   2010. – Вип. 39.  – С. 45 – 51.

Здобувачем запропоновано і проаналізовано непрямі методи радіометричного калібрування дифузних випромінювачів

21.	Дідух Н. І. Радіометрія і метрологія світлодіодів / Н. І. Дідух, Л. А. Міхеєнко // Вісник НТУУ «КПІ». – Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. –   2009. – Вип. 40.  – С. 46 – 54.

Здобувачем розроблено методи вимірювання характеристик світловипромінюючих діодів та основи метрологічного забезпечення таких вимірювань.

22.	Міхеєнко Л. А. Теорія дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами / Л. А. Міхеєнко, О. С. Тимофеєв // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2011. - №1. – С. 129 – 135.

Здобувачем розроблено математичну модель дифузного випромінювача з використанням світловипромінюючих діодів та виконано їх аналіз.

23.	Міхеєнко Л. А. Метрологічний аналіз дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери с світловипромінюючими діодами / Л. А. Міхеєнко, О. С. Тимофєєв // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2011. - №2. – С. 130 – 137.

Здобувачем запропоновано аналітичні вирази для розрахунку похибок дифузного випромінювача з використанням світловипромінюючих діодів та виконано  аналіз чисельних розрахунків.

24.	Михеенко Л. А. Энергетическая модель цифровой видеокамеры / Л. А. Михеенко, С. Л. Нечипорук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2011. – №1. – С. 150 – 157.

Здобувачем розроблено енергетичну модель цифрової відеокамери та виконано її аналіз.

25.	Михеенко Л. А. Выбор конструктивных параметров диффузного излучателя переменной яркости / Л. А. Михеенко, А. И. Генсицкий // Вісник НТУУ «КПІ». – Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. –   2011. – Вип. 42.  – С. 30 – 38.

Здобувачем виконано аналіз та обґрунтування конструктивних параметрів дифузного випромінювача змінної яскравості.

26.	Михеенко Л. А. Установка для комплексного тестирования цифровых видеокамер / Л. А. Михеенко, С. Л. Нечипорук // Вісник НТУУ «КПІ». – Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. –   2011. – Вип. 41.  – С. 68 – 74.

Здобувачем запропоновано принцип дії та структурну схему для комплексного тестування цифрових відеокамер.

27.	Міхеєнко Л. А. Інженерні методи абсолютизації радіометричних вимірювань у видимій та ближній інфрачервоній області / Л. А. Міхеєнко, Т. В. Котляренко // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – Т.16. - №3. – С. 148 – 161.

Здобувачем розроблено інженерні методи абсолютизації радіометричних вимірювань у видимій та ближній інфрачервоній областях спектру та проаналізовано результати чисельного аналізу.

28.	Міхеєнко Л. А. Числовий метод аналізу поля яскравості дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери / Л. А. Міхеєнко, О. С. Тимофєєв // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2011. - №5. – С. 120 – 127.

Здобувачем запропоновано алгоритм числового методу аналізу поля яскравості дифузного випромінювача на основі на основі інтегруючої сфери, та отримано аналітичні вирази для розрахунку.

29.	Міхеєнко Л. А. Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами / Л. А. Міхеєнко, О. С. Тимофєєв // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2011. - №6. – С. 132 – 138.

Здобувачем запропоновано методику метрологічного аналізу випромінювача на основі інтегруючої сфери та виконано аналіз результатів розрахунків основних похибок

30. Патент на винахід 78609 Україна, МПК G01J 1/10 F21V 9/00. Дифузний випромінювач / Міхеєнко Л. А., Колобродов В. Г., Микитенко В. І., Петрущенко Л. А., Гайворонська Г. О.; заявник та патентовласник НТУУ „КПІ.”-№а200504103; заявл.28.04.2005; опубл.10.04.2007, Бюл. №4.

Здобувачем запропоновано метод покращення метрологічних характеристик дифузного випромінювача за рахунок покриття калібруючої діафрагми поглинаючим покриттям.

31. Mikheenko L. A. Precise uniform light source based on optically connected integration spheres for optical instrument calibration / L. A. Mikheenko, V. N. Borovytsky // Proceedings of SPIE. – 2011.- V.8154.- P. 19.1 – 19.9.

Здобувачем запропоновано схему  та розроблено математичну модель дифузного випромінювача на основі оптично-сполучених інтегруючих сфер.

32. Mikheenko L. A. Metrological advantages of the light source based on optically connected integration spheres / L. A. Mikheenko, V. N. Borovytsky // Proceedings of SPIE. 2012.– V. 8511. - P. 39.1 – 39.12.

Здобувачем розроблено методику метрологічного аналізу дифузного випромінювача на основі оптично-сполучених інтегруючих сфер.

33.	Микитенко В. И. Стендовая аппаратура для измерения энергетических характеристик сканирующих устройств космического базирования / В. И. Микитенко, Л. А. Михеенко // Приладобудування 2002: підсумки і перспективи: науково-технічна конференція, 16 – 17 квітня 2002 р.: тези доп. – К. 2002. – С. 61.

Здобувачем запропоновано структурну схему стенду для вимірювання енергетичних характеристик сканерів ДЗЗ.

34.	Колобродов В. Г. Установка для аттестации космических систем зондирования Земли / В. Г. Колобродов, В. И. Микитенко, Л. А. Михеенко // Приладобудування 2003: підсумки і перспективи: науково-технічна конференція, 22 – 23 квітня 2003 р.: тези доп. – К.2003. – С. 74.

Здобувачем розроблено метод атестації зондуючих систем космічного базування.

35.	Гайворонська Г. О. Експериментальне дослідження дифузного випромінювача / Г. О. Гайворонська, Л. А. Міхеєнко // Приладобудування 2005: підсумки і перспективи: науково-технічна конференція, 26 – 27 квітня 2005 р.: тези доп. – К.2005. – С. 84 – 85.

Здобувачем запропоновано методику експериментального дослідження дифузного випромінювача.

36.	Гайворонська Г. О. Оптичні системи установок для вимірювання енергетичних характеристик багатоелементих приймачів випромінювання та пристроїв на їх основі / Г. О. Гайворонська, Л. А. Міхеєнко // Приладобудування 2006: стан і перспективи: міжнар. наук.-техн. конф., 25 – 26 квітня 2006 р.: тези доп. – К. 2006. – С. 43.

Здобувачем запропоновано оптичні схеми установок для вимірювання енергетичних характеристик багатоелементних приймачів випромінювання.

37.	Міхеєнко Л. А. Абсолютизація вимірювань енергетичних характеристик багатоелементних приймачів випромінювання і пристроїв на їх основі / Міхеєнко Л. А. // Приладобудування 2007: підсумки і перспективи: науково-технічна конференція, 24 – 25 квітня 2007 р.: тези доп. – К.2007. – С. 70 – 71.

38.	Гайворонська Г. О. Дослідження та порівняльний аналіз схем калібрування випромінювачів для прецизійної фотометрії / Г. О. гайворонська, Л. А. Міхеєнко // Приладобудування 2007: підсумки і перспективи: науково-технічна конференція, 24 – 25 квітня 2007 р.: тези доп. – К.2007. – С. 69 – 70.

Здобувачем виконано порівняльний аналіз схем калібрування випромінювачів.

39.	Гордієнко Ю. О. Експериментальне дослідження дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери / Ю. О. Гордієнко, Л. А. Міхеєнко, В. М. Боровицький // Приладобудування 2007: підсумки і перспективи: науково-технічна конференція, 24 – 25 квітня 2007 р.: тези доп. – К.2007. – С. 69 – 70.

Здобувачем розроблено методику експериментального дослідження випромінювача на основі інтегруючої сфери.

40.	Міхеенко Л. А. Абсолютизація фотометричних вимірювань у видимій та ближній інфрачервоній областях спектру / Л. А. Міхеенко // Приладобудування 2008: стан і перспективи: міжнар. наук.-техн. конф., 22 – 23 квітня 2008 р.: тези доп. – К. 2008. – С. 43.

41.	Міхеєнко Л. А. Енергетичне калібрування оптико-електронних систем дистанційного зондування Землі високої роздільної здатності / Л. А. Міхеєнко // Приладобудування 2009: стан і перспективи: міжнар. наук.-техн. конф., 28 – 29 квітня 2009 р.: тези доп. – К. 2009. – С. 42.

42.	Михеенко Л. А. Радиометрия и метрология светодиодов / Л. А. Михеенко // Приладобудування 2010: стан і перспективи: міжнар. наук.-техн. конф., 27 – 28 квітня 2010 р.: тези доп. – К. 2010. – С. 60 – 61.

43.	Міхееєнко Л. А. Метрологічне забезпечення радіометричного калібрування багатоспектральних скануючих пристроїв дистанційного зондування Землі / Л. А. Міхеєнко // Приладобудування 2010: стан і перспективи: міжнар. наук.-техн. конф., 27 – 28 квітня 2010 р.: тези доп. – К. 2010. – С. 59 – 60.

44.	Михеенко Л. А. Проблемы и перспективы энергетической калибровки оптико-электронных систем дистанционного зондирования Земли высокого и сверхвысокого разрешения / Л. А. Михеенко // Приладобудування 2011: стан і перспективи: міжнар. наук.-техн. конф., 19 – 20 квітня 2011 р.: тези доп. – К. 2011. – С. 73 – 74.

45.	Михеенко Л. А. Радиометрические методы калибровки эталонных излучателей / Л. А. Михеенко // Приладобудування 2011: стан і перспективи: міжнар. наук.-техн. конф., 19 – 20 квітня 2011 р.: тези доп. – К. 2011. – С. 82.

46.	Михеенко Л. А. Диффузный излучатель переменной яркости на светодиодах / Л. А. Михеенко // Приладобудування 2012: стан і перспективи: міжнар. наук.-техн. конф., 24 – 25 квітня 2012 р.: тези доп. – К. 2012. – С. 75 – 76.

47.	Міхеєнко Л. А. Система радіометричного калібрування цифрових відеосистем дистанційного зондування Землі високої роздільної здатності / Л. А. Міхеєнко // Приладобудування 2012: стан і перспективи: міжнар. наук.-техн. конф., 24 – 25 квітня 2012 р.: тези доп. – К. 2012. – С. 76 – 77.

48.	Gaivoronska G. A. The experimental research of the diffuse source on the basis of integratiny sphere / G. A. Gaivoronska, L. A. Mikheenko // Optics and High Technology Material Science SPO 2005: міжнар. наук.-техн. конф., 27 – 30 квітня 2005 р.: тези доп. – К. 2005. – С. 194.

Здобувачем розроблено методику експериментального дослідження дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери.

49.	Gaivoronska G. A. Techniques for measurement of energetic characteristics of optical sensors for remote sensiny / G. A. Gaivoronska, L. A. Mikheenko // Optical Instruments and Systems: міжнар. наук.-техн. конф., 25 – 26 квітня 2006 р.: тези доп. – К. 2006. – С. 20 – 21.

Здобувачем розроблено методику вимірювання енергетичних характеристик оптичних датчиків ДЗЗ.

50.	Білінська І. Ю. Методи та засоби абсолютизації вимірювань енергетичних характеристик систем дистанційного зондування Землі / І. Ю. Білінська, Л. А. Міхеєнко // Людина і космос: міжнар. наук.-практ. конф., 2009 р.: тези доп. – Дніпропетровськ. 2009. – С. 471.

Здобувачем виконано огляд та аналіз еталонів та повірочних схем калібрування оптико-електронних систем ДЗЗ.

51.	Гордієнко Ю. О. Методи та засоби вимірювання енергетичних характеристик оптико-електронних пристроїв дистанційного зондування Землі / Ю. О. Гордієнко, Л. А. Міхеєнко // Людина і космос: міжнар. наук.-практ. конф., 2009 р.: тези доп. – Дніпропетровськ. 2009. – С. 474.

Здобувачем розроблено методи вимірювання енергетичних характеристик оптико-електронних пристроїв ДЗЗ.

52.	Котляренко Т. В. Метрологическое обеспечение радиометрических измерений в видимой и ближней ИК областях спектра / Т. В. Котляренко, Л. А. Михеенко // Людина і космос: міжнар. наук.-практ. конф., 13 – 15 квітня 2011 р.: тези доп. – Дніпропетровськ. 2011. – С. 474.

Здобувачем виконано аналіз систем переносу одиниць радіометричної величини від еталонів до калібрувальних випромінювачів.

25.	Билинская И. Ю. Система абсолютизации измерений прецизионной фотометрической установки / И. Ю. Билинская, Л. А. Михеенко // Новые направления развития приборостроения: междунар. научн.-техн. конф. 21 – 23 апреля 2010 г.: тезисы конф. – Минск. 2010. – С. 187.

Здобувачем запропоновано методику метрологічного аналізу фотометричної установки.

54.	Котляренко Т. В. Метрологическое обеспечение измерений энергетических характеристик цифровых видеосистем / Т. В. Котляренко, Л. А. Михеенко // Новые направления развития приборостроения: междунар. научн.-техн. конф. 21 – 23 апреля 2010 г.: тезисы докл. – Минск. 2010. – С. 188.

Здобувачем виконано аналіз повірочних схем переносу енергетичної величини від еталонів до робочих засобів вимірювань.

55.	Котляренко Т. В. Система абсолютизации радиометрических измерений на базе галогенных ламп с рассеивателем / Т. В. Котляренко, Л. А. Михеенко // Новые направления развития приборостроения: междунар. научн.-техн. конф. 20 – 22 апреля 2011 г.: тезисы докл. – Минск. 2011. – Т.2. - С. 21.

Здобувачем запропоновано використання галогенної лампи з розсіювачем в якості вторинного еталона яскравості.

56.	Дедух Н. И. Диффузный излучатель переменной яркости на базе светоизлучающих диодов большой мощности / Н. И. Дедух, Л. А. Михеенко // Новые направления развития приборостроения: междунар. научн.-техн. конф. 20 – 22 апреля 2011 г.: тезисы докл. – Минск. 2011. – Т.2. - С. 27.

Здобувачем розроблено математичну модель дифузного випромінювача на основі світловипромінюючих діодів.

57.	Білінська І. Ю. Широкополосний спектрокомпаратор для калібрування систем дистанційного зондування Землі / І. Ю. Білінська, Л. А. Міхеєнко // Погляд у майбутнє приладобудування: наук.-техн. конф., 10 квітня 2009 р.: тези доп. – К. 2009. – С. 32.

Здобувачем запропоновано схему та розроблено математичну модель широкополосного спектрокомпаратора.

58.	Гордиенко Ю. А. Исследование точности диффузного излучателя переменной яркости на основе сопряжённых интегрирующих сфер / Ю. А. Гордиенко, Л. А. Михеенко // Погляд у майбутнє приладобудування: наук.-техн. конф., 10 квітня 2009 р.: тези доп. – К. 2009. – С. 29.

Здобувачем розроблено математичну модель дифузного випромінювача змінної яскравості та розроблено методику аналізу його похибок.

59.	Котляренко Т. В. Система абсолютизации радиометрических измерений на базе галогенных ламп с рассеивателем / Т. В. Котляренко, Л. А. Михеенко // Погляд у майбутнє приладобудування: наук.-техн. конф., 12 квітня 2011 р.: тези доп. – К. 2011. – С. 76.

Здобувачем розроблено математичну модель випромінювача на базі галогенної лампи з розсіювачем.

60.	Нечипорук С. А. Аналіз тест-об’єктів для комплексного тестування цифрових відеокамер / С. Л. Нечипорук, Л. А. Міхеєнко // Погляд у майбутнє приладобудування: наук.-техн. конф., 12 квітня 2011 р.: тези доп. – К. 2011. – С. 75.

Здобувачем розроблено методику аналізу тест-об‘єктів для тестування цифрових відеокамер.

61.Деклараційний  патент на винахід 50583 Україна, МПК G01N2 1/61. Газоаналізатор / Міхеєнко Л. А., Вівчарик Є. В.; заявник та патентовласник НТУУ „КПІ.”- № 2002021281; заявл. 15.02.2002;   опубл.15.10.2002, Бюл. №10.

Здобувачем запропоновано схему газоаналізатора на основі сферичної кювети.

62. Патент  на корисну модель 52547 Україна, МПК G01J 1/02. Фотометричний ослаблювач  / Міхеєнко Л. А., Білінська І. Ю.; заявник та патентовласник НТУУ„КПІ.”-№u201003426; заявл.24.03.2010; опубл.25.08.2010,  Бюл. №16.

Здобувачем запропоновано новий тип фотометричного ослаблювача на основі сполучених інтегруючих сфер.

63.	Патент на корисну модель 58152  Україна, МПК G01J 1/10 602В 21/06. Випромінювач змінної яскравості на основі сполучених інтегруючих сфер/ Міхеєнко Л. А., Гордієнко Ю. О.; заявник та патентовласник НТУУ „КПІ.”- №u201007694;  заявл.18.06.2010; опубл. 11.04.2011,  Бюл. №7.

Здобувачем запропоновано принцип дії та конструктивне обґрунтування випромінювача змінної яскравості на основі оптично- сполучених інтегруючих сфер.

64. Патент   на корисну модель 67705  Україна, МПК G02B 21/06. Освітлювач для оптичного мікроскопа / Боровицький В.М., Міхеєнко Л.А., Чорна В.В.; заявник та патентовласник НТУУ „КПІ.”- № u201103551; заявл. 25.03.2011; опубл.12.03.2012, Бюл. №5.

Здобувачем виконано енергетичний аналіз освітлювача  на базі інтегруючої сфери.

### АНОТАЦІЯ

### Міхеєнко Л. А. Радіометричне калібрування прецизійних оптико-електронних зондуючих систем космічного базування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю  05.11.07 – оптичні прилади та системи. – Національний технічний  університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2013.

Дисертація присвячена вирішенню наукової проблеми підвищення рівня радіометричного калібрування оптико-електронних зондуючих систем (ОЕЗС) космічного базування.

Розроблено теоретичні основи проектування систем радіометричного калібрування прецизійних ОЕЗС, в основі яких лежать запропоновані моделі дифузних випромінювачів, випромінювачів змінної яскравості, широкодіапазонних спектрокомпараторів, зразкових випромінювачів, методи та засоби абсолютизації радіометричних вимірювань на основі вітчизняної метрологічної бази. Досліджено систему радіометричного калібрування на основі оригінального дифузного випромінювача змінної яскравості, отримано аналітичні вирази для розрахунку його метрологічних характеристик. Запропоновано нові методи переносу одиниці радіометричної величини до калібруючої системи з використанням оригінальної елементної бази.

Ключові слова: оптико-електронна зондуюча система космічного базування, система радіометричного калібрування, дифузний випромінювач.

АННОТАЦИЯ

Михеенко Л. А. Радиометрическая калибровка прецизионных оптико-электронных зондирющих систем космического базирования. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.11.07 - оптические приборы и системы. - Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Киев, 2013.

Диссертация посвящена решению научной проблемы повышения уровня радиометрической калибровки прецизионных оптико-электронных зондирующих систем космического базирования.

В работе выполнен обзор и сравнительный анализ известных методов и установок радиометрической калибровки аэрокосмических оптико-электронных зондирующих систем. На базе разработанной энергетической  модели изображающего радиометра определены обоснованные требования к  прогнозируемым методам и средствам повышения метрологических характеристик систем радиометрической калибровки современных и перспективных оптико-электронных зондирующих устройств.

В диссертации разработана общая теория диффузного излучателя на  основе интегрирующей сферы с различными типами излучателей (лампами накаливания и светоизлучающими диодами), позволяющая оценивать влияние его основных конструктивных, фотометрических и энергетических элементов на формирование выходного яркостного поля. Теория позволяет оценивать  потенциальные возможности излучателя и выполнять его проектирование с наиболее целесообразными энергетическими и точностными параметрами.

В работе выполнен морфологический анализ излучателей переременной яркости, который показал, что лучшими метрологическими характеристиками обладают излучатели переменной яркости на законе обратных квадратов. Для исследования таких излучателей была разработана оригинальная теория формирования изображения рассеивающими элементами, основанная на свёртке функции распределения освещённости на поверхности рассеивающего элемента и его функции рассеивания точки  или линии. Впервые экспериментально измерены функции рассеивания линии серийных молочных и  матовых стёкол.  Получены аналитические выражения, описывающие работу излучателя переменной яркости и позволяющие выполнять его проектирование с максимально высокими метрологическими характеристиками.

На основе  разработанной теории диффузного излучателя, подробно исследован диффузный излучатель со светоизлучающими диодами. Получены аналитические выражения, описывающие его основные энергетические и метрологические характеристики, проведено макетирование и экспериментальное исследование. Проанализированы возможности и проблемы использования таких излучателей в системах радиометрической калибровки прецизионных оптико-электронных зондирующих систем космического базирования.

Предложен новый тип диффузного излучателя переменной яркости на базе оптически сопряжённых интегрирующих сфер «Мультисфера», который обеспечивает повышение интегральной яркости и динамического диапазона её изменения в 2,5-3 раза, снижение неравномерности яркости выходной апертуры в 2-3 раза, повышение точности передачи единицы СПЭЯ от эталона к рабочему излучателю в 1,3-1.5 раза по сравнению с известными устройствами. Это позволяет значительно повысить метрологические характеристики систем радиометрической калибровки прецизионных оптико-электронных зондирующих систем и решить проблему калибровки систем  космического базирования с высоким и сверхвысоким пространсвенным и энергетическим разрешением. Разработана оригинальная теория энергетического баланса такого излучателя, выполнено его макетирование и экспериментальное исследование, сформулированы принципы проектирования.

Предложены новые методы косвенного и комплексного переноса единиц радиометрических величин к калибруемой системе от эталонов с использованием оригинальной элементной базы - вторичного эталона яркости на основе галогенной лампы с рассеивателем и  широкодиапазонного спектрокомпаратора с использованием оптически сопряжённых интегрирующих сфер. Это позволяет частично заменить устаревшие ленточные лампы, увеличить диапазон компарируемых величин и уменьшить погрешность калибровки.

В работе также выполнено макетирование и экспериментальное исследование предложенной системы радиометрической калибровки «Мультисфера», которое полностью подтвердило разработанные в диссертации теоретические положения и выводы.

В приложении к диссертации приводятся справочные материалы и рекомендации по проектированию системы радиометрической калибровки «Мультисфера» и выбору её основных элементов.

Ключевые слова: оптико-электронная зондирующая система космического базирования, система радиометрической калибровки, диффузный излучатель переменной яркости.

ABSTRACT

Mikheenko  L.A.  Radiometric calibraton of precision spaceborne opto-electronic remote sensing sistems. - Manuscript.

Dissertation for the degree of doctor of technical sciences, specialty 05.11.07 - optical instruments and systems. - National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, 2013.

The dissertation deals with solving the scientific problem of radiometric calibraton of precision opto-electronic instruments for the Earth remote sensing.

Analysis of techniqes, schemes and apparatus for the absolutization of measurements of energetic characteristics and calibration of precision spaceborne opto-electronic remote sensing sistems are present. Some new schemes and techniques are proposet for the Ukrainion space sistems of high energetic and spatial resolution wth guarantee a high metrological level of the measurements with the use of the componets an instruments available in  Ukraine.

A mathematical model and theoretcal analysic of accuracy has been perfomed on the diffuse intgraing sphere source. Ther were given the recommendations dealt with the designing of the diffusive light source in order to provide the necessary uniformity of brihtness in output aperture.

Key words: precision opto-electronic instruments for the Earth remote sensing, radiometric calibraton, diffuse intgraing sphere source, schematic and methods decisions.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html