Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

# Національний авіаційний університет

# На правах рукопису

УДК 620.179:534.6 (043.3)

СУСЛОВ ЄВГЕНІЙ ФЕДОРОВИЧ

СИСТЕМА ІМПУЛЬСНОГО ІМПЕДАНСНОГО КОНТРОЛЮ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Спеціальність 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

кандидат технічних наук, доцент

ЄРЕМЕНКО В.С.

Київ – 2013

ЗМІСТ

| Перелік основних умовних позначень, символів і скорочень………………………………………………………………………. ВСТУП......................................................................................................................... РОЗДІЛ 1. Аналіз існуючих систем контролю композиційних матеріалів та фізичні основи імпедансного методу................................................................ 1.1. Застосування композиційних матеріалів в авіаційній промисловості ……… 1.2. Дефекти композиційних матеріалів авіаційного призначення……................ 1.3. Огляд методів, що використовуються при контролі багатошарових стільникових конструкцій на основі ПКМ………………………………………… 1.4. Фізичні основи імпедансного методу контролю……………………………... 1.5. Огляд існуючих мобільних систем, що реалізують імпедансний метод неруйнівного контролю…………………………………………………………….. 1.6. Підходи до обробки інформаційного сигналу в імпедансних дефектоскопах……………………………………………………………………….. 1.7. Фактори, що впливають на достовірність контролю………………………… 1.8. Мета і завдання дослідження………………………………………………….. 1.9. Висновки………………………………………………………………………... РОЗДІЛ 2. Розширення поля діагностичних параметрів імпульсного варіанта імпедансного методу контролю ………………………...…………….. 2.1. Загальна інформаційна модель системи неруйнівного контролю…………... 2.2. Дослідження характеристик сигналів роздільно-суміщеного перетворювача імпульсного імпедансного дефектоскопа....................................... 2.3. Дослідження впливу випадкової складової на результати контролю……… 2.4. Перетворення Гільберта……………………………………………………… 2.5. Дослідження запропонованих інформативних ознак………………………. 2.6 Застосування спектральної обробки інформаційних сигналів імпедансних дефектоскопів……………………………………………………………………….. 2.7 Порівняльний аналіз чутливості та стабільності обраних інформативних параметрів…………………………………………………………………………… 2.8 Обмеження, що виникають при використанні тих чи інших інформативних параметрів контролю………………………………………………………………. 2.9. Висновки.............................................................................................................. РОЗДІЛ 3. Статистичний підхід до прийняття рішень при неруйнівному контролі…………………………………………………………………………….. 3.1. Статистичні методи визначення порогового значення інформативного параметра……....………….......................................................................................... 3.2. Апроксимація закону розподілу із використанням кривих Грама–Шарльє 3.3. Дослідження точності апроксимації за допомогою рядів Грама–Шарльє…. 3.4. Методика обробки виміряних значень діагностичних ознак при імпульсному імпедансному контролі………………………………………………. 3.5. Застосування критерію χ2 для прийняття рішень при неруйнівному контролі…………………………………………………………………………….. 3.6. Способи формування набору діагностичних ознак при побудові вирішальних правил контролю…………………………………………….......... 3.7. Висновки……………………………………………………………………….. РОЗДІЛ 4. Розробка та дослідження системи імпедансного контролю композиційних матеріалів………………………………………………………… 4.1. Структура системи імпедансного контролю композиційних матеріалів…… 4.2. Роздільно-суміщений перетворювач РС-1…………………………………. 4.3. Програмне забезпечення інформаційно-вимірювальної системи …….......... 4.4. Інтерфейс системи контролю…………………………………………………. 4.5. Експериментальне дослідження розробленої системи неруйнівного контролю……………………………………………………………………………. 4.6. Висновки............................................................................................................... Висновки по роботі................................................................................................. Список використаних джерел................................................................................ Додатки……………………………………………………………………………. | 4 5 11 11 13 17 21 26 29 34 36 38 40 40 42 45 49 61 66 71 74 74 76 76 81 87 100 103 107 111 113 113 116 117 130 134 148 150 152 164 |
| --- | --- |

Перелік основних умовних позначень, символів і скорочень

КМ – композиційні матеріали;

ПКМ – полімерні композиційні матеріали;

ІМ – імпедансний метод;

ІП – інформативний параметр;

СКВ – середньоквадратичне відхилення;

ФЩРІ – функція щільності розподілу імовірності;

ІВС – інформаційно-вимірювальна система;

МВК – метод вільних коливань;

СП – суміщений перетворювач;

РСП – роздільно-суміщений перетворювач;

СТК – сухий точковий контакт;

ФШ – фрикційні шуми;

ФХ – фазова характеристика;

Z – механічний імпеданс;

Hxt – оператор перетворення Гільберта;

U0 – пікова амплітуда інформаційного сигналу;

f0 – миттєва частота;

Fa – інтеграл фазової характеристики;

Fb – інтеграл різниці фазових характеристик;

M – центр мас;

Sk – коефіцієнт асиметрії;

Ex– коефіцієнт ексцесу;

α – ризик виробника;

β – ризик замовника;

μ – математичне сподівання;

σ2 – дисперсія;

fA(x) – апроксимуюча крива на основі ряду Грама–Шарльє.

ВСТУП

Актуальність теми. Стрімкий розвиток аерокосмічної, кораблебудівної, автомобільної та  інших галузей промисловості тісно пов'язаний із застосуванням багатошарових конструкцій і полімерних композиційних матеріалів (ПКМ), створених завдяки новітнім досягненням науки і техніки.

Важливе місце серед композиційних матеріалів (КМ), які використовуються в авіабудуванні, посідають сендвіч-панелі, що являють собою конструкції з обшивкою на основі ПКМ та стільниковим або пінопластовим заповнювачем. Даний тип матеріалів використовується на літаках Airbus A310, ТУ-204 та ін. в основі конструкції рулів висоти та напрямку. Вплив погодних умов, розрахункових та непередбачуваних навантажень, зіткнення з птахами та удари внаслідок падіння інструментів під час технічного обслуговування призводять до появи дефектів типу пошкоджень заповнювача, розшарувань та втрати зв’язку між заповнювачем і зовнішньою обшивкою.

Процес неруйнівного контролю (НК) виробів із КМ значно ускладнюється тим, що ці матеріали мають широкий спектр можливих дефектів, які залежать від складових матеріалу, геометричних характеристик виробу та технологічного процесу його виробництва.

Неоднорідність структури матеріалу, наявність порожнин та розкид фізико-механічних характеристик складових ускладнюють застосування традиційних методів НК, у тому числі ультразвукового луна-методу. На сьогодні контроль розглянутих об'єктів проводиться за допомогою спеціально розроблених акустичних низькочастотних методів та їх модифікацій, одним з яких є  імпедансний метод (ІМ). Цей метод широко досліджувався у працях  Ю.В. Ланге, В.Ф. Мужицького, П. Коулі, Р. Адамса, Е.Г. Устинова  та ін.  Прилади на його основі внесено до реєстрів державних авіаційних адміністрацій, вони широко застосовуються при контролі елементів конструкції літальних апаратів як у процесі виробництва, так і експлуатації.

Більшість сучасних систем неруйнівного контролю, які базуються на імпедансному методі, реалізують детерміновані моделі та відповідні їм методи обробки інформативних сигналів, що не враховують статистичні  характеристики діагностичних ознак, які також можуть нести інформацію про стан ОК. Такий підхід призводить до обмеженого використання інформації, яка отримується в процесі контролю, і використовується при створенні методик та прийнятті діагностичних рішень.

Поширеність імпедансного методу актуалізує задачу підвищення достовірності контролю фізичного стану виробів із КМ за рахунок створення нових методик обробки даних, що забезпечують ефективніший аналіз вихідних сигналів первинних перетворювачів та урахування неоднорідності структур КМ при прийнятті рішень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисертаційна робота виконана на кафедрі інформаційно-вимірювальних систем Національного авіаційного університету і пов’язана з наступними темами науково-дослідних робіт: НДР №382 ДБ-07 «Розробка методів та методик статистичної діагностики виробів» № держреєстрації 0107U002736; НДР №499ДБ-08 «Розробка методології безеталонної дефектоскопії композиційних матеріалів авіаційної техніки» № держреєстрації 0108U004064; НДР №673-ДБ10 «Розробка та виготовлення експериментального зразка мобільної інформаційно-діагностичної системи неруйнівного контролю композиційних матеріалів низькочастотними акустичними методами» № держреєстрації 0110U000225.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення достовірності контролю шляхом удосконалення імпульсного імпедансного методу та створення спеціалізованої інформаційно-вимірювальної системи.

Для досягнення мети дослідження в дисертаційній роботі поставлені та розв’язані наступні завдання:

- Аналіз існуючих технічних засобів неруйнівного контролю стану виробів із КМ на основі імпульсного імпедансного методу та визначення напрямків підвищення достовірності контролю.

- Створення методів виділення додаткових діагностичних ознак, що ґрунтуються на фазочастотних характеристиках інформаційних сигналів імпульсного імпедансного дефектоскопа.

- Розробка методики відбору найбільш інформативних  діагностичних ознак.

- Розробка методів прийняття діагностичних рішень та розрахунку порогових рівнів контролю при негауссівському розподілі діагностичних ознак.

- Розробка методів виділення додаткових інформативних ознак, які ґрунтуються на статистичному порівнянні оцінок спектральних розкладів інформаційних сигналів імпедансних перетворювачів.

- Створення програмного забезпечення та розробка системи імпульсного імпедансного контролю виробів із  композиційних матеріалів.

- Експериментальне дослідження розроблених методів та роботи ІВС у цілому з метою оцінки достовірності контролю.

Об’єкт дослідження – процес неруйнівного контролю виробів із композиційних матеріалів імпульсним імпедансним методом.

Предмет дослідження – методи та засоби підвищення достовірності контролю композиційних матеріалів імпульсним імпедансним методом.

Методи дослідження базуються на методах технічної діагностики та неруйнівного контролю, теорії ймовірностей та випадкових процесів, математичної статистики, цифрової обробки сигналів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

- Вперше розроблено спосіб виділення додаткових діагностичних ознак на основі аналізу фазочастотних характеристик інформаційного сигналу.

- На основі аналізу властивостей фрикційних шумів вперше визначено їх статистичні параметри, що дозволило оцінити вплив цих шумів на запропоновані діагностичні ознаки.

- Вперше запропоновано метод визначення бракувального рівня контролю з урахуванням відмінності закону розподілу інформативного  параметра від гауссівського, який дозволив підвищити вірогідність контролю.

- Набув подальшого розвитку метод відбору діагностичних ознак, чутливих до прояву дефекту, на основі аналізу їх статистичних характеристик.

- Набув подальшого розвитку метод побудови вирішальних правил на основі аналізу статистичних характеристик оцінок спектральних щільностей інформаційних сигналів.

Практичне значення одержаних результатів: створена нова ІВС неруйнівного контролю виробів із КМ імпульсним імпедансним методом, в основу роботи якої покладено методи аналізу інформаційного сигналу,  виділення інформативних параметрів та побудови бракувальних критеріїв, що дало можливість підвищити вірогідність контролю. Розроблені в дисертаційній роботі методи та підходи можуть бути використані при створенні методик неруйнівного контролю конкретних виробів авіаційної техніки з урахуванням їх характеристик та типів можливих дефектів.

Новизна одержаних технічних рішень захищена патентами України:

№ 54323  G01B 17/00, № 75979 G01N 29/028 та № 87864 G01N 29/00, G01N 29/04.

Впровадження результатів роботи. Результати теоретичних та експериментальних досліджень впроваджені на Державному підприємстві Міністерства оборони України «Луцький ремонтний завод «Мотор» та у навчальний процес кафедри інформаційно-вимірювальних систем при викладанні курсів «Комп’ютеризовані технології в інформаційно-вимірювальних системах» та «Основи теорії надійності».

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати дисертаційної роботи одержані здобувачем особисто. В наукових працях, опублікованих у співавторстві, дисертантом зроблено наступне: проведено дослідження інформативних параметрів сигналу імпедансного перетворювача при контролі зразків із КМ [1]; розроблено структуру системи неруйнівного контролю та архітектура програмного забезпечення [2, 8, 9, 11]; досліджено можливість застосування перетворення Гільберта для виділення додаткових інформативних параметрів з інформаційного сигналу імпедансного перетворювача [3, 10]; запропоновано процедуру попередньої обробки результатів вимірювальних даних та розроблено відповідне програмне забезпечення [12, 13]; запропоновано методику обґрунтування вибору інформативних параметрів при неруйнівному контролі на основі дисперсійного аналізу [4];  розроблено апаратно-програмний комплекс для дослідження інформаційних сигналів імпедансних перетворювачів [14, 15]; проведено дослідження амплітудно-часових характеристик інформаційних сигналів імпедансних перетворювачів [16]; досліджено можливість використання статистичних підходів до прийняття рішень при НК виробів із КМ, запропоновано апаратно-програмний комплекс для реалізації  [17, 18]; запропоновано використання статистики χ2 для аналізу оцінок спектрів інформаційних сигналів при НК виробів із КМ та розроблено прототип системи неруйнівного контролю [7, 19]; проведено дослідження статистичних характеристик інформативних параметрів при імпедансному контролі [20]; запропоновано використання методу Вальда та критерію Неймана–Пірсона для прийняття рішень при неруйнівному контролі КМ імпульсним імпедансним методом [21]; дослідження можливості апроксимації емпіричних розподілів інформативних параметрів за допомогою рядів Грама–Шарльє [22, 23, 6]; проведено експериментальне дослідження фазових характеристик сигналів імпульсних імпедансних дефектоскопів [24]; досліджено межі застосування рядів Грама–Шарльє та порівняння їх ефективності з рядами Джонсона [5]; запропоновано структуру пристрою, що включає в себе перетворювач Гільберта [25], методику виділення фазових характеристик сигналу із використанням перетворення Гільберта [26] і прийняття діагностичних рішень на основі статистичних характеристик інформативного параметра [27].

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертації доповідалися та обговорювалися на науково-практичній конференції «Наукоємні технології» (Київ, 2006 р.); VII Міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених «Політ-2007» (Київ, 2007 р.); V, VI, VII, VIII та X Міжнародних науково-практичних конференціях «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments» (Москва, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 рр.); 5-й Національній науково-технічній конференції «Неруйнівний контроль та технічна діагностика» (Київ, 2006 р.); Науково-практичній конференції  «Актуальні проблеми експлуатації, ремонту, розробки та модернізації авіаційної техніки» (Київ, 2006 р.); ІХ Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА – 2009» (Київ, 2009 р.); VI Всеукраїнській науково-технічній конференції «Вимірювання витрати та кількості газу» (Івано-Франківськ, 2009 р.); 18-й та 20-й Міжнародних конференціях «Современные методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики»      (Ялта, 2010, 2012 рр.); 17-й Міжнародній науково-технічній конференції «Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів ЛЕОТЕСТ» (смт. Славське, Львівської обл., 2012 р.); 8-й Міжнародній молодіжній науково-технічній конференції «Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій «РТ-2012»» (Севастополь, 2012 р.).

Публікації. Основний зміст, наукові положення та результати дисертації опубліковано в 27 друкованих працях, з них: шість статей у фахових виданнях ДАК України, одна у закордонному виданні, три патенти України,  17  тез доповідей на науково-технічних конференціях.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел. Дисертація обсягом 163 сторінки містить 38 ілюстрацій, 19 таблиць, список літературних джерел зі 110 найменувань та три додатки.

висновки

В результаті проведених теоретичних та експериментальних досліджень вирішено важливу науково-практичну задачу, яка полягає у підвищенні достовірності неруйнівного контролю виробів авіаційного призначення з композиційних матеріалів імпульсним імпедансним методом.

При цьому одержано такі основні результати:

1. За результатами проведеного аналізу, напрямами підвищення достовірності контролю імпульсним імпедансним методом є розширення множини додаткових інформативних параметрів, які мають підвищену чутливість та завадозахищеність, а також побудова вирішальних правил з урахуванням статистичних характеристик діагностичних ознак.

2. Вперше запропоновано діагностичні ознаки для виявлення та ідентифікації дефектів композиційних матеріалів, які базуються на фазочастотних характеристиках інформаційного сигналу, що дозволило підвищити завадозахищеність та  вірогідність контролю до 23%.

3. Вперше розроблено та експериментально досліджено методику визначення статистичних характеристик фрикційних шумів, що дозволяє  обґрунтувати вибір завадозахищених діагностичних ознак.

4. Розроблено та експериментально досліджено метод визначення порогового рівня з урахуванням моментів вищих порядків законів розподілу діагностичних ознак, що дозволило підвищити точність оцінювання похибок першого та другого роду мінімум вдвічі по відношенню до заміни функції щільності розподілу імовірностей гауссівським законом.

5. Удосконалено метод відбору найбільш чутливих діагностичних ознак, який ґрунтується на урахуванні їхніх статистичних характеристик. Ефективність запропонованого методу підтверджено експериментальним шляхом.

6. Розроблено та експериментально досліджено метод прийняття діагностичних рішень на основі порівняння статистичних оцінок спектральних щільностей інформаційних сигналів, що дозволило обґрунтовано визначати пороговий рівень контролю.

7. Створено та досліджено експериментальний зразок  системи імпульсного імпедансного контролю, в основу роботи якої покладено запропоновані методи обробки інформації. Використання системи при контролі зразків із композиційних матеріалів дозволяє підвищити достовірність контролю на 24 %.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Еременко В.С. Повышение информативности акустического контроля конструкций из полимерных композиционных материалов / В.С. Еременко, А.М. Овсянкин, Е.Ф. Суслов, А.В. Бохенко // Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів (серія). Вип. 11: електромагнітний, ультразвуковий та оптичний неруйнівний контроль. Зб. наук. пр. – Львів, ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАНУ. – 2006. – С. 56 – 59.

- Суслов Е.Ф. Современные информационные технологии в системах неразрушающего контроля / Е.Ф. Суслов, В.С. Еременко, Е.В. Монченко, Б.Н. Налесный // Вісник Інженерної академії України. 2007. – № 3 – 4. – С. 113 – 116.

- Еременко В.С. Использование преобразования Гильберта для анализа сигналов импульсных импедансных дефектоскопов / В.С. Еременко, А.М. Овсянкин, Е.Ф. Суслов // Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів (серія). Вип. 11: електромагнітний, ультразвуковий та оптичний неруйнівний контроль. Зб. наук. пр. – Львів; ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАНУ. – 2007. – С. 286 – 289.

- Еременко В.С. Формирование пространства диагностических признаков при многопараметровом контроле / В.С. Еременко, В.М. Мокийчук, Е.Ф. Суслов // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2008. – № 2. – С. 48 – 50.

- Єременко В.С. Методи оцінювання законів розподілу інформативних ознак для імпедансної дефектоскопії / В.С. Еременко, О.В. Самойліченко, Є.Ф. Суслов // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 2. – С. 256 – 261.

- Суслов Є.Ф. Апроксимація законів розподілу інформативних параметрів при неруйнівному контролі композиційних матеріалів / Є.Ф. Суслов, С.Р. Сунетчієва // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 6 /11 (60). – С. 45 – 47.

- Еременко В.С. Исследование дефектов в сотовых панелях низкочастотными акустическими методами / В.С. Еременко, О.А. Дереча,  Е.Ф. Суслов, Е.О. Пиколенко // Научни известия, София. – 2011. – С. 49 – 51.

- Еременко В.С. Системы диагностики композиционных материалов низкочастотными акустическими методами / В.С. Еременко, Є.Ф. Суслов,                   Е.В. Монченко // Науково-практична конференція «Актуальні проблеми експлуатації, ремонту, розробки та модернізації авіаційної техніки» : тези доповідей. –  К. : 2006. –  С. 27.

- Еременко В.С. Система импедансного контроля композиционных материалов / В.С. Еременко,  Ю.В. Куц,  Е.Ф. Суслов // V Международная научно-практическая конференция «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments» : тезисы докл. – М. : Издательство РУДН, 2006. –  С. 345 – 348.

- Суслов Е.Ф. Применение преобразования Гильберта к анализу информационного сигнала импульсного импедансного дефектоскопа / Е.Ф. Суслов // VII міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених «Політ-2007»: тезисы докл. – К. : НАУ, 2007. – С. 30.

- Суслов Е.Ф. Программное обеспечение системы контроля композиционных материалов / Е.Ф. Суслов // Студентська науково-практична конференція «Наукоємні технології»: тези доп. – К. : НАУ, 2007. – С. 27.

- Суслов Е.Ф. Система статистической обработки результатов измерительного эксперимента / Е.Ф. Суслов, В.С. Еременко, О.В. Самойличенко, Д.С. Устименко // Материалы  VI Международной научно-практической конференции «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments»: тезисы докл. – М. : Изд-во РУДН, 2007. –  С. 471 – 475.

- Суслов Є.Ф. Система статистичної обробки результатів вимірювального експерименту / Є.Ф. Суслов, В.С. Єременко, О.В. Самойліченко, В.В. Володько // Інтегровані інтелектуальні роботехнічні комплекси: ІІ Міжнародна науково-практична конференція: тези доповідей. – К. : Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. –  С. 148–150.

- Еременко В.С. Экспериментальная система неразрушающего контроля композиционных материалов / В.С. Еременко, Ю.В. Куц,  Е.Ф. Суслов,  А.В. Перееденко, В.О. Роганьков, П.А. Шегедин // Материалы  VIІ Международной научно-практической конференции «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments»: тезисы докл. – М. : Изд-во РУДН, 2008. –  С. 22 – 25.

- Єременко В.С.  Автоматична система прийняття рішення за результатами неруйнівного контролю композиційних матеріалів / В.С. Єременко, Є.Ф. Суслов, А.В. Перееденко, В.О Роганьков // Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА – 2009» : тези доп. –  К. : НАУ, 2009. – Т. 1.– С.1.21 – 1.24.

- Єременко В.С. Акустичний контроль габаритних конструкцій повітряних суден з полімерних композиційних матеріалів  / В.С. Єременко, О.М. Овсянкін, Е.Ф. Суслов, В.А. Мотрук // Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА – 2009» : тези доп. – К. : НАУ, 2009. – Т. 1. – С.1.25 – 1.28.

- Суслов Е.Ф. Система контроля изделий из композиционных материалов / Е.Ф. Суслов, В.С. Еременко,  В.М. Мокійчук // Материалы  VIІI Международной научно-практической конференции «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments» : тези доп. – М. : Издательство  РУДН, 2009. –  С. 87 – 90.

- Еременко В.С. Программно-аппаратный комплекс обработки данных неразрушающего контроля композиционных материалов /  В.С. Еременко, Е.Ф. Суслов // Збірник тез доповідей 6-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Вимірювання витрати та кількості газу» :  тези доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – С. 81 – 82.

- Еременко В.С. Система контроля композиционных материалов низкочастотными методами / В.С. Еременко, Е.Ф. Суслов, Е.О. Пиколенко  // Материалы  Х Международной научно-практической конференции «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments» : тезисы докл. – М. : Изд-во РУДН, 2011. –  С. 365 – 368.

- Єременко В.С. Дослідження розподілів амплітуд інформаційних сигналів імпульсних імпедансних дефектоскопів при контролі стільникових панелей / В.С. Еременко, Є.Ф. Суслов, О.В. Самойліченко, С.Р. Сунетчієва  // Матеріали 17-ї Міжнародної науково-технічної конференції  «Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів ЛЕОТЕСТ – 2012» : тези доп. –  Славське, 2012. –  С. 82 – 86.

- Еременко В.С. Применение критерия Неймана – Пирсона для определения порогового уровня при неразрушающем контроле композиционных материалов / В.С. Еременко, Е.Ф. Суслов, О.О. Прикладовский // Матеріали 8-ї міжнародної молодіжної науково-технічної конференції  «Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій «РТ-2012»: тези доп. – Севастополь: СевНТУ, 2012. –  С.  275.

- Єременко В.С. Використання характеристик законів розподілів інформативних параметрів при прийнятті діагностичних рішень в неруйнівному контролі /  В.С. Єременко, Є.Ф. Суслов,  C.Р. Сунетчієва // Матеріали 8-ї міжнародної молодіжної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій «РТ-2012» : тези доп. –  Севастополь: СевНТУ, 2012. – С.  276.

- Єременко В.С. Апроксимація законів розподілу інформативних параметрів при неруйнівному контролі стільникових панелей /  В.С. Єременко, Ю.В. Куц, Є.Ф. Суслов, О.В. Самойліченко, О.Д. Близнюк // Материалы ХХ Юбилейной международной конференции «Современные методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики»: тези доп. – К.: Вид-во Українського інформаційного Центру «Наука. Техника. Технология», 2012. – С. 51 – 55.

- Eremenko V.S. Circular statistics in acoustic flow detection / V.S. Eremenko, Yu.V. Kuts, S.V. Shengur, E.F. Suslov // Proceedings the fifth world congress «Aviation in the XXI-st Century” Safety in Aviation and Space Technologies» : thesis. – K.: National Aviation University, 2012. – V. 1 – Р. 1.6.1 –1.6.4

- Пат. 75979 Україна, МПК G01N 29/028. Пристрій для здійснення імпульсного імпедансного контролю / Куц Ю.В., Єременко В.С., Суслов Є.Ф., Переїденко А.В.; заявник та патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201204776; заява 17.04.2012; опубл. 25.12.12, Бюл. № 24.

- Пат. 54323 Україна, МПК G01B 17/00 Спосіб ультразвукового вимірювання товщини багатошарових матеріалів / Єременко В.С., Куц Ю.В., Монченко О.В., Суслов Є.Ф.; заявник та патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201003644; заява 30.03.2010; опубл. 10.11.10, Бюл. № 21.

- Пат. 87864 Україна, МПК G01N 29/00, G01N 29/04 Спосіб неруйнівного контролю матеріалів і виробів та пристрій для його здійснення / Єременко В.С., Куц Ю.В., Мокійчук В.М., Суслов Є.Ф.; заявник та патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200702489; заява 06.03.2007; опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16.

- Baker A., Stuart D., Kelly D, Composite Materials for Aircraft Structures. Second Edidion / Alan Baker, Stuart Dutton, Donald Kelly. – Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., 2004. – 569 p.

- Джур Є.О Полімерні композиційні матеріали в ракетно-космічній техніці: Підручник / Є.О. Джур, Л.Д. Кучма Т.А. Манькота та ін. – К. :  Виша освіта, 2003. – 399 с.

- BONDMASTER Multimode Adhesive Bond Testing Application Guide // Olympus NDT INC. 48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, USA. Printed in the USA , 2010.

- Adams R.D., Cawley P. A review of defect types and nondestructive techniques for composites and bonded joints // NDT International, v.21, №4, 1988. – P. 208–221.

- Stone D.E.W. Non-destructive inspection of composite materials for aircraft structural applications // Brit. j. NDT, v.20, 1978. – P. 65–75.

- Потапов А.И. Контроль качества и прогнозирование надежности конструкций из композиционных материалов / А.И. Потапов –                                         Л. : Машиностроение. 1980. – 261 с.

- Hagerman D., Fassbender R. Non-destructive testing of adhesively bonded structure // SAMPE Quarterly 9, 1978. – P. 36 – 58.

- Неразрушающий контроль композиционных материалов / Труды МЭИ. – 1991. – Вып. 642. – 148 с.

- Сандалов А.В. Контроль параметров гибридных композитов /  А.В. Сандалов // Дефектоскопия. – 1992. – № 9. – С. 31 – 36.

- Методы неразрушающих испытаний / Под ред. Р. Шарпа. М. :  Машиностроение, 1972.– 494 с.

- Adams R.D., Cawley P. A review of defect types and nondestructive techniques for composites and bonded joints // NDT International, v.21, №4, 1988. - P. 208-221.

- Airbus A310 Nondestructive testing manual: AIRBUS Airbus Customer Services. Technical Data Support and Services 31707 BlaonacCedex, France

- NDT Toolbox for Honeycomb Sandwich Structures a comprehensive approach for maintenance inspections : (ATA NDT Forum 2010 Albuquerque) / Wolfgang Bisle // режим доступу: http://www.ndt.net/article/atandt2010/papers/18.pdf

- Азаров Н.Т., Сырбу В.Н. Контроль клееных сотовых конструкций самолетов импедансным дефектоскопом ДАМИ-С. / Н.Т. Азаров, В.Н. Сырбу //  В мире неразрушающего контроля. – 2003. – №3. – С. 16 – 29.

- In-service Inspection Guidelines for Composite Aerospace Structures: (18th World Conference on Nondestructive Testing, 16-20 April 2012, Durban, South Africa) / Jaap H. HEIDA, Derk J. PLATENKAMP // режим доступу: http://www.ndt.net/article/wcndt2012/papers/33_Heida_Rev1.pdf

- Вайнберг Э.И. Томографический контроль композитов / Э.И.  Вайнберг // В мире неразрушающего контроля. – 2003. – №3. –  С. 8 – 11.

- Егоров В.Н.  Методы неразрушающего контроля сотовых конструкций из полимерных композиционных материалов / В.Н. Егоров,  А.Г. Бахтин, В.А.  Добромыслов и др. // Контроль. Диагностика. – 1999. – № 6. – С. 24 – 28.

- Косарина Е.И. Радиографический контроль сотовых конструкций / Е.И. Косарина, А.В. Стенанов // В мире неразрушающего контроля. – 2003. – №23. – С. 12-15.

- Boinard P. Novel non-destructive technique to assess the degradation of adhesively bonded composite structures / R.A. Pethrick, W.M. Banks, R.L. Crane // Insight: The Journal of the British Institute of Non-Destructive Testing. –  2001. – 43, № 3. – p. 159–162.

- Крауткремер Й. Ультразвуковой контроль материалов: справочное издание / Й. Крауткремер, Г. Крауткремер; Пер. с нем. – М. : Металлургия, 1991. –  752 с.

- Неразрушающий контроль:  Справочник: В 7 т. Под общ. Ред. В.В. Клюева. Т.3: Ультразвуковой контроль / И.Н. Ермолов, Ю.В. Ланге. – М. : Машиностроение, 2004. – 864 с.

- Еременко В.С. Обнаружение ударных повреждений сотовых панелей методом низкоскоростного удара // В.С. Еременко, В.М. Мокийчук, А.М. Овсянкин  Техническая диагностика и неразрушающий контроль.– К., 2007.– №1.– С. 24 – 27.

- Бондаренко А.И. Методы низкочастотной акустической дефектоскопи с сухим контактом в системе «Преобразователь-изделие» / А.И. Бондаренко // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2010. – №1.– С. 38 – 44.

- Ланге Ю.В. Акустические импедансные методы неразрущающего контроля (Обзор) / Ю.В. Ланге  // Дефектоскопия. – 1990. – №8. – С. 3–19.

- Ланге Ю.В. О динамической гибкости сухого точечного контакта / Ю.В. Ланге,  И.И. Теумин // Дефектоскопия. – 1971. – №22. – С. 49–60.

- Єременко В.С. Використання векторних зображень інформативних сигналів при низькочастотній акустичній діагностиці матеріалів / В.С. Єременко, В.М. Мокійчук // Вісник Національного університету України ”Київський політехнічний інститут”. – К. : НТУУ “КПІ”, 2004. – В. 28.– С. 115 – 119.

- Єременко В.С., Використання ймовірнісних моделей при діагностиці композитів методом низькошвидкісного удару / В.С. Єременко, Б.Г. Марченко, В.М. Мокійчук // Вісник Національного авіаційного університету. – К. : НАУ, 2003. – № 3 –  4.–  С. 5 –  8.

- Єременко В.С. Система діагностики виробів із композиційних матеріалів / В.С. Єременко, В.М. Мокійчук // Вісник Хмельницького національного університету.– Хмельницький: ХНУ, 2007.– № 2, Т. 2.– С. 150 - 153.

- Cawley P. The sensitivity of the mechanical impedance method of nondestructive testing, – NDT International Vol. 20, No. 4, August 1987. – p. 209–215.

- Ланге Ю.В. Применение спектрального анализа в низкочастотных акустических дефектоскопах / Ю.В. Ланге, С.И. Воропаев, В.Ф. Мужицкий, B.C. Лапшин, А.С. Сидоренко, М.А. Игонин, Н.Ф. Павлюченков // Дефектоскопия. –  1995. – №10. – С. 74 – 83.

- Ланге Ю.В. Акустические низкочастотные методы неразрушающего контроля многослойных конструкций. – М. : Машиностроение, 1991. – 272 с.

- Ланге Ю.В. Волновое сопротивление среды, акустический импеданс и механический импеданс (к вопросу о терминологии) / Ю.В. Ланге // Контроль. Диагностика. – 2004. – №7. – С. 61 – 62.

- Ланге Ю.В. О фрикционных шумах при дефектоскопии импедансным и велосиметрическим методами /  Ю.В. Ланге // Дефектоскопия. – 1972. – №3. –               С. 33 – 38.

- Ланге Ю.В. Импульсный вариант акустического импедансного метода неразрушающего контроля. /  Ю.В. Ланге //  Дефектоскопия. – 1987. – № 26. –                  С. 13–19.

- Акустический импедансный дефектоскоп ИД-401 Руководство по эксплуатации: РЭ-4276-003-52736667-02.М. : ООО «Контроль. Измерение. Диагностика», 2002, 9 с.

- Низкочастотный акустический дефектоскоп АД-701 Руководство по эксплуатации: РЭ-4276-006-52736667-05. М. : ООО «Контроль. Измерение. Диагностика.», 2005, 29 с.

- Акустический Импедансный дефектоскоп ИД-91М Паспорт. Регистрационное удостоверение № 89-06-00 ФАС РФ // режим доступу www.expertnk.ru/aka-control/id91m.pdf

- Акустический импедансный дефектоскоп  ИД-910.  Паспорт.  Руководство по эксплуатации // Режим доступу  http://www.aka-control.ru/storage/docs/ID-910.pdf

- АД-60К Акустический дефектоскоп. Руководство пользователя. –                    М. :  Кропус, 2011.

- Многофункциональный дефектоскоп ДАМИ-С09. Руководство по эксплуатации ВЛНГ 990109 РЭ. – М. :  Votum.

- Ланге Ю.В. О работе пьезоэлемента на низких частотах /  Ю.В. Ланге //  Дефектоскопия. – 1970. – № 4. – С. 53 – 59.

- Ланге Ю.В. Фазовый вариант акустического импедансного метода дефектоскопии /  Ю.В. Ланге //  Дефектоскопия. – 1969. – № 3. – С. 1 – 9.

- Ланге Ю.В. О частотном варианте импедансного метода дефектоскопии /  Ю.В. Ланге //  Дефектоскопия. – 1971. – № 3. – С. 62 – 66.

- Ланге Ю.В. Акустический спектральный дефектоскоп  /  Ю.В. Ланге //  Дефектоскопия. – 1978. – № 4. – С. 27 – 33.

- Ланге Ю.В. Импедансный метод: варианты, способы обработки информации, режимы настройки аппаратур  /  Ю.В. Ланге //  Дефектоскопия. – 1979. – № 1. – С. 5 – 14.

- Ланге Ю.В. Акустический спектральный метод неразрушающего контроля.  /  Ю.В. Ланге //  Дефектоскопия. – 1978. – №3. – С. 7 – 14.

- Ланге Ю.В. Применение спектрального анализа в низкочастотных акустических дефектоскопах / Ю.В. Ланге, С.И. Воропаев, В.Ф. Мужицкий, B.C. Лапшин, А.С. Сидоренко, М.А. Игонин, Н.Ф. Павлюченков // Дефектоскопия. – 1995. – №10. – С. 74 – 83.

- Ланге Ю.В., Воропаев С.И., Мужицкий В.Ф., Нефедов С.В. Спектры импульсных сигналов преобразователей низкочастотных акустических дефектоскопов / Ю.В. Ланге, С.И. Воропаев, В.Ф. Мужицкий, С.В. Нефедов // Дефектоскопия. –  1996. – №5. – С. 9 – 19.

- Ланге Ю.В. Компьютеризированный акустический дефектоскоп для контроля многослойных конструкций /  В.Ф. Мужицкий, С.В. Нефедов // Контроль. Диагностика. – 1998. – №6. – С. 18 – 22.

- Ланге Ю.В., Нефедов С.В. Корреляционная обработка сигналов импедансных дефектоскопов / Ю.В Ланге., С.В.Нефедов // Контроль. Диагностика, 1998, №1. – С. 26 – 32.

- Лихопой А.А. Исследование акустических низкочастотных методов и разработка усовершенствованных средств дефектоскопии многослойных конструкций: дис. кандидата тех. наук: 05.11.13 / Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий / Лихопой Андрей Александрович. – М., 2007. – 105 с.

- Биргер И.А. Техническая диагностика. – М. : Машиностроение, 1978. –       240 с.

- Ланге Ю.В. О применении годографов для анализа режимов настройки импедансных дефектоскопов /  Ю.В. Ланге //  Дефектоскопия. – 1979. – № 1. – С. 14 – 19.

- Марченко Б.Г. Линейные случайные процессы и их применение / Б.Г. Марченко, Л.Н. Щербак – К. :  Наукова думка, 1975. – 143 с.

- Ермолов И.Н. Неразрушающий контроль: в 5 томах / И.Н. Ермолов,  Н.П. Алешин, А.И. Потапов; Под ред. В.В. Сухорукова. – М. :  Высш. шк., 1991. – Т.2. Акустичний контроль. – 283 с.

- Ланге Ю.В. О характеристиках импедансного метода дефектосконии / Ю.В. Ланге // Дефектоскопия. – 1972. – №1. – С. 57 – 66.

- Ланге Ю.В. Низкочастотные акустические методы неразрушающего контроля / Ю.В. Ланге,  И.Б. Московенко // Дефектоскопия.  – 1978. – №9. – С. 22 – 36.

- Ланге Ю.В. О характеристиках импедансного метода контроля и преобразователей импедансных дефектоскопов /  Ланге Ю.В. // Дефектоскопия. –  1978. – №11. – С. 11 – 20.

- Ланге Ю.В. Низкочастотные акустические методы и средства ПК многослойных конструкций. / Ю.В Ланге // Контроль. Диагностика. – 1999. – №5. – с. 20 – 21.

- Бендат Дж. Прикладной анализ случайных данных / Бендат Дж., Прсол А.; пер. с англ. д-р физ.-мат. наук В.Е. Привальский  – М. :  Мир, 1989. – 540 с.

- Солонина А.И. Основы цифровой обработки сигналов. (Курс лекций) (2-е изд.)  /  А.И.  Солонина, Д. А. Улахович, С. М. Арбузов, Е. Б. Соловьева СПб: 2005, БХВ-Петербург, 768 с.

- Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов / А.Б. Сергиенко. – СПб. :  Питер, 2002. – 608 с.

- Кендалл М. Теория распределений / Кендалл М., Стюарт А.; пер. с англ. В. В. Сазонова, А. Н. Ширяева; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. :  Наука, 1966 – 588 с.

- Розенберг В.Я. Радиотехнические методы измерения параметров процессов и систем. – М. :  – 1970.– 306 c.

- Ланге Ю.В. Акустический спектральный метод неразрушающего контроля /  Ю.В. Ланге //  Дефектоскопия. – 1978. – №3. – С. 7 –  14.

- Неразрушаюший контроль и диагностика: Справочник / В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, В.Н. Филинов и др.; Под ред. В.В. Клюева.  –  М. :  Машиностроение, 1995. – 488 с: ил.

- Стариковский Г.П. Неразрушающий контроль трехслойных интегральных конструкций из полимерных композиционных материалов / Стариковский Г.П., Жовнер П.Б. // Контроль. Диагностика. – 2012. – №6. – С. 57 – 62.

- Бакунов А.С. Контроль лопастей винта средствами низкочастотной акустики / А.С. Бакунов, В.В Мурашов, А.М. Сысоев // Контроль. Диагностика. – 2012. – №6. – С. 72 – 74.

- Ланге Ю.В. О возможности безэталонной проверки импедансных дефектоскопов / Ю.В. Ланге //  Дефектоскопия. – 1976. – №6. – С. 80 – 84.

- Митропольский  А. К. Техника статистических  вычислений /                       А. К. Митропольский  – М. :  Наука, 1971. – 576 с.

- Lakhany  A. Estimating the parameters of the generalized lambda distribution / Lakhany A., Mausser H. // Algo research quarterly. – 2006. – December. p. 47 – 58

- Ramberg, J. S. A Probability Distribution and Its Uses in Fitting Data //  J. S. Ramberg, E. J. Dudewicz, P. R. Tadikamalla, E. F. Mykytka, //  Technometrics. – 1979. – 21.– p. 201 – 214.

- Кейперс Л. Равномерное распределение последовательностей / Л. Кейперс, Г. Нидеррейтер; пер. с англ. под ред. С.М.Ермакова. – М. : Наука, 1985. – 408 с.

- Соболь И.М. Численные методы Монте–Карло / И.М. Соболь  – М. : Наука, 1973. – 312 с.

- Шеннон Р. Имитационное моделирование систем  –  исскуство и наука / Р. Шеннон; пер. с англ. под редакцией Е.К.Масловского. – М. : Мир, 1978. – 420 с.

- Бобнев М.П. Генерирование случайных сигналов / М.П. Бобнев. –                М. : Энергия, 1971. – 240 с.

- Кнут Д.Е. Исскуство программирование, том2. Получисленные алгоритмы / Д.Е. Кнут; пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 832 с.

- Propagation of distributions using a Monte Carlo method : ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 1:2008. – [Approved 2008-11-20]. – Geneva : ISO, 2008. – 68 p.

- Методика установления вида математической модели распределения погрешности МИ-199-79.  – М. : Издательство стандартов, 1981. – 37 с.

- Статистические методы.  Проверка отклонения распределения вероятностей от нормального распределения: ГОСТ Р ИСО 5479-2002. – [Действителен от 2002-01-22]. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2002. – 47 с.  – (Государственный стандарт Российской Федерации).

- Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. / Кобзарь А. И. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006.  –  816 с.

- Frozini B. V. On the distribution and power of a goodness-of-fit statistic with parametric and nonparametric applications, „Goodness-of-fit" / Ed. by Revesz P., Sarkadi K., Sen P. K., Amsterdam-Oxford-New York: North-Holland. Publ. Сотр., 1987, P. 133-154.

- Оппенгейм А. Цифровая обработка сигналов / А. Оппенгеймер,                       Р. Шафер – М. : 2006. – Техносфера, 856 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html