Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Національний АВіАЦійний університет

На правах рукопису

## ПЕТРИЩЕ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 621.317.7

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Спеціальність  05.01.02– стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

              - Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий  керівник

Квасніков Володимир Павлович,

заслужений метролог України

доктор технічних наук, професор

Київ – 2012

ЗМІСТ

|  | Стор. |
| --- | --- |
| ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ......... ВСТУП.......................................................................................................... РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ……………………………..………………… 1.1. Нормативно-технічна база щодо засобів та методів вимірювань електричної енергії ………………………………………………………. 1.2. Статичні методи вимірювання електричної енергії .................... 1.3. Елементна база лічильників електричної енергії ........................ . 1.4. Постановка наукової задачі........................................................... Висновки до розділу 1......................................................................... РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИКИ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ……..................................... 2.1. Оцінювання невизначеності вимірювання електричної енергії високовольтних мережах ........................................................................ 2.2. Основні шляхи вдосконалення однофазних лічильників електричної енергії….………… ................……………………………… 2.3. Синтез структури лічильників реактивної енергії .……………….. 2.4. Експертиза засобів обліку електричної енергії…………………… Висновки до розділу 2........................................................................ РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОФАЗНИХ ДВОЕЛЕМЕНТНИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ...................... 3.1. Дослідження основної та додаткових похибок двоелементного лічильника …………………………….………….................................. 3.2. Експериментальна перевірка захисту лічильників від втручання в їх роботу………………………….………………................................... 3.3 Автоматизація метрологічних робіт…….……............................... 3.4 Вдосконалення повірочних установок…….…............................... Висновки до розділу 3........................................................................ РОЗДІЛ 4. НЕСТАНДАРТИЗОВАНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИПРБУВАНЬ ЛІЧИЛЬНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ………..….. 4.1. Визначення впливу постійної складової в колі стуму…………… 4.2. Окремі операції приймально-здавальних випробувань та повірки 4.3. Метрологічне обладнання для серійного виробництва……........... 4.4. Регулювання лічильників електричної енергії….….……….......... 4.5. Повірка лічильників на місці експлуатації….….….………........... Висновки до розділу 4........................................................................... ВИСНОВКИ.................................................................................................. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................... Додаток А. Акти впровадження результатів досліджень......................... | 4 5 14 14 24 30 38 39 41 42 49 56 64 73 75 75 80 87 92 102 104 104 108 115 121 126 133 135 137 152 |

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

| АСКОЕ АЦП БВП ВЕ ВК ГН ГР ГС ДП ЕЛ ІВС ЗВТ ЗО КС ЛЕ МХ НД ПК ПУ СІМ СК ТН ТС | - автоматизована система комерційного обліку електроенергії; - аналого-цифровий перетворювач; - блок визначення похибки; - вимірювальний елемент; - вимірювальний комплекс; - генератор напруги; - гальванічне розділення; - генератор струму; - додаткова похибка; - еталонний лічильник; - інформаційно-вимірювальна система; - засіб вимірювальної техніки; - засоби обліку електричної енергії; - комутаційна схема; - лічильник електричної енергії; - метрологічні характеристики; - нормативний документ; - персональний комп’ютер; - повірочна установка; - спеціалізована інтегральна мікросхема; - схема керування; - трансформатор напруги; - трансформатор струму. |
| --- | --- |

ВСТУП

Електроенергетика є базовою галуззю національної економіки, ефективне функціонування якої є необхідною умовою стабілізації, структурних перетворень економіки, задоволення потреб населення та суспільного виробництва в електричній енергії. Оскільки електрична енергія є товарною продукцією, то забезпечення вимірювання кількості електроенергії було і залишається пріоритетним завданням метрологічних підрозділів електроенергетичних підприємств. Результати цих вимірювань являють собою базу для комерційних розрахунків. У вдосконаленні обліку електричної енергії також зацікавлені кінцеві споживачі, враховуючи тенденцію до збільшення питомої частки вартості електроенергії в собівартості товарів або послуг. Підвищення точності вимірювання електричної енергії для електроенергії дозволяє зменшувати економічні втрати виробників, постачальників та споживачів електричної енергії. Облік електричної енергії проводиться за допомогою засобів обліку (ЗО), до складу яких входять лічильники електричної енергії (ЛЕ), які підключаються до електричної мережі безпосередньо або за допомогою маштабних перетворювачів – трансформаторів струму (ТС) та напруги (ТН) та кіл обліку.

Підвищення точності обліку на сьогоднішній день неможливо без покращення точності ЗО, тому питання їх розробки та виробництва також є актуальними завданням як для приладобудівних підприємств так і для підприємств електроенергетики (згідно ДСТУ 3400:2006 «Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів» Мінпаливенерго узгоджує всі технічні умови на засоби обліку електричної енергії на правах основного споживача).

Враховуючи доцільність обліку електроенергії перші лічильники були сконсруювано ще в кінці ХІХ ст. О.Б. Шелленбергером, О.Т. Блати, Г. Ферарісом та ін. Лічильник Г.Фераріса є прототипом сучасних індукційних лічильників, принцип дії яких не змінювався до останнього часу. На сьогоднішній день використання індукційних ЛЕ економічно недоцільно через вичерпання ресурсу щодо вдосконалення технічних та метрологічних характеристик. Так з 01.01.2012 р., відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 6570-96 «Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия» (Лічильники електричної енергії активної та реактивної енергії індукційні. Загальні технічні умови) забороняється використання індукційних лічильників класу точності 2,5, які на сьогоднішній день масово  замінюють на статичні ЛЕ, вимірювання електричної енергії в яких відбувається за допомогою цифрової обробки. Останні мають перед індукційними ЛЕ ряд беззаперечних переваг, а саме:

– відносна простота конструкції (відсутність прецизійних механічних вузлів), наслідком якої є простота збірки, що зумовлює зменшення часових затрат при випуску продукції;

– простота калібрування;

– лінійність навантажувальної кривої;

– більший діапазон робочих струмів;

– відсутність необхідності усунення самоходу при регулюванні;

– кращий поріг чутливості та ін.

Методами вимірювання потужності та енергії займалися відомі українські вчені як Орнатський П.П., Тесік Ю.Ф., Копшин В.В., Хом’як В.А., Анікін В.В. та російські – Антоневич В.Ф., Забелло Є.П., Пристужалов В.Я., Зіновченко А.Н. та інші.

Окрім підвищення точності ЛЕ основні розробки провідних приладобудівних підприємств спрямовані на підвищення захищеності ЛЕ від несанкціонованого доступу з метою зменшення показів. Розробкою нормативно-технічної бази щодо цього питання займались українські вчені Хом’як В.А., Копшин В.В., Дарменко Ю.П. результатом є чинний нормативний документ (НД) СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005 "Додаткові вимоги до засобів обліку електроенергії, спрямованих на запобігання несанкціонованому втручанню в їх роботу".

Згідно цьому НД на сьогоднішній день розробляються та серійно виготовляються однофазні ЛЕ переважно з двома вимірювальними елементами (ВЕ): основним в колі фази та допоміжним в колі нуля. Метрологічні характеристики (МХ) вказаних ЛЕ мають суттєві відмінності від МХ ЛЕ з одним вимірювальним елементом, тому для територіальних органів Центрального органу виконавчої влади в галузі метрології (ЦОВМ) актуальним завданням є розробка методів та засобів дослідження таких ЛЕ (в тому числі при проведенні державних випробувань таких ЗВТ).

При розробці НД щодо повірки  ЛЕ з двома вимірювальними елементами та повірочного обладнання необхідно з одного боку забезпечити нормовані параметри та критерії повірки, а з іншого – максимально зменшити тривалість часу повірки, враховуючи вимоги серійного виробництва. Для приладобудівних підприємств пріоритетом є вдосконалення методів та засобів перевірки метрологічних характеристик ЛЕ (в тому числі при приймально-здавальних випробуваннях), які дозволяють скоротити час випробувань і підвищити обсяги виробництва.

Враховуючи останнє, актуальним завданням є розробка методів та засобів для досліджень однофазних двоелементних лічильників дослідження (в тому числі при проведенні державних випробувань). При цьому необхідно враховувати як функціональні, так і технологічні аспекти, оскільки обладнання для серійного виробництва повинно забезпечити в першу чергу великі обсяги виготовлення продукції, що відповідає вимогам чинних НД.

Таким чином, на сьогодні необхідно вирішити важливо науково-технічну задачу, яка полягає в метрологічному забезпеченні виробництва та експлуатації засобів обліку.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження, результати яких знайшли місце в дисертації, виконувались на кафедрі інформаційних технологій Національного авіаційного університету і пов’язані з Законом України № 433-IV «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», а також науково-виробничими планами  ПАТ “Компанія Росток”, ДП «Укрметртестстандарт» та ТОВ «НІК-Електроніка», м. Київ.

Мета і завдання досліджень.

Метою дисертаційної роботи вдосконалення метрологічного забезпечення в частині підвищення точності обліку електричної енергії існуючими вимірювальними комплексами та при проведенні випробувань засобів обліку.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні задачі дослідження:

1. Провести аналіз відомих науково-технічних рішень в галузі вимірювань електричної енергії та обґрунтувати напрями досліджень.

2. Визначити обґрунтованість існуючих методів оцінки невизначеності вимірювання електричної енергії для три- та чотирипровідних схем обліку вимірювальних комплексів.

3. Розробити нові та вдосконалити існуючі методи оцінювання  метрологічних характеристик однофазних двоелементних лічильників електричної енергії, що дозволить підвищити інструментальну достовірність обліку електричної енергії.

4. Розробити однофазний двоелементний лічильник та вдосконалити випробувальне обладнання для проведення державних випробувань.

5. Вдосконалити існуючі методики повірки електронних лічильників.

6. На основі отриманих результатів розробити рекомендації щодо повірочного обладнання лічильників електричної енергії для умов сучасного виробництва з оцінкою його ефективності.

Об’єкт дослідження – процес вимірювання електричної енергії змінного струму.

Предмет дослідження – метрологічне забезпечення методів та засобів для підвищення точності обліку електричної енергії.

Методи досліджень: теорія вимірювань використовується для дослідження  методів вимірювання електричної енергії, теорія невизначеності та методи математичного аналізу для визначення показників точності обліку електричної енергії та теорія похибок для дослідження метрологічних характеристик лічильників електричної енергії, методи загальної електротехніки для розробки методів вимірювання електричної енергії та конструювання приладів обліку електричної енергії.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

1. Вперше отримано аналітичні співвідношення для оцінки компонентів типу В сумарної невизначеності вимірювання електричної енергії, які відрізняються від відомих врахуванням відмінностей математичних моделей вимірювання в три- та чотирипровідних схемах обліку та незалежності інструментальних похибок засобів обліку, що дозволяє підвищити достовірність оцінки розширеної невизначеності вимірювання.

2. Вперше встановлено зв’язки між метрологічними характеристиками основного та допоміжного вимірювальних елементів  двоелементного лічильника електричної енергії та визначено вплив допоміжного вимірювального елемента на метрологічні характеристики лічильника , який не враховувався раніше, що дає можливість адекватно визначати метрологічні характеристики таких лічильників.

3. Вдосконалено методи вимірювання електричної енергії двоелементними лічильниками, відмінність яких від відомих полягає в вимірюванні електричної енергії за елементом із більшим  значенням потужності, що дозволяє створення нових типів лічильників нечутливими до методу втручання в їх роботу, який базується на підвищенні струму в нульовому провіднику одночасно із зміною його фази.

4. Удосконалено методи перевірки  порогу чутливості та відсутності самоходу електронних лічильників, який відрізняється від відомих попереднім контрольованим накопиченням енергії, що дозволяє зменшити часові витрати при проведенні повірки в умовах серійного виробництва.

5. Удосконалено  метод компенсації внеску фазової похибки одномісних трансформаторів напруги для групової повірки лічильників з гальванічно з’єднаними колами струму та напруги, який відрізняється від відомих врахуванням похибки напруги та навантаження вторинного кола, що дозволяє підвищити точність робочих еталонів електричної енергії.

Практичне значення отриманих результатів полягає насамперед у розробці нових лічильників електроенергії з підвищеною достовірністю вимірювань. Результати теоретичних досліджень дозволили розробити методи, методики та засоби для вимірювання електричної енергії, зокрема рекомендації до повірочної схеми; алгоритм вимірювання визначення метрологічних характеристик, програмне забезпечення для обробки результатів повірки.

Розроблено методи дослідження двоелементних ЛЕ, які використовуються ДП «Укрметртестстандарт» при проведенні державних приймальних та державних контрольних випробуваннях ЛЕ для визначення впливу вимірювальних елементів на МХ ЛЕ.

Запропоновано зміни конструкції ЛЕ, що робить останніх конкуренстноспроможними на ринку за рахунок неможливості несанкціонованого втручання в їх роботу.

Розроблено та впроваджено у виробничий процес ПАТ «Компанія Росток» установки ПЕ-2906 для перевірки порогу чутливості та відсутності самоходу електронних ЛЕ, які разом із новими методами випробувань дозволили суттєво скоротити тривалість приймально-здавальних випробувань та первинної повірки.

Розроблено та впроваджено у виробничій процес ПАТ «Компанія Росток» трансформатори напруги И-575 з компенсацією навантаження кіл напруги ЛЕ надало можливість використовувати установки ЦТ-5003 та СТ-5021 для повірки ЛЕ із з’єднаними колами струму та напруги без суттєвих економічних витрат на переоснащення виробництва.

Експериментально підтверджено необхідність нормування МХ допоміжного ВЕ однофазних ЛЕ. У відповідності із цим відкореговано технічні умови та методики повірки ВАТ «Меридіан ім. С.П. Корольова», ПАТ «Компанія Росток», ТОВ «НІК-Електроніка».

Впроваджено у виробничий процес ПАТ «Компанія Росток» програмно-апаратний пристрій В5003М для реєстрації похибок ЛЕ, що повіряються.

Впровадження метрологічного обладнання, методів та методик у виробничий процес ДП «Укрметртестстандарт», ПАТ «Компанія Росток» та ТОВ «НІК-Електроніка» та підтверджено відповідними актами.

Особистий внесок здобувача полягає в самостійному виконанні теоретичної та розрахункової частин та інтерпретації отриманих результатів. В дисертаційній роботі узагальнено результати поточних досліджень автора.

Основні положення та результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно. Особисто автором здійснена загальна концепція дисертації та вибір об’єктів, визначено мету і задачі роботи, обрано та обґрунтовано методи досліджень.

У наукових працях, опублікованих у співавторстві здобувачеві належать такі результати: [1] – розробка принципової схеми, обґрунтування необхідності симетрування навантаження споживачів електричної енергії; [4, 11] – аналіз основних напрямів конструювання електронних ЛЕ, теоретичне обґрунтування наявності можливого несанкціонованого втручання в роботу ЛЕ. Розробка конструкції ЛЕ вільної від вказаних недоліків; [5] – розробка методів експериментальних досліджень можливості втручання в роботу однофазних двоелементних ЛЕ [6, 17] – розробка установки для перевірки самоходу та чутливості однофазних ЛЕ. Аналіз її техніко-економічних показників; [7] – розробка методу експериментальних досліджень впливу струму нейтралі на МХ однофазних двоелементних ЛЕ. Організація та проведення експерименту; [8] – розробка структурної схеми установки для прискореного регулювання двоелементних ЛЕ; [9] – аналіз чинних нормативно-правових актів щодо експертизи ЛЕ. Розробка порядку робіт з урахуванням необхідності проведення метрологічних робіт на місці експлуатації ЛЕ; [10] – розробка моделей вимірювання та отримання внесків інструментальних похибок трансформаторів струму та напруги до сумарної стандартної невизначеності в три- та чотирипровідних мережах електропостачання; [14] – теоретичне обґрунтування способу автоматизації повірочних установок; [15] – розробка конструкції вимірювального трансформатору струму, дослідження його метрологічних характеристик, впровадження в експлуатацію; [17] – теоретичне обґрунтування перевірки симетричності кіл струму при визначені впливу постійної складової в колі струму на МХ ЛЕ; [18] – теоретичне обґрунтування необхідності перевірки обох ВЕ однофазного двоелементного ЛЕЕ; [19-21] – теоретичний аналіз та експериментальні дослідження установки для повірки ЛЕ РТS. Розробка способу її вдосконалення; [22-23] – теоретичне обґрунтування можливості повірки ЛЕ у умовах експлуатації з урахуванням контрольного допуску. Визначення вимог до робочих еталонів; [24] – теоретичне обґрунтування використання графіків навантаження для отримання адекватної оцінки метрологічних характеристик вимірювальних комплексів.

Апробація результатів дисертації здійснена на V науково-практичній конференції “Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні” (м. Київ, 2005 р.); науково-практичній конференції молодих учених та аспірантів “Інтегровані інформаційні технології та системи” (м. Київ, 2005 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.); VI Міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених “Політ-2006” (м.Київ, 2006 р.); V науково-технічній конференції “Приладобудування: стан і перспективи” (м.Київ, 2006 р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції “Современные информационные и электронные технологии” (м. Одеса, 2006 р.); V Міжнародній науково-технічній конференції “Метрологія та вимірювальна техніка” (м. Харків, 2006 р.); на VІ науково-практичній конференції “Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні” (м. Київ, 2007 р.); на VІІ науково-практичній конференції “Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні” (м. Київ, 2009 р.); ІХ Міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених “Політ-2009” (м.Київ, 2009 р.); VІІ науково-технічній конференції “Приладобудування: стан і перспективи” (м. Київ, 2009 р.); ХІ Міжнародній науково-практичній конференції “Современные информационные и электронные технологии” (м. Одеса, 2010 р.); четвертій міжнародній науково-практичній конференції “Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси” (м. Київ, 2011 р.)

Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 24 наукові праці, в тому числі 10 статей у фахових наукових виданнях, 14 тез доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації складає 156 сторінки, в тому числі 135 сторінок основного тексту, 49 рисунків, 10 таблиць, список використаних джерел з 117 найменувань на 15 сторінках та додатку на 5 сторінках.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі теоретично узагальнена і розв’язана важлива наукова задача, яка полягає в метрологічному забезпеченні виробництва та експлуатації засобів обліку за рахунок створення нових та вдосконалення існуючих методів та засобів вимірювання.

Головні наукові і практичні результати дисертаційної роботи полягають у наступному:

1. Вперше отримано аналітичні співвідношення для оцінки компонентів типу В сумарної невизначеності вимірювання електричної енергії, які відрізняються від відомих врахуванням відмінностей математичних моделей вимірювання в три- та чотирипровідних схемах обліку та незалежності інструментальних похибок засобів обліку, що дозволяє оцінювати розширеної невизначеності вимірювання від 35 % до 67 % точніше для чотирипровідних мереж та від 5 % до 24 % – для трипровідних, а також правильно обирати засоби обліку для енергетичних об’єктів різних класів навантаження.

2. Вперше встановлено зв’язки між метрологічними характеристиками основного та допоміжного вимірювальних елементів  двоелементного лічильника електричної енергії та визначено вплив допоміжного вимірювального елемента на метрологічні характеристики лічильника, який не враховувався раніше, що дає можливість адекватно визначати метрологічні характеристики таких лічильників.

3. Удосконалено методи вимірювання електричної енергії двоелементними лічильниками, відмінність яких від відомих полягає в вимірюванні електричної енергії за елементом із більшим  значенням потужності, що дозволяє конструювання лічильників нечутливими до методу втручання в їх роботу, який базується на підвищенні струму в нульовому провіднику одночасно із зміною його фази.

4. Удосконалено методи перевірки  порогу чутливості та відсутності самоходу електронних лічильників, який відрізняється від відомих попереднім контрольованим накопиченням енергії, що дозволяє зменшити часові витрати до 85 % (залежно від сталої лічильника) при проведенні повірки в умовах серійного виробництва.

5. Розроблено алгоритм, що забезпечує автоматизацію запропонованих методів в спеціалізованому метрологічному обладнанні.

6. Розроблено трансформатор напруги для гальванічного розділення кіл струму та напруги лічильників електричної енергії під час, використання якого дозволяє проводити групову їх групову повірку на існуючих робочих еталонах.

7. Удосконалено  метод компенсації внеску фазової похибки одномісних трансформаторів напруги для групової повірки лічильників з гальванічно з’єднаними колами струму та напруги, який відрізняється від відомих врахуванням похибки напруги та навантаження вторинного кола, що дозволяє забезпечити необхідну точність робочих еталонів електричної енергії для повірки лічильників електричної енергії (не більше 0,22 %).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Хомяк В.А. Новый стимул к уменьшению потерь электроэнергии / В.А. Хомяк, Н.А. Петрище // Энергетика и электрификация – 2004. – № 9. – С. 11-12.

- Петрище М.О. Перевірка порога чутливості та роботи без навантаження електронних лічильників / М.О. Петрище // Вісник національного авіаційного університету – 2004. – № 2. – С. 15-18.

- Петрище М.О. Особливості проектування електронних лічильників реактивної енергії змінного струму / М.О. Петрище // Вісник національного авіаційного університету – 2004. - №4. – С. 46-49.

- Батуревич Є.К. Особливості проектування перетворювачів активної потужності в частоту / Є.К. Батуревич, М.О. Петрище // Вісник національного авіаційного університету – 2005. – № 3. – С. 188-190.

- Батуревич Є.К. Перевірка лічильників електричної енергії на чутливість до зміни струму в нульовому каналі / Є.К. Батуревич, М.О. Петрище // Вісник національного авіаційного університету – 2005. – № 4. – С. 160-162.

- Ломако О.О. Обладнання для проведення первинної повірки лічильників електричної енергії / О.О. Ломако, М.О. Петрище, А.Є. Шестаков, С.О Трофименко // Вісник національного авіаційного університету – 2006. – № 1. – С.38-40.

- Петрище М. О. Недоліки однофазних електронних двоелементних лічильників електричної енергії / М.О. Петрище, С.Л. Крутов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2009. – № 1. – С.152-155.

- Петрище М. О. Особливості регулювання двоелементних лічильників електричної енергії / М. О. Петрище, В.П. Квасніков, О.О. Горощенко // Вісник Інженерної академії України – 2009. – № 3-4. – С.116-118.

- Петрище М.О. Досвід проведення експертиз лічильників електричної енергії / М.О. Петрище, А.Є. Шестаков, Д.В. Нікітенко, Д.М. Логвиненко  // Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2010. – № 4. – С.18-20.

- Петрище М. О. Оцінювання невизначеності вимірювання електричної енергії в високовольтних мережах / М. О. Петрище, В.П. Квасніков // Вісник Інженерної академії України – 2011. – № 3-4. – С.269-272.

- Хомяк В.А. Новые счетчики электрической энергии АК «Росток» / В.А. Хомяк , Н.А. Петрище // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 5-ої наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2005 р. – К.: АВЕГА, 2005. – С. 51-52.

- Петрище М.О. Програмно-апаратний пристрій для реєстрації похибок лічильників електричної енергії / М.О. Петрище // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 16-18 листоп. 2005 р.: тези допов. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 141-142.

- Петрище М.О. Автоматизація приймально-здавальних випробувань лічильників електричної енергії. Технологічний аспект / М.О. Петрище // Інтегровані інформаційні технології та системи: наук.-практ. конф. молодих учених та аспірантів, 21-23 листоп. 2005 р.: тези допов. – К., 2005. – С. 43-44.

- Вовк В.М. Модернізація установок для повірки лічильників електричної енергії / В.М. Вовк , О.Б. Дорошенко, М.О. Петрище, С.О. Трофименко, А.Є. Шестаков // Современные информационные и электронные технологии: 7-я междунар. науч.-практ. конф., 22-26 мая 2006 р.: тезисы докл. – Одеса., 2006. – С. 89.

- Петрище М.О. Повірка лічильників електричної енергії з гальванічно з’єднаними колами струму та напруги / М.О. Петрище, С.О. Трофименко, А.Є. Шестаков // Метрологія - 2006: Наукові праці V міжнар. наук.-технічної конф. – Харків, 2006. – С. 197-199.

- Петрище М.О. Повірочне обладнання для сучасного виробництва лічильників електричної енергії / М.О. Петрище, С.О. Трофименко, А.Є. Шестаков // Приладобудування: стан та перспективи: V наук.-техн. конф., 25-26 квіт. 2006 р.: тези допов. – К.: ПБФ, 2006. – С. 101-102.

- Петрище Н.А. Проверка счетчиков электрической энергии на влияние постоянной составляющей в цепи тока / Н.А. Петрище, А.Е. Шестаков, Д.В. Никитенко, Д.М. Логвиненко, // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 6-ої наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2007 р. – К.:АВЕГА, 2007. – С. 207-211.

- Горбатюк Л.С. Особливості визначення метрологічних характеристик однофазних лічильників з двома вимірювальними елементами / Л.С. Горбатюк, М.О. Петрище, С.О. Трофименко, А.Є. Шестаков // Політ: VI Міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених., 11-12 квіт. 2006 р.: тези допов. – К.: НАУ, 2006. – С. 76.

- Трофименко С.О. Обладнання для проведення державних випробувань лічильників електричної енергії / С.О. Трофименко, М.О. Петрище,  А.Є. Шестаков, С.Л. Крутов, Д.М. Логвиненко // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 7-ої наук.-практ. конф., 09-10 черв. 2009 р. – К.: АВЕГА, 2010. – С. 225-228.

- Петрище М.О. Обладнання для визначення метрологічних характеристик однофазних лічильників з двома вимірювальними елементами / М.О.Петрище, А.Є. Шестаков, Д.М. Логвиненко, Д.В.  Нікітенко  // Політ: IХ Міжнародна наук. конф. студентів та молодих учених., 11-12 квіт. 2009 р.: тези допов. – К.: НАУ, 2009. – С. 65.

- Петрище М.О. Установки для випробувань однофазних лічильників електричної енергії / М.О. Петрище, А.Є. Шестаков, Д.М. Логвиненко, С.Л. Крутов // Приладобудування: стан та перспективи: VІІ наук.-техн. конф., 28-29 квіт. 2009 р. – К.: ПБФ, 2009. – С. 56.

- Петрище Н.А.  Особенности поверки счетчиков электроэнергии на месте эксплуатации / Н.А. Петрище, А.Е. Шестаков, Д.В. Никитенко, Д.М. Логвиненко // Современные информационные и электронные технологии: ХІ междунар. науч.-практ. конф., 24-28 мая 2010 р.: тезисы докл. – Одеса, 2010. – С. 71.

- Петрище Н.А. Обеспечение проведения поверки счетчиков на месте эксплуатации / Н.А. Петрище, А.Е. Шестаков, Д.М. Логвиненко, С.Л. Крутов // Приладобудування: стан та перспективи: VІІ наук.-техн. конф., 27-28 квіт. 2010 р.: тези допов. – К.: ПБФ, 2010. – С. 80-81.

- Петрище М.О. Інформаційний ресурс підвищення точності вимірювання в автоматизованій системі комерційного обліку електроенергії / М.О. Петрище, В.П. Квасніков // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси: Четверта міжнар. наук.-практ. конф. 23-25 трав.: тези допов. –2011 р. – К., 2010. – С. 203-204.

- Зиновченко А.Н. Электронное устройство контроля расхода электроэнергии // А.Н. Зиновченко, В.Я. Пристужалов, С.В.Маслаков // Измерительная техника. – 1988. – № 9. – С. 60-61.

- Балашов А.И. Современные средства для измерения и учета электрической энергии, их построение и поверка / А.И. Балашов, И.М. Ковинько, А.Л. Круглов // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 5-ої наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2005 р. – К.: АВЕГА, 2005. – С. 33-37.

- Балашов, О. В. Автоматизированная система контроля и учета бытового энергопотребления на базе комплекса технических средств «ЭМОС-МЗЭП» / О. В. Балашов, С. Г. Быценко // Энергосбережение. – 1999. – № 2. – С.45 – 48.

- Эдельштейн А. Современные приборы учета и автоматизированные системы дистанционного сбора данных измерений, контроля и управления энергопотреблением в условиях оптового рынка электроэнергии / А. Эдельштейн // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 5-ої наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2005 р. – К.: АВЕГА, 2005. – С. 33-37.

- Сидоренко Н.Ф. Приборы учета электрической энергии ГНПП «Объединение Коммунар» / Н.Ф. Сидоренко, А.Л. Круглов, Ю.Я. Кокоровец // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 6-ої наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2007 р. – К.: АВЕГА, 2007. – С. 139-144.

- Яценко С.А. Новые счетчики электрической энергии разработки ГНПП «Объединение Коммунар» / С.А. Яценко, Н.Ф. Сидоренко, Ю.Я. Кокоровец, А.Л. Круглов, А.И. Кружилин // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 7-ої наук.-практ. конф., 09-10 черв. 2009 р. – К.: АВЕГА, 2010. – С. 173-181

- Васильченко В.І. Система обліку електроенергії в магістральних мережах, її модернізація та розвиток / В.І. Васильченко, В.М. Шпилька, М.І. Бойченко // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 6-ої наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2007 р. – К.: АВЕГА, 2007. – С. 15-24.

- Копшин В.В. Деякі питання метрологічного забезпечення обліку електричної енергії / В.В. Копшин, В.М. Кікало // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 5-ої наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2005 р. – К.: АВЕГА, 2005. – С. 4-7.

- Кикало В.Н. Проблемные вопросы метрологического обеспечения учета электрической энергии / В.Н. Кикало, В.В. Копшин // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 6-ої наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2007 р. – К.: АВЕГА, 2007. – С. 9-14.

- Правила користування електричною енергією. Затв. постановою НКРЕ  № 1357 від 17.10.2050. Зареєстр. в Міністерстві юстиції України за № 417/1442 від 17.10.2005.

- Лічильники активної енергії змінного струму статичні (класів точності 1 та 2) (ІЕС 61036:2000, IDT): ДСТУ IEC 61036:2001. – [Чинний від 2003-07-01] –К.: Держспоживстандарт України, 2004 – 39 с. – (Національний стандарт України).

- Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2) (МЭК 1036-90) ГОСТ 30207–94. – [Чинний від 2001-01-19] –К.: Госстандарт Украины, 1994. – 52 с. – (Міждержавний стандарт)

- Лічильники активної електроенергії змінного струму статичні (класів точності 0,2s та 0,5s) (ІЕС 60687:1992, IDT): ДСТУ IEC 60687:2004. – [Чинний від 2003-01-01] – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – с. 28. – (Національний стандарт України).

- Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S) (МЭК 687-92): ГОСТ 30206-94 – [Чинний від 2003-01-01] –К.: Госстандарт Украины, 2001. – 48 с. – (Міждержавний стандарт).

- Лічильники реактивної енергії змінного струму статичні (класів точності 2 та 3) (ІЕС 61268:1995, IDT): ДСТУ IEC 61268-2001.  – [Чинний від 2003-01-01] –К.: Держспоживстандарт України, 2002. – 34 с. – (Національний стандарт України).

- Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия (ГОСТ 26035-83): ДСТУ ГОСТ 26035:2008.  – [Чинний від 2008-01-01] – Москва: Госстандарт СССР, 1984 – 14 с. – (Національний стандарт України).

- Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропостачальною організацією та її споживачами. Затв. наказом Міністерства палива та енергетики України № 19 від 17 січня 2002 р. Зареєстр. в Міністерстві юстиції України за № 93/6381 від 01.02.2002.

- Правила устройства электроустановок. 6-е издание. – Москва: Энергоатомиздат. – 1986. – с. 243.

- Додаток № 10 до Договору між членами оптового ринку електричної енергії. Інструкція про порядок комерційного обліку. Затв. постановою НКРЕ № 1349 від 19.10.98.

- РД 34.11.325-90. Методические указания по определению погрешности измерения активной электроэнергии при ее производстве и распределении. – Москва: СПО ОРГРЭС. – 1991. – с. 20.

- РД 34.11.333-97. Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. – Москва: РАО ЕЭС – 1997. – с. 44.

- РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности. – Москва: СПО ОРГРЭС. – 1991. – с. 20.

- Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,3 8-150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії: ГНД 34.09.104-2003. К.: ОЕП ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2004. – 34 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

- Метрологія. Кількість електричної енергії та електрична потужність. Типова методика виконання вимірювань: МВУ 031/08-2007 – Офіц. вид.  – К.:  ОЕП ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2005. – 47 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України).

- Кухта О.В. О некоторых аспектах метрологического обеспечения АСКУЭ/ О.В. Кухта  // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 6-ої наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2007 р. – К.: АВЕГА, 2007. – С. 111-116.

- Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения: ГОСТ 13109-97. – [Чинний від 1999-01-01] – К.: Госстандарт Украины, 1998. – 32 с. – (Міждержавний стандарт).

- Анікін В.В. Облік електричної енергії з урахуванням її якості / В.В. Анікін, О.Г. Гриб, О.І. Колбасін, І.Р. Левін, Г.А. Сендерович // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 5-ої наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2005 р. – К.: АВЕГА, 2005. – С. 31-32.

- Давыдов А.С. О некоторых проблемах обеспечения единства измерений электрической энергии при несимметричной и нелинейной нагрузке / А.С. Давыдов, А.Н. Попенака // Український метрологічний журнал. 2009 р. – № 3. – С. 22-24.

- Родькін Д.Й. Оцінка складових миттєвої потужності полігармонічних сигналів / Д.Й. Родькін // Електроінформ. – 2003. - № 3. – С.13-15.

- Давыдов А.С. Сравнительный анализ методических погрешностей счетчиков, применяемых в Украине для учета реактивной энергии / А.С. Давыдов, А.Н. Попенака // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 7-ої наук.-практ. конф., 09-10 черв. 2009 р. – К.: АВЕГА, 2010. – С. 141-144.

- Симоненко Л.В. Регулювання реактивної потужності конденсаторних установок за величиною сумарної плати за спожиту електроенергію. / Л.В. Симоненко, С.Є. Вакуленко  // Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2004. – № 4. – С.52-55.

- Зорин В.В. Об оплате за перетоки реактивной мощности в условиях рыночных отношений / В.В. Зорин // Технічна електродинаміка.  – 2004. – № 1. – С.68-72.

- Мансуров Н.Н. Теоретическая электротехника / Н.Н.Мансуров, В.С. Попов – М.: Энергия, 1968 – 576 с.

- Фишен И. Особенности учета электроэнергии с использованием 2-х и 3-х элементных счетчиков в  трех- и четырехпроводных сетях / И. Фішен, А. Эдельштейн // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 7-ої наук.-практ. конф., 09-10 черв. 2009 р. – К., 2010. – С. 61-76.

- Тонкаль В.Е. Баланс энергий в силовых цепях / В.Е. Тонкаль, А.В. Новосельцев, Денисюк С.П. – К.: Наукова думка, 1992. –  312 с.

- Хомяк В.А. Новый стимул к уменьшению потерь электроэнергии / В.А. Хомяк, Д. Райнинг // Электричество. – 1996. – №11. – С.74-77.

- Квицинский А.А. О терминологии при измерении количества электрической энергии / А.А. Квицинский, В.В. Копшин // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 6-ої наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2007 р. – К.: АВЕГА, 2007. – С. 87-95.

- Арбузов В.В. Особенности метрологического обеспечения АСКУЭ с повышенной точностью измерения / Арбузов В.В., Бережная О.В. // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 5-ої наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2005 р. – К.: АВЕГА, 2005. – С. 38-45.

- Арбузов В.В. Особенности применения метрологического наблюдателя при построении субъектов ОРЭ / В.В. Арбузов, О.В. Бережная // Информационные технологи в энергетике: Труды третьей науч.-практ. конф.: тезисы докл. – К.: Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Петухова НАН Украины. – 2005. – С. 24-37.

- Трансформатори вимірювальні. Частина 1. Трансформатори струму (IEC 60044-1:2003, IDT): ДСТУ ІЕС 60044-1:2008. – [Чинний від 2010-01-01] – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – с. 39. – (Національний стандарт України)

- Трансформатори вимірювальні. Частина 2. Трансформатори напруги індуктивні (IEC 60044-2:2003, IDT): ДСТУ ІЕС 60044-2:2008. – [Чинний від 2010-01-01] – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – с. 35. – (Національний стандарт України).

- Копшин В.В. Похибки вимірювання кількості активної електричної енергії, які зумовлені трансформаторами струму / В.В. Копшин, В.М. Кікало, Ю.Л. Анохін, А.О. Квицинський, М.В. Керніцький  // Электропанорама. – 2006. – №4. – С.62-63.

- Копшин В.В. Похибки вимірювання кількості активної електричної енергії, які зумовлені трансформаторами струму / В.В. Копшин, В.М. Кікало, Ю.Л. Анохін, А.О. Квицинський, М.В. Керніцький . // Электропанорама. – 2006. – №5. – С.40, 42-43.

- Квицинський А.О. Приписані похибки вимірювань кількості електричної енергії. Шляхи поліпшення / А.О. Квицинський, В.В. Копшин, І.А. Семенген // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 5-ої наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2005 р. – К.: АВЕГА, 2005. – С. 58-68.

- Танкевич Є.М. Оцінювання похибок вимірювальних каналів обліку електроенергії / Є.М. Танкевич // Энергетика и электрификация. – 1998. – №5. – С.6-10.

- Васильченко В.И. Преимущества учета электрической энергии с помощью счетчиков прямого включения / В.И. Васильченко, В.В. Копшин, Ю.Ф. Тесик, В.В. Ткаченко // Метрологічне забезпечення обліку електричної нергії в Україні: Матеріали 6-ої наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2007 р. – К.: АВЕГА, 2007. – С. 121-124.

- Рабинович С.Г. Погрешности измерений. / С.Г. Рабинович– Ленінград: Энергия. 1978, - 262 с.

- Кикало В.Н. Современные методы и средства контроля вторичных цепей трансформаторов напряжения и тока / В.Н. Кикало, А.В. Лысак, В.В Лысак, О.А. Орнатский, В.В. Петренко //  Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 7-ої наук.-практ. конф., 09-10 черв. 2009 р. – К.: АВЕГА, 2010. – С. 100-106.

- Кікало В.Н. Особливості вимірювань втрат напруги у колах напруги електролічильників / В.Н. Кікало, П.В. Приступа, С.М. Носко // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 5-ої наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2005 р. – К.: АВЕГА, 2005. – С. 84-91.

- Ціделко В.Д. Невизначеність вимірювання. Обробка даних і подання результату вимірювання: Монографія / В.Д. Ціделко, Н.А. Яремчук– К.: ІВЦ «Видавництво Політехніка», 2002. – 176 с.

- Коцарь А.В. Некоторые особенности создания АСКУЭ электроэнергетических компаний / А.В. Коцарь, В.В. Мазан // Энергетика и электрификация – 2005. - №2. – С.2-9.

- Тарасявичюс П. Системные подходы компании «Сигма Телас» в области АСКУЭ /   П. Тарасявичус // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 7-ої наук.-практ. конф., 09-10 черв. 2009 р. – К.: АВЕГА, 2010. – С. 189-196.

- Коцарь О.В. Применение АСКУЭ для контроля текущих параметров режимов электропотребления на промышленных предприятиях / О.В. Коцарь // Энергетика и электрификация, 2009. – №2 – С.2-9.

- Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку. Затв. Спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики  Україні № 32/28/28/276/75/54 від 17.04.2000.

- Колпак Б.Д. Розвиток і вдосконалення нормативно-методологічної бази метрологічного забезпечення АСКОЕ в Україні. / Б.Д Колпак, О.М. Кричевець // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 6-ої наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2007 р. – К.: АВЕГА, 2007. – С. 25-31.

- Великодний С.С. Проблеми атестації обчислювальної компоненти програмних комплексів АСКОЕ / С.С. Великодній, В.В. Некрасов, В.О. Стрілець // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 7-ої наук.-практ. конф., 09-10 черв. 2009 р.  – К.: АВЕГА, 2010. – С. 51-53.

- Праховник А.В. Дослідження та та визначення шляхів забезпечення достовірності даних в АСКОЕ / А.В. Праховник, О.В. Коцар // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 7-ої наук.-практ. конф., 09-10 черв. 2009 р. – К.: АВЕГА, 2010. – С. 13-41.

- Титов Н.Н. Исследование достоверности результатов измерений АСКУЭ электрической энергии / Н.Н. Титов, О.Д. Мураховский, В.Ю. Прихватилов, К.В. Скачко // Метрологическое обеспечение учета энергетических ресурсов: Материалы 10-ої науч.-техн. конф., 25-30 мая 2008 г. – Сочи, РФ, 2008. – С. 67-71.

- Порядок організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день. Затв. наказом Міністерства палива та енергетики України № 7 від15.01.2008. Зареєстр. в Міністерстві юстиції України № 84/14775 від 06.02.2008.

- Титов Н.Н. Нормирование допускаемых погрешностей трансформаторов тока с учетом типовых усредненных нагрузок присоединений АСКУЭ. / Н.Н. Титов, В.Ю. Прихватилов, О.Д. Мураховский, Д.В. Струков, К.В. Скачко // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 6-ої наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2007 р. – К.: АВЕГА, 2007. – С. 32-50.

- Титов Н.Н. Метрологическая готовность измерительных трансформаторов тока к эксплуатации в составе АСКУЭ / Н.Н. Титов, В.Ю. Прохватилов, К.В. Скачко // Электрические сети и системы. – 2008. – С. 79-87.

- Титов Н.Н. Количественная оценка недостоверности измерения электрической энергии с помощью АСКУЭ с учетом реальных первичных токов примененных ИТТ / Н.Н. Титов, В.Ю. Прохватилов, О.Д. Мураховский, Д.В. Струков, К.В. Скачко // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 7-ої наук.-практ. конф., 09-10 черв. 2009 р. – К.: АВЕГА, 2010. – С. 123-135.

- Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники. / П.П. Орнатский – К.: Вища школа, 1983. – 455 с.

- Яремчук Н.А. Суммирования погрешностей измерительных устройств // Н.А. Яремчук, П.П. Орнатский – К.: Знание, 1973. – 22 с.

- Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений // П.В. Новицкий, И.А. Зограф – Ленинград: Энергоатомизлат, 1991. – 304 с.

- Guide to the Expression of  Uncertainty in Measurement: First Edition – ISO, Switzerland,1993. – 101 c.

- Метрологія. Застосування «Руководства по выражению неопределенностей измерений» (РМГ 43:2001, IDT): ДСТУ-Н РМГ 43:2006 – [Чинний від 2007-01-01] – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 53 с. – 20 с.

- МИ 1317-2004. ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров. Затв. ФДУП ВНДІМС 20.12.2004.

- Стогній Б.С. Оцінювання похибок вимірювання електроенргії в високовольтних електричних мережах. / Б.С. Стогній, Є.М. Танкевич, І.В. Яковлева // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 6-ої наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2007 р. – К.: АВЕГА, 2007. – С. 164-31.

- Зиновченко А.Н. Электронное устройство расхода энергии. / А.Н. Зиновченко, В.Я. Пристужалов, С.В. Маслаков // Измерительная техника. – М.: Издательство стандартов, 1988. – № 9. – С.60-61.

- Карасинский О.Л. Алгоритм измерения мощности, ориентированный на реализацию в микроконтроллерах / О.Л. Карасинский, Ю.Ф. Тесік // Технічна електродинаміка – 2001. – №1. – С.76-78.

- Додаткові вимоги до засобів обліку електроенергії, спрямовані на запобіганню несанкціонованому втручанню в їх роботу: СОУ МПЕ 40.1.35.110:2005. – Офіц. вид. – К.: ОЕП "ГРІФРЕ": М-во палива та енергетики України, 2004. – 14 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України).

- Удод Е.І. Посібник для працівників енергопостачальних компаній і енергонагляду щодо роботи зі споживачами електроенергії. / Е.І. Удод – К.: Наукова думка, 1994 – с.396.

- Корнійчук В.В. Класифікація методів несанкціонованого відбору електричної енергії / Корнійчук В.В. //  Вісник національного авіаційного університету – 2005. – № 3. – С. 15-19.

- OBSOLETE PRODUCT – AD7750:  Single Phase Product-to-Frequency Converter for Multiple Applications: [електронний ресурс]. – режим доступу до інформ.: http://www.analog.com/en/obsolete/ad7750/products/product.html

- OBSOLETE PRODUCT – ADE7761:  Single Phase Energy Metering IC with On-Chip Fault Detection and Missing Neutral Detection: [електронний ресурс]. – режим доступу до інформ.: http://www.analog.com/en/obsolete/ade7761/products/product.html

- ADE7758:  Poly Phase Multifunction Energy Metering IC with Per Phase Information: [електронний ресурс]. – режим доступу до інформ.: http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/ade7758/products/product.html

- OBSOLETE PRODUCT – ADE7752B:  3-Phase, 3-Wire, and 4-Wire Energy Metering IC with Pulse Output: [електронний ресурс]. – режим доступу до інформ.: http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/ade7752b/products/product.html

- ADE7753:  Single Phase Multifunction Energy Metering IC with di/dt Input (Serial-Port Interface) : [електронний ресурс]. – режим доступу до інформ.: http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/ade7753/products/product.html

- ADE7751:  Single Phase Energy Metering IC with On-Chip Fault Detection: [електронний ресурс]. – режим доступу до інформ.:  http:// www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/ade7751/products/product.html

- 71M6521: TERIDIAN SEMICONDUCTOR Corp. Микросхемы для счетчиков электроэнергии [електронний ресурс]. – режим доступу до інформ.:  http://www.teridian.ru/?page_id=37

- 71M6531: TERIDIAN SEMICONDUCTOR Corp. Микросхемы для счетчиков электроэнергии [електронний ресурс]. – режим доступу до інформ.:  http://www.teridian.ru/?page_id=41

- Дарменко Ю.П. Додаткові вимоги до засобів обліку електричної енергії, спрямовані на запобігання несанкціонованого втручанню в їх роботу / Ю.П. Дарменко, Р.В. Вендичанський // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 5-ої наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2005 р. – К.: АВЕГА, 2005. – С. 84-91.

- Пат. 2252424 С2 RU МПК7 G01R21/06. Счетчик ватт-часов / И.В. Масол, Е.К. Батуревич, В.А. Хомяк – № 2003109369; Заявлено 04.04.2003; Опубл. 20.05.2005 // Бюл. – 2005. №14.

- Положення про проведення експертизи засобів обліку електричної енергії у побутових споживачів Затв. наказом Міністерством палива та енергетики України № 322 від 21.06.2003. Зареєстр. в Міністерстві юстиції України за № 565/7886 від 07.07.2003.

- Пядик М.О. Проблемні питання при проведенні експертизи лічильників електричної енергії / М.О. Пядик // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 5-ої наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2005 р. – К., 2005. – С. 55-57.

- Трофименко С.О. Окремі питання проведення експертизи засобів обліку електричної енергії. / С.О. Трофименко, М.О. Петрище, А.Є. Шестаков , С.Л. Крутов // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 6-ої наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2007 р. – К.: АВЕГА, 2007. – С. 186-189.

- Сподін О.І. Проблеми обліку електроенергії та пропозиції по їх вирішенню/ О.І. Сподін // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 6-ої наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2007 р. – К.: АВЕГА, 2007. – С. 102-110.

- Трофименко С.О. Використання високоточного автоматизованого обладнання для метрологічного контролю засобів обліку електричної енергії / С.О. Трофименко // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 5-ої наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2005 р. – К., 2005. – С. 84-91.

- Бойко И.Н. Устройства для измерения технических параметров счетчиков электрической энергии / И.Н. Бойко, Ю.В. Чмиренко // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 5-ої наук.-практ. конф., 17-18 травня. 2005 р. – К., 2005. – С. 84-91.

- Попенака А.Н. Особенности построения автоматизированных установок для регулировки и поверки счетчиков с гальванически связанными цепями тока и напряжения / А.Н. Попенака // Український метрологічний журнал. – № 3. – с. 15-19.

- Трофименко С.О. Організаційні та технічні аспекти проведення повірки лічильників на місці експлуатації / С.О. Трофименко // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 7-ої наук.-практ. конф., 09-10 червня. 2009 р. – К., 2010. – С. 45-47.

- Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия: ГОСТ 22261–94. – [Чинний від 1996-01-01] – К.: Госстандарт Украины, 1998. – 53 с. – (Міждержавний стандарт).

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html