23

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

На правах рукопису

Винничук Анна Григорівна

УДК 681.121

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ГАЗУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТОРЦЕВИХ ЗВУЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Спеціальність 05.11.01 – прилади та методи вимірювання 

механічних величин

(i) ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

    Науковий керівник: 

    доктор технічних наук,

    професор Середюк О. Є.
Івано-Франківськ – 2012
ЗМІСТ

Стор.

Вступ………………………………………………………………………………...
7

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ОБ’ЄМУ І

ВИТРАТИ ГАЗУ …………………………………………………………………..
15

1.1 Аналіз методу змінного перепаду тиску для вимірювання витрати природного газу ……………………………………………………………………
15

1.1.1 Аналіз методологічних основ вимірювання витрати газу 

методом змінного перепаду тиску………………………………………...
16

1.1.2 Аналіз практичних аспектів застосування методу змінного

перепаду тиску для вимірювання витрати газу стандартними

звужувальними пристроями…………………………………………….…
24

1.1.3 Аналіз методу змінного перепаду тиску для вимірювання

малих витрат газу…………………………………………………………..
30

1.2 Практичні аспекти застосування торцевих звужувальних

пристроїв……………………………………………………………………………
33

1.3 Аналіз побутових лічильників газу як засобів обліку за малих витрат

природного газу ……………………………………………………………………
37

1.4 Аналіз нормативної і технічної бази для метрологічних досліджень

засобів обліку газу у комунально-побутовій сфері.……………………………..
43

1.5 Вибір і обґрунтування напрямку досліджень………………………….…
50

РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ

ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ГАЗУ НА БАЗІ ТОРЦЕВИХ ЗВУЖУВАЛЬНИХ 

ПРИСТРОЇВ……………………….…………………………………………..……
53

2.1 Теоретичне обгрунтування вдосконалення методу вимірювання 

витрати природного газу з застосуванням торцевих звужувальних пристроїв…53

2.2 Моделювання впливу зміни тиску у під’єднувальних трубопроводах

на вимірювання витрати торцевими звужувальними пристроями……...………
58

2.3 Моделювання впливу температурного фактора у під’єднувальних

трубопроводах на вимірювання витрати торцевими звужувальними пристроями……..……………………………….………………………………….
62

2.4 Дослідження впливу параметрів і компонентного складу 

природного газу при вимірюванні витрати торцевими звужувальними пристроями………………………………………………………………………….
67
2.4.1 Дослідження впливу параметрів і компонентного складу

природного газу на коефіцієнт стисливості……….……………………..
67

2.4.2 Дослідження впливу параметрів і компонентного складу

природного газу на коефіцієнт розширення……………………………..
72
2.4.3 Дослідження впливу параметрів і компонентного складу

природного газу на динамічну в’язкість…………………………………
77

2.5 Розроблення методології передавання одиниць об’єму та об’ємної

витрати газу з використанням торцевих звужувальних пристроїв ………….…
79

Висновки до другого розділу……………………………….…………………
85
РОЗДІЛ 3 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ НА

БАЗІ ТОРЦЕВИХ ЗВУЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ І РОЗРОБЛЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ………………………..
86

3.1 Експериментальні дослідження  закономірностей зміни 

комплексного коефіцієнта витрати торцевих звужувальних пристроїв……..…
86

3.1.1 Методика і технічне забезпечення визначення комплексного коефіцієнта витрати торцевих звужувальних пристроїв……….………..
86

3.1.2 Дослідження комплексного коефіцієнта витрати торцевих звужувальних пристроїв………………………………………………...…
89

3.1.3 Дослідження впливу конструктивного виконання торцевих звужувальних пристроїв на стабільність їх комплексного 

коефіцієнта витрати………………………………………………………..
95

3.2 Експериментальні дослідження закономірностей зміни коефіцієнта

розширення повітря в торцевих звужувальних пристроях………………………
99

3.3 Фізичне моделювання термогазодинамічних процесів будинкових

газових мереж для умов вимірювання витрати торцевими звужувальними

пристроями…………………………………….…………………………..……….
105

3.3.1 Розроблення експериментального стенду для дослідження термогазодинамічних процесів в трубопроводах низького тиску………
105

3.3.2 Експериментальні дослідження зміни тиску газових

трубопроводах………………………………………………..………….…
107

3.3.3 Експериментальні дослідження зміни температури в газових трубопроводах………………………………..………………………….…
110

3.4 Дослідження будинкової газової мережі як джерела витрати

природного газу в установках для діагностування побутових лічильників

газу……………………………………………………………………………….….
114

3.5 Розроблення концептуальних рішень побудови установок на базі 

торцевих звужувальних пристроїв для діагностування побутових

лічильників газу…………………………………….…………………………...….
116

3.6 Розроблення установки для діагностування побутових лічильників

газу……………………………………………………………………………..……
122

3.7 Апробація функціонування установки для діагностування побутових 

лічильників газу на природному газі………….…………………………..……...
127

3.8 Практичні аспекти застосування результатів визначення похибки

побутових лічильників газу на природному газі……….………………………...
129
Висновки до третього розділу…………………………………………………
131
РОЗДІЛ 4 МЕТРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УСТАНОВКИ НА БАЗІ ТОРЦЕВИХ

ЗВУЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ПОБУТОВИХ

ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ………………………..……………………………...……..
133

4.1 Розроблення метрологічної моделі установки………………….………..
133

4.2 Метрологічні дослідження установки для діагностування побутових 

лічильників газу………………………………………………………………...….
136

4.2.1 Похибка вимірювання густини природного газу...………………….
136

4.2.2 Похибка визначення температури………………………….………...
137

4.2.3 Похибка визначення коефіцієнта стисливості природного газу.…..
138

4.2.4 Похибка визначення тиску..…………………………………………..
139

4.2.5 Похибка визначення комплексного коефіцієнта витрати…………..
143

4.2.6 Похибка визначення поправкового множника коефіцієнта 

розширення робочого середовища…………..……………………………..
147

4.2.7 Дослідження додаткової похибки від зміни робочої температури звужувального пристрою……………………………………………...…….
148

4.2.8 Похибки дискретності збору вимірювальної інформації з 

побутових лічильників газу, часу вимірювання контрольного об’єму 

та обробки вимірювальної інформації..……………………………………
149

4.3 Визначення сумарної похибки вимірювання витрати і функціонування

діагностувальної установки……………………………………….……….…..…..
150

4.4 Моделювання похибки установки при одночасному функціонуванні декількох торцевих звужувальних пристроїв……………………………….……
151

4.5 Розроблення проекту нормативного документу для діагностування

побутових лічильників газу в умовах експлуатації………………………………
153

Висновки до четвертого розділу………………………………………………
154

Висновки……………………………………………………………………………
155

Список використаних джерел……………………………………………………..
157

Додаток А Лічильники газу мембранні, які застосовують в комунально-

побутовій сфері……………………………………..………………………………
174

Додаток Б Типові характеристики лічильників газу на повітрі та на 

природному газі……………………………………………………..……………...
175

Додаток В Порівняльна характеристика вітчизняних і закордонних

перевірочних установок для побутових лічильників газу……………………….
178

Додаток Г Алгоритм розрахунку вихідного діаметра торцевого 

звужувального пристрою…………………………………………………………..
180

Додаток Д Результати експериментальних досліджень впливу модуля 

торцевих звужувальних пристроїв на комплексний коефіцієнт витрати..……..
182

Додаток Е Результати експериментальних досліджень впливу довжини

вхідної ділянки торцевих звужувальних пристроїв на комплексний 

коефіцієнт витрати…………………………………………..…………………….
188

Додаток Ж Апроксимовані залежності комплексного коефіцієнта витрати

торцевих звужувальних пристроїв від числа Рейнольдса при різних

довжинах їх прямолінійної ділянки……………………………………………….191

Додаток К Графічна ілюстрація чутливості комплексного коефіцієнта 

витрати торцевих звужувальних пристроїв……………………………………....
192

Додаток Л Розрахунок коефіцієнта кореляції результатів експерименталь-

них вимірювань зміни температури повітря вздовж трубопроводу…………….194

Додаток М Експериментальні дослідження стабільності тиску будинкової 

газової мережі………………………………………………………………..……..
198

Додаток Н Макет установки для діагностування побутових лічильників 

газу…………………………………………………………………………………..
201

Додаток П Програмне забезпечення установки при діагностуванні 

побутових лічильників газу на місці експлуатації……………………………….
202

Додаток Р Програма для обчислення робочих значень надлишкового тиску 

на звужувальному пристрої для відтворення заданих витрат газу…..…………
206

Додаток С Результати апробації роботи діагностувальної установки на

природному газі…………………………………………………………………….
208

Додаток Т Акт апробації установки……………………………………………
209

Додаток У Проект нормативного документу для  діагностування

побутових лічильників газу…………………………………….………………….211

2) ВСТУП

Актуальність теми. Природний газ – цінний енергетичний ресурс, який неможливо поновити, тому його використання має бути раціональним та економним. На сьогоднішній день газова промисловість України є однією із не багатьох найважливіших галузей енергетичного напрямку економіки держави, оскільки частка природного газу у загальному обсязі споживання первинної енергії перевищує 45 %.

На даний час основним методом вимірювання витрати і об’єму природного газу при його видобуванні, транспортуванні та обліку є метод змінного перепаду тиску з використанням діафрагм і сопел як стандартних первинних перетворювачів. До його найважливіших таких переваг відноситься простота конструктивного виконання первинного перетворювача, а також можливість метрологічної атестації і повірки звужувального пристрою розрахунково-опосередкованим шляхом за даними вимірювань геометричних розмірів трубопроводу та звужувального пристрою і перевіркою працездатності функціонування алгоритму вимірювання об’єму і витрати. Водночас цей метод не забезпечує можливості його застосування для створення зразкових витратовимірювальних засобів, оскільки визначення деяких параметрів здійснюється розрахунковим шляхом. Недостатньо дослідженою є сфера вимірювання витрат газу, в тому числі природного, методом змінного перепаду тиску за малих чисел Рейнольдса з використанням при цьому нестандартних звужувальних пристроїв (ЗП), до яких належать торцеві ЗП.

Напрямки останніх досліджень у сфері витратометрії природного газу стосуються, перш за все, розроблення напрацювань для вимірювання його великих витрат. Свідченням цього є запровадження нових державних стандартів в обліку природного газу [1-5]. Водночас ними не охоплена область вимірювання малих витрат природного газу, серед яких значну долю займають засоби обліку в індивідуальних споживачів, зокрема побутові лічильники газу (ПЛГ). Діючі нормативні документи стосовно сфери їх застосування і підтримання належних метрологічних характеристик [6-8] спрямовані на контроль їх технічних і метрологічних характеристик, які передбачають в основному застосування еталонних засобів, що функціонують на повітрі, серед яких найбільш поширеними є дзвонові і поршневі еталонні установки та установки з робочими еталонами [9]. Поряд з цим останнім часом особлива увага приділяється правильності обліку природного газу в комунально-побутовій сфері, в тому числі і засобам, якими можна було би не тільки здійснювати облік газу , але і контролювати правильність функціонування ПЛГ. Тому доцільним є розроблення і вдосконалення саме маловитратних засобів вимірювання витрати і об’єму природного газу, на базі яких можна було би створювати діагностувальні установки для дослідження метрологічних характеристик ПЛГ впродовж міжповірочного інтервалу і безпосередньо на місці експлуатації, що в свою чергу зумовлює необхідність розроблення нових і вдосконалення відомих методів і мобільних засобів вимірювання об’єму і витрати природного газу за витрат, на яких здійснюється його облік комунально-побутовими споживачами. 

За даними НКРЕ (Національної комісії регулювання електроенергетики) України станом на 1 березня 2010 року в Україні з 13,293 млн. споживачів (населення) ПЛГ оснащені 8,009 млн [10]. Для контролю технічного стану і метрологічних характеристик такої значної кількості ПЛГ необхідне належне метрологічне забезпечення та нормативна база. Підтвердженням цього можуть бути результати досліджень метрологічних підрозділів вітчизняних підприємств з експлуатації газового господарства, згідно з якими значна кількість ПЛГ бракується при періодичній повірці, а саме 6% мембранних і 90% роторних побутових лічильників [11]. Це свідчить про те, що забраковані при повірці лічильники певний термін перед її проведенням здійснювали неправильний облік природного газу. Тому доцільним є дослідження ПЛГ впродовж міжповірочного інтервалу і безпосередньо на місці експлуатації, що в свою чергу зумовлює необхідність розроблення нових і вдосконалення засобів метрологічного контролю і діагностування ПЛГ.

Значну увагу дослідженню питань витратометрії газу, а саме еталонних і робочих засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати, приділено в працях І.С. Бродина, Є.П. Пістуна, І.С. Петришина, О.Є. Середюка, С.А. Чеховського, В.С. Вощинського, Ю.І. Бродина (Україна), П.П. Кремльовського, В.М. Плотнікова, А.Н. Павловського, В.А. Подрешетнікова, А.П. Герасімова (Російська Федерація), Д. Допхайде, Р. Крамера (Німеччина), М. Ван дер Бека (Нідерланди), З. Кабзи, Й. Допке (Польща) та інших. Тим не менше напрямок дослідження мобільних еталонних і робочих засобів у сфері обліку малих витрат газу при використанні природного газу як робочого середовища на сьогоднішній день містить ряд невивчених питань, які перш за все стосуються наукових досліджень нестандартизованих засобів витратовимірювальної техніки.

Тому задача вдосконалення методу вимірювання витрати газу з використанням торцевих ЗП є актуальною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження, результати яких знайшли відображення в дисертаційній роботі, виконувались здобувачем відповідно до плану навчання в аспірантурі на кафедрі “Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції” (МПКЯ і СП) Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) згідно з тематикою виконання держбюджетних науково-дослідних робіт кафедри МПКЯ і СП ІФНТУНГ: “Удосконалення методів, систем та технологій контролю якості нафтогазових процесів та технологій” (2006-2008 р.р., розділ 3, Вивчення конструктивних особливостей і похибок засобів опосередкованого вимірювання витрати і об’єму газу) та “Наукові основи розробки методів, систем і нормативної бази для вимірювання витрати та контролю обладнання і технічних параметрів в нафтогазовій галузі” (2009-2011 р.р., розділ 3, Методи, системи і нормативна база відтворення і передавання одиниць об’єму і об’ємної витрати, ДРН 0109U008878), а також держбюджетної теми Д-13-11-П “Розроблення методики і перевірочної установки для удосконалення метрологічного забезпечення побутових лічильників газу” (2011-2012 р.р., ДРН 0111u001359). Автор була виконавцем окремих розділів.

Мета і задачі досліджень. Метою роботи є вирішення актуальної науково-прикладної задачі у галузі вимірювання витрати природного газу – вдосконалення методу вимірювання витрати газу з використанням торцевих ЗП шляхом їх теоретичних, експериментальних та метрологічних досліджень при вирішенні проблеми діагностування ПЛГ на місці експлуатації.

Для досягнення зазначеної мети необхідно розв’язати такі задачі:

· провести аналіз методів і засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу методом змінного перепаду тиску та обґрунтувати напрямки його вдосконалення з використанням торцевих ЗП;

· встановити закономірності зміни коефіцієнта витрати торцевих ЗП від зміни їх конструктивних параметрів і параметрів робочого середовища за надлишкових тисків до 2,5 кПа;

· розробити математичні моделі газодинамічних процесів у під’єднувальних трубопроводах при вимірюванні витрати торцевими ЗП;

· вдосконалити методологію передавання одиниці об’єму і об’ємної витрати природного газу до робочих засобів вимірювання при використанні торцевих ЗП як первинних перетворювачів витрати газу;

· здійснити метрологічний аналіз вимірювання витрати і об’єму газу з використанням торцевих ЗП;

· розробити нові концептуальні рішення побудови установок для діагностування ПЛГ на місці експлуатації і провести апробацію можливості практичного застосування вдосконаленого методу вимірювання витрати газу з використанням торцевих ЗП.

Об’єктом дослідження є процес вимірювання витрати та об’єму природного газу.

Предметом дослідження є витратоміри змінного перепаду тиску з використанням торцевих ЗП, їх математичні і метрологічні моделі.

Методи дослідження. Математичне і фізичне моделювання газодинамічних процесів у ЗП і газопроводах низького тиску здійснювалось з використанням теорії газодинаміки і критеріїв гідродинамічної подібності потоків, теплообміну та методів імітаційного моделювання на ПК. Математичне моделювання складових похибок при вимірюванні витрати базувалося на застосуванні основних положень теорії похибок, в тому числі теорії імовірності, методу структурного аналізу складових похибки та імовірнісних методах сумування складових результуючої похибки. 

Експериментальні дослідження торцевих ЗП та узагальнення результатів  здійснювалися із застосуванням методів теорії вимірювань, регресійного аналізу, математичної статистики і теорії імовірності, методів числового опрацювання результатів експериментів із використанням ПК. 

Наукова новизна отриманих результатів:

· вперше отримані закономірності зміни комплексного коефіцієнта витрати торцевих ЗП, який об’єднує коефіцієнт витрати, коефіцієнт розширення робочого середовища і конструктивні параметри ЗП як функцію від числа Рейнольдса, що дало можливість підвищити точність вимірювання витрати газу із застосуванням торцевих ЗП;

· удосконалені математичні моделі для визначення втрат тиску і зміни температури при протіканні газу у під’єднувальних трубопроводах з урахуванням їх конструктивних параметрів за умови вимірювання витрати торцевими ЗП, що дозволяє здійснювати визначення параметрів потоку газу на заданій відстані від ЗП;

· набула подальшого розвитку методологія передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу за умов функціонування торцевих ЗП як первинних перетворювачів витрати газу при зміні виду робочого середовища, що дає можливість проведення діагностування ПЛГ на природному газі в умовах експлуатації без їх демонтажу;

· вперше на основі виконаного метрологічного аналізу обґрунтовано можливість використання торцевих ЗП як первинних перетворювачів у зразкових засобах для вимірювання витрати природного газу, що дає можливість створювати на їх базі установки для діагностування ПЛГ.

Практичне значення отриманих результатів:

· проведена апробація вдосконаленого методу вимірювання витрати газу з використанням торцевих ЗП на базі створеного дослідного зразка установки для діагностування ПЛГ на місці експлуатації, що підтвердило правильність прийнятих теоретичних підходів і практичних рішень;

· розроблений проект нормативного документа для діагностування ПЛГ на місці експлуатації;

· розроблений програмний продукт для практичної реалізації діагностування ПЛГ в умовах експлуатації без їх демонтажу;

· запропоновані нові способи діагностування та перевірки метрологічних характеристик ПЛГ, які захищені двома патентами України на корисну модель, а також розроблені нові технічні рішення і конструкції діагностувальних установок для ПЛГ на базі торцевих ЗП;

· наукові результати використані в навчальному процесі кафедри МПКЯ і СП ІФНТУНГ при проведенні науково-дослідної роботи студентами і виконанні ними магістерських робіт та дипломних проектів

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення та результати роботи отримані автором самостійно і стосуються теоретичного дослідження впливу похибки визначення коефіцієнта стисливості природного газу за умов функціонування діагностувальних установок для ПЛГ [94], здійснення теретичного і фізичного моделювання впливу параметрів газової мережі на точність вимірювання торцевими ЗП [84], розроблення конструктивних вдосконалень при створенні мобільної установки для діагностування  ПЛГ [113].

У роботах, які опубліковані у співавторстві, здобувачеві належать:  порівняльний аналіз вітчизняних і закордонних еталонних витративимірювальних установок та нормативних документів для метрологічного забезпечення ПЛГ [61, 70, 114], обгрунтування актуальності, розроблення принципів побудови, функціональної схеми та конструктивного рішення мобільних діагностувальних установок для ПЛГ по місцю експлуатації [85, 99, 102, 108, 109, 110-112, 119], удосконалення конструкції еталонних установок дзвонового типу [103], розроблення математичних моделей термо- та газодинамічних процесів при протіканні газу в трубопроводах будинкових газових мереж [83, 89, 104-107], обгрунтування необхідності розроблення нових алгоритмів оцінювання похибки вимірювання робочих засобів в умовах експлуатації [121, 122], аналіз основних складових похибки установки для діагностування ПЛГ [117, 118, 125, 126], дослідження практичних аспектів застосування торцевих ЗП [115, 116], моделювання та дослідження коефіцієнта витрати та коефіцієнта розширення робочого середовища при функціонуванні торцевих ЗП [95, 100, 101].

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на 7 міжнародних і 10 всеукраїнських науково-технічних конференціях: V, VII міжнар. наук.–техн. конф. “Метрологія та вимірювальна техніка”, м. Харків, 2006, 2010 р.р.; XIV Krajowa i V Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna “Metrologia w Technikach Wytwarzania”, м. Варшава, Польща, 2011 р.; V, VI, IX і X міжнар. наук.-техн. конф. “Приладобудування: стан і перспективи”, м. Київ, 2006, 2007, 2010, 2011 р.р.; V – VI всеукраїнських наук.–техн. конф. “Вимірювання витрати та кількості газу”, м. Івано-Франківськ, 2007, 2009 р.р.; I міжнар. наук. конф. пам’яті професора Володимира Поджаренка “Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах”, м. Вінниця, 2011 р.; міжнар. наук.–техн. конф. “Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці (ІФНТУНГ-40)”, м. Івано-Франківськ, 2007 р.; міжнар. наук.-техн. конф. “Нафтогазова енергетика: проблеми та перспективи”, м. Івано-Франківськ, 2009 р.; V націон. наук.–техн. конф. і виставка “Неруйнівний контроль та технічна діагностика”, м. Київ, 2006 р.;   II наук.–прак. конф. студентів і молодих учених “Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання”, м. Івано-Франківськ, 2009 р.; V і VI наук.-практ. конф. студентів і аспірантів “Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні”, м. Київ, 2009, 2010 р.р.; IV наук.-практ. конф. студентів і аспірантів “Погляд у майбутнє приладобудування”, м. Київ, 2011 р.

Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 33 наукові праці, у тому числі 9 статтей (із них 1 одноосібна) у виданнях, що входять до переліку ДАК України, 3 статті у закордонних науково–технічних виданнях, 3 патенти України на корисну модель, 18 публікацій (із них 2 одноосібні) за матеріалами праць науково–технічних конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 148 сторінок основного тексту, 43 рисунки, 14 таблиць, 16 додатків на 41 сторінці, список використаних джерел із 131 найменувань на 16 сторінках.

ВИСНОВКИ
На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень вирішена актуальна науково-прикладна задача у галузі вимірювання витрати природного газу, яка стосується вдосконалення методу вимірювання витрати газу з використанням торцевих звужувальних пристроїв. При цьому отримані такі наукові і практичні результати:

1. Проведений аналіз методів і засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу методом змінного перепаду тиску, за результатами якого здійснено вибір і обґрунтування напрямків вдосконалення методу вимірювання витрати з використанням торцевих ЗП для області малих витрат газу.
2. Встановлені закономірності зміни комплексного коефіцієнта витрати торцевих ЗП як функції від числа Рейнольдса для різних конструктивних параметрів ЗП і змінних параметрів робочого середовища за надлишкових тисків до 2,5 кПа, що дає можливість зменшення на (0,1…0,3) % похибки вимірювання витрати газу з використанням первинних перетворювачів на базі торцевих ЗП.

3. Розроблені математичні моделі газодинамічних процесів у під’єднувальних трубопроводах при вимірюванні витрати із застосуванням торцевих ЗП, які на відміну від відомих моделей втрат тиску в потоках з різним режимом течії є узагальненою моделлю втрат тиску для різних режимів течії газу і стосуються різних конструктивних виконань трубопровода. Ця модель забезпечує можливість вимірювання витрати торцевими ЗП шляхом вимірювання параметрів потоку газу на заданій відстані від ЗП.

4. Вдосконалена методологія передавання одиниці об’ємної витрати газу до робочих засобів вимірювання при використанні торцевих ЗП як первинних перетворювачів витрати, яка на відміну від відомої для стандартизованих ЗП, враховує зміну коефіцієнта розширення робочого середовища (повітря або природний газ), конструктивне виконання торцевих ЗП і під’єднувальних трубопроводів до них, що забезпечує досягнення підвищення точності вимірювань витрати природного газу.

5. Здійснений метрологічний аналіз вимірювання витрати газу із застосуванням торцевих ЗП шляхом метрологічних досліджень складових похибки діагностувальної установки на базі торцевих ЗП, що дозволило кількісно оцінити границю її основної допустимої похибки, яка становить ±0,9 %.

6. Розроблені нові концептуальні технічні рішення установок для діагностування ПЛГ на місці експлуатації, які захищені патентами України на корисні моделі, і проведена апробація практичного застосування вдосконаленого методу вимірювання витрати газу з використанням торцевих ЗП, що дає можливість контролювати похибку ПЛГ на місці експлуатації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип методу вимірювання та загальні вимоги: ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009. – [Чинний від 2010-04-01]. – К.: Держстандарт України, 2009. – 100 с. – (Державний стандарт України). 

2. Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 2. Діафрагми. Технічні вимоги: ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009. – [Чинний від 2010-04-01]. – К.: Держстандарт України, 2009. – 92 с. – (Державний стандарт України).

3. Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 3. Сопла та сопла Вентурі. Технічні вимоги: ДСТУ ГОСТ 8.586.3:2009. – [Чинний від 2010-04-01]. – К.: Держстандарт України, 2009. – 71 с. – (Державний стандарт України).

4. Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 4. Труби Вентурі. Технічні вимоги: ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2009. – [Чинний від 2010-04-01]. – К.: Держстандарт України, 2009. – 55 с. – (Державний стандарт України).

5. Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання вимірювань: ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009. – [Чинний від 2010-04-01]. – К.: Держстандарт України, 2009. – 198 с. – (Державний стандарт України).

6. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу:  ДСТУ 3383: 2007.– [Чинний від 2007-07-01; на заміну ДСТУ 3383-96].– К.: Держспоживстандарт України, 2007. – ІІІ,  9 с. – (Національний стандарт України).

7. Метрологія. Лічильники газу побутові. Методи та засоби повірки: Р50-071-98. – [Чинний від 1998-03-27]. – К.: Держстандарт України, 1998. – ІІІ,  20 с. – (Рекомендації).

8. Лічильники газу мембранні. Загальні технічні умови (EN 1359:1998, IDT): ДСТУ EN 1359:2006. – [Чинний від 2007-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 45 с. – (Національний стандарт України).

9. Облік природного газу: довідник / М.П. Андріїшин, О.М. Карпаш, О.Є. Середюк [та ін.]; за ред. С.А. Чеховського. – Івано-Франківськ: ПП «Сімик», 2008. – 180 с.

10. Рада зобов’язала українців встановити газові лічильники / www.tyzhden.ua / News / 20303.

11. Повірка побутових лічильників газу під час експлуатації / О.Є. Середюк, Т.І. Лісевич, Б.І. Прудніков, Я.С. Федоришин // Методи та прилади контролю якості. – 1999. – № 3. – С. 89–91.

12. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества вещества: Справочник: изд. 4-е, переработ. и доп. / П.П. Кремлевский – Л.: Издат. Машиностроение, 1989. – 704 с.

13. Пістун Є.П. Нормування витратомірів змінного перепаду тиску / Є.П. Пістун, Л.В. Лесовой – Львів: Вид-во ЗАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв», 2006. – 576 с.

14. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества вещества: Справочник: Кн.1 / П.П. Кремлевский. – СПб.: Политехника, 2002. – 409 с.

15. Плотников В.М. Приборы и средства учета природного газа и конденсата / В.М. Плотников, В.А. Подрешетников, Л.Н. Тетеревятников – Л.: Недра, 1989. – 238 с.
16. Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки:  ГОСТ 30319.1-96. – [Введен с 2000-01-01]. – К.: Госстандарт Украины, 1999. – 16 с. – (Межгосударственный стандарт).

17. Газ природный. Методы расчета физических свойств. Опредиление коеффициента сжимаемости: ГОСТ 30319.2-96. – [Введен с 1997-07-01]. - М.: Изд-во стандартов, 1997.- 54 с. – (Межгосударственный стандарт).

18. Пістун Є.П. Порівняльний аналіз методів розрахунку коефіцієнта стисливості природного газу / Є.П. Пістун, Ф.Д. Матіко, Л.В. Лесовий // Методи та прилади контролю якості. – 2000. - №5. – С. 46-50.

19. Пістун Є.П. Методика розрахунку коефіцієнта стисливості природного газу з метою його обліку / Є.П. Пістун, Ф.Д. Матіко // Нафтова і газова промисловість. – 2001. – №1. – C. 53-54.

20. Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами: РД 50-213-80. – [Введен c 1982-01-01]. – М: Изд-во стандартов, 1982. – 318 с.

21. Методические указания. Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью специальных сужающих устройств: РД 50-411-83. – [Введен c 1983-06-17]. – М: Изд-во стандартов, 1984. – 52 с.

22. Кабза Е. Математическое моделирование расходомеров с сужающими устройствами / Е. Кабза; [пер. с польского; под ред. П. П. Кремлевского]. –Л.: Машиностроение: Ленинградское отделение, 1981. – 115 с.

23. ISO 5167-1:2003. Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full/ - Part 1: general principles and requirements.
24. Середюк О.Є. Методологія побудови еталонів передавання одиниці об’єму природного газу  / О.Є. Середюк // Український метрологічний журнал. – 2007. – №1. – С. 38-41.

25. ГСОЕИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Ч.2. Диафрагмы. Технические требования (ИСО 5167-2:2003): ГОСТ 8.586.2-2005. – [Введен с 2008-01-01]. – М.:  Стандартинформ, 2007. – ІV, 38 с. – (Межгосударственный стандарт).

26. Пат. 2164667 Российская Федерация, G 01 F 25/00. Установка для стендовых исследований расходных характеристик гидравлических расходомеров. / Вежневец П.Д., Маклаков Н.Н., Зверев В.М., Голиков А.Н., Попов А.В.; заявники і патентовласникии – ФГУП «Исследовательский центр им. Келдыша М.В.». – № 9911327272/28; заявл. 17.06.01; опубл. 27.03.01.

27. Пістун Є.П. Система автоматизованого проектування витратомірів змінного перепаду тиску / Є.П. Пістун, Л.В. Лесовой, Ф.Д. Матіко, О.Я. Масляк // Приладобудування 2009: стан і перспективи: IIХ наук.–техн. конф., 24–25 квітня 2009 р., Київ: зб. наук. праць  – Київ: ПБФ, НТУУ “КПІ”, 2009. – С. 214–215.

28. Павловський А.Н. Измерение расхода и количества жидкостей, газа и пара – М.: Изд. Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР. – 1967. – 416 с.

29. Методические указания по поверке ротационных счетчиков при помощи сменных сопел: №164 – [Введен c 1970-11-17]. – М: Изд-во стандартов, 1970. – 8 с.

30. Правила 27-54 по применению и поверке расходомеров с нормальными диафрагмами, соплами и соплами Вентури. – М.: Машгиз, 1955. – 160 с.

31. ГСОЕИ. Счетчики газа. Методы и средства поверки: ГОСТ 8.324-78. – [Введен c 1979-07-01]. – М.: Изд-во стандартов, 1979. – 13 с.
32. Куликов В.Д. Метод аттестации образцовых расходомерных устройств для учета газа в трубах большого диаметра / В.Д. Куликов // Метрология. – 1978. –  №1. –  С. 37– 43.
33. Kemp L.J. Large-Volume Gas Meter Test at Newberry / L.J Kemp // Pipe Line Ind. – 1968. – Vol.28, №6. –  P. 50–50.
34. Mahr P. Ein Normal –Verfahren mit Wirk-druckgaszähler / P. Mahr, H. Pamp // Mess.-Steuern-Regeln. –  1980. –  Band 23, №11. –  P. 31– 32.
35. Бродин И.С. Объемные дискретно-динамические системы метрологического обеспечения измерений расхода газа / И.С. Бродин // Приборы и системы управления. –  1978. –  №8. – С. 26–28.
36. Роторно-поршневая дискретно-динамическая расходоизмерительная система / И.С. Бродин, З.М. Праскова, С.А. Чеховский, О.Е. Середюк // Приборы и системы управления. – 1983. –  №10. –  С.24–25.
37. Bellinga H. Het ijken van turbinemeters met gas onder bedrijfscondities / H.Bellinga // Gas (Nederland). – 1975. – №11. – P. 316–323.
38. Пат. 25208 U Україна, МПК (2006) G 01 F 25/00. Еталон передавання одиниці об’єму, маси та витрати природного газу / Середюк О.Є., Крук І.С., Рудко В.П., Чеховськиий С.А., Луцик Р.П., Прудніков Б.І.; заявники і патентовласникии - ті ж самі. – № u200704218; заявл. 16.04.07; опубл. 25.07.07, Бюл. № 11.

39. Измерение расхода в нестандартных условиях: Обзорн. информ. / Н.М. Хусаинов, А.А. Личко, В.Н. Королев и др. – М.: 1980. – 44 с.

40. Личко А.А. Гидравлические характеристики сужающих устройств расходомеров и совершенствование их конструкций: Автореф. дис. – М. ВНИИ ВОДГЕО, 1987. – 23 с.

41. Теплюх З.М. Прецезійний задавач малих витрат / З.М. Теплюх, І.В. Ділай, В.П. Приміський // Приладобудування 2006: стан і перспективи: V наук.–техн. конф., 23–24 квітня 2006 р., Київ: зб. наук. праць  – Київ: ПБФ, НТУУ “КПІ”, 2006. – С. 291–292.

42. Теплюх З.М. Задавач витрати природного газу для визначення порогу чутливості побутових лічильників / З.М. Теплюх, В.В. Харечко, І.В. Ділай, О.І. Ціцюра // Приладобудування 2012: стан і перспективи: ХІ наук.–техн. конф., 24–25 квітня 2012 р., Київ: зб. наук. праць  – Київ: ПБФ, НТУУ “КПІ”, 2012. – С. 243–244.

43. Stach E. Die Beiwerte von Normdusen und Normblenden im Einlauf und Auslauf // Z. VDI. 1934/ Bd. 18. – N6. – S. 187-189.
44. Рис В.Ф., Широков Н.А. Коэффициенты расхода торцевых диафрагм при нестесненном входе воздуха // Энергомашиностроение. – 1984. - №10. – С.13-14.

45. ISO/DIS 5221. Draft international standart. Guide to methods of measuring air flow rate in an air handling duct. – 1980.
46. Eujen E., Burcje O. Durchflusszahl von Normdusen in Einlauf Rohres // BWK. – 1960. – Bd. 12. – N 10. – S. 63-64.

47. Mikyskova M. Merem prutoku vzduchie na sacin hrdle ventilatoru centricou clonou skratrou dyzov Venturiho // Mereni a regulace. 15. - 1967. – N 4. – P. 122-128.

48. Thibessard G. Ausflussversuche mit Blenden am Ende einer Rohrleitung // BWK. – 1956. – Bd. 8. – N 3. – S. 116-117.

49. Shmeiser K. Auslaufmessungen mit Segmentblenden am Ende einer Rohrleitung // BWK. – 1960. – Bd. 12. – N 12. – S. 540-541.
50. Кузьмин В.В. Образцовая установка с набором сопел для поверки расходомеров газа / В.В. Кузьмин, В.М. Мосеев, Н.И. Гулин, В.Н. Свиридов // Измерительная техника. – 1976. – №6 – С. 60-61.

51. В. Шевченко. Отопление и ГВС. Счетчики газа: устройство и применение. – АКВА-ТЕРМ / www.aqua-therm.ru // декабть 2004 – С.20-21.

52. Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги: ДСТУ 3336-96. - [Чинний від 1996-07-01]. – К.: Держстандарт України, 1996. – 9 с. – (Державний стандарт України).

53. Лічильники газу побутові. Правила приймання та методи випробувань: ДСТУ 3607-97. – [Чинний від 1998-07-01]. – К.: Держстандарт України, 1997. – 24 с. – (Державний стандарт України).

54. Счетчики газа ротационные G4 РЛ (G6 РЛ). Руководство по експлуатации. 562.М.Т.407273.003 ТО. “ТЕМПО” – 1998. – 20 с.

55. Счетчик газа диафрагменный Gallus 2002. Паспорт. Actaris metering systems – 2007. – 8 с.

56. Встановлення побутових лічильників газу по фірмах-виробниках ВАТ Івано-Франківськгаз станом на 01.01.2010р. / www.gaz.if.ua.

57. Rotary Meters / Рекламний проспект фірми Romet Limited. – Bul. No 303, 2001. – 26 p.
58. Книга по газу / рекламний проспект фірми Schlumber Rombach. – 2000. 126 c.

59. Membranovy plynomery G4, G6 (tup PG), G1.6, G2.5, G4, tup BK / Рекламний проспект фірми Premagas. – 2000. – 12 c.

60. Бродин Ю. І. Дводзвонова установка відтворення та вимірювання об‘єму газу для повірки лічильників газу: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. техн. наук: спец. 05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин» / Ю. І. Бродин. – Львів, 2002. – 19 с.
61. Середюк О.Є. Сучасний стан метрологічного забезпечення побутових лічильників газу / О.Є. Середюк, А.Г. Винничук, Л.А. Витвицька, З.П. Лютак // Методи та прилади контролю якості. – 2011. – №26. – С. 65-70.

62. Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та  порядок проведення: ДСТУ 2708: 2006. – [Чинний від 2006-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – ІІІ,  13 с. – (Національний стандарт України).

63. Пат. 42275 С2 Україна, МПК 7 G 01 F 25/00. Дзвонова установка для градуювання та перевірки витратомірів і лічильників газу / Прудніков Б.І., Середюк О.Є., Федоришин Я.С.; заявники і патентовласники Прудніков Б.І., Середюк О.Є., Федоришин Я.С. – № 2000127353; заявл. 20.12.00; опубл. 15.02.05, Бюл. №2.

64. Державний спеціальний еталон одиниць об’єму та об’ємної витрати газу/ І.С. Бродин та ін. // Український метрологічний журнал. – 1997. – №3.-С. 31-34.

65. Метрологическая аттестация поршневой расходоизмерительной установки природного газа. / Б.Д. Колпак, М.Ф. Наталюк, О.Е. Середюк и др.// Измерительная техника. – 1996. – №11. – С.28-30.

66. Пат. 54316 С2 Україна, МПК (2006) G 01F 25/00. Установка для перевірки витратомірів і лічильників газу / Петришин І.С., Середюк О.Є.; заявники і патентовласники Петришин І.С., Середюк О.Є.  – №.  2002076003; заявл. 19.07.02; опубл. 16.01.06, Бюл. №1.

67. Вощинський В.С. Установка з еталонами об’єму газу типу УПЛГ-2500/ В.С. Вощинський, В.В. Іроденко, В.В. Вощинський // Методи та прилади контролю якості. – 1999. – №4. – С.104-106.

68. Повірочна установка побутових лічильників газу ІФГАЗ-PVT / www.gaz.if.ua.

69. Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення: ДСТУ 2389-94. – [Чинний від 1995-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1995. –  23 с. – (Державний стандарт України).

70. Середюк О.Є. Техніко-метрологічні засади побудови діагностувальних установок для побутових лічильників газу /О.Є. Середюк, С.А. Чеховський, А.Г. Винничук // Нафтова і газова промисловість. – 2006.– №6. – С. 38-42.

71. Інструкція щодо обслуговування та експрес-контролю побутових лічильників газу, які знаходяться в експлуатації. – Офіц. вид. – [Затв. 1996-02-28. Держ. ком. нафтової, газової та нафтопереробної промисловості]. – К., 1996. – 19 с.

72. Середюк О.Є. Діагностика побутових лічильників газу на місці експлуатації / О.Є. Середюк, Б.І. Прудніков // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики промислового обладнання: наук.-техн. конф., 2-5 листопада 1999 р., Івано-Франківськ : матеріали конф. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1999. – С. 79-81.

73. Портативний пристрій для бездемонтажного діагностування побутових лічильників газу / О.Є. Середюк, Р.Г. Чайковський, В.М. Ястремський, І.В. Мік // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики промислового обладнання: наук.-технічної конф., 3-6 грудня 2002 р., Івано-Франківськ: матеріали конф. - Івано-Франківськ, 2002. – С. 100-103.

74. Пат. 5981 U Україна, МПК 7 G 01 F 25/00. Спосіб діагностування засобів витратовимірювальної техніки з рухомими чутливими елементами / Мельничук С.І., Романів В.М., Яковин С.В. [та ін.]; власники Мельничук С.І., Романів В.М., Яковин С.В. [та ін.]. – № 2004031930; заявл.16.03.04; опубл. 15.04.05, Бюл.№4.

75. Пат. 84908 U Україна, МПК G01F25/00, G01F5/00. Спосіб діагностики лічильників газу в експлуатації / Петришин І.С., Кузь М.В., Петришин Н.І. [та ін.]; заявник і патентовласник Державне підприємство “Івано-Франківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”. – № а200609753; заявл.11.09.06; опубл. 10.12.08, Бюл.№23.

76. Пат. 71492 А Україна, МПК  7G01F25/00. Пристрій оперативного експрес-контролю лічильників природного газу / Карпаш О.М., Карпаш М.О., Петришин І.С. [та ін.]; заявник і патентовласник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу – №20031213285; заявл. 31.12.03; опубл. 15.11.04, Бюл.№11.

77. Пат. 25669 Україна, МПК (2006) G 01F 25/00. Пристрій експрес-контролю лічильників природного газу / Карпаш О.М., Бакулін Є.М., Дарвай І.Я.; заявник і патентовласник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу – №u200706278; заявл. 06.06.07; опубл. 10.08.07, Бюл.№12.

78. Пат. 54316 С2 Україна, МПК (2006) G 01F 25/00. Установка для перевірки витратомірів і лічильників газу / Петришин І.С., Середюк О.Є.; заявники і патентовласники Петришин І.С., Середюк О.Є.  – №.  2002076003; заявл. 19.07.02; опубл. 16.01.06, Бюл. №1.

79. Установка для поверки счетчиков газа «КРАБ-М» / http://www.irga.ru/Produktion/sredstva-poverki/Krab_M.html.

80.  Установка для поверки счетчиков газа СПУ-3 / http://www.turbo-don.ru.

81. Прибор для проверки модели 5 2M/10M / http://www.dresser.com.

82. Середюк О.Є. Метрологічне забезпечення відтворення і передавання одиниць об’єму і об’ємної витрати природного: дис. … доктора техн. наук: спец. 05.01.02 /Середюк Орест Євгенович. – Львів, 2009. – 384 с.
83. Середюк О.Є. Моделювання впливу параметрів газової мережі на точність перевірочних установок для побутових лічильників газу / О.Є. Середюк, А.Г. Винничук// Методи та прилади контролю якості – 2009. – №23. – С. 79-83.

84. Винничук А.Г. Моделювання впливу параметрів газової мережі на точність обліку побутовими лічильниками газу / А.Г. Винничук // Приладобудування 2007: стан і перспективи: 6-а наук.–техн. конф., 24–25 квітня 2007 р., Київ: зб. наук. праць  – Київ: ПБФ, НТУУ “КПІ”, 2007. – С. 308–309.

85. Винничук А.Г. Нові інженерні рішення при проектуванні установок для експрес-контролю побутових лічильників газу. / А.Г. Винничук, А.В. Климюк // Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні: 6-та наук.-практ. конф. студ. і асп., 24 листопада 2010 р., Київ: зб. тез доп. – Київ: ПБФ, НУТУУ “КПІ”, 2010. – С. 18.

86. Середюк М.Д. Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів / М.Д. Середюк, В.Я. Малик, В.Т. Болонний – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 436 с.

87. Трубопровідний транспорт газу / М.П. Ковалко, В.Я. Грудз, В.Б. Михалків [та ін.]. –К.: Арена, 2002. – 598 с.

88. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. / И.Е. Идельчик – М.: Машиностроение, 1992. – 672 c.

89. Винничук А.Г. Дослідження впливу температурного фактора в будинкових газових мережах під час проектування повірочних установок для побутових лічильників газу / А.Г. Винничук, О.Є. Середюк // Метрологія та прилади – 2010. - №6. – С.24-30.

90. Гімер Р.Ф. Основи газової динаміки: навчальний посібник. / Р.Ф. Гімер – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2000. – 228 с.

91. Константінов С.М. Теплообмін: підручник. / С.М. Константінов  – К.: ВПІ ВПК «Політехніка»: Інрес, 2005. – 304 с.

92. Петришин І.С. Експериментальні дослідження процесів теплообміну робочого та навколишнього середовища при обліку газу в побуті / І.С. Петришин, М.В. Кузь, М.І. Гончарук // Розвідка та розробка нафтових та газових родовищ. – 2002. – №2. – С. 39-41.

93. Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости: ГОСТ 30319.2-96. – [Введен с 1997-07-01]. - М.: Изд-во стандартов, 1997. – 54 с. – (Межгосударственный стандарт).

94. Винничук А.Г. Дослідження впливу похибки визначення коефіцієнтів стисливості природного газу на точність функціонування перевірочних установок для побутових лічильників газу / А.Г. Винничук // Методи та прилади контролю якості – 2010. – №25. – С.55-59.

95. Середюк О.Є. Дослідження коефіцієнта розширення природного газу за умов метрологічних досліджень побутових лічильників / О.Є. Середюк, А.Г. Винничук // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2011): 1-ша МНК пам’яті професора Володимира Поджаренка, 18–20.10.2011р., Вінниця:.зб. тез доп. – Вінниця: ВНТУ. – 2011. – C. 112.

96. Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки: ГОСТ 30319.1-96. – [Введен с 2000-01-01]. – К.: Госстандарт Украины,  1999. – 16 с. – (Межгосударственный стандарт).

97. Середюк О.Є. Принципи побудови еталонів передавання одиниці об’єму природного газу в контексті державної повірочної схеми / О.Є. Середюк // Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія–2006): V міжнар. наук.–техн. конф.,  10–12 жовтня 2006р, Харків: наукові праці конф.: у 2 т. –  Том 2. – Харків: ННЦ „Інститут метрології”. – 2006. – С. 219–222.

98. Гончарук М.І. Раціональне використання природного газу як одна із складових збереження його ресурсів/ М.І. Гончарук, С.А. Чеховський, О.Є. Середюк  // Нафтова і газова промисловість. – 2005. – №2. – С. 3-10.

99. Пат. 16522 U Україна, МПК (2006) G 01 F 25/00. Спосіб діагностування та перевірки побутових лічильників газу / Середюк О.Є., Чеховський С.А., Винничук А.Г., Гончарук М.І., Прудніков Б.І.; заявник і патентовласник Івано-Франківський Націон.техн. ун-т нафти і газу. – № u200601289; заявл. 09.02.06; опубл. 15.08.06, Бюл. №8.

100. Середюк О.Є. Експериментальне визначення коефіцієнта витрати спеціальних звужувальних пристроїв / О.Є. Середюк, А.Г. Винничук // Приладобудування 2011: стан і перспективи: 10-та міжнар. наук.–техн. конф., 19–20 квітня 2011 р., Київ: зб. наук. праць – Київ: ПБФ, НТУУ “КПІ”, 2011. – С. 230-231.

101. Середюк О.Є. Дослідження торцевих сопел для вимірювання малих витрат природного газу / О.Є. Середюк, А.Г. Винничук, Л.А. Витвицька // Системи обробки інформації. Метрологія та вимірювальна техніка. – 2011. – №6(96). – С. 136-139.

102. Orest Sereduk. Urzadzenie do Sprawdzania Gazomierzy “In Situ” / Orest Sereduk, Lydia Vitvitskiy, Anna Vinnichuk, Zygmunt Warsza // Metrologia w Technikach Wytwarzania: XIV Krajowa i V Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, 12-14 wrzesnia 2011, Warszawa-Pultusk, Polska: Materialy konferencyjne. – Warszawa, 2011. – Р. 307-312.

103. Пат. 27563 U Україна, МПК (2006) G 01 F 25/00. Дзвонова установка для градуювання та перевірки витратомірів і лічильників газу / Середюк Д.О., Винничук А.Г., Середюк О.Є, Чеховський С.А.; заявник і патентовласник Івано-Франківський націон. техн.ун-т нафти і газу. – № u200705883; заявл. 29.05.07; опубл. 12.11.07, Бюл. №18.

104. Климюк А.В. Моделювання інженерних рішень для технічного діагностування побутових лічильників газу / А.В. Климюк, А.Г. Винничук, Н.В. Крив’юк // Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні: 5-та наук.-практ. конф. студ. і асп., 1 грудня 2009 р., Київ: зб. тез доп. – Київ: ПБФ, НУТУУ “КПІ”, 2009. – С. 27.

105. Винничук А.Г. Визначення закономірності зміни тиску газу на криволінійних ділянках будинкових газових трубопроводів / А.Г. Винничук, А.В. Климюк // Погляд у майбутнє приладобудування: 4-та наук.-практ. конф. студ. і асп., 12 квітня 2011 р., Київ: зб. тез доп. – Київ: ПБФ, НУТУУ “КПІ”, 2011. – С. 163.

106. Винничук А.Г. Апроксимація інформаційних сигналів при проектування випробувальних установок для побутових лічильників газу / А.Г. Винничук, О.Є. Середюк // Вимірювання витрати та кількості газу: 6-та всеукраїнська наук.–техн. конф., 20-21 жовтня 2009р., Івано-Франківськ: зб. тез доп. – Івано-Фран-ківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2009. – С. 60-61.

107. Винничук А.Г. Дослідження температурних режимів потоків в будинкових газових мережах / А.Г. Винничук, О.Є. Середюк // Приладобудування 2010: стан і перспективи: 9-та міжнар. наук.–техн. конф., 27–28 квітня 2010 р., Київ: зб. наук. праць – Київ: ПБФ, НТУУ “КПІ”, 2010. – С. 258.

108. Середюк О.Є. Мобільна установка для бездемонтажного діагностування побутових лічильників газу / О.Є. Середюк, А.Г. Винничук // Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці (ІФНТУНГ-40): Міжнар. наук.–техн. конф., 16-20 квітня 2007р., Івано-Франківськ: анотації – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2007. – С. 137.

109. Винничук А.Г. Використання діагностування для контролю технічного стану побутових лічильників газу / А.Г. Винничук, О.Є. Середюк // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання: 2-га наук. прак. конф студ. і мол. уч., 25-26 листопада 2009р., Івано-Франківськ: зб. тез доп. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2009. – С. 24-25.

110. Середюк О.Є. Застосування мобільних діагностувальних установок для побутових лічильників природного газу / О.Є. Середюк, А.Г. Винничук // Нафтогазова енергетика: проблеми та перспективи: міжнар. наук.-техн. конф., 20-23 жовтня 2009р., Івано-Франківськ: анотації - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2009. – С.83.

111. Середюк О.Є. Принципи побудови мобільних діагностувальних установок для побутових лічильників газу / О.Є. Середюк, А.Г. Винничук // Неруйнівний контроль та технічна діагностика: 5-та націон. наук.–техн. конф. і виставки., 10–14 квітня 2006р., Київ: матер. конф. – Київ: УТНК та ТД., 2006. – С. 424-426.

112. Середюк О.Є. Мобільна установка для бездемонтажного діагностування побутових лічильників газу / О.Є. Середюк, А.Г. Винничук // Нафтогазова енергетика. – 2007. – №3(4). – С. 76-80.

113. Винничук А.Г. Конструктивні особливості побудови мобільної установки для діагностування і повірки побутових лічильників газу / А.Г. Винничук // Вимірювання витрати та кількості газу: 5-та всеукраїнська наук.–техн. конф., 23-25 жовтня 2007р., Івано-Франківськ: зб. тез доп. – Івано-Фран-ківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2007. – С. 39.

114. Винничук А.Г. Пристрій для контролю маловитратних засобів обліку газу по місцю експлуатації / А.Г. Винничук, О.Є. Середюк // Приладобудування 2006: стан і перспективи: 5-а наук.–техн. конф., 25–26 квітня 2006 р., Київ: зб. наук. праць  – Київ: ПБФ, НТУУ “КПІ”, 2006. – С. 290–291.

115. Seredyuk Orest. Wyznaczenie parametrow metrologicznych gazomierza domowego bez jego demontazu / О. Seredyuk, A. Vynnychuk, L. Vitvitskiy, Z. Warsza // Polski Instalator. – 2011. – №11. – P. 44-50.

116. Пат. 64070U Україна, МПК (2011.01) G 01 F 25/00. Спосіб діагностування та перевірки побутових лічильників газу / Середюк О.Є., Винничук А.Г.; заявники і патентовласники Середюк О.Є., Винничук А.Г., заявка №u2001104610 від 14.04.11; опубл. 25.10.11, Бюл. №20.

117. Винничук А.Г. Метрологічні дослідження перевірочної установки для побутових лічильників газу / А.Г. Винничук, О.Є. Середюк // Нафтогазова енергетика. – 2011. - № 1(14) – С. 102-108.

118. Seredyuk Orest. Budowa, analiza i ocena niepevnosci pomiarow zestawu kalibracijnego do spraudzania gazonierzy u uzitkownika / О. Seredyuk, A. Vynnychuk, L. Vitvitskiy, Z. Warsza // Pomiary Automatyka Kontrola – 2012. – P. 9-14.

119. Orest Sereduk. Metoda wyznaczenia parametrow metrologicznych gazomierza domowego / Orest Sereduk, Lydia Vitvitskiy, Anna Vynnychuk, Zygmunt Warsza // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. (Польща) – 2011. – №9. – P.311-314.
120. Петришин І.С. Особливості повірки лічильників газу при робочих умовах/ І.С. Петришин, Я.В. Безгачнюк// Український метрологічний журнал. – 2006. – №2. – С. 46-48.

121. Середюк О.Є. Застосування нової метрологічної характеристики “середньозважена додаткова похибка” для підвищення точності обліку природного газу / О.Є. Середюк, А.Г. Винничук, Я.М. Власюк // Український метрологічний журнал. – 2010. – №3. – С. 58-63.

122. Винничук А.Г. Застосування метрологічної характеристики “середньозважена додаткова похибка” для підвищення точності обліку природного газу / А.Г. Винничук, О.Є. Середюк // Вимірювання витрати та кількості газу: 6-та всеукраїнська наук.–техн. конф., 20-21 жовтня 2009р., Івано-Франківськ: зб. тез доп. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2009. – С. 74-76.

123. Лічильники газу роторні. Загальні технічні умови (EN 12480:2002:IDТ): ДСТУ EN12480:2006. – [Чинний від 2007-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – VІ, 25с. – (Національний стандарт України).

124. Лічильники газу турбінні. Загальні технічні умови (EN 12261:2002:ITD): ДСТУ EN12261:2006. – [Чинний від 2007-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – V, 33с. – (Національний стандарт України).

125. Середюк О.Є. Метрологічна модель пристрою для діагностування і повірки побутових лічильників газу у споживачів / О.Є. Середюк, С.А. Чеховський, А.Г. Винничук // Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія–2006): V Міжнар. наук.–техн. конф., 10–12 жовтня 2006р., Харків: наук. праці конф.: у 2 томах. Том 2. – Харків: ННЦ „Інститут метрології”, 2006. – С. 227–229.

126. Володарський Є.Т. Статистична обробка даних: навч. сосіб. для студ. вищих навч. закл. / Є.Т. Володарський, Л.О. Кошева – Київ: НАУ, 2008. – 308 с.

127. Метрологія та вимірювальна техніка: підруч. для студ. вищих навч. закл. / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук [та ін.]; за ред. проф. Є.С. Поліщука. – Львів: Бескид Біт, 2003. – 544 с.

128. Третьяков А.В. Механические свойстваметаллов и сплавов: Справочник / А.В. Третьяков, В.И. Зюзин – М.: Металлургия. – 1973. – 246 с.

129. ГСОЕИ. Эталоны. Способы выражения погрешностей: ГОСТ 8.381-80 (СТ СЭВ 403-76). – [Введен c 1981-01-01]. – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 9 с.
130. А. с. 394667 СССР, МКИ G 01 F 25/00. Установка для градуировки и поверки расходомеров (счетчиков) жидкостей / М.Я. Гаммерман, М.А. Данилов, С.С. Кивилис, В.Д. Таранин (СССР). – №1774957 / 18-10;  заявл. 20.04.72; опубл. 22.08.73, Бюл. №34.
Середюк О.Є. Дослідження невизначеності вимірювань на ділянках з паралельно встановленими засобами обліку природного газу / О.Є. Середюк, А.Г. Винничук, В.В. Малісевич, В.С. Цих // Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія–2010): VІІ міжнар. наук.–техн. конф.,  12–14 жовтня 2010р, Харків: наукові праці конф.: у 2 т. – Том 2. – Харків: ННЦ „Інститут метрології”. – 2010. – С. 201–203.[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13.png]


[image: image14][image: image15][image: image16][image: image17][image: image18][image: image19][image: image20][image: image21][image: image22][image: image23][image: image24][image: image25][image: image26][image: image27][image: image28][image: image29][image: image30][image: image31][image: image32][image: image33][image: image34][image: image35][image: image36][image: image37][image: image38.png]


[image: image39.png]


[image: image40.emf]E


s


p


=


2


N


e


+


N


s




E

sp=

2

N

e+

N

s

[image: image41.emf]N


e




N

e

[image: image42.emf]N


e




Ne

[image: image43.emf]N


e




Ne

[image: image44.emf]N


e




Ne

[image: image45.emf]N


e




N

e

[image: image46.emf]N


e




N

e

[image: image47.emf]N


e




N

e

[image: image48.emf]N


e




N

e

[image: image49.emf]N


e




Ne

[image: image50.emf]N


s




N

s

[image: image51.emf]N


s




Ns

[image: image52.png]


[image: image53.png]


[image: image54.png]


[image: image55.wmf][image: image56.png]


[image: image57.png]


[image: image58][image: image59.png]


[image: image60][image: image61][image: image62][image: image63.emf] 

К  

[image: image64.png]










































































































































































































































