Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

Марковський Юрій Євгенович

УДК 621.372.865:504.064

РАДІОЧАСТОТНИЙ МЕТОД ТА ЗАСІБ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

КОНЦЕНТРАЦІЇ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ВОДІ

Спеціальність 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу

речовин

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник

Зорі Анатолій Анатолійович

доктор технічних наук, професор

Донецьк – 2013

ЗМІСТ

ВСТУП	5

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ВОДИ	12

1.1	Природні води. Вимоги, що пред’являються до засобів вимірювального контролю основних характеристик їх якості	12

1.2	Узагальнена структура системи контролю якості води	16

1.3	Аналіз методів і засобів вимірювального контролю основних параметрів якості води	19

1.4	Методи вимірювання діелектричної проникності в діапазоні
радіочастот	25

1.5	Вимірювальні комірки приладів для вимірювання діелектричної проникності: конструкції комірок та вимоги, що до них надаються	30

Висновки до розділу 1	36

РОЗДІЛ 2 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ВОДИ ЗА ЇЇ ЕЛЕКТРИЧНИМИ ТА ДІЕЛЕКТРИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ	37

2.1	Дослідження чинників, що впливають на величину загальної мінералізації води та оцінка їхнього впливу	37

2.2	Діелектричні характеристики води та водних розчинів	47

2.3	Математична модель впливу загальної концентрації солей водного розчину на частотні характеристики вимірювальної комірки	52

2.4	Математична модель вимірювального перетворення загальної концентрації солей водного розчину у резонансну частоту вимірювальної комірки	58

Висновки до розділу 2	60

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА РАДІОЧАСТОТНОГО МЕТОДУ ТА ЗАСОБУ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ВОДИ	62

3.1	Розробка радіочастотного методу вимірювального контролю загальної мінералізації питної води	62

3.2	Розробка засобу вимірювального контролю концентрації мінеральних речовин у воді та водних розчинах	64

3.3	Методика проведення експерименту та визначення емпіричних залежностей радіочастотних характеристик водних розчинів від їх концентрації	71

3.4 Уточнений метод вимірювального контролю параметрів якості питної води на підставі її радіочастотних характеристик	83

3.5	Розширення функціональних можливостей радіочастотного методу вимірювального контролю концентрації мінеральних речовин у воді	94

3.6	Врахування та компенсація впливу температури на радіочастотні характеристики питної води	97

Висновки до розділу 3	103

РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБУ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ВОДІ	105

4.1	Розробка та аналіз функції перетворення засобу вимірювального контролю концентрації мінеральних речовин у воді	105

4.2	Аналіз похибок засобу вимірювального контролю концентрації мінеральних речовин у воді	110

4.3	Оцінювання вірогідності вимірювального контролю загальної мінералізації води	114

4.4	Використання розробленого радіочастотного методу та засобу вимірювального контролю концентрації мінеральних речовин у воді на реальних природних водах	117

4.5	Результати використання засобу вимірювального контролю концентрації мінеральних речовин у воді	123

Висновки до розділу 4	125

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	127

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	130

ДОДАТКИ	141

Додаток А Характеристики pH-метрів-іономерів, наявних на ринку аналітичного устаткування	142

Додаток Б Експериментальні дані для побудови залежностей радіочастотних характеристик розчинів електролітів (уявної діелектричної проникності та резонансної частоти) від їх концентрації	143

Додаток В Довірчі інтервали для концентраційних залежностей радіочастотних характеристик модельних розчинів	158

Додаток Г Радіочастотні характеристики розчинів неелектролітів	161

Додаток Д Акти використання результатів дисертаційної роботи	162

# ВСТУП

Актуальність теми. Майже 75 % екологічних, гідрохімічних, геологічних, ґрунтових, санітарних та інших досліджень, що проводяться в даний час в науці, промисловості, сільському господарстві, пов’язані з попереднім виконанням трудомісткого хімічного аналізу природних вод та водних витяжок ґрунтів. Тому цілком зрозумілим є прагнення дослідників до знаходження більш швидких але максимально точних методів аналізу вказаних об’єктів. Проведення хімічного аналізу вказаних об’єктів потребує значної кількості часу, трудовитрат, хімічних реактивів и відповідного обладнання, що пов’язано з малими концентраціями хімічних речовин в розчині.

Методи та прилади вимірювального контролю концентрації мінеральних речовин у воді, а саме загальної мінералізації води та її жорсткості, які використовуються зараз, базуються в основному на вимірюваннях електроопору (провідності), що не дозволяє з достатньою для практичних цілей точністю визначати малі значення загальної мінералізації завдяки існуючому ряду суто методичних труднощів, властивих вимірюванням електропровідності на постійному або змінному струмі.

Методи, що базуються на інших принципах (хімічний аналіз, фото-, та калориметрія, гравіметрія, спектроскопічні методи тощо) або потребують складної та досить громіздкої апаратури, або не можуть забезпечити необхідний рівень точності визначення мінералізації та іонного складу водних розчинів, особливо в області малих концентрацій хімічних компонентів.

Тому будь яка робота, яка спрямована на відшукування більш швидкого, простого та в той же час достатньо точного для практичних цілей метода вимірювального контролю загальної мінералізації і, хоча б кількох основних серед численних інгредієнтів складових солей, що містяться в природних водах, є необхідною.

Викладене обумовлює постановку важливої актуальної науково-технічної задачі, що полягає в розробці нових методів та засобів вимірювального контролю якості води, які дозволять підвищити екологічну безпеку водних об’єктів, значно скоротити час отримання попередніх результатів аналізу складу зразків води з різних джерел, зменшити трудовитрати та вартість аналізів, а також автоматизувати обробку отриманої інформації і підвищити вірогідність прийняття вірних рішень в екстремальних ситуаціях.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації тісно пов’язана з напрямками наукових досліджень та робот «Розробка, підвищення точності, швидкодії і автоматизація інформаційно-вимірювальних систем (екологія, океанологія, технологічні процеси)», що проводяться на кафедрі електронної техніки ДВНЗ «Донецький державний технічний університет» – тема «Розробка методів і засобів виміру та контролю параметрів якості у каналах водопостачання», номер державної реєстрації 0103U001734, у якої автор брав участь як виконавець.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення швидкодії і вірогідності вимірювального контролю загальної мінералізації та жорсткості води, а також встановлення кількісного складу основних солей прісної води при її експрес-аналізі шляхом використання її радіочастотних характеристик.

Для досягнення мети роботи були поставлені та розв’язані наступні основні задачі:

- Провести аналіз існуючих методів і засобів вимірювального контролю основних параметрів якості води.

- Розробити та обґрунтувати радіочастотний метод та засіб вимірювального контролю концентрації мінеральних речовин у воді. Забезпечити підвищення швидкодії контролю по відношенню до існуючих методів і засобів контролю параметрів я кості води. Провести дослідження для перевірки працездатності розробленого методу.

- Підвищити вірогідність вимірювального контролю концентрації мінеральних речовин у воді шляхом урахування впливу зовнішніх дестабілізуючих факторів на результат.

- Розробити методику розрахунку кількісного складу основних іонів питної води і алгоритм її реалізації.

- Оцінити метрологічні характеристики розробленого засобу вимірювального контролю концентрації мінеральних речовин у воді та показники вірогідності контролю.

Об’єкт дослідження: процеси вимірювального контролю параметрів якості води.

Предмет дослідження: параметри якості води, визначені на базі розробленого радіочастотного методу вимірювального контролю концентрації мінеральних речовин у воді; методи, засоби та методики визначення загальної мінералізації та жорсткості вод та водних розчинів, а також концентрації основних іонів у питної воді.

Методи дослідження: теоретичні дослідження ґрунтувалися на використанні методів теорії ймовірностей і математичної статистики; експериментальні дослідження – на теорії вимірювань і похибок, методах хімічного й інструментального аналізу, теорії інформаційно-вимірювальних систем і планування експерименту.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукове значення роботи полягає, насамперед, в постановці нової проблеми – вивченні поведінки водних розчинів на радіочастотах та створенні методу та засобу вимірювального контролю концентрації мінеральних речовин у воді та водних розчинах, а також методики визначення компонентного складу питної води.

В рамках проведених в роботі досліджень:

- Вперше в широкому інтервалі концентрацій (0,1-10 моль/л) проведено систематичне дослідження радіочастотних характеристик (уявної діелектричної проникності та резонансної частоти вимірювальної комірки) для водних розчинів солей, вміст яких в питній воді є найбільш вагомим, що дозволило встановити емпіричні залежності вказаних характеристик від концентрації відповідних солей та розробити метод вимірювального контролю концентрації мінеральних речовин у воді та водних розчинах.

- Вперше розроблено та досліджено радіочастотний метод вимірювального контролю загальної концентрації мінеральних речовин у воді та жорсткості води, який відрізняється від існуючих тим, що дослідження базується на вимірюванні радіочастотних характеристик води в діапазоні радіочастот (30-600 кГц), що дозволило підвищити вірогідність контролю до D = 0,96.

- Теоретично досліджено, встановлено та експериментально підтверджено зв'язок резонансної частоти вимірювальної комірки (ємнісного датчику) із загальною концентрацією мінеральних речовин у розчині, який досліджується за допомогою розробленого радіочастотного методу вимірювального контролю параметрів якості води.

Практичне значення отриманих результатів полягає в наступному:

- Вперше розроблено методику визначення кількісного компонентного складу рідин, яка відрізняється від відомих аналогів тим, що може бути застосована як для розчинів неелектролітів, так і для водних розчинів електролітів, навіть у тому випадку, якщо вони мають наскрізну провідність.

- Завдяки розробленої методиці суттєво скорочено час (з кількох діб до 10-15 хвилин у порівнянні із хімічним аналізом), необхідний для отримання попередніх результатів аналізу параметрів якості зразків води з різних джерел, а також збільшена вірогідність отриманих результатів (D=0,96) у порівнянні з існуючими засобами контролю.

- Створено експериментальний зразок засобу вимірювального контролю параметрів якості води на основі вимірювання її радіочастотних характеристик (уявної діелектричної проникності та резонансної частоти вимірювальної комірки), який використовується в системі екологічного моніторингу стану водних об’єктів в регіоні.

Результати дисертаційної роботи використано при аналізі та вимірювальному контролі параметрів якості проб води на Комунальному підприємстві «Вода Донбасу» (акт №1 від 13.05.2013), в Українському регіональному центру екології промисловості (акт №1 від 20.05.2013), у лабораторії промсанітарії ПАТ «Донецькгірмаш» (акт №3 від 21.05.2013); результати дисертаційної роботи знайшли застосування в науково-дослідних роботах ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» і в навчальному процесі кафедри електронної техніки (акт №2 від 15.05.2013).

Розроблений засіб вимірювального контролю параметрів якості води підтвердив свою працездатність. Вірність співвідношень для розрахунку загальної мінералізації, жорсткості та кількісного вмісту іонів в воді підтверджена експериментальними дослідженнями. Отримані внаслідок досліджень за допомогою засобу вимірювального контролю параметрів якості води результати використовуються організаціями, що займаються питаннями екологічної безпеки та охорони довкілля, зокрема, для Донбасу – станціями, що здійснюють контроль питної води та водопідготовлення.

Особистий внесок автора. Дисертаційна робота виконана автором особисто і є результатом його багаторічних досліджень. Основні теоретичні, експериментальні та розрахункові результати з формулюванням відповідних висновків отримані автором особисто. Окремі результати отримані в співавторстві, у цих випадках особистий внесок автора у статтях наведено у супроводжуючих документах та нижче:

- [20] Марковский Ю.Е. Экспресс-метод определения общей минерализации питьевой воды / Ю.Е. Марковский, А.А. Зори, В.Д. Коренев // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Обчислювальна техніка та автоматизація. – Донецьк.: ДонНТУ, 2006. – Вип. 107. – С.136-143 (Дисертантом розроблено експрес-метод визначення загальної мінералізації питної води на базі проведених експериментальних досліджень та обробки їх результатів).

- [60] Марковский Ю.Е. Учет и компенсация влияния внешних дестабилизирующих факторов на радиочастотные характеристики питьевой воды / Ю.Е. Марковский, А.А. Зори //Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Обчислювальна техніка та автоматизація. – Донецьк.: ДонНТУ, 2008. – Вип 15 (130). – С. 188-194 (Дисертантом запропоновано коригувальні рівняння для урахування та компенсації впливу зовнішніх факторів – температури та рН питної води – на її радіочастотні характеристики; розроблена уточнена модель визначення загальної мінералізації питної води радіочастотним методом з урахуванням впливу рН та температури).

- [98] Марковский Ю.Е. Применение радиочастотного метода для анализа компонентного состава жидких смесей и водных растворов органических диэлектриков / Ю.Е. Марковский, А.А. Зори // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Обчислювальна техніка та автоматизація. – Донецьк.: ДонНТУ, 2010. – Вип 19(171). – С. 212-217 (Дисертантом показана можливість та запропоновано застосування радіочастотного методу визначення концентрації й компонентного состава водяних розчинів для аналізу такого специфічного класу рідин, як розчини й суміші рідких органічних діелектриків).

Апробація результатів дисертації та публікації. Основний зміст роботи опублікований в 11 роботах, серед яких 4 тези доповідей у науково-практичних конференціях та 7 друкованих статей (4 без співавторів) у збірниках, віднесених до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. Основні теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи докладалися та були обговорені на:

- «Соціум. Наука. Культура», Друга всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція. (Київ, 2007).

- «Наука в інформаційному просторі». IV Міжнародна науково-практична конференція (Дніпропетровськ, 2008).

- «Сучасні способи та технології розробки інформаційних систем». Міжнародна науково-практична конференція (Харків, 2008).

- Х Міжнародна науково-технічна конференція «Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук молодих» (м. Донецьк, 2011).

Також результати дисертації докладені та одержали схвалення на наукових семінарах та засіданнях кафедри електронної техніки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний об’єм роботи становить 166 сторінок, в тому числі основного тексту 128 сторінок, 35 рисунків, 20 таблиць, списку використаної літератури із 108 найменувань та 5 додатків.

# ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-технічної задачі підвищення вірогідності і швидкодії вимірювального контролю загальної мінералізації та жорсткості води, а також встановлення кількісного складу основних солей прісної води при її експрес-аналізі шляхом використання її радіочастотних характеристик.

Вперше в широкому інтервалі концентрацій та температур проведено систематичне дослідження та вивчення радіочастотних характеристик для водних розчинів солей, вміст яких в питній воді є найбільш вагомим, що дозволило встановити емпіричні залежності вказаних характеристик від концентрації відповідних солей та розробити метод та засіб вимірювального контролю загальної мінералізації, жорсткості та встановлення приблизного вмісту основних іонів водних розчинів, який відрізняється підвищеною швидкодією та вірогідністю контролю.

Основні результати роботи полягають в наступному:

      - Проведеним аналізом існуючих методів і засобів вимірювального контролю параметрів якості води показана неможливість проведення оперативного і в той же час достатньо інформативного моніторингу якості води з використанням існуючих методик та засобів вимірювання. Зроблено пошук нових методологічних принципів для створення методу вимірювального контролю параметрів якості води. Доведено, що для практичних цілей не такий вже важливий фізичний сенс отримуваних величин. Важливо тільки, щоб вимірюваний відгук можна було приписати конкретній хімічній речовині (катіону, аніону або солі) і щоб результати були відтворні.

      - Вперше запропоновано метод дослідження радіочастотних параметрів водних розчинів, виготовлено відповідний засіб та розроблена методика визначення загальної мінералізації води, які дозволяють на відміну від існуючих методів суттєво скоротити час (з кількох діб до 10-15 хвилин у порівнянні із хімічним аналізом), необхідний для отримання попередніх результатів аналізу параметрів якості зразків води з різних джерел та проводити вимірювальний контроль загальної мінералізації без використання складного і громіздкого лабораторного устаткування із похибкою не більше 10%.

      - Запропоновано принцип корекції впливу температури та рН на результати вимірювань та визначення величини загальної мінералізації питної води, що дозволило знизити похибку визначення загальної мінералізації до 8-9%.

      - Розроблено уточнений метод вимірювального контролю концентрації мінеральних речовин у воді, а саме загальної мінералізації води, її жорсткості та приблизного вмісту основних іонів на основі її радіочастотних характеристик, що дозволило збільшити точність визначення вказаних параметрів якості (похибка визначення загальної мінералізації та жорсткості питної води не перевищує 2%, похибка визначення приблизного вмісту основних іонів – Са2+, Mg2+, HCO3- і SO42- у воді коливається в межах 15-30%). Запропоновано алгоритм реалізації даного методу.

      - Експериментально показано, що розроблений метод вимірювального контролю концентрації мінеральних речовин у воді є універсальним і може використовуватися також для аналізу водних розчинів неелектролітів та сумішей неелектролітів, що принципово неможливо при використані існуючих на даний час методів аналізу.

      - Встановлені та проаналізовані функції перетворення та чутливості засобу вимірювального контролю параметрів якості води, на основі яких визначено похибку вимірювання параметрів якості води, яка не перевищує 3%. Збільшено вірогідність вимірювального контролю параметрів якості води за допомогою розробленого засобу вимірювального контролю до D=0,96.

      - Результати роботи використано в експериментальних дослідженнях станціями, що здійснюють контроль якості питної води й водопідготовлення в м. Донецьку: на комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу», в Українському регіональному центру екології промисловості, у лабораторії промсанітарії ПАТ «Донецькгірмаш», а також у навчальному процесі ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Зорі Анатолій Анатолійович. Методы, средства, системы измерения и контроля параметров водных сред / А.А. Зори, В.Д. Коренев, М.Г. Хламов. – Донецк: РИА ДонГТУ, 2000. – 388с.: ил.

- Гидрохимические показатели состояния окружающей среды: справочные материалы. /ГусеваТ.В. , МолчановаЯ.П. , Заика Е.А. [та ін.]; под ред. Т.В. Гусевой. – М.: Социально-экологический Союз, 2000. – 148 с.

- Отчет по НИР УДК 53.083: 536.5: 681.518.3. № госрегистрации 0103U001734. Разработка методов и средств контроля параметров качества воды в каналах водоснабжения. 2005г.

- Mohammad Karamouz, Ferenc Szidarovszky, Banafsheh Zahraie. Water Resources Systems Analysis. CRC, 2003. 608p.

- III Советско-американск. Симп.: Всесторонний анализ окружающей природной среды. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 271с.

- J Buffle and George Horvai. In Situ Monitoring of Aquatic Systems – Chemical Analysis & Speciation. J Wiley, 2000. 642p.

- Timothy Davie. Fundamentals of Hydrology. Taylor & Francis, 2002. 272p.

- Марковский Ю.Е. Экспресс-контроль параметров качества питьевой воды / Ю.Е. Марковский //Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Обчислювальна техніка та автоматизація. – Донецьк: ДонНТУ, 2003. – Вип. 58. – С.94-100.

- Марковский Ю.Е. Информационно-измерительная система контроля параметров качества питьевой воды / Ю.Е. Марковский // Соціум. Наука. Культура: друга всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 29-31 січня 2007 р.: матер. конф. – Київ, 2007. – С.13-15.

- Ким Нарзан Хусейн. Повышение точности измерения температуры в информационно-измерительных системах мониторинга водных сред : дис. ... канд. техн. наук: 05.11.16 / Ким Нарзан Хусейн. Донецк, 1999. – 174с. – Бібліогр.: С. 166-173.

- Кузнецов В.В. Определение рН / В.В. Кузнецов // Соросовский Образовательный журнал. – Москва. – 2001. – Т.7. – №4. – С.44-50.

- Зайцев Н.К. Приборное обеспечение потенциометрических методов анализа в Российской федерации. Краткий исторический экскурс и обзор
рынка / Н.К. Зайцев // «Партнеры и конкуренты». – Москва. – №12. – 2001. – С.34-43.

- ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости.

- Лалак Н. Аналіз методів визначення загальної твердості води / Н. Лалак, Є. Походило // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник . – Львів.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – Вип. 70 – С. 177 – 181.

- Мартинович Н.В. Контроль твердості питної води за електричними параметрами / Н.В. Мартинович, Є.В. Походило // Вісник нац. техн. ун-ту «ХПІ». – Харків.: Видавництво «ХПИ», 2010. – №46. – С. 122 – 125.

- Мартинович Н.В. Метод вимірювання твердості води за параметрами імітансу та його метрологічне забезпечення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Мартинович Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Л., 2012. – 18 с.

- Cолемер TDS Meter 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?manufacturers_id=28&products_
id=2061.

- Портативный прибор YD300 с ионоселективным электродом для измерения жесткости воды. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.chimsnab.com.ua/page/504/.

- ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка.

- Марковский Ю.Е. Экспресс-метод определения общей минерализации питьевой воды / Ю.Е. Марковский, А.А. Зори, В.Д. Коренев // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Обчислювальна техніка та автоматизація. – Донецьк.: ДонНТУ, 2006. – Вип. 107. – С.136-143.

- Погребенник В. Д. Методи і вимірювальні системи оперативного визначення інтегральних параметрів водного середовища та донних викладів. Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра тех. наук : спец. 05.11.16 «Інформаційно-вимірювальни системи» / Погребенник Володимир Дмитрович; Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка НАН України. – Львів, 2002. – 34 с.

- Марковский Ю.Е. Измерители экологических характеристик пресных вод. Анализ и основные тенденции развития экологического приборостроения / Ю.Е. Марковский // Сучасні засоби та технології розроблення інформаційних систем: міжнародна науково-практична конференція, 20-21 листопада 2008 р.: матер. конф. – Харків, 2008. – С.139-140.

- User’s Guide. COM-100 EC / TDS / Temp Combo Meter. HM-DIGITAL, – 2005. – 7p. – p.1-2.

- TDS-EZ Water Quality Tester [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tdsmeter.com/products/tdsez.html.

- TDS-4 Pocket-Size Meter [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tdsmeter.com/products/tds4.html.

- TDS-3 Handheld Meter With Carrying Case [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tdsmeter.com/products/tds3.html.

- КОНДУКТОМЕТР АНИОН-4120 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://energosila.ru/catalog/element.php?ID=42523.

- КОНДУКТОМЕТР АНИОН-7025 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.anion.nsk.su/catalog/anion/7025/.

- Instruction Manual. HI 8633 HI 8733 - HI 8734. Reliable and Waterproof Multi-Range Conductivity Meters. HANNA Instruments, – 2007. – 22 p. – P. 6.

- Instruction Manual. HI 9835. Autoranging Portable Waterproof Microprocessor EC/TDS/NaCl/°C Meter. HANNA Instruments, – 2008. – 22 p. – P. 5.

- Instruction Manual. HI 98311 - HI 98312. Waterproof EC/TDS & Temperature Meters. HANNA Instruments, – 2007. 4 p. – P. 2.

- Operating Manual. Handheld meter Cond 330i/340i. Conductivity measuring instrument. WTW, – 2008. – 63 p. – P. 53 -54.

- Operating Manual. Handheld meter Cond 315i. Conductivity measuring instrument. WTW, – 2004. – 38 p. – P. 29.

- Instruction Manual CON11&CON110 Handheld Conductivity/TDS/Temperature/RS232C Meter. Oakton, – 2003. – 80 p. – P.15.

- Instruction Manual CON 6/TDS 6 Hand-held Conductivity/TDS Meter. Oakton, –2006. – 8 p. – P. 7.

- User’s Guide. ExStik® EC400 Conductivity / TDS / Salinity / Temperature Meter, – 2005. – 11 p. – P. 3.

- Яворский Б.М. Курс физики / Б.М. Яворский, А.А. Детлаф. – М.: Academia, 2003. – 720c.

- Воробьев Н.И. Применение измерения электропроводности для характеристики химического состава природных вод / Н.И. Воробьев. – М.: Изд. Академии наук СССР, 1963. – 144 с.

- Геращенко, О.А. Температурные измерения: Справочник / О.А. Геращенко, А.И. Гордов, В.И. Лах, Б.И. Стадных и др. – Киев: Наукова думка, 1984. – 494 с.

- Измерения в промышленности Справ. изд. В 3-х кн. Кн. 2. Способы измерений и аппаратура: Пер. с нем. 2-е изд., перераб. и доп./ В. Бастль,
Г. Бендит, П. Бервегер и др. Под ред. Профоса П. – М.: Металлургия, 1990.–384с.

- Вовк, П Температурные датчики Dallas Semiconductor / П. Вовк // Chip News. М. – 2001. – №4. – С. 23-25.

- Дерюгин, К.К. Морская гидрометрия / К.К. Дерюгин, И.А. Степанюк – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 392 с.

- Хажуев, В.Н. Методы и средства измерения удельной электрической проводимости жидкостей /В.Н. Хажуев // Тр. Метрологических институтов СССР / М. – 1976. – Вып. 194 (254). С.25-32.

- G A Schultz, E T Engman. Remote Sensing in Hydrology and Water Management. SV, 2000.

- Марковский Ю.Е. Возможности использования радиочастотных откликов в качестве информационных параметров, характеризующих состав и концентрацию водных растворов электролитов / Ю.Е. Марковский //Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Обчислювальна техніка та автоматизація. – Донецьк : ДонНТУ, 2005. – Вип. 88. –
С. 132-137.

- Шестопалов В.П. Методы измерения диэлектрических проницаемостей вещества на сверхвысоких частотах / В.П. Шестопалов, К.П. Яцук // Успехи физических наук. – 1961. – Вып. 4, т. LXXIV. – С. 721-755.

- Эме Ф. Диэлектрические измерения / Ф. Эме; пер. с нем. Б.Н. Штиллера. – М.: «Химия», 1967. – 223 с.

- Надь Ш.Б. Диэлькометрия / Б. Ш. Надь. – М.: Энергия, 1976. – 200 с.

- Берлинер.М.А. Измерения влажности / М.А. Берлинер. – М.: Энергия, 1973. – 400 с.

- Научно-исследовательский институт МЭИ. Методы испытаний электрической изоляции. Диэлектрические потери и емкость [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ctl.mpei.ru/DocHandler.aspx?p=pubs/phd/p2/5.1.htm.

- Бухгольц В.П.  Емкостные преобразователи в системах автоматического контроля и управления / В.П. Бухгольц, Э.Г. Тисевич. – М.: Энергия, 1972. – 80 с.

- Брандт А.А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах / А.А. Брандт. – М.: Гос. издательство физико-математической литературы,
1963. – 403 с.

- Щербаков В.В. Измерение электропроводности и диэлектрической проницаемости электролитов / В.В. Щербаков // Электронный журнал «Исследовано в России». – 36. – 1999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/1999/036pdf .

- Debye, P. Polar Molecules, p. 103, New York, The Chemical Catalog Co., 1929 172 p.

- Государственный водный кадастр. Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши. Часть1. Реки и каналы. Украина. Выпуск 3.: Киев,
2006. – 290 с.

- Марковский Ю.Е. Экологическое состояние природных вод Донбасса / Ю.Е. Марковский // Наука в інформаційному просторі: ІV міжнародна науково-практична конференція, 15-16 жовтня 2008 р.: матер. конф. – Дніпропетровськ, 2008. – С.38-41.

- Тюрин Ю. Н. Теория вероятностей и статистика / Ю.Н. Тюрин, А. А. Макаров и др. – М.: МЦНМО, 2008. – 256 с.

- Бушуев Е.Н. Расчет температурной зависимости ионного произведения, удельной электропроводности воды и предельно разбавленных
растворов электролитов / Е.Н. Бушуев // Вестник ИГЭУ. – Вып. 2. – 2007
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vestnik.ispu.ru/sites/vestnik.ispu.ru/files/publications/49-52.pdf.

- Bian Hong-tao. Increased interfacial thickness of the NaF, NaCl and NaBr salt aqueous solutions probed with non-resonant surface second harmonic generation (SHG) // Hong-tao Bian, Ran-ran Feng, Yan-yan Xu et al. // Phys-Chem. Chem. – 2008. – № 10. – Р. 4920-4931.

- Королянчук Д. Г. Влияние pH раствора на электропроводность тонких слоев с поверхностью воздух-электролит / Д. Г. Королянчук, В. Г. Нефедов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ «ХПІ», 2012. – Вип. 32. – С .100-105.

- Марковский Ю.Е. Учет и компенсация влияния внешних дестабилизирующих факторов на радиочастотные характеристики питьевой воды / Ю.Е. Марковский, А.А. Зори //Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Обчислювальна техніка та автоматизація. – Донецьк.: ДонНТУ, 2008. – Вип 15 (130). – С. 188-194.

- Некрасов, Б.В. Основы общей химии: Монография: В 2 тт Изд. 4-е, стереотип. / Б.В. Некрасов. – СПб.: Лань, 2003 – 1344 с.

- Дж. Берналь и Р. Фаулер (Кембридж) . Структура воды и ионных растворов. – Успехи физических наук. – т.ХIV. – вып 5. –1934 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/
Uspechi_Fiz_Nauk/1934/05/ufn34_05_03.pdf.

- Лахно В.Д. Кластеры в физике, химии, биологии. / В.Д. Лахно. – Ижевск.: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. – 256 с.

- Дроздов С.В. Особенности строения и энергии малых кластеров воды / С.В. Дроздов, А.А. Востриков // Письма в ЖТФ. – Санкт-Петербург. – 2000. – Т. 26. – Вып. 9. – С. 81-85.

- Маленков Г.Г. Структура кластеров, содержащих молекулы воды / Г.Г. Маленков // Вода в дисперсных системах ; [Под ред. Б.В. Дерягина, Н.В. Чураева и др.]. – М.: Химия. – 1989.– С. 132-147.

- Xantheas S.S. Cooperativity and hydrogen bonding network in water clasters. // Chem. Phys. – 2000. – P. 225-231 (V. 258).

- Александров М.Л. Формирование распределения кластированных ионов в молекулярном пучке / М.Л. Александров, Л.Н. Галь, Н.В. Краснов [и др.] // Письма в ЖЭТФ. – Москва. – 1985. – Т. 41. – Вып. 5.– С.203-205.

- Buck U., Huisken F. Infrared Spectroscopy of Size-Selected Water and Methanol Clusters // Chem. Rev. 2000. V. 100, №11.

- Суходуб Л.Ф. Масс-спектрометрическое исследование термодинамических характеристик автоассоциатов воды / Л. Ф. Суходуб, Б. И. Веркин, В. С. Шелковский, И. К. Янсон // ДАН СССР. – 1981. – Вып. 258. – № 6. –
С. 1414–1416.

- Танцырев Г.Д. Образование кластеров при ионной бомбардировке пленок замороженных полярных веществ / Г.Д. Танцырев, Е.Н. Николаев // Письма в ЖЭТФ. – Москва. – 1971. – Т.13. – С 473-477.

- Пономарев О.А. Свойства жидкой воды в электрических и магнитных полях/ О.А. Пономарев, Е.Е. Фесенко // Биофизика. – Москва. – 2000. – Т.45. – Вып. 3. – С. 389-398.

- Oleinikova, A., Weingärtner, H., Chaplin, M., Diemann, E., Bögge, H. and Müller, A. Self-association based on glue type interfacial/confined highly structured water leads to super-clusters: A dielectric relaxation study. // ChemPhysChem. 2007. – P. 646-649 (V.8).

- Tatsuhiko Kawamoto, Shukichi Ochiai, and Hiroyuki Kagi. Changes in the structure of water deduced from the pressure dependence of the Raman OH frequency. // J. Chem. Phys. 120, 5867 (2004).

- Лилеев А.С. Диэлектрическая релаксация и молекулярно кинетическое состояние воды в рас творах : автореферат дисс. на соискание ученой степени доктора ф.-мат. наук : спец. 02.00.04 «Физическая химия» / Лилеев Александр Сергеевич ; Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова. –М., 2004. – 45с.

- Graham Williams and Dale K. Thomas. Phenomenological and Molecular Theories of Dielectric and Electrical Relaxation of Materials [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.novocontrol.de/pdf_s/APND3.PDF.

- Вест А. Химия твердого тела. Ч.2. / А.Вест.  – М.: Мир, 1988. – 336 с.

- Гусев Ю.А. Основы диэлектрической спектроскопии
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://window.edu.ru/resource/042/77042/files/gusevdiel163.pdf.

- Робинзон Р. Растворы электролитов. Пер. с англ. / Р. Робинзон,
Р. Стокс. [под ред. А.Н. Фрумкина]. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. – 646 с.

- Харнед Г. Физическая химия растворов электролитов / Г. Харнед, Б Оуэн. – М.: Издатинлит, 1952. – 628 с.

- Эрдеи-Груз Т. Явления переноса в водных растворах. / Т. Эрдеи-Груз. – М.: Мир, 1976. – 596 с.

- Марковський Ю.Є. Екологічний моніторинг параметрів якості прісних вод / Ю.Є. Марковський // Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук молодих: ХІ міжнародна науково-технічна конференція аспірантів і студентів, 17-20 травня 2011 р.: матер. конф. – Донецьк, 2011. – С.271-273.

- Microchip PIC16F84A Datasheet 18-pin Enhanced FLASH/EEPROM 8-bit Microcontroller. Microchip Technology Inc., 2001. – 88 p.

- AN575, Frank J. Testa. IEEE 754 Compliant Floating Point Routines. Microchip Technology Inc., 2002. – 151 p.

- AN592, Stan D’Souza. Frequency Counter Using PIC16C5X. Microchip Technology Inc., 2002. – 11 p.

- Leena Chaudhari. Measuring temperature with the PIC16F84A watchdog timer. Microchip Technology Inc., 2002. – 10 p.

- Ахназарова С.Л. Оптимизация эксперимента в химической технологии: учеб. пособие для химико-технологических вузов / С.Л. Ахназарова, В.В. Кафаров. – М.: «Высшая школа», 1978. – 319 с.

- Дворкин В.И. Метрология и обеспечение качества химического анализа / В.И. Дворкин. – М.: Химия, 2001. – 263 с.

- Джон Уокенбах. Microsoft Excel 2010. Библия пользователя (пер. Н.Воронин). / Уокенбах Джон. – М.: Диалектика, 2011. – 912 с. – ISBN 978-5-8459-1711-9, 978-0-470-47487-7.

- Чарыков А.К. Математическая обработка результатов химического анализа: Учеб. пособие для вузов / А.К. Чарыков. – Л.: Химия, 1984. – 168 с.

- Стрижов В.В. Методы индуктивного порождения регрессионных моделей / В.В. Стрижов. – М.: Вычислительный центр РАН, 2008. – 61с.

- Тонконогов М.П. Диэлектрическая релаксация в водных растворах и суспензиях / М.П. Тонконогов, В.А. Векслер, К.Ж. Биржанов // Изв. вузов. Физика. – 1975. – №2. – С.81-84.

- Ахадов Я.Ю. Диэлектрические свойства бинарных растворов, справочник / Я.Ю. Ахадов. – М.: Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1977. – 400 с.

- R. L. McCreery, Electroanalytical Chemistry, vol. 17, ed. A. J. Bard, Dekker, NY, 1991, PP.221-374.

- Измайлов Н.А. Электрохимия растворов Изд. 3-е, испр. / Н.А. Измайлов. – М.: «Химия», 1976. – 488 с.

- Семенченко В.К. Физическая теория растворов / В.К. Семенченко. –М.: Гостехиздат, 1941. – 344 с.

- Abel Moreno, Victor. M. Bolanos-Garcia, Manuel Soriano-Garcia. The Influence of Dielectric Constant upon Protein Crystallization by Dynamic Light Scattering Investigations [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.abrf.org/JBT/Articles/JBT0005/JBT0005.html.

- Марковский Ю.Е. Усовершенствованный радиочастотный экспресс-метод определения параметров качества питьевой воды / Ю.Е. Марковский // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Обчислювальна техніка та автоматизація. – Донецьк.: ДонНТУ, 2007. – Вип 12 (118). – С.215-220.

- Марковский Ю.Е. Применение радиочастотного метода для анализа компонентного состава жидких смесей и водных растворов органических диэлектриков / Ю.Е. Марковский, А.А. Зори //Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Обчислювальна техніка та автоматизація. – Донецьк.:ДонНТУ, 2010. – Вип 19(171). – С. 212-217.

- Алешечкин А.М. Учебное пособие по циклу лабораторных работ по дисциплине «Метрология и радиоизмерения» для студентов специальности: 210200.62 − «Радиотехника» / А.М. Алешечкин, В.М. Мусонов. – Красноярск: СибФУ, 2008. – 85 с.

- Марковський Ю.Є. Аналіз метрологічних характеристик засобу вимірювального контролю радіочастотних параметрів якості води // Збірник наукових праць ДонІЗТ.:  – Донецьк, 2012. – Вип. 32. – С. 67-72.

- Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы (аналоговые и цифровые) / П.П. Орнатский. – К.: Вища школа, 1968. –504 с.

- Криваль И.И. Малогабаритный цифровой частотомер с высокой разрешающей способностью / И.И. Криваль, А.И. Скрипнюк, В.А. Проценко, А.В. Марьенко // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса. – 2010. – №4. – С. 11-14.

- Румшиский Л.З. Элементы теории вероятностей / Л.З. Румшиский. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1963. – 156 с.

- Володарський Є.Т. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. Навчальний посібник / Є.Т. Володарський, В.В. Кухарчук, В.О. Поджаренко, Г.Б. Сердюк. – Вінниця: ВДТУ, 2001. –219 с.

- Іщенко В. А. Високочутливі засоби контролю малих концентрацій газів : монографія / В. А. Іщенко, В. Г. Петрук. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 138 с.

- Фрумкин В.Д. Теория вероятностей и статистика в метрологии и измерительной технике / В.Д. Фрумкин, Н.А. Рубичев. – М.: Машиностроение, 1987. – 168 с.

- Кудрявцев Е.М. Mathcad 11: Полное руководство по русской версии / Е. М. Кудрявцев. – М.: ДМК Пресс, 2005. – 592 с. – IBSN: 5-94074-175-4.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html