Морозова Мария Николаевна. Информационно-измерительная колориметрическая система: диссертация ... кандидата Технических наук: 05.11.16 / Морозова Мария Николаевна;[Место защиты: Пензенский государственный университет].- Пенза, 2016.- 139 с.

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»

На правах рукописи

Морозова Мария Николаевна

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА

05.11.16 - Информационно-измерительные

и управляющие системы (приборостроение)

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель д.т.н., профессор Соловьев Владимир Александрович

Пенза 2016

2

Содержание

Введение	5

ГЛАВА 1 Аналитический обзор интегральных методов и	приборов

измерения цвета	10

1Л Принципы построения интегральных колориметров	10

1.2	Интегральные колориметры со спектральными масками	14

1.3	Интегральные колориметры с селективной модуляцией	15

1.4	Интегральные фильтровые колориметры	16

1.5	Интегральные фильтровые колориметры, работающие	в	режиме

компарирования	18

1.6	Колориметры на основе цветных матриц с ПЗС-структурой	21

1.7	Колориметр, построенный на принципах искусственных	нейронных

сетей	22

1.8	Измерение относительной спектральной чувствительности каналов

измерения X, Y, Z колориметра интегрального типа	26

1.9	Анализ технических характеристик интегральных колориметров,

выпускаемых фирмой Konica Minolta	ЗО

Выводы по главе	35

ГЛАВА 2 Основы проектирования информационно-измерительной

колориметрической системы на принципах искусственных нейронных сетей	37

2.1	Разработка структуры искусственной нейронной сети информационно-

измерительной колориметрической системы	37

2.2	Источник	излучения	информационно-измерительной

колориметрической системы, его относительное спектральное распределение потока излучения	43

2.3	Чувствительный элемент информационно-измерительной

колориметрической системы, его спектральные характеристики	44

2.4	Исходная относительная спектральная чувствительность измерительных

каналов X, Y, Z	45

з

2.5	Выбор типов цветных стекол, входящих в наборы корригирующих

светофильтров информационно-измерительной колориметрической системы	47

2.6	Расчет параметров корригирующих светофильтров измерительных каналов X, Y, Z информационно-измерительной колориметрической системы ... 50

2.7	Оценка	обучаемости	информационно-измерительной

колориметрической системы	52

Выводы по главе	59

ГЛАВА 3 Разработка теоретических основ обучения информационно-измерительной колориметрической системы на стадии производства и эксплуатации	60

3.1	Разработка целевых функций, используемых при обучении

информационно-измерительной колориметрической системы на стадиях производства и эксплуатации	61

3.2	Моделирование сигналов на выходе чувствительных элементов

фотодиодной линейки при обучении информационно-измерительной колориметрической системы на стадии производства и эксплуатации	63

3.3	Моделирование обучения информационно-измерительной

колориметрической системы на стадиях производства и эксплуатации	66

3.4	Оценка	обучаемости	информационно-измерительной

колориметрической системы на стадии производства и эксплуатации	68

Выводы по главе	72

ГЛАВА 4 Разработка алгоритмов калибровки, измерения и обучения информационно-измерительной колориметрической системы	73

4.1	Разработка алгоритма опроса выходных чувствительных элементов

фотодиодной линейки	73

4.2	Разработка алгоритма калибровки информационно-измерительной

колориметрической системы	79

4.3	Разработка алгоритма измерения координат цвета информационно-

измерительной колориметрической системой	90

4

4.4	Отладка программного обеспечения информационно-измерительной

колориметрической системы	98

4.5	Описание процесса обучения информационно-измерительной

колориметрической системы с использованием аппаратно-программного комплекса	100

Выводы по главе	103

ГЛАВА 5 Разработка оптической, структурной, принципиальной электрической схем информационно-измерительной колориметрической системы и алгоритма взаимодействия основных компонентов схемы	105

5.1	Оптическая схема информационно-измерительной колориметрической

системы, построенной на принципах искусственных нейронных сетей	105

5.2	Структурная схема информационно-измерительной колориметрической

системы и описание взаимодействия основных узлов	107

5.3	Электрическая принципиальная схема информационно-измерительной

колориметрической системы	111

5.4	Оценка погрешности измерения координат цвета несамосветящихся

объектов информационно-измерительной колориметрической системы	114

Выводы по главе	118

Заключение	119

Список литературы	121

Приложения	127

##### Заключение

- Предложена структура ИИКС, построенная на принципах искусственных нейронных сетей, позволяющая управлять относительной спектральной чувствительностью измерительных каналов при ее обучении на эталонных мерах цвета.

- Разработан защищенный патентом способ измерения цвета, заключающийся в суммировании электрических сигналов с выходов многоэлементного фотоприемника с учетом синаптических коэффициентов, рассчитанных при обучении ИИКС на эталонных мерах цвета.

- Разработана математическая модель ИИКС, позволяющая вычислять значения параметров корригирующих фильтров (типы, толщины и клиновидно- сти стекол) и синаптических коэфициентов при ее проектировании, при которых отклонения относительной спектральной чувствительности измерительных каналов не превышают 0,2 % от соответствующих значений функций сложения цветов стандартного наблюдателя.

- Предложена математическая модель ИИКС, позволяющая производить обучение системы на эталонных мерах цвета и вычислять значения синаптических коэффициентов измерительных каналов с целью уменьшения отклонений их относительной спектральной чувствительности от функций сложения цветов стандартного наблюдателя при производстве и эксплуатации. Показано, что рассчитанные параметры корригирующих светофильтров и синаптических коэффициентов измерительных каналов обеспечивают измерение координат цвета при любом из стандартных источников излучения А, В, С, Д65-

- Разработаны методики калибровки ИИКС и измерения координат цвета, а также алгоритм и программное обеспечение для режимов «обучение», «калибровка» и «измерение» ИИКС при его производстве и в процессе эксплуатации.

- Изготовлен макет ИИКС и проведена ее наладка с использованием аппаратно-программного комплекса. Проведена экспериментальная оценка по

120

грешности измерения координат цвета по эталонным мерам цвета в системе XYZ (абсолютная погрешность измерения координат цвета АХ, AY, AZ не превысила ± 0,3) и в равноконтрастной системе Lab (цветовые различия АЕ не превысили одной единицы). Это позволяет работать ИИКС в режиме «абсолютных» измерений, а не компарирования. Сравнительный анализ технических характеристик разработанной ИИКС с интегральными колориметрами японской фирмы Konica Minolta, работающими в режиме компарирования, показал, что результаты измерений сопоставимы по значениям цветовых различий АЕ в равноконтрастной системе координат Lab.

6

6