Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет України

„Київський політехнічний інститут”

ПРИХОДЬКО Альона Вікторівна

УДК 621.13.0

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОЗИЦІЮВАННЯ МІКРОМАНІПУЛЯЦІЙНИХ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ

Спеціальність: 05.11.01

Прилади та методи вимірювання механічних величин

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидат технічних наук

,

Науковий керівник:

Антонюк Віктор Степанович

доктор технічних наук

професор

Київ – 2013

ЗМІСТ

| ВСТУП ............................................................................................................. | 7 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ МІКРОМАНІПУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ .................... | 13 |
| 1.1. Мікроманіпуляційні системи для клітинних технологій ........... | 14 |
| 1.2. Особливості роботи мікроманіпуляційних систем з двигунами обертального руху .......................................................................................... | 16 |
| 1.3. Мікроманіпуляційні системи з п’єзоелектричним двигуном обертального руху ........................................................................................... | 17 |
| 1.4. Лінійні направляючі мікроманіпуляційних систем .................... | 19 |
| 1.5. Методи вимірювання переміщень лінійних направляючих ...... | 23 |
| 1.6. Методи відеовимірювань переміщень ......................................... | 28 |
| 1.7. Висновки та рекомендації до розділу 1........................................ | 34 |
| РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МІКРОПЕРЕМІЩЕНЬ ЛІНІЙНИХ НАПРАВЛЯЮЧИХ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ МІКРОМАНІПУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ............ | 35 |
| 2.1. Обґрунтування та вибір об’єктів дослідження ........................... | 35 |
| 2.1.1. Лінійна направляюча мікроманіпуляційних систем з п’єзоелектричним двигуном .......................................................................... | 36 |
| 2.1.2. П’єзоелектричний двигун ................................................ | 36 |
| 2.1.3. Кутовий датчик зворотного зв’язку (енкодер) ............... | 38 |
| 2.2. Основні параметри мікропереміщень лінійних направляючих | 38 |
| 2.2.1. Масштабний коефіцієнт ................................................... | 39 |
| 2.2.2. Модуляційна характеристика .......................................... | 38 |
| 2.2.3. Мертвий хід та гістерезис ................................................ | 40 |
| 2.2.4. Кутові переміщення Pitch (θу) та Yaw (θz) .................... | 41 |
| 2.3. Основні характеристики п’єзоелектричного двигуна з датчиком зворотного зв’язку ......................................................................... | 42 |
| 2.3.1. Точність позиціювання п’єзоелектричного двигуна ..... | 42 |
| 2.3.2. Крокові характеристики ................................................... | 43 |
| 2.3.3. Навантажувальні характеристики ................................... | 43 |
| 2.4. Загальна методика дослідження ................................................... | 44 |
| 2.4.1. Структура загальної методики дослідження ………….. | 44 |
| 2.4.2. Прилади та пристрої, використані для проведення досліджень …………………………………………………………………... | 46 |
| 2.5. Методики дослідження параметрів мікропереміщень направляючих з п’єзоелектричним двигуном .............................................. | 48 |
| 2.5.1. Методика дослідження масштабного коефіцієнту лінійної направляючої …................................................................................ | 48 |
| 2.5.2. Методика визначення модуляційної характеристики лінійної прецизійної направляючої з п’єзоелектричним двигуном ........... | 51 |
| 2.5.3. Методика вимірювання лінійних і кутових переміщень ...................................................................................................... | 52 |
| 2.5.3.1. Методика та вимірювальний стенд для вимірювання лінійних переміщень ............................................................... | 53 |
| 2.5.3.2. Методика та вимірювальний стенд для вимірювання кутових переміщень ……........................................................ | 55 |
| 2.6. Методики вимірювання параметрів та характеристик п’єзоелектричного двигуна ............................................................................ | 59 |
| 2.6.1. Методика вимірювання точності позиціювання п’єзоелектричного двигуна ............................................................................ | 59 |
| 2.6.2. Методика вимірювання крокових характеристик п’єзоелектричного двигуна ............................................................................ | 61 |
| 2.6.3. Методика вимірювання навантажувальних характеристик п’єзоелектричного двигуна .................................................. | 62 |
| 2.7. Метрологічні основи проведення експериментальних досліджень ……………………………………………………………...…… | 63 |
| 2.7.1. Методичні похибки формування цифрового зображення ...................................................................................................... | 65 |
| 2.7.2. Інструментальні похибки засобів вимірювання ............ | 67 |
| 2.7.3. Похибки вимірювання параметрів мікропереміщень ... | 69 |
| 2.8. Методика обробки експериментальних результатів .................. | 72 |
| 2.8.1. Послідовність перетворення відеоінформації ............... | 72 |
| 2.8.2. Обробка експериментальних результатів ...................... | 73 |
| 2.8.2.1. Методика накопичення і обробки відеоінформації ............................................................................................... | 74 |
| 2.8.2.2. Математична обробка експериментальних результатів........................................................................................................ | 75 |
| 2.9. Висновки та рекомендації до розділу 2 ....................................... | 78 |
| РОЗДІЛ 3. ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ МІКРОМАНІПУЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИМ ДВИГУНОМ …………………….. | 80 |
| 3.1. Структурна схема мікроманіпуляційних систем з п’єзоелектричним двигуном для клітинних технологій ............................. | 80 |
| 3.2. Динамічна модель п’єзоелектричної направляючої мікроманіпуляційних систем ......................................................................... | 81 |
| 3.3. Числове рішення рівняння динамічної моделі направляючої мікроманіпуляційної системи з п’єзоелектричним двигуном …………… | 91 |
| 3.4. Висновки та рекомендації до розділу 3 ....................................... | 97 |
| РОЗДІЛ 4. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЛІНІЙНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОГО ІНСТРУМЕНТУ МІКРОМАНІПУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ... | 99 |
| 4.1. Математична модель переміщення лінійних направляючих мікроманіпуляційних систем з п’єзоелектричним двигуном .................... | 99 |
| 4.1.1. Математична модель впливу нестабільності масштабного коефіцієнту на лінійне переміщення направляючої ............ | 100 |
| 4.1.2. Математична модель впливу модуляційної характеристики на лінійне переміщення направляючої ............................. | 101 |
| 4.1.3. Математична модель впливу мертвого ходу на лінійне переміщення направляючої ........................................................................... | 101 |
| 4.1.4. Математична модель впливу на лінійне переміщення направляючої кутових відхилень від прямолінійності Pitch та Yaw ......... | 102 |
| 4.1.5. Математична модель переміщення лінійних направляючих мікроманіпуляційних систем з п’єзоелектричним двигуном .......................................................................................................... | 106 |
| 4.2. Математична модель переміщення лінійних мікроманіпуляційних систем з п’єзоелектричним двигуном ..................... | 109 |
| 4.3. Висновки та рекомендації до розділу 4 ....................................... | 116 |
| РОЗДІЛ 5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ МІКРОМАНІПУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ З П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИМ ДВИГУНОМ ………………........................................................................... | 117 |
| 5.1. Опис досліджуваної п’єзоелектричної мікроманіпуляційної системи для клітинних технологій ................................................................ | 117 |
| 5.2. Опис основних виконавчих елементів п’єзоелектричних мікроманіпуляційних систем для клітинних технологій ............................ | 118 |
| 5.3. Експериментальні результати вимірювання параметрів переміщень лінійних направляючих з п’єзоелектричним двигуном ......... | 122 |
| 5.3.1. Дослідження масштабного коефіцієнту ......................... | 123 |
| 5.3.2. Дослідження модуляційної характеристики .................. | 126 |
| 5.3.3. Дослідження мертвого ходу та гістерезису .................... | 127 |
| 5.3.4. Дослідження кутових переміщень Pitch (θу) та Yaw (θz) ............................................................................................................ | 132 |
| 5.4. Експериментальні дослідження параметрів п’єзоелектричного двигуна ............................................................................................................. | 137 |
| 5.4.1. Дослідження точності позиціювання п’єзоелектричного двигуна ............................................................................ | 137 |
| 5.4.2. Дослідження крокових характеристик п’єзоелектричного двигуна ............................................................................ | 141 |
| 5.4.3. Дослідження частотних і навантажувальних характеристик п’єзоелектричного двигуна .................................................. | 142 |
| 5.5. Висновки та рекомендації до розділу 5 ...................................... | 144 |
| РОЗДІЛ 6. МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ТРИОСЬОВОЇ МІКРОМАНІПУЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИМ ДВИГУНОМ ......................................................... | 145 |
| 6.1. Дослідження динамічної моделі лінійної направляючої ........... | 145 |
| 6.2. Моделювання реального переміщення направляючої мікроманіпуляційних систем ......................................................................... | 148 |
| 6.3. Дослідження математичної моделі реальних переміщень триосьової мікроманіпуляційної системи .................................................... | 151 |
| 6.4. Висновки та рекомендації до розділу 6 ....................................... | 157 |
| ВИСНОВКИ .................................................................................................... | 159 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ....................................................... | 161 |
| Додаток А Текст програми за методом найменших квадратів.................... | 178 |
| Додаток Б. Дослідження функції масштабного коефіцієнту ...................... | 183 |
| Додаток В. Дослідження модуляційної характеристики ............................ | 184 |
| Додаток Г. Дослідження мертвого ходу ....................................................... | 186 |
| Додаток Д. Дослідження кутових відхилень Pitch та Yaw ......................... | 188 |
| Додаток Е. Дослідження точності позиціювання п’єзоелектричного двигуна ............................................................................................................. | 194 |
| Додаток Є. Дослідження крокових характеристик п’єзоелектричного двигуна ............................................................................................................. | 197 |
| Додаток Ж. Дослідження частотних та навантажувальних характеристик п’єзоелектричного двигуна .................................................. | 198 |
| Додаток З. Дослідження динамічної моделі ................................................. | 200 |
| Додаток И. Акти впровадження результатів роботи ……………………... | 204 |

ВСТУП

Актуальність теми. За світовими прогнозами, найближче десятиліття стане епохою нанотехнологій – третьою науково-технічною революцією, яка визначить «обличчя» нинішнього століття, як епоха великих відкриттів в галузі клітинних механізмів фізіологічних процесів і подальшого розвитку клітинних мікротехнологій (біотехнології, генної інженерії, репродуктивної біології і медицини, нейробіології, мікрофізіології тощо). Подальший розвиток таких технологій потребує високоточних пристроїв, приладів та систем, які дозволяють маніпулювати мікрооб’єктами в мікронних та субмікронних діапазонах. Окрім того, такі прилади необхідні в таких галузях, як мікроелектроніка (MEMS технології), напівпровідникові технології, фотолітографія, фотоніка, мікровиробництво.

Найбільш перспективними способами переміщення в нанопросторі є мікроманіпуляційні системи на базі п’єзоелектричних двигунів. Технічні характеристики таких двигунів дозволяють створювати: жорсткі безлюфтові безредукторні електромеханічні виконавчі механізми з низькою швидкістю обертання і переміщення; електромеханічні пристрої, які ефективно замінюють силові електроприводи, електромагніти та інші електромеханічні пристрої.

Крім того, використання п’єзоелектричних двигунів в мікроманіпуляційних системах забезпечує плавну зміну швидкості в широкому діапазоні, формування траєкторії програмованого руху у мікропросторі, дозволяє отримувати аксіальне переміщення під будь-яким кутом, виконувати програмований „удар”, наприклад, для проколювання мембрани клітини, а також, що особливо важливо, здійснювати позиціювання з високою точністю за відсутності дрейфу.

Перехід на п’єзоелектричні двигуни відкриває нові потенційні можливості для мікроманіпуляційних систем. А це в свою чергу пред’являє нові вимоги щодо точності мікропереміщень до основної кінематичної ланки таких систем – напрямної, яка трансформує параметри двигуна на робочий інструмент.

Тому створення високоточних прецизійних мікроманіпуляційних систем з високоточними напрямними є життєво необхідним для реалізації мікротехнологій. Це обумовлює актуальність постановки задачі підвищення точності мікропереміщень п’єзоелектричних мікроманіпуляційних систем шляхом розроблення методики та побудови комп’ютеризованих засобів вимірювання лінійних та кутових переміщень їх складових елементів на основі використання сучасних засобів накопичення та обробки відеоінформації з подальшою її обробкою.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в Національному технічному університеті України „Київський політехнічний інститут” і пов’язана з:

– науково-дослідною роботою „Розробка інформаційно-діагностичного комплексу контролю автоматизованого технологічного процесу механічної обробки матеріалів” № 2454 п (номер держреєстрації 0111U000713); здобувачеві належить розділ 2, в якому розглянуто моделювання інформаційно-діагностичного комплексу; методика та засоби вимірювання і контролю параметрів мікропереміщень напрямних з інструментом;

– науково-дослідною роботою „Розробка документації на привод поляроїдного модулятора” ГАО КПІ 08/Т1 №407/2 здобувачеві належить обґрунтування та розроблення напрямної з п’єзоелектричним двигуном поляроїдного модулятора;

– науково-дослідною роботою „Виготовлення макета двигуна з порожнім ротором для поляроїдного модулятора для УФП” ГАО КПІ 08/Т1 №407/2; здобувачеві належить розділ 2, в якому розглянуто п’єзоелектричний двигун з порожнім ротором.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення точності мікропереміщень п’єзоелектричних мікроманіпуляційних систем за рахунок врахування  лінійних та кутових параметрів позиціювання напрямних.

Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати такі основні задачі:

– на основі аналізу проблеми обґрунтувати задачу вимірювання параметрів мікропереміщень лінійних мікроманіпуляційних систем з п’єзоелектричним двигуном та визначити основні параметри позиціювання таких систем;

– визначити вплив основних параметрів п’єзоелектричного двигуна з кутовим датчиком зворотного зв’язку на точність позиціювання напрямних мікроманіпуляційних систем;

– розробити математичну модель переміщень, які формує мікроманіпуляційна система з п’єзоелектричним двигуном та провести моделювання на ЕОМ основних режимів роботи мікроманіпуляційної системи;

– запропонувати динамічну модель лінійних напрямних мікроманіпуляційних систем з метою визначення точності їх позиціювання в нанодіапазоні;

– розробити методики та побудувати засоби вимірювання та контролю параметрів мікропереміщень напрямних мікроманіпуляційних систем;

– провести експериментальні дослідження параметрів мікропереміщень лінійних напрямних п’єзоелектричних мікроманіпуляційних систем;

– розробити рекомендації з підвищення точності позиціювання п’єзоелектричних мікроманіпуляційних систем.

Об’єкт дослідження: мікропереміщення лінійних мікроманіпуляційних систем з п’єзоелектричним двигуном.

Предмет дослідження: мікроманіпуляційні системи з п’єзоелектричним двигуном.

Методи дослідження. Під час проведення теоретичних та експериментальних досліджень використовувалися: аналіз літературних джерел та даних Інтернету; методи формалізації, декомпозиції; методи відеовимірювання; положення теорії похибок; методи вищої та обчислювальної математики, зокрема положення диференціальних рівнянь; методи фізичного та математичного моделювання; теоретичні положення аналітичної геометрії; теорія вимірювань, методи математичної статистики та обробки експериментальних результатів.

Визначення точності мікропереміщень мікроманіпуляціцних систем з п’єзоелектричним двигуном проводилось на основі синтезу отриманих експериментальних результатів та результатів математичного моделювання.

Наукова новизна одержаних результатів:

– вперше розроблено динамічну модель напрямних мікроманіпуляційних систем з п’єзоелектричним двигуном на основі рівняння лінійного руху маси з врахуванням конструктивних особливостей напрямних, що дало можливість визначити лінійні переміщення рухомого столика напрямних в нанодіапазоні;

– створено нову математичну модель реального переміщення робочого інструменту триосьових мікроманіпуляційних систем (з врахуванням перехресних зв’язків, на базі теоретично-експериментальних даних), яка враховує лінійні та кутові параметри позиціювання напрямних і дає можливість спрогнозувати та компенсувати похибку на виході мікроманіпуляційної системи;

– розроблено нові методики вимірювання параметрів мікропереміщень п’єзоелектричних мікроманіпуляційних систем на основі методів та приладів відеовимірювання, що дозволяє проводити точні вимірювання в мікродіапазоні;

– вперше запропонована компенсаційна модель похибок на основі математичної моделі та експериментальних даних, що дозволило підвищити точність позиціювання робочих о рганів мікроманіпуляційних систем з п’єзоелектричним двигуном.

Новизну отриманих результатів підтверджено Патентами України на корисну модель № 31199, № 31536, № 32248, № 32249.

Практичне значення одержаних результатів. В результаті виконання дисертаційної роботи:

– розроблено методи вимірювання лінійних і кутових переміщень виконавчих елементів мікроманіпуляційних систем – напрямних з п’єзоелектричним двигуном, які дозволяють підвищити точність вимірювання лінійних та кутових мікропереміщень за рахунок використання методів і засобів відеовимірювання та проведення безперервних вимірювань параметрів мікропереміщень;

– створено системи для вимірювання кутових і лінійних переміщень виконавчих елементів напрямних мікроманіпуляційних систем з п’єзоелектричним двигуном, які реалізують запропоновані методи та дозволяють проводити безперервні, безпосередньо в процесі руху напрямних, вимірювання параметрів лінійних та кутових переміщень, а також проводити накопичення інформації для подальшої обробки;

– проведено експериментальні дослідження параметрів переміщень виконавчих елементів напрямних п’єзоелектричних мікроманіпуляційних систем, на основі яких встановлено, що в таких системах виникають похибки, які змінюються вздовж робочого діапазону напрямних;

– запропоновано модель прогнозування реальних переміщень виконавчих елементів – як окремих напрямних, так і мікроманіпуляційних систем в цілому, а також компенсаційну модель похибок позиціювання, яка дозволяє знизити можливу похибку позиціювання під час переміщення на всьому робочому діапазоні з 10 до 1,5 мкм.

Реалізація результатів роботи. Отримані в дисертаційній роботі результати можуть бути використані фахівцями та підприємствами, які займаються розробленням та експлуатацією точних, прецизійних механізмів, мікроманіпуляторів, мікророботів, зокрема, в таких галузях, як мікроелектроніка, напівпровідникові технології, фотоніка, волоконна оптика.

Результати дисертаційної роботи впроваджено у виробництво і підтверджено актами впровадження Публічного акціонерного товариства “Науково-виробниче об'єднання “Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського” та компанії ТОВ “Лілея” (м. Київ) та у навчальний процес: розроблено нові лабораторні роботи з дисципліни “Метрологія, взаємозамінність та технічні вимірювання”.

Особистий внесок здобувача. У дисертаційній роботі наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень, виконані особисто автором. Постановка задачі досліджень, розробка методів та підходів до її вирішення здійснювались спільно з науковим керівником.

Безпосередньо автором роботи виконано теоретичні та експериментальні дослідження лінійних на кутових параметрів позиціювання лінійних напрямних з п’єзодвигуном, визначено їх вплив на роботу мікроманіпулятора. Створено математичну модель мікроманіпуляційної системи і динамічну модель напрямної такої системи, та розроблено методики вимірювання мікропереміщень і запропоновано шляхи підвищення точності позиціювання мікромпаніпуляційних систем.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної роботи були висвітлені: під час проведення Науково-технічної конференції „Новые и нетрадиционные технологии ресурсо- и энергосбережения” (м. Одеса, 2007 р.), VІІ, ХІІ, Міжнародних науково-практичних конференцій „Качество, стандартизация, контроль: теория и практика” (м. Ялта, 2007 р., 2012 р.), VІІІ, ХІІІ Міжнародних науково-технічних семінарів „Современные системы подготовки производства, заготовительного производства, обработки, сборки и ремонта в промышленности и на транспорте” (м. Свалява, 2008 р.), VІІІ щорічної Міжнародної конференції „Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях” (м. Славське, 2008 р.), IV-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Достижения молодых ученых в развитии инновационных процесов в экономике науке, образовании” (г. Брянск, 2012 р.), ХІІ-ої Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції “Машинобудування України очима молодих вчених: прогресивні ідеї – наука- виробництво” (м. Київ, 2012 р.), V…ІХ-ої Міжнародних науково-технічних конференцій ”Приладобудування: стан і перспективи” (м. Київ, 2006– 2012 рр.).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладені в 24 наукових працях, з яких 8 статей – у провідних фахових виданнях, 4 патенти України, 14 тез доповідей у матеріалах конференцій.

ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі вирішено завдання підвищення точності мікропереміщень виконавчих елементів п’єзоелектричних мікроманіпуляційних систем шляхом розроблення нової, більш вдосконаленої методики та побудови засобів вимірювання параметрів лінійних і кутових мікропереміщень виконавчих елементів таких систем. За результатами досліджень зроблено такі висновки:

- Забезпечено підвищення точності п’єзоелектричних мікроманіпуляційних систем шляхом використання нових вдосконалених методик вимірювання параметрів переміщень основних виконавчих елементів мікроманіпуляційних систем, які базуються на використанні методів відеовимірювання;

- Розроблено динамічну модель лінійних напрямних п’єзоелектричних мікроманіпуляційних систем, яка враховує конструктивні особливості таких напрямних та дозволяє визначити їх роздільну здатність та лінійні переміщення в нанодіапазоні в залежності від тривалості збудження п’єзоелектричного двигуна;

- Запропоновано математичну модель переміщень на виході п’єзоелектричної мікроманіпуляційної системи, яка враховує впливи лінійних і кутових параметрів позиціювання та особливості конструкції триосьової мікроманіпуляційної системи, а також компенсаційну математичну модель, застосування якої дозволяє зменшити похибку позиціювання мікроманіпуляційної систем з 10 до 1,5 мкм;

- Розроблено методики та побудовано засоби вимірювання параметрів лінійних та кутових мікропереміщень основних виконавчих елементів мікроманіпуляційних систем з п’єзоелектричним двигуном, які базуються на застосуванні мікроскопа та автоколіматора з використанням методів та засобів відеовимірювань, що дозволяє проводити безперервні вимірювання одночасно по двох координатах та накопичувати інформацію про переміщення для подальшої обробки;

- Визначено, що під час руху п’єзоелектричних напрямних відбувається повертання рухомого столика навколо осей Y та Z та його поступовий захил вверх-вниз або вліво-вправо, тобто кутові відхилення Pitch (θу) та Yaw (θz) від прямолінійності ходу, неврахування яких може внести в мікроманіпуляційну систему похибку, яка в залежності від довжини робочого інструменту досягає одиниць і навіть десятків мікрометрів;

- Проведено експериментальні дослідження переміщень виконавчих елементів лінійних напрямних п’єзоелектричних мікроманіпуляційних систем та виявлено діапазони їх основних похибок: похибки від нестабільності масштабного коефіцієнта – порядку 3 мкм, похибки від неврахування модуляційної характеристики можуть досягати 1 мкм, похибки від „мертвого ходу” в системах, в яких присутнє явище реверсу, можуть досягати 3 мкм;

- Впровадження компенсаційних коефіцієнтів в лінійних напрямних п’єзоелектричних мікроманіпуляційних систем дозволило зменшити величини відхилень реальних переміщень від програмно заданих для різних координат переміщення до рівня 1,5 мкм, що підвищило точність позиціювання робочих інструментів мікроманіпуляційних п’єзоелектричних систем в 1,5-2 рази.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Максимовский Л.Ф. Методы микроманипуляции и ультрамикроана-лиза в биологии и медецины / Л.Ф. Максимовский, Л.И. Микичур. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. – 239 с.

- Офіційний сайт компанії „NARISHIGE” (JAPAN) – http://www.narishige.co.jp/

- Фонбрюн Ф. Методы микроманипуляции / Фонбрюн Ф. – М.: Иностр. лит., 1985. – 164 с.

- Офіційний сайт компанії „MAHO” – http://www.maho.com.tw/

- Офіційний сайт компанії „World Precision Instruments” (USA) http://www.wpiinc.com/

- Офіційний сайт компанії „LEITZ”(Germany) http://www.leitz.org/

- Офіційний сайт компанії „ZEISS” (USA) http://www.zeiss.com/

- Офіційний сайт компанії „Sutter Instrument Company” (USA) http://www.sutter.com/

- Пьезомоторизованный микроманипулятор для клеточных технологий PSF-3 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://piezomotor. com.ua/product/30

- Пат. 71044 Україна, МПК G02B21/32. Мікроманіпулятор / Петренко С.Ф.; заявник і власник патенту Петренко С.Ф. – № 2002064866; заявл. 13.06.2002; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11.

- Электротехнический справочник; под ред. П.Г. Грудинского и др. – М.: Энергия, 1974. – Т.1. – 448 с.

- Электрические машины / под ред. Петрова Г.Н. – М.-Л., ГЭИ, 1940. – 429 с.

- Копылов И.П. Электрические машины / Копылов И.П. – М.: Логос, 2000. – 115 с.

- Асинхронные двигатели серии 4А. Справочник / А.Э. Кравчик, М.М. Шлаф, В.И. Афонин, Е.А. Соболенская. – М.: Энергоиздат, 1982. – 366 с.

- Петренко С.Ф. Пьезоэлектрический двигатель в приборостроении/ Петренко С.Ф. – К.: Корнійчук, 2002. – 96 с.

- Пат. 67848 Україна, МПК H02N2/00. Спосіб формування кутових мікропереміщень вала п‘єзоелектричного двигуна та п‘єзоелектричний двигун, що його реалізує / Петренко С.Ф.; заявник і власник патенту Петренко С.Ф. –  № 2001128341; заявл. 05.12.2001; опубл. 16.06.2003, Бюл.  № 8.

- V. Zhelyaskov. Long Travel Ranges and Accurate Angular Movement Create New Opportunities in Biomedical Manipulation Systems / V. Zhelyaskov, M. Broderick, A. Raphalovitz, B. Davies. – IEEE CIRCUITS & DEVICES MAGAZINE, 2006, Nov/Dec. – p. 75-78.

- A. Wilson. Piezoelectric Positioners Place Products Precisely / Vision Systems Design, 2006, July/ – p. 45-49.

- NM3D Nanomanipulator [Електронний ресурс] // Discovery Technology International, LLLP – 2006. Режим доступу до статті: http://www.dti-nanotech.com/docs/NM3D_Brochure.pdf

- Пьезоэлектрический мотор PМ-20R [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://piezomotor.com.ua/product/20

- Piezoelectric Rotary Stage PRS-1 [Електронний ресурс] // Discovery Technology International, Publication # 53 [Online] – 2006. Режим доступу до статті: http://www.dti-nanotech.com/docs/PRS-1_Brochure.pdf

- Angular-Linear Motorized Nanopositioning System RoboMateTM [Електронний ресурс] // Discovery Technology International, LLLP – 2005. Режим доступу до статті: http://www.dti-nanotech.com/docs/RoboMate_Brochure.pdf

- RoboMate STX. Motorized Stereotaxic Instrument [Електронний ресурс] // Discovery Technology International, LLLP – 2007. Режим доступу до статті: http://www.dti-nanotech.com/docs/RoboMate_STX.pdf

- P.J. Kelly. Introduction and historical aspects // Tumor Stereotaxis, Philadelphia, PA: Saunders, 1991.

- P.L. Gildenberg. Stereotactic surgery: Present and past // Stereotactic Neurosurgery, M. Peter Heilbrun, Ed. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1988.

- Sabbatini. RME: Stereotactic neurosurgery [Електронний ресурс] // Brain Mind Mag., vol. 2, 1997 [Online], Режим доступу до статті: http://www.cerebromente.org.br/n02 /historia/psicocirg_i.htm

- NanoRobot-6AX – Bench Top Robotic Nanopositioning system [Електронний ресурс] // Discovery Technology International, LLLP – 2007. Режим доступу до статті: http://www.dti-nanotech.com/docs/AN6AX.pdf

- И.Я. Левин. Справочник конструктора точных приборов / И.Я. Левин. – М.:Машиностроение, 1967. – 600 с.

- Справочник конструктора точного приборостроения/под. ред. Ф. Л. Литвина. М. – Л.: Машиностроение, 1964. – 944 с.

- Прецизионные рельсовые направляющие [Електронний ресурс] // офіційний сайт компаніі SKF Group: http://www.skf.com/

- Прецизионные рельсовые направляющие//Режим доступу: http://www.bergab.ru/lmplineargides.shtml

- Прецизионные рельсовые линейные направляющие // Каталог продукции [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbcorporation.com/pdf/NB_Linear_System.pdf

- Офіційний сайт компанії „IKO” (Japan): http://www.ikont.co.jp/eg/

- Офіційний сайт компанії „PM Bearings”: http://www.pmbearings.nl/

- Офіційний сайт компанії „INA” (Germany): www.ina.com

- Linear Motion System.General Catalogue // Системы линейного перемещения THK. Общий каталог. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.promsnab.info/thk.html

- Офіційний сайт компанії „Bosch Rexroth (Star)” (Germany): www.rexroth-star.com

- Офіційний сайт компанії „NSK” (Japan): http://www.nsk.com/

- Офіційний сайт компанії „Schneeberger” (Швейцарія / Германія): www.schneeberger.com

- Офіційний сайт компанії „Schock Metall” (Germany): www.schock-metall.de

- Офіційний сайт компанії „Franke GmbH” (Germany): www.franke-gmbh.de/

- Офіційний сайт компанії „ISEL Automation” (Germany): http://www.iselautomation.de/

- Офіційний сайт компанії „Hepco” (Великобританія): www.hepco.co.uk

- Офіційний сайт компанії „Pacific Bearing” (USA): www.pacific-bearing.com/

- Електронний on-line каталог продукції компанії SMC (Австрия) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.smc.ua/ document.asp?id=1109

- Офіційний сайт компанії „Physikinstrumente”: http://www. physikinstrumente.com/en/

- NTS NanoDirect series [Електронний ресурс] // Discovery Technology International, LLLP – 2006. Режим доступу до статті: http://www.dti-nanotech.com/docs/NTSseries_Brochure.pdf

- NTS NanoDirect. Nanopositioning Piezoelectric Linear Stages with Long Travel Distance [Електронний ресурс] // Discovery Technology International, LLLP – 2006. Режим доступу до статті: http://www.dti-nanotech.com/docs/ NanoDirect_Technical.pdf

- Пьезомоторизованная линейна нанонаправляющая Sb-01 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://piezomotor.com.ua/product/41

- Туричин А.М. Электрические измерения неэлектрических величин / под. ред. Новицкого П.В. – М.: Энергия, 1966. – 690 с.

- Спектор С.А. Электрические измерения физических величин. Методы измерений / Спектор С.А. – Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 320 с.

- Виглеб Г. Датчики. Устройство и применение; пер. с нем. – М.: Мир, 1989. – 196 с.

- Агейкин Д.И. Датчики контроля и регулирования / Агейкин Д. И. и др. – М.:Машиностроение, 1965. – 318 с.

- Викторов В.А. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин / Викторов В.А. и др. – М.: Наука, 1979. – 256 с.

- Бондер В.А. Измерительные приборы : учеб. [для вузов по спец. "Приборы точ. механики"] / В.А. Бондер, А. В. Алферов. – 1986. – 365 с.

- Фатыхова Р.К. Контроль оптико-механических приборов : учеб. пособие [для средних ПТУ] / Фатыхова Р.К., Фатыхов Р.Ф., Кравцов Э.А. – М.: Машиностроение, 1988. – С. 141-143

- Фремке А.В. Электрические измерения / Фремке А. В. – М.: Госэнергоиздат, 1954. – 496 с.

- Эрлер В. Электрические измерения неэлектрических величин полупроводниковыми тензорезисторами / Эрлер В., Вальтер Л.; пер. с немецкого. – М.: Мир, 1974. – 285 с.

- Тензометрические датчики перемещений. Каталог компанії ЗАО «Прибор.Ру». [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://dacell.ru/index.html

- Измерение линейных перемещений с использованием тензопреобразователя на сапфире//Приборы.–№2.–М.:СОО“Международное НТО приборостроителей и метрологов”, 2000. –  С.17.

- Ацюковский В.А. Емкостные датчики перемещения / В. А. Ацюков-ский. – М.: Энергия, 1977. – 177 с.

- Волгов В.А. Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры / Волгов В. А. – М.: Энергия, 1977. – 656 с.

- Шрамков Е.Г. Электрические измерения. Средства и методы измерений (общий курс) / Шрамков Е.Г. – М.: Высшая школа, 1972. – 520 с.

- Байда Л.И. Электрические измерения. Общий курс: учеб. / Байда Л.И., Добротворский Н.С., Оршанский Д.Л., и др.; под общей ред. Фремке А. В. – Л.-М.: Госэнергоиздат, 1954. – 496 с.

- Датчики линейных перемещений (индуктивные датчики, LVDT): каталог компанії ЗАО «Прибор.Ру». [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://rdpelectronics.ru/

- Аш Ж. Датчики измерительных систем / Аш Ж. и др. Пер. с франц. – М.: Мир, 1992. – 480 с.

- Пат. 2245512 Российская Федерация, МПК7 G01B7/00, Устройство для измерения линейных перемещений / Войцеховский В.А., Митрофанов М.Н., Семенов В.П., Степаненков И.Н., Костюрин В.А., Шустер Н.Е.; заявитель и патентообладатель Закрытое акционерное общество Завод "Измерон". –                  № 2003119531/28 ; заявл. 24.06.2003 ; опубл. 27.01.2005, Бюл. № 23.

- Сорочкин Б.М. Средства для линейных измерений / Б.М.Сорочкин и др. – Л.: Машиностроение, 1978. – 350 с.

- Пат. 2207498 Российская Федерация, МПК7 G01B7/00, Способ измерения перемещений контролируемых объектов / Рассомагин В.Р.; Рассомагин С.Р.; заявители и патентообладатели Рассомагин В.Р.; Рассомагин С.Р. – № 2002104609/28; заявл. 20.02.2004 ; опубл. 27.06.2003, Бюл. № 15.

- Пат. 2125708 Российская Федерация, МПК6 G01B7/00. Индуктивное устройство для измерения линейных перемещений / Смирнов В.И.; заявитель и патентообладатель Смирнов В.И. – № 95100569/28 ; заявл. 01.12.1995; опубл. 27.01.1999, Бюл. № 18.

- Тиль Р. Электрические измерения неэлектрических величин. Второе издание, переработанное и дополненное / Тиль Р. Перевод с немецкого. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 192 с.

- Домрачев В.Г. Схемотехника цифровых преобразователей перемещений / Домрачев В.Г. и др. – М: Энергоиздат , 1987. – 392 с.

- У. Томпкинс. Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IBM PC / У. Томпкинс, Дж.Уэбстера. – М.: Мир, 1992, – 450 с.

- Кушнир Ф.В. Электрорадиоизмерения / Кушнир Ф.В., Савенко В.Г. – Л.: Энергия, 1975, – 268 с.

- Буда Я. Автоматизация процессов машиностроения; под ред. А.И. Дащенко. – М.: Высшая школа, 1991. – 300 с.

- Андреев Г.Н. Автоматический контроль в технологических процессах / Андреев Г.Н., Маханько А.М. – М.: Станкин, 1993. – 180 с.

- Когай В.Я., Замараев В.Н. Датчики влажности и температуры // Тезисы докладов II Международного симпозиума [“Композиты и глубокая переработка природных ресурсов“]. – Н. Челны, 1999. – С. 59.

- Кобус А. Датчики Холла и магниторезисторы / Кобус А., Тушинский Я. – М.: Энергия, 1971. – 324 с.

- А. с. 1656313 СССР, МКИ5 G01В 7/00. Измеритель линейных перемещений / Киселев И.Е., Смирнова Л.И. (СССР). – № 4693426; заявл. 23.05.1989; опубл. 15.06.1991, Бюл. № 22.

- Иванов А.Г. Измерительные приборы в машиностроении / Иванов А.Г. – М.: Издат. Стандартов, 1981. – 356 с.

- Якушенко Ю.В. Высокоточные измерения углов / Якушенко Ю. В. – М.: Машиностроение, 1987. – 300 с.

- Конструкции, расчет и эксплуатация измерительных инструментов и приборов / Городецкий Ю.Г. – М.: Машиностроение, 1972. – 298 с.

- Коломийцев Ю.В. Оптические приборы для измерения длин и углов / Коломийцев Ю.В. и др. – М:, Машиностроение, 1968. – 369 с.

- Сорочкин Б.М. Cредства для линейных измерений / Сорочкин Б. М. и др. – М.: Машиностроение, 1980. – 398 с.

- Оптоэлектронные и контрольно-измерительные устройства / Конюхов Н. Е. – М.: Машиностроение, 1985. – 358 с.

- Оптический производственный контроль; под ред. Д. Малакары; пер. с англ. – М.: Машиностроение, 1985. – 400 с.

- Преснухин Л.Н. Муарові растрові датчики положення і їх застосування / Преснухин Л.Н., Шаньгин В.Ф., Шаталов Ю.А. – М.: Машинобудування, 1969. – С. 167-178.

- Пат. 2219491 Российская Федерация, МПК7 G01B11/00. Способ измерения и измеритель линейных перемещений / Якунин А.Г., Сучкова Л.И., Тушев А.Н.; заявитель и патентообладатель Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова – № 2001121410/28; заявл. 30.07.2001 ; опубл. 20.12.2003, Бюл. № 17.

- Пат. 2277695 Российская Федерация, МПК7 G01B11/00. Устройство для измерения малых линейных перемещений / Комоцкий В. А., Корольков В. И., заявитель и патентообладательи осударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский Университет Дружбы Народов" (РУДН) – № 2004135369/28; заявл. 12.06.2004 ; опубл. 10.06.2006, Бюл. № 19.

- Коронкевич В.П. Современные лазерные интерферометры / Коронкевич В.П., Ханов В.А. – Новосибирск: Наука, 1985. – 181с.

- Bobroff N. Recent Advances in Displacement Measuring Interferometry / Bobroff N. – Measurement Science and Technology, 1993, Vol 4, Iss 9. – pp. 907-926.

- Smith P.W. Veillard D.H. Measurement of Head-Disk Spacing Using Laser Heterodyne Interferometry / Smith P.W., Ganapathi S.K. – Simulation and Experiments, IEEE Transactions on Magnetics, 1993, Vol 29, Iss 6. – pp. 3912-3914.

- Araya A. Highly Sensitive Wide-Band Seismometer Using a Laser Interferometer / Araya A., Kawabe K., Sato T., Mio N., Tsubono K. – Review of Scientific Instruments, 1993, Vol 64, Iss 5. – pp. 1337-1341.

- Дубров М.Н. Вопросы теории протяженных лазерных деформографов для сейсмических исследований / Дубров М.Н., Матвеев Р.Ф. – М.: ИРЭ РАН, 1994. – 28 с. – (Препринт / ИРЭ РАН, 1994-1 (589)).

- Привалов В. Е. Применение лазеров для измерения линейных и угловых перемещений : уч. пособие/ Привалов В. Е., Иванов В. А. – ЛИТМО, 1987. – 298 с.

- Лукьянов Д. И. Лазерные измерительные системы / Лукьянов Д. И. – М.: Радио и связь, 1981. – 454 с.

- Привалов В. Е. Газоразрядные лазеры в измерительных комплексах / Привалов В. Е. – Л.: Судостроение, 1989. – 260 с.

- Скоков И. В. Многолучевые интерферометры в измерительной технике / Скоков И. В. – М.: Машиностроение, 1989. – 312 с.

- Дж.Реди. Промышленные применения лазеров / Дж.Реди. – М.: Мир, 1981. – 638 с.

- Yueh F. Y., Singh J. P., Zhang H. Laser-induced breakdown spectroscopy elemental analysis. Encyclopedia of Analytical Chemistry / R. A. Meyers, ed. – Wiley, New York, 2000. – pp. 2066–2087.

- Жиглинский А.Г. Реальный интерферометр Фабри-Перо / Жиглинский А.Г., Кучинский В.В. – Л.: Машиностроение, 1983. – 176 с.

- Захарьевский А. Н. Интерферометры / Захарьевский А. Н. – М.: Оборонгиз, 1952. – 295 с.

- Елисеев С. В. Геодезические инструменты и приборы / Елисеев С. В. – М.: Недра, 1973. – 178 с.

- Медянцева Л.Л. Контроль прямолинейности и плоскостности поверхностей / Медянцева Л.Л., Горбачева В.В., Шарова E.E. – М.: Издательство стандартов, 1972. – 119 с.

- А. с. 572646 СССР, МКИ5 G 01 В 11/00. Способ измерения фазового сдвига световых волн / Васильев В. С., Корндорф С. Ф., Никитин Б. Д., Телешевский В. И., Криштул А. Ю., Левитес А. Ф., Потапов Е. П. (СССР). –     № 2158025; заявл. 17.07.1975; опубл. 15.09.1977, Бюл. № 34.

- А. с. 1610252 СССР, МКИ5 G 01 В 11/00. Способ измерения пространственных перемещений объкта / Телешевский В.И., Яковлев Н.А., Игнатов С.А. (СССР). – № 4617874; заявл. 12.12.1988; опубл. 30.11.1990, Бюл. № 44.

- А. с. 1765691 СССР, МКИ5 G 01 В 21/00. Способ измерения смещений объекта / Телешевский В.И., Яковлев Н.А., Игнатов С.А. (СССР). – № 4816509; заявл. 19.104.1990; опубл. 30.09.1992, Бюл. № 36.

- Бабкина Т.В. Применение лазерного генерирующего гетеродинного интерферометра в качестве оптического датчика микроперемещений / Бабкина Т.В., Григорьянц В.В., Ильин Ю.Б., Лобанов А.А. – Квантовая электроника. 18, N 12 (1991). – С. 1498-1502.

- Пат. 2175753 Российская Федерация, МПК7 G01B11/00, G01B21/00. Способ определения отклонений от прямолинейности / Леун Е.В., Серебряков В.П., Шулепов А.В., Загребельный В.Е., Рожков Н.Ф., Василенко А.Н.; заявитель и патентообладатель Московский государственный технологический университет "СТАНКИН". – № 2000104664/28; заявл. 24.02.2000 ; опубл. 10.11.2001, Бюл. № 13.

- Пат. 2008615 Российская Федерация, МПК5 G01B11/24. Устройство для контроля отклонений от прямолинейности / Пимшин Ю.И.; заявитель и патентообладатель Хабаровский государственный технический университет. – № 4945624/28; заявл. 17.06.1991; опубл. 28.02.1994, Бюл. № 11.

- Пат. 96103210 Российская Федерация, МПК6 G01B11/26. Устройство для измерений отклонений от прямолинейности / Леун Е.В., Коренев М.С.; заявитель и патентообладатель Леун Е.В.; Коренев М.С. – № 96103210; заявл. 20.02.1996; опубл. 20.04.1998, Бюл. № 13.

- Пат. 2075884 Российская Федерация, МПК6 G01B11/24. Устройство для измерений отклонений от прямолинейности / Соколов А. В., Вяткин М. Д.; заявитель и патентообладатель Соколов А. В., Вяткин М.Д. – № 93048615/28; заявл. 21.10.1993; опубл. 20.03.1997, Бюл. № 16.

- Островский Ю.И. Голографическая интерферометрия / Островский Ю.И., Бутусов .М., Островская Г.В. – М.: Наука, 1977. – 339 с.

- Абрамишвили А.Д., Ильин Ю.Л., Прихно И.В., Мошников В.А., Шелест С.О., Яськов Д.А. Применение персонального компьютера для метрологического обеспечения систем обработки измерительной информации // Тезисы докладов IV Всесоюзной конференции «Проблемы метрологического обеспечения систем обработки измерительной информации». – М., 1987. – С. 177-178.

- Ерганжиев Н. А. Цветное телевиденье в измиретильной технике / Ерганжиев Н.А. – М.: Связь, 1980. – 140 с.

- Кузнецов В.А., Богданов Н.Ф. Система для измерения линейных размеров с использованием микро-ЭВМ // Тезисы докладов ІІ Всесоюзной конференции [«Метрологическое обеспечение ИИС и АСУ ТП»]. –Ч. 2. – Львов, 1988. – С. 33-34.

- Свинолупов Ю.Г., Войтко В.П., Плотникова Т.Б. Комплекс для автоматического поверки стрелочных приборов // Тезисы докладов IV Всесоюзной конференции «Проблемы метрологического обеспечения систем обработки измерительной информации». – М., 1987. – С. 200-201.

- Свинолупов Ю.Г., Седов Э.Н. Автоматизированные установки для поверки и градуировки стрелочных приборов // Приборы и системы управления. – 1995. – № 2. – С. 30-34.

- Катыс Г.П., Катыс П.Г. Системы машинного видения: анализ состояния и перспективы развития // Приборы и системы управления. – 1999. – №9. – С. 57-67.

- Пресс Ф.П. Фоточувствительные приборы с зарядовой связью / Пресс Ф.П. – М.: Радио и связь, 1991. – 264 с.

- Beyer H, A. Design and performance of a metrology camera with 6 and 28-million pixel CCD sensor // Proc. SPIE, 1999. – Vol. 3641. – P. 194-198.

- Гринберг А.Д. Цифровые изображения: Практическое руководство / Гринберг А. Д., Гринберг С. Пер. с англ. – Минск: Попурри, 1997. – 400 с.

- Ингенблек В. Все о мультимедиа / Ингенблек В. – К.: BHV, 1996. – 352 с.

- Карпенко А. Так работает цифровая камера. Фотопленки отмирают? // CHIP. – 1998. - № 2. – С. 40-43.

- Киселевский Я.Ф. Телевиденье и персональный компьютер: объединение приносит новые возможности // Компьютеры+программы, 1995. – № 7. – С. 20-33.

- Курило А. Цифровое видео на РС // Мир ПК. – 1996. – № 9. С. 138-152.

- Озер Дж. Платы FireWire // PC Magazine. – 1998. – № 2.

- Шлихт Г. Ю. Цифровая обработка цветных изображений / Шлихт Г. Ю. – М.: ЭКОМ, 1997. – 336 с.

- Андросов М. Нелинейный видеомонтаж: платы серии miroVIDEO DC30 // Мир ПК, 1999. – № 12. – С. 134-146.

- Городецкий М. ТВ-тюнер – полезное устройство или все еще модная игрушка? // Компьютеры+программы. – 2000. – № 8-9. – С. 26-31.

- Кулиш И. Современная система обработки изображений // САПР и графика. – 1998. – №10. – С. 64-65.

- Работа с видео на платформе Windows // Компьютеры+программы, 1995. – № 7. – С. 36-40.

- Advance Information. Single-Chip Video Capture for PCI: Bt848/848A/849A/ - Rockwell Semicondakter Systems, Inc., 1997. – 141 p.

- ASUS V3800 Series 3D Multimedia Accelerator. User’s Manual. – ASUSTTeK Computer, Inc, – 1999. – 56 p.

- Preliminary Technical Data. Video Decoder with 9-bit ADC: ADV7183. – Analog Devices, Inc., 1997. – 56 p.

- Невидимые горизонты цифровой фотографии. Обзор //Компьютеры+программы. – 1999. – №2. – С. 46-50.

- Шарыгин М.Е. Сканеры и цифровые камеры / Шарыгин М. Е. – СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 2000. – 384 с.

- Шкрыль О. 6х9 в цифровом формате // Компьтеры+программы. – 1999. – № 2. – С. 51-55.

- Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия / Гук М. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 816 с.

- Городецкий М. Станет ли ноутбук телевизором? // Компьютеры+программы. – 2000. – № 11. С. 38-41.

- Product Brief. USB Video Capture Reference Design: Video IntelTM. – ZORAN Corporation, 1997. – 2 p.

- Навицкас А.И. Вибродвигатели / Навицкас А. И., Рагульскис К. М. – Вильнюс: «Моксалас», 1981. – 192 с.

- Сафонов Л.Н. Прецизионные датчики угла с печатными обмотками / Сафонов Л.Н., Волнянский В.Н. и др. – М.: Машиностроение, 1977. – 196 с.

- Defintion of Axes and Angles / Physik Instrumente (PI). – Germany, 2004. – Р.7.5-7.11.

- Одинец С.С. Средства измерения крутящего момента: Библиотека приборостроителя // Одинец С.С., Топилин Г.Е. – М.: Машиностроение, 1977. – 160 с.

- Телевізійні камери Tayama 1/3″ B/W HI RESO CAMERA C4702-01A1 та Tayama 1/3″ COLOR HI RESO CAMERA C4804-01A1 / Офіційний сайт компанії Tayama: www.tayama.com.pl./

- Петренко С.Ф., Белова А. В. Контроль параметров позиционирования линейных прецизионных направляющих // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – Вип. 1. – 2008. – С. 117-121

- Бєлова А.В. Контроль точності лінійних переміщень лінійних прецизійних направляючих //Вісник Житомирського Державного Технологічного Університету. Машинобудування. № 4 (43) – 2007. – С. 3-9.

- Патент 31199 Україна, МПК8 G01B11/00. Спосіб контролю лінійних прецизійних напрямних на прямолінійність ходу / Бєлова А. В., Петренко С. Ф., Антонюк В. С.; заявник і власник патенту Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут". – № u200714420; заявл. 20.12.2007; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6.

- Патент 32248 Україна, МПК8 G01B11/00. Пристрій контролю лінійних мікропереміщень прецизійних лінійних напрямних / Бєлова А.В., Петренко С.Ф., Антонюк В.С.; заявник і власник патенту Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут". –                  № u200714821; заявл. 26.12.2007; опубл. 12.05.2008, Бюл. № .

- Патент 31536 Україна, МПК8 G01B11/00. Спосіб контролю лінійних мікропереміщень прецизійних направляючих / Бєлова А.В., Петренко С.Ф., Антонюк В.С.; заявник і власник патенту Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут". – № u200714321; заявл. 19.12.2007; опубл. 10.04.2008, Бюл. № 7.

- Бєлова А.В. Вимірювання кутових переміщень лінійних прецизійних направляючих // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Приладобудування. Вип. 34. – К.: НТУУ «КПІ»., 2007. – С. 90-95.

- Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники / Орнатский П.П. – Киев: Вища школа, 1983. – 456 с.

- Папаян Г.В., Агроскин Л.С., Барский И.Я. Приборы для аналитической микроскопии // Оптический журнал. – 1993. – №12. – С. 16-25.

- С. В. Кулаги. Оптико-механические приборы / С. В. Кулаги, В. Н. Дикарев, Г.М. Мосягин, Е.Н. Лебедев, В.Е. Зубарев, А.С. Гоменюк. – М.: Машиностроение, 1975. – 400 с.

- Патент 32249 України, МПК8 G01B11/00. Пристрій для контролю відхилень від прямолінійності прецизійних лінійних напрямних / Бєлова А.В., Петренко С.Ф., Антонюк В.С.; заявник і власник патенту Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут". –               № u200714822; заявл. 26.12.2007; опубл. 12.05.2008, Бюл. №.

- Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений / Новицкий П.В., Изограф И.А. – Л.: Энергоатомиздат, 1991. – 258 с.

- В.А. Сойфер. Методы компьютерной обработки зображений; под. ред. В.А. Сойфера. – 2-е изд., испр. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 784 с.

- Сойфер В.А. Компьютерная обработка зображений. Ч. 2 // Соросовский образовательный журнал. – № 3. – 1996. – С. 110-121

- Бронштейн И.Н. Справочник по математике / Бронштейн И.Н. Семендяев К.А. – М.: ГИТТЛ, 1953. – С. 565-570.

- Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений / Ю.В. Линник. – М.: Физмалит, 1962. – 350 с.

- Бахвалов Н.С. Численные методы / Н.С. Бахвалов, http://www.bookshop.ua/asp/k_view_2.asp?Pr1=1&PrG=0&Au=&AllBD=ON&Title1=%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww%2Ebookshop%2Eua%2Fasp%2Fk%5Fview%5F2%2Easp%3FPr1%3D1%26PrG%3D0%26Au%3D%C3%2E+%CC%2E+%CA%EE%E1%E5%EB%FC%EA%EE%E2%26AllBD%3DON%26Title1%3D%C3%2E+%CC%2E+%CA%EE%E1%E5%EB%FC%EA%EE%E2%22%3E%C3%2E+%CC%2E+%CA%EE%E1%E5%EB%FC%EA%EE%E2%3C%2Fa%3E%2C+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww%2Ebookshop%2Eua%2Fasp%2Fk%5Fview%5F2%2Easp%3FPr1%3D1%26PrG%3D0%26Au%3D%CD%2E+%CF%2E+%C6%E8%E4%EA%EE%E2%26AllBD%3DON%26Title1%3D%CD%2E+%CF%Г.М. Кобельков, Н.П. Жидков. – М.: БИНОМ, 2006. – 636 с.

- Пановко Я.Г. Введение в теорию механических колебаний: уч. пос. / Пановко Я.Г. – М.: Наука, 1980. – 270 с.

- Лебедев А.М. Следящие электроприводы станков с ЧПУ / Лебедев А.М., Орлова Р.Т., Пальцев А.В. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 222 с.

- Левин А.И. Математическое моделирование в исследованиях и проектировании станков / Левин А.И. – М.: Машиностроение, 1978. – 184 с.

- А. С. Проников. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: справочник-учебник: в 3 т. – Т. 2. – Ч.1. Расчет и конструирование узлов и элементов станков / А.С. Проников, Е.И. Борисов, В.В. Бушуев и др. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана: Машиностроение, 1995. – 371 с.

- Енкодер типу MOZ 30 компанії Megatron [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.megatron.de/Impuls1/MOZ30.pdf

- Бєлова А. В. Дослідження характеристик п’єзоелектричного двигуна в системах позиціювання / Бєлова А. В., Петренко С. Ф. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Приладобудування. – Вип. 35. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – С. 69-76.

- А. В. Белова. Пьезоэлектрические двигатели / А. В. Белова. С. Ф. Петренко, В. С. Антонюк // Международный информационно-технический журнал „Оборудование и инструмент для профессионалов”. – Вып. №4 (103). – 2008. – С. 77.

- Антонюк В.С. Вплив параметрів п’єзоелектричного двигуна на точність систем прецизійного позиціювання / Антонюк В.С., Бєлова А.В., Петренко С.Ф. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Машинобудування. – Вип. 54. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – С. 36-42.

- В. С. Антонюк. Підвищення точності позиціювання лінійних направляючих мікроманіпуляційних систем з п’єзоелектричним двигуном / В. С. Антонюк, А. В. Бєлова, С. Ф. Петренко // Високі технології в машинобудуванні: зб. наук. праць НТУ „ХПІ”. – Харків, 2008. – Вип. 2 (17). – С. 12-20.

- Петренко С. Ф. Контроль параметров позиционирования линейных прецизионных направляющих / С. Ф. Петренко, А. В. Белова (Приходько) // Вісник Черкаського Державного Технологічного університету. – 2008. – №1. – С. 117-121.

- Антонюк В. С. Позиціювання лінійних п’єзоелектричних мікроманіпуляційних систем/ В. С. Антонюк, А. В. Бєлова (Приходько), С. Ф. Петренко //Процеси механічної обробки в машинобудуванні: зб. наукових праць. – Вип. 7. – Житомир, 2009. – С. 13-25.

- Антонюк В. С. Динамічна модель лінійної направляючої мікроманіпуляційної системи з п’єзоелектричним двигуном / В. С.Антонюк, С. Ф. Петренко, І. Х Матяш, А. В. Бєлова (Приходько) // Вісник Черкаського Державного Технологічного Університету. – 2009. – №4. С. 13-19.

- Antonоjuk V. S. To study how micromanipulation system work at the nanoscale / V. S. Antonоjuk A. V.Prikhodko // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Серія приладобудування. – 2012. – Вип. 44.

- Антонюк В. С., Контроль точності мікропереміщень, що задаються мікроманіпуляторами з п’єзоелектричним двигуном / В. С. Антонюк, А. В. Приходько, С. Ф. Петренко // Техніка і технології АПК. – №12 (39). – 2012. С. 41– 44.

- Антонюк В. С. Дослідження роботи п’єзоелектричного мікроманіпулятора в режимі компенсації похибок / В. С. Антонюк А. В. Приходько // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2012. Вып  - С. 12 – 18.

- Антонюк В. С. Підвищення точності позиціювання мікроманіпуляційних систем з п’єзоелектричним двигуном/ В. С. Антонюк, А. В. Бєлова (Приходько), С. Ф. Петренко)//Качество, стандартизация, контроль: теория и практика: материалы ХІІ Международной научно-практической конференции (Ялта). – К.: АТМ Украины, 2012. – С. 10-13.

- Приходько А. В. Контроль точности микроперемещений микроманипуляторов с пъезоелектричесим двигателем /Приходько А. В., Антонюк В. С. //Достижения молодых учених в развитии инновационных процесов в экономике науке, образовании: материалы IV Международной научно-практической конференции. – Брянск: БГТУ, 2012. – С. 52 - 53.

- Приходько А. В. Исследование динамических характеристик линейных направляющих нано- и микроперемещений / Приходько А. В., Антонюк В. С.//  Машинобудування України очима молодих вчених: прогресивні ідеї – наука – виробництво: матеріали ХІІ Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 91-94.

- Приходько А. В. Динамическая модель микроманипулятора с пьезоэлектрическим приводом / А. В. Приходько, В. С. Антонюк// Современные тенденции развития приборостроения: матеріали I Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених . – Луганськ,   2012. – С. 238- 239.

- Pryhodko A. V. Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов. Research of parameters of lineal guides positioning in microspace / A. V. Pryhodko, V. S. Antonyuk V. S. – Эйлат (Израиль) – Хмельницький. – 2012.

до друку 15.02.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.