Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Национальный технический университет 
«Харьковский политехнический институт»

На правах рукописи

КУЛИЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ

УДК 615.849.5

МЕТОД АДАПТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
И СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ФОТОТЕРАПИИ 
С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

05.11.17 - биологические и медицинские приборы и системы

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель:

Сокол Евгений Иванович

член-корреспондент НАНУ

доктор технических наук,

профессор

Харьков – 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

РАЗДЕЛ 1 ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО  ДИАПАЗОНА НА ЧЕЛОВЕКА И МЕТОДИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ	12

1.1. Механизмы действия ЭМИ ОД на биологические объекты	12

1.2. Воздействие ЭМИ ОД на организм человека	17

1.3. Сравнительный анализ искусственных источников ЭМИ ВД  применяемых в фототерапии	24

1.4. Методики и средства для проведения процедур фототерапии	30

1.5. Неинвазивные методы контроля состояния человека  при фототерапевтическом воздействии	36

1.6. Выбор направления исследований и постановка задач	39

РАЗДЕЛ 2 ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТАИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  ИЗЛУЧАТЕЛЯ НА ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ	42

2.1. Дозирование воздействия ЭМИ ВД. Основные параметры регулирования	42

2.2 Влияние параметров СИД на характер воздействия ЭМИ ВД	46

2.3 Математическая модель распределения излучения в биологическом  объекте при использовании СИД	50

2.4 Оптические свойства кожи при взаимодействии с ЭМИ ВД	59

2.5 Результаты исследования распределения излучения в кожных покровах	63

2.6 Методика расчета параметров излучателя на СИД для комплексной фототерапии	70

2.7 Выводы по второму разделу	76

РАЗДЕЛ 3 МЕТОД АДАПТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭМИ ВД	78

3.1. Функция воздействия и способы регулирования ее параметров	79

3.2. Сканирование параметров воздействия ЭМИ ВД для адаптивного  метода фототерапии	87

3.3. Совершенствование концепции биосинхронизации ЭМИ ВД	96

3.4 Определение биологического отклика на воздействие ЭМИ ВД	102

3.5 Система адаптивного воздействия ЭМИ ВД	105

3.6 Выводы по третьему разделу	114

РАЗДЕЛ 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	115

4.1. Назначение, применение и технические характеристики лечебно-диагностического комплекса	115

4.2. Устройство и принцип действия фототерапевтического аппарата	120

4.3. Устройство и принцип действия диагностического прибора	129

4.4. Экспериментальные исследования лечебно-диагностического комплекса	134

4.4.1. Исследование отклонения мощности излучения от заданного значения	134

4.4.2. Исследование отклонения частоты модуляции	136

4.4.3. Исследование отклонения периода сканирования	137

4.4.4 Исследование распределения ЭМИ ВД формируемого излучателем	138

4.4.5. Исследование погрешности измерения частоты физиологических показателей	141

4.5. Выводы по четвертому разделу	142

ВЫВОДЫ	143

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	145

ПРИЛОЖЕНИЕ А	159

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	161

ПРИЛОЖЕНИЕ В	164

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	166

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ЭМИ	электромагнитное излучение

ОД	оптический диапазон

ВД	видимый диапазон

УФ	ультрафиолетовый

ИК	инфракрасный

СУФ	средневолновый ультрафиолетовый

КУФ	коротковолновой ультрафиолетовый

ДУФ	длинноволновой ультрафиолетовый

ВНС	вегетативная нервная система

ЦНС	центральная нервная система

РНК	рибонуклеиновая кислота

ДНК	дезоксирибонуклеиновая кислота

СИД	светоизлучающий диод

ЦИП	цифро-импульсный преобразование

ШИП	широтно-импульсный закон преобразования

ЧИП	частотно-импульсный закон преобразования

МВС	метод варьируемой скважности

МРС	метод регулируемого среза

ПЭВМ	персональная электронно-вычислительная машина

ШИМ	широтно-импульсный модулятор

- ВВЕДЕНИЕ

Фототерапия является одним из методов физиотерапии, заключающимся в применении электромагнитного излучения (ЭМИ) оптического диапазона (ОД) с лечебной, профилактической и реабилитационной целью, состоящей в активации адаптационных и регуляторных механизмов организма.

Лечение ЭМИ ОД является наиболее естественным и в настоящий момент вызывает интерес у множества ученых различных областей как перспективное направление в медицине ХХI века [1-5].

Описание принципов фототерапии имеет место в трудах древнего Китая, Индии, Греции, Тибета. Первым источником ЭМИ ОД, который использовали врачи с профилактической и лечебной целью, было солнце. В Греции и Риме врачеватели применяли солнечный свет для лечения различных заболеваний таких, как ожирение, артриты, туберкулез и др. Новый этап в развитии фототерапии наступил благодаря открытиям XX столетия. Особо здесь стоит отметить датского физиотерапевта Нильса Финзена, работы которого заложили фундамент в научном представлении о светолечении.

С изобретением лазеров началась новая эра [2, 6-12]. Малые габариты, высокие мощности, простота и удобство передачи излучения привели к тому, что лазеры стали широко использовать в медицине. Сегодня нет ни одной области медицины, где бы использование лазеров не давало положительного эффекта [2, 9, 11].

Современная медицина использует не только видимую область спектра ЭМИ ОД, но и инфракрасную и ультрафиолетовую его части [1, 3, 13-16]. Физиологическое действие отдельных участков спектра неодинаково. Все они в определенном соотношении представлены и в солнечных лучах, применение которых в лечебно-профилактических целях носит название гелиотерапии [1, 3].

Преимущество использования искусственных источников заключается в возможности регулирования параметров воздействия в широких диапазонах и с большой точностью [3, 10]. Это позволяет осуществлять направленное воздействие на ту или иную биологическую систему с возможностью получения ответных реакций различного уровня. Процесс облучения всего тела пациента с независимым регулированием параметров воздействия ЭМИ для кожных покровов и зрительного анализатора представляет собой метод комплексной фототерапии.

Так излучение красно-желтого участка спектра проникает в биологические ткани на глубину 25 мм, поглощаясь в основном слоями эпидермиса и дермы, хотя до 25 % энергии излучения достигает подкожно-жировой клетчатки. Излучение активно поглощается ферментами и хроматоформными группами белковых молекул, а также кислородом [17, 18]. При очаговом воздействии ЭМИ, красно-желтого участка спектра изменяет местную температуру в тканях, вызывает расширение сосудов и увеличение скорости кровотока. Под воздействием излучения происходит активная регенерация поврежденных тканей, что используется для быстрого заживления раневых и язвенных дефектов кожи и слизистых оболочек [1, 3, 19].

ЭМИ зелено-голубого участка спектра более активно поглощается эпидермисом и дермой, а в подкожно-жировую клетчатку проникает лишь до 5% излучения. Глубина проникновения в ткани не превышает 3-5 мм. Излучение этого участка спектра избирательно поглощается флавопротеидами дыхательной цепи и белковыми комплексами ионов кальция, изменяя процессы клеточного дыхания в тканях [17]. Лечебные эффекты излучения зелено-голубого участка спектра связаны с гармонизирующими влияниями на процессы возбуждения и торможения, протекающие в центральной нервной системе, а также с благоприятным действием на микроциркуляцию, в частности способствуют уменьшению отечности тканей [1]. Отмечено десенсибилизирующее и гипоаллергенное влияние излучения, что связано с улучшением вегетативной регуляции и уменьшением выхода гистамина из нейтрофилов [1, 3].

ЭМИ сине-фиолетового участка спектра характеризуется избирательным поглощением молекулами пиридиновых нуклеотидов, гемопорфирина [1]. Последующая активация дыхательной цепи способствует усилению процессов гликолиза и липолиза и ускоряет механизм фотодеструкции билирубина, что, в конечном итоге, отражается благоприятным образом на работе гепатобилиарной системы организма. Вместе с тем, излучение этого участка спектра вызывает торможение нервно-психической деятельности, удлиняя хроноксию двигательных нервов. Этот эффект нашел применение в лечении невралгических болевых синдромов, т.к. замедление нервной проводимости и легкая аналгезия необходимы для купирования болевых приступов и облегчения страданий больного [1].

Актуальность темы. На сегодняшний день, фототерапия является одним из динамично развивающихся методов физиотерапии, что обусловлено рядом работ в области определения механизмов взаимодействия электромагнитного излучения видимого диапазона (ВД) с биологическими объектами на разных уровнях, а так же применением в качестве излучателей новых искусственных источников ЭМИ. Ведутся разработки новых и совершенствование существующих методик и аппаратного обеспечения для воздействия на различные области и структуры организма человека.

Несмотря на значительное количество работ остаются еще нерешенными задачи по определению лечебных дозировок, значение которых лежат в диапазоне плотностей мощности от 0,5 до 200 мВт/см2 и продолжительности от 1 до 30 минут. При этом воздействие осуществляется различными длинами волн излучения, в диапазоне от 400 до 760 нм, определяющих количество поглощенной дозы и структуры, которыми она поглощена, применением дополнительных модуляций с частотой от долей до сотен герц. Такой диапазон задания параметров, в некоторых случаях для одних и тех же методик, не позволяет корректно спрогнозировать получаемый лечебный эффект и тем самым осуществить направленное воздействие. Особо актуальным эта проблема является в комплексной фототерапии, при которой осуществляется задание ряда параметров для воздействия на кожные покровы и глаза.

Одним из факторов определяющих такой диапазон заданий параметров воздействия, связан с индивидуальными физиологическими особенностями человека, его физическим и эмоциональным состоянием на момент проведения процедуры. Это требует от лечащего персонала индивидуального подхода к пациенту при подборе параметров воздействия ЭМИ ВД.

Достаточно важным является вопрос объективной оценки эффективности проводимых процедур фототерапии, реализуемый путем определения ключевых физиологических показателей. При этом определение одного или совокупности нескольких показателей должно проводиться в течение всей процедуры на протяжении курса лечения, что по динамике их изменения позволяет оценить эффективность воздействия с выбранными параметрами.

Таким образом, решение комплекса поднятых вопросов, путем формирования фототерапевтического воздействия с параметрами, автоматически определяемыми с учетом изменений физиологических показателей человека, является важной научной задачей, решению которой и посвящена диссертация.

Связь работы с научными программами, планами, темами.

Диссертационная работа выполнена на кафедре «Промышленная и биомедицинская электроника» НТУ «ХПИ» на основании соглашения о творческом сотрудничестве между НТУ «ХПИ» и фирмой «Радмир» ДП АО НИИРИ от 25.08.2005 г., договора № 124-07 / Н на разработку программно-аппаратных средств для комплексной фототерапии и наблюдения за изменением физиологических показателей человека в процессе облучения от 11.03.2007 г., договора № 144-08 / Н на разработку компьютерного интерфейса для фототерапевтического программно-аппаратного комплекса от 03.11.2008 г. Соглашения о творческом сотрудничестве между НТУ «ХПИ» и Харьковской медицинской академией последипломного образования (ХМАПО) от 02.03.2009 г. Договора о творческом сотрудничестве между НТУ «ХПИ» и НВМБК «Лазер и здоровье» от 10.01.2005 г., а также в рамках договоров на создание научно-технической продукции № 65-05 / Н от 24.02.2005 г., № 76-05 / Н от 01.11.2005 г. и № 94-06 / Н от 05.06.2006 г.

Работа выполнялась в соответствии госбюджетной темой № М7820 «Разработка методов высокочастотной гипертермии с использованием поля Полосков антенны и неинвазивной ультразвуковой термометрии» (ДР № 0111U002286).

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка метода для повышения эффективности использования систем комплексной фототерапии, путем расширения их функциональных возможностей и, определения параметров воздействия на основании изменений физиологических показателей человека.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

– Проанализировать существующие подходы и методы формирования воздействия ЭМИ ВД и обосновать применение полупроводниковых светоизлучающих диодов (СИД) в излучателях для комплексной фототерапии;

– Создать математическую модель распределения в кожных покровах ЭМИ ВД, генерируемого светоизлучающим диодом, с учетом их технических характеристик и индивидуальных физиологических особенностей пациента;

– Разработать методику расчета параметров излучателей на основе СИД с учетом их технических характеристик и физиологических особенностей пациента;

– Усовершенствовать концепцию биосинхронизации параметров воздействия ЭМИ ВД с ритмическими физиологическими показателями при проведении процедур комплексной фототерапии;

– Разработать метод адаптивного воздействия ЭМИ ВД, учитывающие изменение физиологических показателей пациента во время проведения процедуры комплексной фототерапии;

– Создать опытный образец лечебно-диагностического комплекса для проведения процедур комплексной фототерапии и провести его всесторонние исследования.

Объект исследования – процесс воздействия электромагнитного излучения видимого диапазона на биологический объект.

Предмет исследования – метод адаптивного воздействия для проведения процедур комплексной фототерапии.

Методы исследования. При выполнении диссертационной работы использовались: для разработки математической модели распределения ЭМИ ВД в кожных покровах положения теории переноса излучения и оптики светорассеяния, для проведения расчетов математической модели использовалось компьютерное моделирование, для определения и исследования распределения плотности потока мощности излучения использовались методы математического анализа, для расчета моментов биосинхронизации методы прогноза и коррекции.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

1. Впервые разработана математическая модель распределения ЭМИ ВД в коже человека, основанная на уравнениях описывающих прохождения излучения через мутную биологическую среду, которая позволила получить количественную оценку послойного распределения излучения с учетом технических параметров СИД.

2. Получила дальнейшее развитие концепция биосинхронизации параметров воздействия ЭМИ ВД, что в отличие от существующих принципов облучения локального участка, позволяет формировать синхронное изменение параметров воздействия согласно с пространственным перемещением пульсовой волны и применять режимы биоуправления в общей и комплексной фототерапии.

3. Впервые предложен метод адаптивного воздействия ЭМИ ВД для комплексной фототерапии, основанный на использовании сканирующих режимов и комбинаций физиологических показателей в качестве биологического отклика, что позволяет определять параметры воздействия во время проведения процедуры.

Практическая значимость полученных результатов.

1.	Разработанная методика расчета фототерапевтических излучателей, предложенные алгоритмы регулирования параметров и схемотехнические решения системы адаптивного воздействия использовались при разработке лечебно-диагностического комплекса «ГЕЛИОС» фирмой «РАДМИР» ДП АО НИИРИ (Приложение А).

2.	Предложенные алгоритмы сканирующих режимов были внедрены при разработке фототерапевтической аппаратуры серии «БАРВА» научно-производственной медико-биологической корпорации «Лазер и здоровье» (Приложение Б).

3.	Разработанный о образец лечебно-диагностического комплекса включен в программу учебных дисциплин по подготовке специалистов и магистров по специальности «Физическая и биомедицинская электроника» на кафедре «Промышленная и биомедицинская электроника» НТУ «ХПИ» (Приложение В).

Личный вклад соискателя. Все основные результаты, выносимые на защиту, получены соискателем лично. В работах, написанных в соавторстве, соискателю принадлежит: в [70-72] предложен ряд схемотехнических решений и алгоритмы сканирующих режимов, в [73] разработаны алгоритмы сканирующих режимов фототерапевтических аппаратов, в [75] предложен ряд схемотехнических решений и алгоритмы сканирующих режимов, в [76] разработаны алгоритмы функционирования микропроцессорных блоков для фотонных излучателей, в [77] предложена концепция метода комплексной фототерапии и его аппаратного обеспечения, в [80] предложен ряд схемотехнических решений, в [102] разработана математическая модель распределения излучения в кожных покровах человека, в [103] проведено математическое моделирование распределения излучения, генерируемого светоизлучающими диодами, в кожных покровах человека в [105] проведен сравнительный анализ возможных способов регулирования интенсивности излучения в фототерапевтических аппаратах, в [108] разработаны алгоритмы сканирующих режимов работы фототерапевтических аппаратов, в [110] проанализированы возможные режимы воздействия в фототерапии, в [111] разработана функциональная схема фотонного полихромного безультрафиолетового солярий для комплексной фототерапии с двухпроцессорной системой импульсного управления, в [115] предложены алгоритмы изменения параметров интенсивности и длины волны в зависимости от значения физиологического показателя, в [116] проведен анализ физиологических показателей человека для оценки эффективности сканирующих режимов воздействия, в [117] предложен и обоснован метод адаптивного воздействия, сформулировано понятие «функции воздействия», в [119] предложена функциональная схема аппарата для комплексной фототерапии и алгоритм ее функционирования, в [120] проведен анализ путей снижения погрешности измерения частоты сердечных сокращений с автоматическим выбором поддиапазонов, в [121] предложен и выполнен математический анализ методов измерения физиологических показателей с учетом возможных помех.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на Международной научно-практической конференции «Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, красота» MicroCAD (2010 и 2011 гг., Харьков); Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии» (2005, 2007, 2008 и 2009 гг., Харьков), Международном радиофоруме, секция «Актуальные проблемы биомединжинерии» (2011 гг., Харьков), Международной научно-практической конференции «Силовая электроника и энергоэффективность» (2005, 2008, 2010 и 2011 гг., Алушта), на семинарах кафедры «Промышленная и биомедицинская электроника» НТУ «ХПИ» по планам ученого совета НАН Украины (2009, 2011 гг., Харьков).

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы в 21 печатной работе (6 статей в журналах, 15 публикаций в трудах конференций), в том числе в 6-х изданиях, включенных в список специализированных изданий Украины.

- ВЫВОДЫ

В диссертационной работе решена актуальная и важная научно-техническая задача расширения функциональных возможностей систем комплексной фототерапии путем разработки метода адаптивного воздействия обеспечивающего автоматическое определение эффективных параметров облучения на основании биологического отклика. Полученные результаты имеют важное научное и практическое значение при определении терапевтических доз воздействия в общей и комплексной фототерапии. Проведенные исследования позволяют сделать следующие основные выводы:

- Показано, что в медицине используется большое количество источников ЭМИ ВД для формирования фототерапевтического воздействия, но отсутствуют методики выбора их параметров и оценки эффективности их применения. Обоснованно использование СВД в качестве источников ЭМИ ВД, при построении излучателей для комплексной фототерапии, имеющие ряд преимуществ: длительный срок службы (до 100000 часов), светоотдача (10 – 150 лм/Вт) и малая инерционность (единицы мкс). Такие параметры позволяют формировать различного рода модуляции ЭМИ ВД.

- Разработанная математическая модель распределения ЭМИ ВД позволила оценить влияние технических характеристик СИД, таких как длина волны излучения, угол половинной яркости и диаграмма направленности, на коэффициенты отражения и поглощения различными слоями кожи. Определена зависимость коэффициента поглощения кожи от изменения кровенаполнения сосудов размещенных в ней, что позволило обосновать применение режимов биосинхронизации параметров воздействия по пульсовой волне.

- Разработанная методика расчета излучателей типа фотонное поле на основе светоизлучающих диодов с учетом их технических характеристик и коэффициента отражения ЭМИ ВД от кожных покровов, позволила произвести расчет необходимого количества СИД и расположение их в излучателе при заданной интенсивности воздействия в определенной области. Исследования предложенной математическая модели распределения интенсивности ЭМИ ВД на поверхности кожных покровов человека, позволили оценить отклонение полученной интенсивности, которое составило не более 5 % от заданного значения и неравномерность в заданной области, составившей не более 1 %, что подтверждает достоверность разработанной методики.

- Усовершенствованная концепция биосинхронизации параметров воздействия при проведении процедур общей и комплексной фототерапии, основывающиеся на измерении скорости распространения пульсовой волны, позволили осуществлять изменения интенсивности ЭМИ ВД с кровенаполнением кожных покровов человека.

- Разработанный метод адаптивного воздействия, на основе использования сканирующих режимов и комбинации физиологических показателей в качестве биологического отклика, позволяет определить эффективные параметры фототерапевтического воздействия во время проведения процедуры. Исследования предложенной математической модели системы адаптивного воздействия подтвердили возможность определения эффективных параметров облучения на этапе сканирования «функции воздействия» по максимальному значению биологического отклика.

- Проведены испытания разработанного опытного образца лечебно-диагностического комплекса и показано, что комплекс может быть использован, с высокой эффективностью, как медицинскими учреждениями для проведения процедур общей и комплексной фототерапии, так и научно-исследовательскими учреждениями для дальнейшего развития и совершенствования методик фототерапии.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Боголюбов В. М. Общая физиотерапия: Учебник [для студ. Мед. вузов] / В. М. Боголюбов, Г. Н. Пономаренко. [3-е изд.] – М.: Медицина, 1999. – 432 с.

- Егоров В. Е. Лазерная терапия: вчера и сегодня / В. Е.Егоров, 
С. В. Москвин, В. И. Ульянов // Кремлёвская медицина. – 1999. – №4. – С. 70-73.

- Карандашев В. И. Квантовая терапия: Учебное пособие / Карандашев В. И., Петухов Е. Б., Зродников В. С. /Под ред. Н. Р. Палеева. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2004. – 336 с. (Учеб. лит. для слушателей системы послевзовского профессионального образования врачей.)

- Москвин С.В. Основы лазерной терапии / С. В. Москвин, B. А. Буйлин. – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2006. – 256 с.

- Серов Н. В. Лечение цветом. Архетип и фигура. /Серов Н. В. – СПб: Речь, 2005. – 224 с.

- Москвин С. В. Лазерная терапия и биологические ритмы / C. В. Москвин // Современная лазерная медицина. Теория и практика: Сборник научных трудов. – М., 2007, – С. 26-31.

- Москвин С. В. Об отсутствии спектра биологического действия низкоинтенсивного лазерного излучения / С. В. Москвин // Современная лазерная медицина. Теория и практика: Сборник научных трудов. – М., 2007. – С. 31-35.

- Москвин С. В. Эффективность лазерной терапии / Москвин С. В. – М.: НПЛЦ «Техника», 2003. 256 с.

- Москвин С. В. Механизмы терапевтического действия низкоинтенсивного лазерного излучения / С. В. Москвин // Современная лазерная медицина. Теория и практика: Сборник научных трудов. – М., 2007. – С. 7-15.

- Самосюк И. З. Лазеротерапия и лазеропунктура в клинической и курортной практике / Самосюк И. З., Лисенюк В. П., Лобода М. В. – К.: Здоров'я, 1997. – 240 с.

- Современные технологии лазерной терапии [электронный ресурс] / А. В. Волотовская, В. С. Улащик // Сб. статей – 2009 – Режим доступу <http://www.belmapo.by/downloads/fizioterapia/sovr_tehnolog_lazernoj.doc>

- Применение низкоинтенсивных лазеров в клинической практике / под. ред. O. K. Скобелкина. – М., 1997. - 302 с.

- Нові технології оздоровлення природніми та преформованими факторами (фізіотерапія, озонотерапія, курортологія) // Матеріали наук.-практ. конф., 26-27 листопада 2002 р. – Харків: ХМАПО. – 252 с.

- Пономаренко Г. Н. Электромагнитотерапия и светолечение / Пономаренко Г. Н. – СПб.: Мир и семья, 1995. – 293 с.

- Соколова Н. Г. Физиотерапия / Н. Г. Соколова, Т. В. Соколова. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 314 с.

- Улащик В. С. Общая физиотерапия: Учебник / В. С. Улащик, 
И. В. Лукомский. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный дом, 2003. – 512 с.

- Моделирование глубины проникновения света и спектров поглощения нормальной и патологически измененной кожи / В. В. Барун, А. П. Иванов, А. В. Волотовская [и др.] // Проблемы оптической физики: Материалы 10 – ой Междунар. Молодежной научн. Школы по оптике, лазерной физике и биофизике. – Саратов: Изд-во «Новый ветер», 2007. – 248 с.

- Оптические свойства подкожной жировой ткани в спектральном диапазоне 400-2500 нм / А. Н. Башкатов, Э. А. Генина, В. И. Кочубей [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2005. – Том 99, № 5. – С. 868-874.

- Якименко И. Л. Роль системы антиоксидантной защиты в реализации биологических эффектов низкоинтенсивного лазерного излучения красного диапазона / И. Л. Якименко // Фотобіологія і фотомедицина. – 2000. – т. III, № 3, 4. – С. 65-70.

- Башкатов А. Н. Управление оптическими свойствами биотканей при воздействии на них осмотически активными иммерсионными жидкостями: дисс. на соискание учен. степени кандидата физ.-мат. наук: 03.00.02 / Башкатов Алексей Николавич. – Саратов, 2002. – 198 с.

- Пушкарева А. Е. Методы математического моделирования в оптике биоткани: Учебное пособие / А. Е. Пушкарева. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2008. – 103 с.

- Иванов А. П. Спектральный коэффициент диффузного отражения света как средство неинвазивной диагностики структурных и биофизических параметров кожи / А. П. Иванов, В. В. Барун, В. Г. Петрук // Проблемы оптической физики: Материалы 10 – ой Междунар. Молодежной научн. Школы по оптике, лазерной физике и биофизике. – Саратов: Изд-во «Новый ветер», 2007. – 248 с.

- Попов А. П. Лазерная диагностика сильнорассеивающих сред и изменение их оптических свойств путем имплантации наночастиц: дисс. на соискание учен. степени кандидата физ.-мат. наук: 01.04.21 / Попов Алексей Петрович. – М., 2006. – 127 с.

- Effects of Monochromatic Low-Intensity Light and Laser Irradiation on Adhesion of HeLa Cells in vitro /  T.I. Karu, L.V. Pyatibrat, G.S. Kalendo [et al.]  // Lasers in Surgery and Medicine. – 1996. – Vol. 18. – P. 171-177.

- Srinivasan, V. Melatonin, biological rhythm disorders and phototherapy / V.Srinivasan // Indian J Physiol Pharmacol. – 1997. – Vol.41, №4. – P. 309-328.

- Барун В. В. Спектры действия внешнего излучения на хромофоры кожного покрова человека / В. В. Барун, А. П. Иванов // Альманах клинической медицины:  III Троицкая конференция «Медицинская физика и инновации в медицине» (3-6 июня 2008 г.) – М.: МОНИКИ. – 2008. – Т. XVII, Часть 1. – С. 24-27.

- Зубкова С. М. Антиоксидантные и биоэнергетические эффекты лазерной терапии / С. М. Зубкова // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2003. – № 3. – С. 3-11.

- Корндорф С. Ф. Метод контроля поглощенной внутренними тканями дозы с учетом поглощаемой в эпидермисе мощности излучения при низкоинтенсивной лазерной терапии / С. Ф. Корндорф, К. В. Подмастерьев, А. В. Дунаев // Лазерная медицина. – 2003. – Т.7, № 2. – С. 7-11.

- Брыль Г. Е. Некоторые метологические аспекты изучения биологических эффектов низкоинтенсивного лазерного излучения / Г. Е. Брыль // Фотобіологія і фотомедицина. – 2007. – т. V, № 1, 2. – С. 5-13.

- Барун В. В. Особенности спектральной поглощательной способности эритроцитов крови / В. В. Барун, А. П. Иванов //Альманах клинической медицины:  III Троицкая конференция «Медицинская физика и инновации в медицине» (3-6 июня 2008 г.) – М.: МОНИКИ. – 2008. – Т. XVII, Часть 1. – С. 28-31.

- Ритмы клетки и здоровье человека [электронный ресурс] / С. Л. Загускин. – Режим доступа: <http:/www.chronobiology.ru/files/articles/VvedenieiZakluhenie.doc>

- Павлов С. В. Аналіз методів розповсюдження випромінювання в біологічних середовищах на основі застосування методу Монте-Карло / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, В. П. Думенко // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2008 – №2(16) – С.139-144.

- Дунаев А. В. Применение методов неинвазивной спектрофотометрии для исследования системы микроциркуляции крови при низкоинтенсивной лазерной терапии / А. В. Дунаев, Е. А. Жеребцов // Биотехносфера. – 2009. – №6. – С. 40-44.

- Рогаткин Д. А. Низкоинтенсивная лазерная терапия. Взгляд физика на механизмы действия и опыт применения / Д. А. Рогаткин, В. В. Черный. // Взаимодействие излучения с веществом. – Материалы 2-й Байкальской школы по фундаментальной физике. – Иркутск: ИГУ, 1999. – С. 366-378.

- A single Transcutaneous Light Irradiation to Injured Peripheral Nerve: Comparative Study with Five Different Wavelengths / [S. Rochkind et al.]  // Lasers in Medicine Science. – 1989. – Vol. 4. – P. 259

- Иванов А. П. Новые возможности неинвазивной оптической диагностики структурных и биофизических параметров тканей и гуморальных сред / А. П. Иванов, В. В. Барун // Альманах клинической медицины:  III Троицкая конференция «Медицинская физика и инновации в медицине» (3-6 июня 2008 г.) – М.: МОНИКИ. – 2008. – Т. XVII, Часть 1. – С. 57-60.

- Дунаев А. В. Метод контроля поглощаемой в эпидермисе мощности излучения при низкоинтенсивной лазерной терапии: автореф дисс. на соискание ученой степени канд. техн .наук: спец. 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» / А. В. Дунаев. – Орел: ОрелГТУ, 2002. – 16 с.

- Рассохин В. Ф. Местное и дистантное изменение под воздействием ИК лазерного излучения / В. Ф. Рассохин // Современная лазерная медицина. Теория и практика: Сборник научных трудов. – М., 2007. – С. 16-19.

- Асимов М. М. Лазерно-индуцированная оксигенация биотканей: новая технология устранения тканевой гипоксии в раковых опухолях / М. М. Асимов, Р. М. Асимов, А. Н. Рубинов // Лазерная медицина. – 2008. – Т. 12, № 1. – С.9-14.

- Колесник Ю. И. Квантовая электроника. Применение лазеров: Учеб. Пособие / Ю. И. Колесник, А. В. Кипенский. – Харьков, 2005. – 156 с.

- Зубкова С. М. Биофизические и физиологические механизмы лечебного действия электромагнитных излучений / С. М. Зубкова, В. М. Боголюбов // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2003. – № 4. – С. 3-9.

- Загускин С. Л. Биоуправляемая лазерная терапия: механизм действия и критерии оптимальности параметров / С. Л. Загускин, М. И. Коган, А. В. Шангичев // Альманах клинической медицины:  III Троицкая конференция «Медицинская физика и инновации в медицине» (3-6 июня 2008 г.) – М.: МОНИКИ. – 2008. – Т. XVII, Часть 1. – С. 53-56.

- Яньшин П. В. Психосемантика цвета // Яньшин П. В. – СПб: Речь, 
2006. – 368 с.

- Thomson A. Tidy’s Physiotherapy / A. Thomson , A. Skinner, J. Piersy [twelfth edition]. – London: Butterworth-Heinemann Ltd., 1991. – 501 p.

- Москвин С. В. Лазерная хромо- и цветотерапия // С. В. Москвин, В. Г. Купеев. – М. – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2007. – 95 с.

- Паньямента Нереш. Цветопунктура для детей / Паньямента Нереш; [пер. с итальянского И. Константинова]. – СПб: Питер Паблишинг, 1998. – 160 с. – (Серия «Биополе и здоровье»).

- Гуляр А. С. Боль и цвет: Лечение болевых синдромов цветным поляризованным светом / Гуляр С. А., Лиманский Ю. П., Тамарова З. А. – Киев-Донецк: БИОСВЕТ, 2004. – 122 с.

- Илларионов В. Е. Техника и методики процедур лазерной терапии: Справочник / В. Е. Илларионов. – М., 1994. - 180 с.

- Коробов М. А. Фототерапевтические аппараты серии «Барва» / Коробов М.А., Коробов В. А., Лесная Т. А. – Харьков: ИПП «Контраст», 2006. – 176 с.

- Мостовников В. А. Параметры низко-интенсивного лазерного излучения видимого и ближнего инфракрасного спектральных диапазонов, определяющие его биологическую активность и высокий эффект терапевтического действия / В. А. Мостовников, В. С. Улащик, Г. Р. Мостовникова и др. // Материалы международной конференции «Лазеры в биомедицине». – Минск, 2003. – Т. 1. – С. 30-40.

- Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии: учебное пособие / Александров В. В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 144 с.

- Мостовников В. А. О механизме биологической активности низкоинтенсивного лазерного света / В. А Мостовников, И. В. Хохлов // Матер. всесоюз. конф. «Применение методов и средств лазерной техники в биологии и медицине». – Киев, 1981. – С. 213-214.

- Осінський В. І. Аналіз та перспективи застосування лазерних та світлодіодних джерел світла на квантово-розмірних структурах для фотомедицини / В. І. Осінський, С. В. Павлов, С. Є. Тужанський, О. С. Камінський // Фотобіологія і фотомедицина. – 2010. – № 1, 2. – С. 104-109.

- Разумов А. Н. Гипотензивное и антиангинальное действие лазерной терапии / А. Н. Разумов, Т. А. Князева, В. А. Бадтиева // Лазерная медицина. – 2001. – Т.5, Вып. 1. – С. 22-25.

- Зубкова С. М. Физиологические основы регуляции иммунной активности при лазеротерапии / С. М. Зубкова // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2006. – № 2. – С. 3-10.

- Tuner, J. Low laser therapy. Clinical practice and scientific background / J.Tuner, L.Hode. – Grangsberg: Prima Books, 2002. – 472 p.

- Effect of different wavelengths of low level laser therapy on wound healing in mice / T. Kameya, S. Ide, J.A. Acorda [et al.] // Laser Therapy. – 1995. – Vol. 7(1). – P. 33–36.

- Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение / Хьюбел Д. – М.: Мир, 1990. – 239 с.

- Тетерина Т. П. Глаз и мозг. Основа цветотерапии / Тетерина Т. П. – Калуга: ГУП «Облиздат», 2001. – 364 с.

- Жеваго Н. А. Изменения некоторых параметров гуморального иммунитета при воздействии на поверхность тела человека полихроматического видимого и инфракрасного света / H. А. Жеваго, К. А. Самойлова, К. Д. Оболенская // Медицинская иммунология. – 2002. – № 4(4-5). – С. 573-582.

- Близнюк В. В. Квантовые источники излучения / В. В. Близнюк, С. М. Гвоздев. – М.: «ВИГМА», 2006. – 400 с.

- Козловская В. Б. Электрическое освещение: Справочник. – Минск: Техноперспектива, 2008. - 271 с

- Справочная книга по светотехнике / под ред. Ю. Б. Айзенберга [3-е изд. перераб. и доп.]. – М.: Знак, 2006. – 972 с.

- Энергосбережение в освещении / под ред. проф. Ю. Б. Айзенберга. – М.: Знак, 1999. – 265 с.

- Кожем’яко В. П.  Оптоелектронна схемотехніка / В. П. Кожем’яко, С. В. Павлов, М. Г. Тарновський. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 215 с.

- Кипенский А. В. Классификация фототерапевтических аппаратов, реализованных на излучающих диодах / Кипенский Андрей Владимирович // Применение лазеров в медицине и биологии: материалы XXX Международной научно-практической конференции, 8-11 октября 2008 г.: материалы конференции. – Ялта, 2008. – С. 158-164.

- Техника и методики физиотерапетвических процедур: справочник / под. ред. В. М. Боголюбова. – Тверь: Губернская медицина, 2002. – 408 с.

- Доброва В. Є. Біофізика те медична апаратура: навч. посіб. / В. Є. Доброва, В. О. Тіманюк. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 200 с.

- Кипенский А. В. Обеспечение качества изделий медицинской техники средствами микропроцессорного импульсного управления / А. В. Кипенский // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Тем. вип. «Автоматика та приладобудування». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2005. – № 38. – С. 59-63.

- Четырехканальные микропроцессорные блоки импульсного управления МПБ-4/250 и МПБ-4/750 / А. В. Кипенский, Е. И. Сокол, Е. И. Король [и др.] // Применение лазеров в медицине и биологии: материалы ХХVII Международной научно-практической конференции, 18-21 апреля 2007 г.: материалы конференции. – Х., 2007. – С. 151-154.

- Трехканальный микропроцессорный блок импульсного управления МПБ-3С/500 / А. В. Кипенский, Е. И. Сокол, Е. И. Король [и др.] // Применение лазеров в медицине и биологии: материалы ХХVII Международной научно-практической конференции, 18-21 апреля 2007 г.: материалы конференции. – Х., 2007. – С. 147-150.

- Пятиканальные микропроцессорные блоки импульсного управления МПБ-5С/800 и МПБ-5С/2000 / А. В. Кипенский, Е. И. Сокол, Е. И. Король [и др.] // Применение лазеров в медицине и биологии: материалы ХХVII Международной научно-практической конференции, 18-21 апреля 2007 г.: материалы конференции. – Х., 2007. – С. 143-147.

- Підвищення ефективності фототерапевтичної апаратури серії «Барва» за рахунок використання режимів сканування / А. В. Кіпенський, Є. І. Сокол, А. М. Коробов [и др.] // Применение лазеров в медицине и биологии : материалы XXIX Международной научно-практической конференции, 21-24 мая 2008 г.: материалы конференции. – Х., 2008. – С. 177-180.

- Попов В. Д. Лазерная терапевтическая аппаратура и периферические устройства / В. Д. Попов, В. В. Холин // Фотобіологія і фотомедицина. – 1999. – т. II, № 1. – С. 83-89.

- Микропроцессорная система импульсного управления универсальным фотонным гинекологическим зондом «БАРВА-ГИН» / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, Е. И. Король [и др.] // Применение лазеров в медицине и биологии: материалы ХХIV Международной научно-практической конференции, 5-8 октября 2005 г.: материалы конференции. – Ялта, 2005. – С. 172-174.

- Микропроцессорные блоки импульсного управления фотонными излучателями терапевтического назначения / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, Е. И. Король [и др.] // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск: Силова електроніка та енергоефективність. – Київ: ІЕД НАНУ, 2005. – Ч. 4. – С. 113-118.

- Куличенко В. В. Концепция метода комплексной фототерапии и предложения по его аппаратному обеспечению / В. В. Куличенко, А. И. Чурсина // Применение лазеров в медицине и биологии: материалы XXXI Международной научно-практической конференции, 20-23 мая 2009 г.: материалы конференции. – Х., 2009. – С. 168-171.

- Куличенко В. В. Перспективы использования вычислительной техники в лечебно-диагностических комплексах / Куличенко Вячеслав Викторович // Применение лазеров в медицине и биологии: материалы XXIX Международной научно-практической конференции, 21-24 мая 2008 г.: материалы конференции. – Х., 2008. – С. 222-224.

- Медицинские приборы: Разработка и применение / [Джон В. Кларк мл., Майкл Р. Ньюман, Валтер Х. Олсон и др.]; под ред. Джона Г. Вебстера. – К.: Медторг, 2004. – 620 с.

- Новые возможности фототерапевтических аппаратов корпорации «Лазер и здоровье» / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, Е. И. Король [и др.] // Применение лазеров в медицине и биологии: материалы ХХIII Международной научно-практической конференции, 25-28 мая 2005 г.: материалы конференции. – Николаев, 2005. – С. 127-132.

- Применение биологических обратных связей и средств томографии в лазерных сканирующих физиотерапевтических установках / Е. В. Шалобаев, Н. В. Леонтьева, Ю. С. Монахов [и др.] // Технологии живых систем. – 2009. – 
№4. – С. 66-72

- Стратегия разработки современных электронных физиотерапевтических аппаратов / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, А. П. Верещак [и др.] // Нові технології оздоровлення природними та преформованими факторами. Матеріали наук.-практ. конф. – Харків: ХМАПО, 2002. – С. 134-136.

- Кипенский А. В. Импульсно-цифровые и цифро-импульсные преобразова-тели: [учеб. пособие] / А. В. Кипенский. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2000. – 132 с.

- Абакумов В. Г. Біомедичні сиганли. Генезис, обробка, монуторинг / Абакумов В. Г., Рибін О. І., Сватош Й. – К.: Нора прінт, 2001. – 516 с.

- Зубчук В. И. Определение средствами кардиографии следовых реакций организма человека на лазерное воздействие / В. И. Зубчук, В. В. Таранов, И. В. Чернецкая // Применение лазеров в медицине и биологии : материалы ХХI Международной научно-практической конференции, 26-29 мая 2004 г.: материалы конференции. – Одесса, 2004. – С. 82-85.

- Пат. 2186516 Росийская Федерация, A61B5/02, Способ контроля и ограничения внешних нагрузок / Борисов В. А.; Загускина С. С.; Загускин С. Л.; заявитель и патентообладатель Борисов Виктор Александрович, Загускина Светлана Сергеевна, Загускин Сергей Львович. – № 2001118605/14; заявл. 06.07.2001; опубл. 10.08.2002, Бюл. № 22.

- Асимов М. М. Лазерно-индуцированная оксигенация биотканей: новая оптическая технология устранения тканевой гипоксии / М. М. Асимов, А. Н. Королевич // Альманах клинической медицины:  III Троицкая конференция «Медицинская физика и инновации в медицине» (3-6 июня 2008 г.) – М.: МОНИКИ. – 2008. – Т. XVII, Часть 1. – С. 9-12.

- Асимов М. М. Новый метод определения индивидуального биологического отклика и эффективности терапевтического действия оптического излучения при лазерной фототерапии / М. М. Асимов, Р. М. Асимов, А. Н. Рубинов // Фотобіологія і фотомедицина. – 2009. – № 2, 3. – С. 112-119.

- Дунаев А. В. К вопросу о возможности использования методов неинвазивной спектрофотометрии для контроля эффективности низкоинтенсивной лазерной терапии / А. В. Дунаев, Д. А. Рогаткин // Известия ОрелГТУ. – 2009. – №3/275 (561). – С. 110-115.

- Гриппи М. А. Патофизиология легких, изд. 2-е. испр. / Майкл А. Гриппи – М.; Спб.: ЗАО «Издательство БИНОМ», «Невский диалект», 2000. - 344 с.

- Шурыгин И. А. Мониторинг дыхания в анестезиологии и интенсивной терапии / Илья Александрович Шурыгин. – СПб.: «Издательство «Диалект», 
2003. – 416 с.

- Попечителев Е. П. Электрофизиологическая и фотометрическая медицинская техника. Теория и проектирование / Е. П. Попечителев, Н. А. Кореневский. – М.: Высшая школа, 2002. – 470 с.

- Системы отображения в медицине / В. Г. Абакумов, А. И. Рыбин, Й. Сватош, Ю. С. Синекоп. – К.: Юніверс, 2001. – 336 с.

- Остроухов В. Д. Медицинская аппаратура для функциональной диагностики и ортопедии: [учебное пособие по курсу «Теория, расчет и проектирование медицинской аппаратуры»] / В. Д. Остроухов, М. Ю. Карпинский. – Харьков: Крокус, 2003. – 204 с.

- Гнездицкий В. В. Обратная задача ЭЭГ и клиническая электроэнцефалография (картирование и локализация источников электрической активности мозга) / Гнездицкий В. В. – М.: МЕДпрессинформ, 2004. – 624 с.

- Василенко A. M. Спектральная фототерапия. Сообщение 1: Биофизические и медико-технические основы метода / А. М. Василенко, Е. М. Рукин, В. А. Шмыгов // Рефлексотерапия. – 2004. – № 3(10). – С. 36-43.

- Jacques S.L. Origins of Tissue Optical Properties in the UVA, Visible, and NIR Regions / S.L. Jacques // Advances in Optical Imaging and Photon Migration. – 1996. – V. 2. – P. 364-369.

- Douven L.F.A. Retrieval of Optical Properties of Skin from Measurement and Modelling the Diffuse Reflectance/ L.F.A. Douven, G.W. Lucassen // Proc. SPIE. – 2000. – V. 3914. – P. 312-323.

- Исследование возможности повышения эффективности лазерного удаления татуировок с помощью оптического просветления кожи / Э. А. Генина, А. Н. Башкатов, В. В. Тучин [и др.] // Квантовая электроника. –2008. – № 6. – С. 580-587.

- Niemz M. H. Laser – Tissue Interactions: Fundamentals and Applications / Niemz M. H. – Berlin, 1996. – 305 p.

- Karu T. I. Exact action spectra for cellular responses relevant to photherapy / T. I. Karu, S. F. Kolyakov // Photomed/ Laser Surg/ – 2005. – Vol. 23, № 4. – P. 355-361.

- Сокол Е. И. Распределение излучения, генерируемого светоизлу-чающими диодами, в кожных покровах человека / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, В. В. Куличенко // Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития. Сборник научных трудов  – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ. 2011. – Т. III. Конференция «Актуальные проблемы биомединжинерии». – С.100-103.

- Моделирование распределения электромагнитного излучения видимого диапазона в биологических тканях / А.В. Кипенский, В.В. Куличенко // Математическое методы в технике и технологиях. – ММТТ-25:сб. труд. XXV Междунар. научн. конф.: Т9. Под общ. ред. А.А. Большакова. Волгоград: Волгогр. гос. техн. ун-т, 2012; Харьков: Национ. техн. ун-т «ХПИ», 2012. – стр. 41-45.

- Сокол Е. И. Классификация цифро-импульсных и импульсно-цифровых преобразователей информации / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Тематичний вип. «Мікропроцесорні системи імпульсного управління». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2002. – № 1. – С. 4-18.

- Кипенский А. В. Регулирование интенсивности излучения в фототерапевтических аппаратах / А. В. Кипенский, В. В. Куличенко, А. И. Чурсина // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – Ч. II. – С. 163.

- Терапия электромагнитными волнами миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия, МРТ, ИВТ) / [И. З. Самосюк, Л. И. Фисенко, К. Э. Колесник, и др.]. – Киев: ЗАО «Медицинские инновационные технологии», 1998. – Выпуск 1. – 140 с. – (Научно-практические материалы по применению физических факторов в клинической и курортной практике.)

- Основные принципы сканирования по длине волны излучения при проведении процедур фототерапии / А. В. Кипенский, Е. И. Король, Бизид Лассаад // Применение лазеров в медицине и биологии : материалы ХХVIII Международной научно-практической конференции, 21-24 октября 2007 г.: материалы конференции. – Ялта, 2007. – С. 122-126.

- Підвищення ефективності фототерапевтичної апаратури серії «Барва» за рахунок використання режимів сканування / А. В. Кіпенський, Є. І. Сокол, Є. І. Король // Применение лазеров в медицине и биологии: материалы ХХIХ Международной научно-практической конференции, 21-24 мая 2008 г.: материалы конференции. – Х., 2008. – С. 177-178.

- Использование сканирующих режимов в фототерапевтической аппаратуре серии «Барва» / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, Е. И. Король [и др.] / Применение лазеров в медицине и биологии : материалы ХХVIII Международной научно-практической конференции, 21-24 октября 2007 г.: материалы конференции. – Ялта, 2007. – С. 126-129.

- Куличенко В. В. Режимы воздействия в фототерапии / В. В. Куличенко, А. И. Чурсина // Матеріали ІV Університетської науково-практичної конференції магістрантів Національного Технічного Університету «Харківський Політехнічний Інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – Ч. 2. – С. 184-186.

- Фотонный полихромный безультрафиолетовый солярий для комплексной фототерапии с двухпроцессорной системой импульсного управления / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, В.В. Куличенко [и др.] // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск: Силова електроніка та енергоефективність. – Київ: ІЕД НАНУ, 2008. – Ч. 4. – С. 101-107.

- Загускин С. Л. Синхронизация лазерного воздействия с кровенаполнением ткани / С. Л. Загускин //Современные достижения лазерной медицины и их применение в практическом здравоохранении; Научно-практ. конф. с межд. участием. – М., 2006. – С. 170-171.

- Власова С. П. Эластичность периферических артерий как показатель эндотелиальной дисфункции у больных с гипертонической болезнью / С. П. Власова, П. А. Лебедев, Л. И. Калакутский // Материалы X Российского национального конгресса «Человек и лекарство». – Москва, 2003. – С.243.

- Куличенко В. В. Биосинхронизация параметров облучения при комплексном воздействии световым излучением / Куличенко Вячеслав Викторович // Применение лазеров в медицине и биологии: материалы XXXI Международной научно-практической конференции, 25-28 мая 2011 г.: материалы конференции. – Х., 2011. – С. 129-131.

- Кипенский А. В. Режимы биосинхронизации в аппарате для комплексной фототерапии / А. В. Кипенский, В. В. Куличенко, А. И. Чурсина // Применение лазеров в медицине и биологии: материалы XXXI Международной научно-практической конференции, 20-23 мая 2009 г.: материалы конференции. – Х., 2009. – С. 168-171.

- Кипенский А. В. Обеспечение оптимальной дозы фототерапевтического воздействия / А. В. Кипенский, В. В. Куличенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: матеріали XIX міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – Ч. II. – С. 152.

- Повышение эффективности фототерапии путем автоматического подбора оптимальных параметров воздействия / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, В. В. Куличенко // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск: Силова електроніка та енергоефективність. – Київ: ІЕД НАНУ, 2011. – Ч. 1. – С. 313-317.

- Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. ДСТУ 3798-98.

- Аппарат для комплексной фототерапии с расширенными функциональными возможностями / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, В. В. Куличенко [и др.] // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск: Силова електроніка та енергоефективність. – Київ: ІЕД НАНУ, 2010. – Ч. 1. – С. 278-282.

- Кипенский А. В. Измеритель частоты сердечных сокращений с автоматическим выбором поддиапазонов / А. В. Кипенский, В. В. Куличенко, И. А. Лукьянова // Вестник НТУ «ХПИ». Тем. выпуск «Системний аналіз, управління та інформаційні технології.». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2004. – № 18. – С. 49-52.

- Анализ методов измерения ритмических физиологических показателей человека при проведении физиотерапевтических процедур / А. В. Кипенский, Б. М. Горкунов, В. В. Куличенко [и др.] // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск: Силова електроніка та енергоефективність. – Київ: ІЕД НАНУ, 2012. – Ч. 2. – С. 180-186.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html