Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

На правах рукопису

УДК 621.317

Овчинников Костянтин Вячеславович

Метод та засіб вимірювального контролю товщини діелектричних покриттів металевих поверхонь

05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук

Науковий керівник -

доктор технічних наук,

професор Кучерук В.Ю.

Вінниця – 2013

ЗМІСТ

стор.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ………………………….5

ВСТУП………………………………………………………………………………..6

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТОВЩИНИ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ПОКРИТТІВ МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ……………………………………………………………………….13

  - Основні поняття та визначення товщини покриття……………………….13

  - Методи і засоби вимірювального контролю товщини діелектричних покриттів металевих поверхонь……………………………………………….15

    - Ультразвуковий метод і засоби вимірювального контролю товщини діелектричного покриття металевих поверхонь…………………………...16

    - Індуктивний метод і засоби вимірювального контролю товщини діелектричного покриття металевих поверхонь…………………………...18

    - Інтерферометричний метод і засоби вимірювального контролю товщини діелектричного покриття металевих поверхонь………………..20

    - Ємнісний метод і засоби вимірювального контролю товщини діелектричного покриття металевих поверхонь…………………………...22

  - Порівняльний аналіз існуючих методів і засобів вимірювального контролю товщини діелектричних покриттів металевих поверхонь……….…………………………………………………………....25

  - Визначення напрямку та постановка задачі досліджень…………..……...28

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТОВЩИНИ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ПОКРИТТІВ МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ ЗА ЧАСОМ ЗАГАСАННЯ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ, ЗБУДЖЕНИХ У КОЛИВАЛЬНОМУ LC – КОНТУРІ……………………..………………………..31

- Аналіз фізичних процесів при вимірювальному контролі товщини діелектричного покриття металевого об’єкту …………………………….31

- Розробка математичної моделі засобу вимірювального
контролю ……………………………………………………………………….32

- Аналіз та оцінка впливу зовнішніх факторів на результати вимірювань……………………………………………………………………...37

- Висновки до розділу 2……………………………………………………….62

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБУ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЛАКОФАРБОВОГО ПОКРИТТЯ ЖЕРСТІ ТА МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК……………………………………….......................................65

3.1 Засіб вимірювального контролю для визначення товщини лакофарбового покриття листів жерсті…………………………………………………………65

3.2 Оцінювання похибки, зумовленої схемою виділення обвідної загасаючих коливань………………………………………………….…………..…………74

3.3 Оцінювання похибки, зумовленої схемою вибірки-зберігання…………...79

3.4 Оцінювання похибки, зумовленої схемою подільника….…………………82

3.5 Оцінювання похибки, зумовленої схемою компаратора…….……...……..83

3.6 Оцінювання похибки, зумовленої схемою перетворення інтервалів часу в цифровий код…………………………………………………………………...84

3.7 Оцінення похибки засобу вимірювального контролю …..………………...86

3.8 Висновки до розділу 3………………………………………………………..88

РОЗДІЛ 4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ІНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБУ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТОВЩИНИ ЛАКОФАРБОВОГО ПОКРИТТЯ ЛИСТІВ ЖЕРСТІ……………………………………………………………………………..89

4.1 Апаратно-програмна реалізація засобу вимірювального контролю товщини лакофарбового покриття листів жерсті…………………………………….....89

4.2 Розробка блоку комутації вимірювального перетворювача……………….91

4.3 Розробка блоку виділення обвідної вільних коливань……………………..94

4.4 Розробка блоку вимірювача часових інтервалів…………………………..100

4.5 Розробка блоку керування…………………………………………………..105

4.6 Розробка програмного забезпечення засобу вимірювального контролю..107

4.7 Експериментальні дослідження похибок засобу вимірювального контролю………………………………………………………………………110

4.8 Оцінення вірогідності результатів контролю……………………………..117

4.9 Адаптація розробленого засобу вимірювального контролю товщини діелектричного покриття металевих поверхонь до особливостей промислового процесу нанесення лакофарбового покриття на листи жерсті……………………………………………………………………...…...122

4.10 Висновки до розділу 4……………………………………………………..127

ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ…………………………………………………….....129

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...…..131

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….142

ДОДАТОК А. Основні результати математичного моделювання

первинного вимірювального перетворювача …………………………………...143

ДОДАТОК Б. Схема електрична принципова стенду для дослідження характеристик детектора з лінійно-інтерполюючим фільтром ………………..148

ДОДАТОК В. Схема електрична принципова засобу вимірювального контролю товщини діелектричних покрить пласких металевих поверхонь …150

ДОДАТОК Г. Фрагмент програмного забезпечення вимірювального каналу товщини …………………………………………………………………………..152

ДОДАТОК Д. Акти впровадження ……………………………………………159

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

| АЦП | - аналого-цифровий перетворювач; |
| --- | --- |
| ВСП | - вихрострумовий перетворювач; |
| ЗВ | - засіб вимірювання; |
| ІВС | - інформаційно-вимірювальна система; |
| ОК | - об’єкт контролю; |
| ОКЕ | - окремий критерій ефективності; |
| ОП | - операційний підсилювач; |
| ПВЗ | - пристрій вибірки-зберігання; |
| ПЗ | - програмне забезпечення; |
| ПТП | - перетворювач товщини покриття; |
| СКВ | - середньоквадратичне відхилення; |
| ТП | - товщина покриття; |
| УКЕ | - узагальнений критерій ефективності; |
| УСАПП | - універсальний синхронно-асинхронний приймач передавач; |
| ЧЦП | - час-цифровий перетворювач; |
| μ | - магнітна проникність; |
| σ | - питома електропровідність; |
| l | - товщина покриття; |
| h | - товщина електропровідної основи; |
| М | - коефіцієнт взаємоіндукції; |
| τ | - час загасання вільних коливань збуджених в LC-контурі. |

ВСТУП

Актуальність теми. Підвищення якості продукції, зростання ефективності виробництва, підсилення режимів економії, імпортозаміщення – головні задачі промислового виробництва та господарства. Вирішенню цих задач в повній мірі відповідають роботи направлені на розвиток та впровадження неруйнівних методів вимірювання лінійних розмірів, поєднаних загальною назвою «товщинометрія» – складової частини сучасних методів неруйнівного контролю якості продукції.

Одним з напрямків неруйнівного контролю якості продукції є контроль товщини діелектричного покриття, нанесеного на електропровідну основу. Такі покриття використовують для захисту металевих деталей від негативного впливу факторів зовнішнього середовища, таких як вологість, механічні пошкодження, окислення, дія різноманітних агресивних засобів тощо. Без вирішення питань контролю нанесення такого роду покриттів не можливий випуск сучасних машин та механізмів, які працюють в умовах різких перепадів температур і тисків, дії агресивних середовищ.

Так, перевищення допустимої товщини покриття призводить до надмірної витрати матеріалу та підвищення ваги конструкцій, а заниження товщини призводить до значних втрат від браку.

Сьогодні існує багато засобів та методів, що дозволяють з високою точністю вимірювати товщину нанесеного на металеву основу покриття. А завдяки досягненням мікропроцесорної техніки стало можливим використовувати інтелектуальні перетворювачі, зменшувати вплив негативних факторів, застосовуючи чисельні методи обробки результатів вимірювання безпосередньо в самому перетворювачі. З’явилась можливість автоматизувати  сам процес нанесення покриття, контролюючи при цьому товщину цього покриття. Але технологія нанесення діелектричного покриття на металеву основу є складним процесом, тому достовірний контроль товщини такого покриття потребує створення надійних засобів вимірювального контролю з покращеними характеристиками, підвищеною точністю та функціональністю.

В останній час широкого розповсюдження набувають вихрострумові перетворювачі товщини діелектричних покриттів які відрізняються високою надійністю та стабільністю параметрів, але їх застосування для контролю товщини покриття з малою товщиною металевої основи є ускладненим, оскільки незначна зміна товщини металевої основи вносить суттєву похибку в результат контролю. Тому актуальним є створення засобів вимірювального контролю позбавлених описаного недоліку та підвищення вірогідності контролю товщини діелектричних покриттів пласких металевих поверхонь.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами.

Основний зміст дисертаційної роботи складають результати теоретичних та практичних розробок, проведених автором в рамках науково-дослідних робіт: "Розробка методів вимірювань та ІВС для визначення переміщень, товщин та тисків в технологічних процесах вагоноремонтного виробництва" (№ держреєстрації 0109U006093, 2009 р.), де автор виступав відповідальним виконавцем; "Розробка теоретичних засад побудови інформаційно-вимірювальних систем з часовим представленням вимірювальної інформації" (№ держреєстрації 0108U000657, 2010 р.), де автор виступав виконавцем; "Розробка теоретичних засад побудови високочутливих засобів вимірювання та контролю з використанням генераторів хаотичних коливань" (№ держреєстрації 0111U001109, 2013 р.), де автор виступав виконавцем.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення вірогідності вимірювального контролю товщини діелектричного покриття пласких металевих поверхонь за рахунок використання в процесі отримання вимірювальної інформації час-цифрових перетворювачів.

Для досягнення мети сформульовано наступні задачі дослідження:

- розробити математичну модель взаємодії резонансного засобу вимірювального контролю товщини діелектричних покриттів пласких металевих поверхонь з об’єктом контролю (ОК), встановити зв’язок часу загасання збуджених вільних коливань в контурі перетворювача від відстані до електропровідної основи об’єкту контролю;

- провести оптимізацію параметрів первинного вимірювального перетворювача за критерієм максимальної чутливості, проаналізувати методи зменшення впливу відхилення товщини металевої основи на результати вимірювального контролю;

- розробити структуру засобу контролю, визначити основні джерела та характер похибок;

- провести комп’ютерне моделювання та експериментальні дослідження пристрою для контролю товщини діелектричних покриттів пласких металевих поверхонь з метою оцінки вірогідності контролю.

Об’єкт дослідження – процес вимірювального контролю товщини діелектричного покриття пласких металевих поверхонь.

Предмет дослідження – метод і засіб вимірювального контролю товщини діелектричного покриття пласких металевих поверхонь.

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі отримані наступні наукові результати:

- Вперше запропоновано математичну модель, що описує процес загасання вільних коливань, збуджених в LC-контурі, що дозволило отримати аналітичну залежність тривалості часу загасання коливань від відстані між торцем котушки індуктивності та металевою основою об’єкту контролю.

- Теоретично визначено оптимальне значення частоти збуджених коливань для товщини металевої основи об’єкту контролю з діапазону 0.18 – 0.36 мм. яке лежить в межах 630 – 650 кГц, що забезпечує максимальну чутливість засобу контролю в діапазоні зміни товщини діелектричного покриття 0 мкм до 200 мкм.

- Удосконалено вихрострумовий метод вимірювального контролю товщини діелектричних покриттів пласких металевих поверхонь, який на відміну від існуючих, використовує резонансний вимірювальний перетворювач з часовим наданням інформації, що дозволило підвищити точність вимірювань та вірогідність контролю.

- Вперше запропоновано двочастотний метод ударного збудження для вимірювання товщини діелектричних покриттів пласких металевих поверхонь який на відміну від існуючих дозволяє зменшити вплив на результати вимірювання товщини металевої основи об’єкту контролю, що дозволило підвищити вірогідність контролю.

- Вперше запропоновано для виділення обвідної загасаючих коливань збуджених в LC-контурі первинного вимірювального перетворювача використати детектор з лінійно-інтерполюючим фільтром, що дозволило підвищити точність визначення тривалості інтервалу часу час-цифровими перетворювачами.

Практичне значення одержаних результатів. У роботі отримані наступні практичні результати:

- Розроблена комутаційна схема вимірювального перетворювача яка реалізує метод двочастотного ударного збудження індуктивно-резонансного перетворювача засобу вимірювального контролю, що дозволяє зменшити вплив нерівномірності товщини металевої основи на результати вимірювання.

- Розроблена структура та принципова схема детектора з лінійно-інтерполюючим фільтром, застосування якого для виділення обвідної вільних загасаючих коливань збільшило точність виділення інтервалу часу до 125 пс.

- Розроблено та досліджено експериментальний зразок засобу вимірювального контролю з індуктивно-резонансним вимірювальним перетворювачем який забезпечує відносну похибку вимірювання в діапазоні товщини 10 – 200 мкм 2.4%.

Результати дисертаційної роботи впроваджено на ТОВ підприємства "ЕКСПРЕС" (м. Жмеринка, акт від 24.11.2009 р.) у вигляді принципів побудови первинного вимірювального перетворювача та способу вимірювання мікропереміщень металевих поверхонь. На ТОВ Завод пакувальних виробів "Вінтар" (м. Вінниця, акт від 08.02.2013 р.) у вигляді засобу вимірювального контролю товщини лакофарбових покрить на металевій основі. В навчальний процес кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету при виконанні лабораторних та практичних робіт з курсу "Вимірювання неелектричних величин" у вигляді лабораторного стенду та методичного забезпечення в якому використаний індуктивно-резонансний вимірювальний перетворювач.

Особистий внесок здобувача. Основні положення і результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно у Вінницькому національному технічному університеті. У співавторських роботах здобувачеві належать:

У роботі [15] розроблено структуру комутаційного вимірювального каналу. У роботі [32] запропоновано варіант індуктивно-резонансного первинного вимірювального перетворювача з часовим наданням вимірювальної інформації, проаналізовані фізичні принципи роботи такого перетворювача. Отримано залежність яка пов’язує тривалість часу загасання вільних коливань, збуджених в LC-контурі, з відстанню від торця котушки перетворювача до провідної основи об’єкта контролю. У [50] запропоновано спосіб вимірювального контролю товщини діелектричних покриттів металевих поверхонь з використанням індуктивно-резонансного вимірювального перетворювача. У [56] розглянуті принципи побудови вимірювальних каналів індуктивних первинних вимірювальних перетворювачів. У [57] визначена можливість застосування індуктивно-резонансного вимірювального перетворювача в системах вимірювального контролю. У [63] автором був проведений аналіз метрологічних характеристик вимірювального каналу з комутаційним первинним вимірювальним перетворювачем. У [64] автором були проаналізовані статичні метрологічні характеристики вимірювального каналу з індуктивно-резонансним вимірювальним перетворювачем. У [78] автором показано, що застосування час-цифрових перетворювачів в процесі отримання вимірювальної інформації підвищує точність вимірювання. У [82] автором проаналізовані шляхи підвищення точності виділення обвідної загасаючого сигналу для підвищення точності виділення інтервалу часу. У [87] автором розроблені технічні та алгоритмічні засади створення вимірювальних модулів на основі часового надання вимірювальної інформації. У [88] автором були розроблені алгоритмічні засади функціонування вимірювальної системи з інтервально-часовим управлінням. У [97] автором була розроблена структура інформаційно-вимірювальної системи та запропонований варіант первинного вимірювального перетворювача. У [98] автором показана доцільність модернізації вимірювальних систем шляхом застосування перетворення з часовим наданням інформації. У [100] автором запропонований варіант вимірювального перетворювача для визначення товщини діелектричних покрить плоских металевих поверхонь.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати виконаних в дисертації досліджень доповідалися та обговорювалися на міжнародних та регіональних конференціях: VI Міжнародна конференція “Контроль і управління в складних системах (КУСС-2001)” (м. Вінниця, 2001 р.), Науково-технічна конференція ВДТУ (м. Вінниця, 2002 р.), ІІІ міжнародна технічна конференція "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування" (м. Вінниця, 2007 р.), Друга всеукраїнська науково-технічна конференція "Перспективи розвитку озброєння і військової техніки сухопутних військ" (м. Львів, 2009 р.), Перша міжнародна наукова конференція пам’яті професора Володимира Поджаренко "Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2011)" (м. Вінниця, 2011), VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія – 2012)", (м. Харків, 2012).

Публікації. Результати дисертації опубліковано у 14 наукових працях, в тому числі: 6 статей 5 з яких у наукових фахових виданнях (із них 1 – одноосібна), 6 матеріалів і тез доповідей на науково-технічних конференціях, 2 патенти України на корисну модель.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, основних висновків по роботі, переліку використаних джерел (100 бібліографічних посилань, 11 сторінок) та додатків (18 сторінок). Загальний обсяг роботи, в якому викладено основний зміст, складає 130 сторінок і містить рисунків 67, таблиць 14. Повний обсяг дисертації – 162 сторінок.

ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ

У дисертаційній роботі на основі виконаних досліджень закладені нові та вдосконалені відомі теоретичні, метрологічні, інженерно-технічні методи за допомогою яких вирішено наукову задачу, яка вимагає нового підходу до створення засобів вимірювального контролю та надання вимірювальної інформації в процесі контролю товщини діелектричних покриттів пласких металевих поверхонь. Під час роботи були одержані такі наукові та практичні результати:

У галузі теоретичних та експериментальних досліджень:

1. Обґрунтований вибір вихрострумового методу вимірювального контролю товщини діелектричних покриттів металевих поверхонь для використання принципу часового надання вимірювальної інформації.

2. Отримано аналітичний вираз, що пов’язує тривалість часу загасання вільних коливань, збуджених в коливальному контурі, з відстанню торця котушки індуктивності до металевої основи об’єкту контролю.

3. Визначено оптимальне значення частоти збуджених коливань для товщини металевої основи об’єкту контролю в діапазоні 0.18 – 0.36 мм. яке знаходиться у межах 630 – 650 кГц, що забезпечує максимальну чутливість засобу контролю в діапазоні зміни товщини діелектричного покриття від 0 мкм до 200 мкм.

4. Удосконалено вихрострумовий метод вимірювального контролю товщини діелектричних покриттів пласких металевих поверхонь, який на відміну від існуючих, використовує резонансний вимірювальний перетворювач з часовим наданням інформації, що дозволило зменшити відносну похибку вимірювання до 2.4% в діапазоні зміни товщини від 10 мкм до 200 мкм.

5. Вперше запропоновано двочастотний метод ударного збудження для вимірювання товщини діелектричних покриттів пласких металевих поверхонь, який на відміну від існуючих дозволяє зменшити вплив на результати вимірювання товщини металевої основи об’єкту контролю, що дозволило підвищити вірогідність контролю.

6. Вперше запропоновано для виділення обвідної загасаючих коливань збуджених в LC-контурі первинного вимірювального перетворювача використати детектор з лінійно-інтерполюючим фільтром, що дозволило підвищити точність визначення тривалості інтервалу часу часо-цифровими перетворювачами.

У галузі практичного використання:

1. Вперше розроблено структурну схему засобу вимірювального контролю товщини діелектричних покриттів металевих поверхонь з індукційно-резонансним вимірювальним перетворювачем, в якій застосовано метод двочастотного ударного збудження.

2. Розроблена та реалізована схема електрична принципова засобу вимірювального контролю, розраховані основні метрологічні характеристики.

3. Розроблені алгоритми та функціональне програмне забезпечення які дозволяють реалізувати двочастотний метод вимірювання, що забезпечує зменшення впливу нерівномірності товщини металевої основи на результати вимірювального контролю.

Експериментальні дослідження підтвердили правильність основних теоретичних висновків. Розроблені методи, програмне та метрологічне забезпечення може використовуватися для створення систем автоматичного контролю товщини діелектричних покриттів пласких металевих поверхонь.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Северденко В.П. Структура тонких металлических пленок / В.П. Северденко, Э.И. Точицкий. – Минск: Наука и техника, 1968. – 210 с.

- Ожегов С. И. Словарь русского языка. 18-е изд. – М.: Русский язык, 1986 – 1200 c.

- ГОСТ 8.362-79. Измерение толщины покрытий. Термины и определения. введ. 19.09.1979. – М.: Изд-во стандартов, 1979. – 8 с.

- ГОСТ 9.008-82. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. – Взамен ГОСТ 9.008-73; введ. 01.01.83. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 21 с.

- ГОСТ  51694–2000. Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия. Действующий; введ. с 22.12.2000. – М.: Изд-во стандартов, 2002. – 36 с.

- Валитов А. М. Приборы и методы контроля толщины покрытий. Справочное пособие – М.: 2003 г. – 120 с.

- Ультразвук. Маленькая энциклопедия. Глав. ред. Голямина И. П. – М.: Советская энциклопедия, 1979. – 400 с.

- Буняев В. А., Болдырев В. Т., Долгих В. В. Вихревой измеритель толщины покрытый. // Измерительная техника, 1991, №1. – с. 26–28.

- Бабаджанов Л. С., Маргадзе А. Р. Прибор для измерения толщины покрытия и геометрических размеров. // Измерительная техника, 1991, №11. – C. 28–30.

- Гриневич Ф. Б. Измерение невидимок / Гриневич Ф. Б. – К.: Наук. думка, 1988. – 144 с.

- Гриневич Ф. Б. Измерительные компенсационно – мостовые устройства с емкостными датчиками / Гриневич Ф. Б., Новик А. И. – К.: Наук. думка, 1987. – 112 с.

- Брайловский В. В., Фуштей Н. М., Шеляг А. Р., Ткаченко О. Т., Измерение механических перемещений емкостным даттчиком. // Измерительная техника, 1988, №4. – C. 20 – 21.

- Бухгольц В. П. Емкостные преобразователи в системах автоматического контроля и управления / Бухгольц В. П., Тисевич Э. Г. – М.: Энергия, 1972. – Вып. 464. – с. 78.

- Ацюковский В.А. Емкостные преобразователи перемещений / В.А. Ацюковский. – М.: Л.: Энергия, 1966. – 276 с.

- Поджаренко В.О. Измеритель толщины лакового изоляционного покрытия / В.О. Поджаренко, А.А. Беленький, К.В. Овчинников // Збірник наукових праць №8 “Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини”, Київ 2000 р. – С. 352 – 353.

- Кузьмин И.В. Оценка эффективности и оптимизации автоматических систем контроля и управления / И.В. Кузьмин. – М.: Советское радио, 1971. – 296 c.

- Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования оперции / Гермейер Ю.Б.  – М.:Наука, 1971. – 384 c.

- Росин М.Ф. Статическая динамика и теория эффективности систем управления / М.Ф.Росин, В.С. Булыгин. – М.:Машиностроение, 1981. – 312 c.

- Цапенко М.П. Измерительные информационные системы: Структуры и алгоритмы, системотехническое проектирование / М.П. Цапенко. – М.:Энергоатомиздат, 1985. – 438 c.

- Дорофеев А.Л. Вихревые токи / А.Л. Дорофеев. – М.: «Энергия», 1977. – 72 с.

- Дорофеев А. Л. Индукционная толщинометрия / А. Л. Дорофеев, А.И. Никитин, А.Л. Рубин. – М.: Энергия, 1978. – 184 с.

- Герасимов В.Г. Методы и приборы электромагнитного контроля промышленных изделий / В.Г. Герасимов, В.В. Клюев, В.Е. Шатерников. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 272 с., ил.

- Конюхов Н.Е. Электромагнитные датчики механических величин / Н.Е. Конюхов, Ф.М. Медников, М.Л. Ничаевский. – М.: Машиностроение, 1987. – 256 с., ил.

- Орнатский П.П. Измерительные приборы периодического сравнения / П.П. Орнатский, Ю.А. Скрипник, В.И. Скрипник. – М.: "Энергия", 1975. – 230 с.

- Кублановский Я.С. Переходные процессы / Я.С. Кублановский – М.: «Энергия», 1974 – 88 с.

- Трубецков Д.И. Линейные колебания и волны: учеб. пособие / Д.И. Трубецков, А.Г. Рожнев  – М.: Издательство Физико-математической литературы, 2001. – 416 с.

- Калашников А.М. Основы радиотехники и радиолокации / А.М. Калашников, Я.В. Степук. – М.: Воениздат, 1965. – 384 с.

- Немцов М.В. Справочник по расчету параметров катушек индуктивности / М.В. Немцов, Ю.М. Шамаев. – М.: Энергоиздат, 1981. – 136 с.

- Калантаров П.Л. Расчет индуктивностей: Справочная книга. – 3-е изд., перераб. и доп. / П.Л. Калантаров, Л.А. Цейтлин. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1986, – 488 с.

- Волин М.Л. Паразитные связи и наводки / М.Л. Волин. – М.: "Советское радио", 1965. – 197 с.

- Соболев В.С. Накладные и экранные датчики / В.С. Соболев, Ю.М. Шкарлет. – Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1967. – 143 с.

- Шабатура Ю.В. Дослідження вимірювальних перетворювачів діелектричного покриття металевих поверхонь з часовим представленням інформації / Ю.В. Шабатура, К.В. Овчинников // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Автоматика, вимірювання та керування. №551. – Л., 2006. – С. 63-69

- ГОСТ 27750-88. Контроль неразрушающий. Покрытия восстановительные. Методы контроля толщины покрытий. Действующий; введ. 01.07.1989. – М.: Из-во стандартов, 1988. – 3 с.

- ГОСТ Р 51694-2000. Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия. Действующий; введ. 22.11.2000. – М.:Из-во стандартов, 2001 – 19 с.

- ГОСТ 13345-85. Жесть. Технические условия. Действующий; введ. 01.01.87. – М.: Из-во стандартов, 1987. – 31 с.

- ГОСТ 1050-88. Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Действующий; введ. 01.01.91. – М.: Из-во стандартов, 1991. – 30 с.

- Матюк В.Ф. Влияние технологии производства листового проката низкоуглеродистых качественных сталей на их структурное состояние и взаимосвязь между механическими и магнитными свойствами (обзор) / В.Ф Матюк // Неразрушающий контроль и диагностика. – 2011 г. №1, С. 3 – 31.

- Чулошников П.Л. Контактная сварка: учеб. Пособие для проф. Обучения рабочих на производстве. – М.: Машиностроение, 1987. – 176 с.

- Марочник сплавов и сталей. Режим доступу:

http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=356

- Левшина Е.С. Электрические измерения физических величин: (измерительные преобразователи). Учеб пособие для вузов / Е.С. Левшина, П.В. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. от-ние, 1983. – 320 с., ил.

- Каневский И.Н. Неразрушающие методы контроля: учеб. пособие / И.Н. Каневский, Е.Н. Сальникова. – Владивосток: Из-во ДВГТУ, 2007. – 243 с.

- Смирнов В.И. Методы и средства функциональной диагностики и контроля технологических процессов на основе электромагнитных датчиков / В.И. Смирнов – Ульяновский государственный технический университет. – Ульяновск: УлГТУ, 2001, – 190 с.

- Алексеенко А.Г. Применение прецизионных аналоговых микросхем / А.Г. Алексеенко, Е.А. Коломбет, Г.И. Стародуб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: радио и связь, 1985. – 256 с., с ил.

- Соклоф С. Аналоговые интегральные схемы: Пер. с англ. / С. Соклоф. – М.: Мир, 1988. – 583 с., ил.

- Агаханян Т. М Интегральные микросхемы: учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений / Т. М. Агаханян. – Москва: Энергоатомиздат, 1983. – 463 с.

- Волович Г. Современные модели интегральных аналоговых компараторов / Г. Волович // Современная электроника. – 2007. №2, С. 16–21.

- Штрапенин Г. Современные операционные усилители и компараторы National Semiconductor-II / Г. Штрапенин // Компоненты. 2006. №7, С. 20–23.

- TDCs. Time-to-Digital Converters. – Режим доступу: http://www.acam.de

- Головко Д.Б. Засоби вимірювання автоматичного зрівноважування: Навч. Посібник / Д.Б. Головко, Ю.О. Скрипник, Л.О. Глазков, Л.О. Галкін, О.Л. Глазков; за ред. П.М. Таланчука. – К.: Либідь, 1994. – 288 с.

- Пат. №26546 Україна, МПК G01В 5/00. Спосіб вимірювання товщини діелектричних покрить на металевих поверхнях / Шабатура Ю.В., Овчинников К.В.; Заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № 2000131736/09; заявл. 18.02.2007; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15. – 4 с.: іл.

- Мельгуй М.А. Контроль механических свойств листового проката сталей магнитным методом / М.А Мельгуй, А.А Востриков, Зборовский А.А. // Дефектоскопия,  1971, № 3, C. 10–15.

- Мельгуй М.А. Неразрушающий контроль механических свойств сталей для глубокой штамповки / Є.А. Шидловская, А.А. Востриков, Г.А. Пятунин, В.Д. Пиунов // Сталь, 1977. № 2. C. 167–170.

- Металл листовой штамповки. – Режим доступу: http://metallicheckiy-portal.ru/articles/obrabotka/shtampovka/metall_dla_listovoi_shtampovki/9

- Изюмов Н.М. Основы радиотехники / Н.М. Изюмов, Д.П. Линде. – М.-Л., издательство "Энергия", 1965. – 479 с.

- Таблицы физических величин. Справочник / под редакцией академика И.К. Кикоина. – М., Атомиздат, 1976. – 1008 с.

- Кухарчук В.В. Індуктивний метод вимірювання товщини діелектричних та недіелектричних покрить на металах / В.В Кухарчук, К.В. Овчинников // Збірник тез. доп. НТК ВНТУ, Віннця. – 2002. C. – 67.

- Кучерук В.Ю. Засоби вимірювального контролю товщини діелектричних покрить пласких металевих поверхонь / В.Ю. Кучерук, К.В. Овчинников // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах, ВКДТС-2011, збірник тез доповідей – 2011. C. 96.

- Новицкий П.В. Цифровые приборы с частотными датчиками / П.В. Новицкий, В.Г. Кноринг, В.С. Гутников. – Л.: Энергия, 1970. – 424 с.

- В.Г. Лукьянов. Цифровые измерительные устройства. Электронный учебно-методический комплекс – Режим доступу: http://it.fitib.altstu.ru/neud/ciu/index.php?doc=pract&module=1

- Зайцев С. Цифровые методы время-частотных измерений / С. Зайцев // Современная электроника. 2009, №6. С. 20–23.

- Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем по метрологическим характеристикам компонентов. – М., 1981. – 51 с.

- Володарський Є.Т. Метрологічне забезпечення вимірювання і контролю: навчальній посібник / Є.Т. Володарський, В.В. Кухарчук, В.О. Поджаренко, Г.Б. Сердюк; - Вінниця: ВДТУ, 2001. – 219 с.

- Поджаренко В.О. Статичні метрологічні характеристики вимірювального каналу з ємнісним диференціальним вимірювальним перетворювачем / В.О. Поджаренко, В.В. Кухарчук, В.С. Овчинников, К.В. Овчинников // Вісник технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2002. – Т.1, №3, – С. 146 – 150.

- Овчинников К.В. Статичні метрологічні характеристики вимірювального каналу товщини з індуктивно-резонансним вимірювальним перетворювачем / К.В. Овчинников // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”. – Вип 171(19). – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – С.185 – 191.

- Пат. 2365910 Российская Федерація, МПК G01N27/90. Способ вихретокового контроля и устройство для его осуществления / Кибрик Г.Е., Налдаев Н.Д.; Заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ТИК" (ООО НПП "ТИК"). – 2007103265/28; заявл. 26.01.2007; опубл. 27.08.2009. – 3 с.: ил.

- Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехніка. 12-е издание. Том ІІ: Пер. с нем. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 942 с.: ил.

- Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных ИС: пер. с англ / Л. Фолкенберри. – М.: Мир, 1985. – 527 с., ил.

- Достал И. Операционные усилители: Пер. с англ. / И. Достал. – М.: Мир, 1982. – 512 с., ил.

- Волгин Л.И. Линейные электрические преобразователи для измерительных приборов и систем / Л.И. Волгин. – Изд-во "Советское радио", 1971. – 336 с.

- Калиткин Н.Н. Численные методы / Н.Н. Калиткин – М.: Наука, 1978. – 512 с.

- Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы: учебник для вузов . – 4-е изд., перераб. и доп. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1980. – 560 с.

- Алексеенко А.Г. Применение прецизионных аналоговых микросхем / А.Г. Алексеенко, Е.А. Коломбет, Г.И. Стародуб // – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1985. – 256 с., ил.

- Гуменюк А.С. Устройства выборки-хранения быстродействующих ЦАП / А.С. Гуменюк, Ю.И. Бочаров, – 2007, том 36, №5. – С. 390 – 400.

- Штрапенин Г. Современные операционные усилители фирмы National Semiconductor / Г. Штрапенин // Компоненты. 2005, №7. С. 46 – 51.

- Метрологія та вимірювальна техніка: Навчальний посібник / В.В. Кухарчук, В.Ю. Кучерук, В.П. Долгополов, Л.В. Грумінська. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 252 с.

- Скрипник Ю.А. Модуляционные измерения параметров сигналов и цепей / Ю.А. Скрипник. – М., "Советское радио", 1975, – 320 с.

- Швецкий, Б. И. Электронные измерительные приборы с цифровым отсчетом / Б. И. Швецкий. – 2-е изд., испр., доп. – Киев: Технiка, 1970. – 265с.

- Шабатура Ю. Вимірювальний канал товщини діелектричних покрить металевих поверхонь з підвищеною точністю вимірювання / Ю. Шабатура, К. Овчинников // Матеріали ІІІ міжнародної конференції «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2007)». – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – С. 59 – 60.

- SPST Switches. – Режим доступу: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADG601_602.pdf

- Карцев Е. Стереодекодер с кварцевым генератором / Е. Карцев, В. Чулков // Радио. – 1986. – №2. – С. 38–42.

- High performance, 145 MHz FASTFET OP AMP. – Режим доступу: http://www.analog.com/ru/high-speed-op-amps/fet-input-amplifiers/ad8066/products/product.html

- Овчинников К.В. Застосування лінійно-інтерполюючого фільтра для точного вимірювання часу згасання коливань, збуджених в LC - контурі / К.В. Овчинников //	зб. наук. праць VIII Міжнародної науково-технічної конференції "Метрологія та вимірювальна техніка" МЕТРОЛОГІЯ-2012. 9-11 жовтня 2012р. – Харків, 2012. – С. 220 – 223.

- Основи мікропроцесорної техніки: Навч. посібник / В.О. Поджаренко, В.Ю. Кучерук, В.М. Севастьянов. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 226 с.

- АТmega8515. – Режим доступу:

http://www.atmel.com/images/doc2512.pdf

- Натурный эксперимент: Информационное обеспечение экпериментальных исследований / А.Н. Белюнов, Г.М. Солодихин, В.А. Солодовников и др.; Под ред. Н.И. Баклашова. – М.: Радио и связь, 1982. – 304 с., ил.

- Дал У. Структурное программирование / У. Дал, Э. Дейкстра, К. Хоор // – М.: Мир, 1975. – 245 с.

- Шабатура Ю.В. Універсальний вимірювальний модуль для побудови і модернізації контрольно-вимірювальних систем військово-технічних комплексів / Ю.В. Шабатура, К.В. Овчинников, Ю.В. Бугайов // «Військово-технічний збірник» Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – 2009. Вип. №2. – С. 12 – 17.

- Шабатура Ю.В. Голосова інформаційно-вимірювальна система з інтервально-часовим управлінням для пасажирських вагонів залізничного транспорту / Ю.В. Шабатура, К.В. овчинников, В.Ю. марущак // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. Міжнародний науково-технічний журнал. – 2006. №2(6). – С. 54 – 61.

- ДСТУ 2389-94. Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення. чинний з 1995.07.01. – К.: Держспоживстандарт України, 1994. – 75 с.

- Дунаев Б.Б. Точность измерений при контроле качества. – К.: Техніка, 1981. – 150 с.

- Фрумкин В.Д. Достоверность контроля средств радиоизмерений и контрольне допуски / В.Д. Фурумкин, Н.А. Рубичев // – М.: Издательство стандартов, 1975. – 88 с.

- Основы метрологии и теории точности измерительных устройств: учеб. пособие / В.П. Коротков, Б.А. Тайц; – М.: Издательство стандартов, 1978, 352 с.

- ГОСТ  8.051–81. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм. Действующий; введ. с 01.01.1982. – М.: Изд-во стандартов, 2009. – 10 с.

- Технологическая инструкция по лакированию жести белой горячего и электролитического лужения в листах, предназначенной для производства консервной тары: Разр. Всесоюзный исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности. г. Видное Московской обл. 1988 г.

- ГОСТ 14147-80. Лак ФЛ-559 технические условия. введ. 25.02.1980. – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 10 с.

- Платонова Т.Ф. Разработка технологических параметров хранения плодоовощных консервов в металлической таре: автореф. дис. …канд. техн. наук: 17.04.2009 / Платонова Татьяна Федоровна; ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности (ВНИИКОП)". – М. 2009. – 32 с.

- Шабатура Ю.В. Інформаційно-вимірювальна система для визначення товщини діелектричного покриття на металевій поверхні / Ю.В. шабатура, М.В. Чорний, К.В. Овчинников // Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 2(10), Київ, 2009 р. С. 101–106.

- Шабатура Ю.В. модернізація вимірювальних систем шляхом застосування перетворення з часовим представленням вимірювальної інформації / Ю.В. Шабатура, К.В. Овчинников // Збірка тез доповідей Другої Всеукраїнської науково-технічної конференції «перспективи розвитку озброєння і військової техніки сухопутних військ». – Львів, 2009. С. 215.

- Микропроцессорные автоматические системы регулирования. Основы теории и элементы: учеб. пособие / В.В. Солодовников, В.Г. Коньков, В.А. Суханов, О.В. Шевяков; Под ред. В.В. Солодовникова. – М.: Высш. шк., 1991. – 255 с., ил.

- Пат. №61320 Україна, МПК G01В 7/06. Вимірювальний перетворювач для визначення товщини пласких металевих поверхонь / Овчинников К.В.; Заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет; заявл. 18.02.2007; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13. – 4 с.: іл.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html