Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЯКОСТІ

Петрище Микола Олександрович

УДК 621.317.7

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Спеціальність 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Одеса - 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі інформаційних технологій.

Науковий керівник: 	заслужений метролог України,

доктор технічних наук, професор

Квасніков Володимир Павлович,

Національний авіаційний університет,

завідувач кафедри інформаційних технологій,

м. Київ.

Офіційні опоненти: 	доктор технічних наук, професор

Кучерук Володимир Юрійович,

Вінницький національний технічний університет,

завідувач кафедри метрології та промислової автоматики,

м. Вінниця.

кандидат технічних наук, професор

Козаченко Михайло Терентійович,

Одеська національна академія зв'язку,

заступник завідувача кафедри метрології, стандартизації та сертифікації,

м. Одеса.

Захист відбудеться « 28» травня 2013 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.113.01 в Одеській державній академії технічного регулювання та якості за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15, ауд. 303.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Одеській державній академії технічного регулювання та якості за адресою: м. Одеса, вул. Ковальська, 15.

Автореферат розісланий «25 »  квітня  2013 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради	, к.т.н., доц.								С.Л. Волков

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Електроенергетика є базовою галуззю національної економіки України, ефективне функціонування якої є необхідною умовою стабілізації, структурних перетворень економіки, задоволення потреб населення та суспільного виробництва в електричній енергії. Вдосконалення обліку електричної енергії є одним із чинників ресурсозберігаючих технологій, оскільки дозволяє зменшувати економічні втрати виробників, постачальників та споживачів електричної енергії.

Вдосконалення обліку електричної енергії  досягається завдяки підвищенню метрологічних характеристик (МХ) засобів обліку та запобігання несанкціонованому втручанню в їх роботу з метою зменшення показів. На основі методів вимірювання потужності та енергії, якими займалися відомі українські вчені як Орнатський П.П., Тесік Ю.Ф., Копшин В.В., Хом’як В.А., Анікін В.В., російські – Антоневич В.Ф., Забелло Є.П., Пристужалов В.Я., Зіновченко А.Н. та інші, розроблено сучасні лічильники електричної енергії. Розробкою нормативно-технічної бази щодо вимог до захисту лічильників від несанкціонованого втручання в їх роботу займались українські вчені Хом’як В.А., Копшин В.В., Дарменко Ю.П.

Проте створення нових засобів обліку недостатньо для вирішення завдання підвищення точності вимірювання, особливо враховуючи підвищені вимоги чинних нормативних документів (НД) щодо точності обліку. За таких умов спрощені підходи до оцінювання точності є неприйнятними і актуальним завданням є оцінка невизначеності вимірювання електричної енергії при врахуванні всіх чинників, що впливають на точність вимірювання електричної енергії.

З іншого боку при вдосконаленні засобів обліку в частині підвищення захисту від несанкціонованого втручання мало уваги приділяється їх метрологічному забезпеченню, що в певних може призводити до зменшення точності та достовірності обліку.

На сьогоднішній день розробляються та серійно виробляються однофазні лічильники з двома вимірювальними елементами (ВЕ). Наявність таких функціональних особливостей викликає потребу в нових підходах до визначення та контролю МХ лічильників. Враховуючи останнє, актуальним завданням є розробка методів та засобів для досліджень однофазних двоелементних лічильників дослідження (в тому числі при проведенні державних випробувань). При цьому необхідно враховувати як функціональні, так і технологічні аспекти, оскільки обладнання для серійного виробництва повинно забезпечити в першу чергу великі обсяги виготовлення продукції, що відповідає вимогам чинних НД.

Таким чином, на сьогодні необхідно вирішити важливо науково-технічну задачу, яка полягає в метрологічному забезпеченні виробництва та експлуатації засобів обліку.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження, результати яких знайшли місце в дисертації, виконувались на кафедрі інформаційних технологій Національного авіаційного університету і пов’язані з Законом України № 433-IV «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», а також науково-виробничими планами  ПАТ “Компанія Росток”, ДП «Укрметртестстандарт» та ТОВ «НІК-Електроніка», м. Київ.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення метрологічного забезпечення в частині підвищення точності обліку електричної енергії існуючими вимірювальними комплексами та при проведенні випробувань засобів обліку.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні задачі дослідження:

1. Провести аналіз відомих науково-технічних рішень в галузі вимірювань електричної енергії та обґрунтувати напрями досліджень.

2. Визначити обґрунтованість існуючих методів оцінки невизначеності вимірювання електричної енергії для три- та чотирипровідних схем обліку вимірювальних комплексів.

3. Розробити нові та вдосконалити існуючі методи оцінювання  метрологічних характеристик однофазних двоелементних лічильників електричної енергії, що дозволить підвищити інструментальну точність обліку електричної енергії.

4. Розробити однофазний двоелементний лічильник та вдосконалити випробувальне обладнання для проведення державних випробувань.

5. Вдосконалити існуючі методики повірки електронних лічильників.

6. На основі отриманих результатів розробити рекомендації щодо повірочного обладнання лічильників електричної енергії для умов сучасного виробництва з оцінкою його ефективності.

Об’єкт дослідження – процес вимірювання електричної енергії змінного струму.

Предмет дослідження – метрологічне забезпечення методів та засобів для підвищення точності обліку електричної енергії.

Методи досліджень: теорія вимірювань використовується для дослідження  методів вимірювання електричної енергії, теорія невизначеності та методи математичного аналізу для  визначення показників точності обліку електричної енергії та теорія похибок для дослідження метрологічних характеристик лічильників електричної енергії, методи загальної електротехніки для розробки методів вимірювання електричної енергії та конструювання приладів обліку електричної енергії.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

1. Вперше отримано аналітичні співвідношення для оцінки компонентів типу В сумарної невизначеності вимірювання електричної енергії, які відрізняються від відомих врахуванням відмінностей математичних моделей вимірювання в три- та чотирипровідних схемах обліку та незалежності інструментальних похибок засобів обліку, що дозволяє підвищити точність оцінки розширеної невизначеності вимірювання.

2. Вперше встановлено зв’язки між метрологічними характеристиками основного та допоміжного вимірювальних елементів  двоелементного лічильника електричної енергії та визначено вплив допоміжного вимірювального елемента на метрологічні характеристики лічильника, який не враховувався раніше, що дає можливість адекватно визначати метрологічні характеристики таких лічильників.

3. Вдосконалено методи вимірювання електричної енергії двоелементними лічильниками, відмінність яких від відомих полягає в вимірюванні електричної енергії за елементом із більшим  значенням потужності, що дозволяє створення нових типів лічильників нечутливими до методу втручання в їх роботу, який базується на підвищенні струму в нульовому провіднику одночасно із зміною його фази.

4. Удосконалено методи перевірки  порогу чутливості та відсутності самоходу електронних лічильників, який відрізняється від відомих попереднім контрольованим накопиченням енергії, що дозволяє зменшити часові витрати при проведенні повірки в умовах серійного виробництва.

5. Удосконалено  метод компенсації внеску фазової похибки одномісних трансформаторів напруги для групової повірки лічильників з гальванічно з’єднаними колами струму та напруги, який відрізняється від відомих врахуванням похибки напруги та навантаження вторинного кола, що дозволяє підвищити точність робочих еталонів електричної енергії.

Практичне значення одержаних результатів полягає насамперед у розробці нових лічильників електроенергії з двома вимірювальними еелментами. Результати теоретичних досліджень дозволили розробити алгоритм функціонування таких лічильників, а також вдосконалити методи та засоби (в тому числі робочі еталони) для їх метрологічного забезпечення.

Розроблені методи дослідження двоелементних лічильників використовуються ДП «Укрметртестстандарт» при проведенні державних приймальних та державних контрольних випробувань для визначення впливу вимірювальних елементів на МХ лічильників.

Запропоновано зміни конструкції лічильників, що робить останніх конкуренстноспроможними на ринку за рахунок неможливості несанкціонованого втручання в їх роботу.

Розроблено та впроваджено у виробничий процес ПАТ «Компанія Росток» установки ПЕ-2906 для перевірки порогу чутливості та відсутності самоходу електронних лічильників разом із новими методиками вказаних випробувань, що дозволило суттєво скоротити тривалість приймально-здавальних випробувань та первинної повірки.

Розроблено та впроваджено у виробничій процес ПАТ «Компанія Росток» трансформаторів напруги И575-06 з компенсацією навантаження кіл напруги лічильників надало можливість використовувати установки ЦТ-5003 та СТ-5021 для повірки лічильників із з’єднаними колами струму та напруги без суттєвих економічних витрат.

Експериментально підтверджено необхідність нормування МХ допоміжного ВЕ однофазних лічильників. У відповідності із цим відкореговано технічні умови та методики повірки ВАТ «Меридіан ім. С.П. Корольова», ПАТ «Компанія Росток», ТОВ «НІК-Електроніка», м.Київ.

Впроваджено у виробничий процес ПАТ «Компанія Росток» програмно-апаратний пристрій В5003М для реєстрації похибок лічильників, що повіряються. Запропонований метод визначення метрологічних характеристик пристрою використовувався при його державній метрологічній атестації.

Впровадження у виробничі процеси ДП «Укрметртестстандарт», ПАТ «Компанія Росток» та ТОВ «НІК-Електроніка» підтверджено відповідними актами.

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно. У наукових працях, опублікованих у співавторстві здобувачеві належить: [1] – розробка принципової схеми, обґрунтування необхідності симетрування навантаження споживачів електричної енергії; [4, 6] – аналіз основних напрямів конструювання електронних лічильників, теоретичне обґрунтування наявності можливого несанкціонованого втручання в роботу лічильників. Розробка конструкції лічильників вільної від вказаних недоліків; [5] – розробка методів експериментальних досліджень можливості втручання в роботу однофазних двоелементних лічильників [9, 11] – розробка установки для перевірки самоходу та чутливості однофазних лічильників та аналіз її техніко-економічних показників; [10] – теоретичне обґрунтування необхідності перевірки обох ВЕ однофазного лічильника;  [12] – теоретичне обґрунтування способу автоматизації повірочних установок; [13] – розробка конструкції вимірювального трансформатору струму, дослідження його метрологічних характеристик, впровадження в експлуатацію; [14] – теоретичне обґрунтування перевірки симетричності кіл струму при визначені впливу постійної складової в колі струму на МХ лічильників; [15] – розробка методу експериментальних досліджень впливу струму нейтралі на МХ однофазних двоелементних лічильників. Організація та проведення експерименту; [16-18] – теоретичний аналіз та експериментальні дослідження повірочної установки. Розробка способу її вдосконалення; [19] – розробка структурної схеми установки для регулювання двоелементних лічильників; [20-21] – теоретичне обґрунтування можливості повірки лічильників у умовах експлуатації з урахуванням контрольного допуску. Визначення вимог до робочих еталонів; [22] – аналіз чинних нормативно-правових актів щодо експертизи лічильників. Розробка порядку робіт з урахуванням необхідності проведення метрологічних робіт на місці експлуатації; [23] – теоретичне обґрунтування використання графіків навантаження для отримання адекватної оцінки метрологічних характеристик вимірювальних комплексів; [24] – розробка моделей вимірювання та отримання внесків інструментальних похибок трансформаторів струму та напруги до сумарної стандартної невизначеності в три- та чотирипровідних мережах електропостачання.

Апробація результатів дисертації. Апробація результатів дисертації здійснена на V науково-практичній конференції: “Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні (м. Київ, 2005 р.); науково-практичній конференції молодих учених та аспірантів “Інтегровані інформаційні технології та системи” (м. Київ, 2005 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.); VI Міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених “Політ-2006” (м. Київ, 2006 р.); V науково-технічній конференції “Приладобудування: стан і перспективи” (м. Київ, 2006 р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції “Современные информационные и электронные технологии” (м. Одеса, 2006 р.); V Міжнародній науково-технічній конференції “Метрологія та вимірювальна техніка” (м. Харків, 2006 р.); на VІ науково-практичній конференції “Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні” (м. Київ, 2007 р.); на VІІ науково-практичній конференції “Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні” (м. Київ, 2009 р.); ІХ Міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених “Політ-2009” (м. Київ, 2009 р.); VІІ науково-технічній конференції “Приладобудування: стан і перспективи” (м.Київ, 2009 р.); ХІ Міжнародній науково-практичній конференції “Современные информационные и электронные технологии” (м. Одеса, 2010 р.); ІX науково-технічній конференції “Приладобудування: стан і перспективи” (м. Київ, 2009 р.) науково-технічній конференції «Безпека інформаційних технологій» (м. Київ, 2011 р.); першій міжнародній науково-практичній конференції "Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем" (м. Чернігів, 2011 р.).

У повному обсязі дисертаційна робота доповідалась на кафедрі інформаційних технологій Національного авіаційного університету та міжкафедральному семінарі Одеської академії технічного регулювання та якості.

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 25 наукових праць, серед них 11 статей у виданнях, що входять до переліку ДАК МОН України, 14 тез доповідей на конференціях.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів основної частини, висновків, додатків і списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації 156 сторінок, включаючи 49 рисунків, 10 таблиць та список використаних джерел, що містить 117 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, сформульовано мету та завдання наукового дослідження, визначено наукову новизну, практичне значення результатів роботи, зв’язок її з науковими програмами та науково-виробничими  планами, визначено особистий внесок здобувача у надрукованих роботах, представлено інформацію щодо апробації та публікації результатів дисертації, наведено результати реалізації та впровадження основних результатів роботи.

У першому розділі дисертаційної роботи проведено аналітичний огляд нормативно-технічної документації, що стосуються обліку електричної енергії. Аналіз технічної літератури та відомих практичних досліджень за темою дисертації показав, що на сьогоднішній день основними елементами структури однофазних електронних лічильників є вимірювальні перетворювачі, які перетворюють інформативні параметри мережі електропостачання (напругу та струми в фазному та нульовому провідниках) в еквівалентні рівні напруги та перетворювач потужності в частоту, в якому відбувається вибір більшого із струмів (рис. 1).

| Рисунок 1 – Структурна схема двоелементного перетворювача потужності в частоту: ADС – аналого-цифрові перетворювачі; L – логічний елемент, N-f – перетворювач цифрового коду в частоту | Рисунок 2 – Схема підключення трансформатора з фазорегулятором: P-f – перетворювач потужності в частоту; ЛМ – лічильний механізм |
| --- | --- |

Визначено, що вимірювання реактивної енергії згідно чинних нормативних документів не завжди адекватно відтворює технічні витрати виробника електричної енергії, що викликає необхідність в іншому підході до її вимірювання. Визначено, що відомі методи оцінки похибки вимірювання активної енергії в існуючих вимірювальних комплексах недостатньо обґрунтовані та вимагають доопрацювання.

Показано, що недоліком чинних стандартів щодо лічильників реактивної енергії є нормування МХ в діапазоні коефіцієнта потужності, що не відповідає реальному навантаженню споживача. Зокрема запропоновано розширити діапазон вимірювання лічильників реактивної енергії до економічно доцільної межі. Для лічильників активної та реактивної енергії запропоновано розширити нижню границю робочого струму до економічно доцільної межі.

Встановлено, що основними пріоритетними завданнями при проектуванні нових типів лічильників поряд із традиційними (зокрема покращенням МХ та зменшенням собівартості) є підвищення захищеності від несанкціонованого втручання в їх роботу з метою зменшення показів.

На основі теоретичного дослідження принципів функціонування таких лічильників сформульовані завдання дисертаційного дослідження.

У другому розділі проведено теоретичні дослідження, спрямовані на вдосконалення оцінки невизначеності вимірювання електричної енергії та визначення можливості несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку, зокрема в роботу двоелементного лічильника з перетворювачем активної потужності в частоту, який наведено на рис.1.

Встановлено, що існуючі методики оцінки невизначеності вимірювання електричної енергії неповно враховують складові похибок засобів обліку.

Визначено, що при вимірюванні активної енергії інструментальні складові трансформаторів напруги (ТН) та трансформаторів струму (ТС) повинні враховуватись як незалежні, причому для двоелементної схеми, ці складові сумарної стандартної невизначеності   приймають наступний вигляд (табл.1).

Таблиця 1

Внесок похибок до сумарної стандартної невизначеності

| Характер похибки та її джерело похибки | Місце розташування джерела похибки | Внесок до сумарної стандартної невизначеності |
| --- | --- | --- |
| Струмова похибка ТС δТС1 | в фазі L1 | δТС13(12−123⋅tgϕ) |
| Похибка напруги δТН1 | лінії L1-L2 | δТН13(12−123⋅tgϕ) |
| Струмова похибка ТС δТС2 | в фазі L3 | δТС23(12+123⋅tgϕ) |
| Похибка напруги ТН δТН2 | лінії L3-L2 | δТН23(12+123⋅tgϕ) |
| Кутова похибки ТС ΘТС1 | в фазі L1 | 100⋅ΘТС1(12⋅tanϕ+123) |
| Кутові похибки ТС ΘТН1 | в лінії L1-L2 | 100⋅ΘТН13(12⋅tanϕ+123) |
| Кутова похибки ТС ΘТС2 | в фазі L3 | 100⋅ΘТС23(12⋅tanϕ−123) |
| Кутові похибки ТС ΘТН2 | в лінії L3-L2 | 100⋅ΘTC13(12⋅tanϕ−123) |

В табл. 1 позначено δТС, δТН – границі струмової похибки ТС та похибки ТН, %, ΘТС, ΘТН – кутові похибки ТС та ТН, радіани, відповідно.

Встановлено, що існує можливість застосування ТС з фазорегулятором MF споживачем, при наявності лічильника з перетворювачем ADE 7751 (рис.2) з основним та допоміжним ВЕ (основний – перетворювачі струму та напруги I0-U, U-U, допоміжний – перетворювачі струму та напруги IF-U, U-U).

Показано, що при замкненому комутаторі  K до струму, який протікає через перетворювач струму в нульовому провіднику I0, додається додатковий струм ID,  фазовий зсув якого по відношенню до напруги може регулюватись за допомогою фазорегулятора та полярності включення трансформатора.

Значення струму ID  може регулюватись за допомогою зміни коефіцієнта трансформації трансформатора (переключенням кількості витків в первинній або вторинній обмотці). Показано, що через допоміжний ВЕ лічильника протікає струм I0→=IF→+ID→, де IF→ – фазний струм, що протікає через основний ВЕ лічильника.

Варіюючи амплітуду струму ID→можна переключити лічильник в режим обліку електроенергії по струму нульового каналу. Відповідно опису підприємства виробника  це відбувається за умови І0 > 1,125 IF.

Відзначено, що регулюючи фазу струму  ID можна досягти фазового зсуву φ = 90 º між струмом  I0  и напругою мережі  UF, що призводить до того, що активна потужність P0, яка проходить через допоміжний ВЕ дорівнює нулю, а, лічильник, відповідно, перестає обліковувати спожиту енергію.

Таким чином, лічильник на базі двоелементного перетворювача, що працює за алгоритмом вибору більшого струму знову опиняються незахищеними від можливого несанкціонованого відбору електроенергії. Визначено, що для цього не потрібна зміна фазування напруги, що спрощує організацію втручання в роботу лічильника, оскільки зовнішні ознаки втручання (порушення пломб на кришці плати затискачів) відсутні.

Встановлено, що для нечутливості лічильника електричної енергії до зміни параметрів струму в нульовому провіднику мережі необхідно щоб в перетворювачі потужності в частоту  порівнювались не струми в фазному та нульовому каналах, а активні потужності, тобто реалізувати алгоритм

f=k1k3PF, PF≥P0,                                                       (1)

де PF – активна потужність в фазному провіднику; P0 – активна потужність  в нульовому провіднику.

Запропоновано для практичної реалізації такого алгоритму базовий варіант перетворювача потужності в частоту доопрацювати як показано на рис. 3.

Рисунок 3 – Перетворювач потужності в частоту з двома перемножувачами M1 та M2

Враховуючи, що модернізований варіант не містить принципово нових елементів, то він може бути реалізований на тих самих компонентах, зокрема на базі аналогічного мікроконтролера за умови програмного доопрацювання, що і базовий варіант.

Встановлено, що лічильник, нечутливий до зміни параметрів струму в нульовому каналі, можна побудувати за допомогою двох перетворювачів активної потужності в частоту (рис. 4).

Рисунок 4 – Лічильник електричної енергії з двома перетворювачами активної потужності в частоту

Частоти  fF та f0, що утворюються на виході перетворювачів PF-fF  та P0-f0  в фазному та нульовому каналах лічильника порівнюються в пристрої порівняння частот L, на виході якого залишається частота fF в випадку fF ≥ f0 та частота  f0  у випадку f0 > fF. Це означає, що такий лічильник легше реалізувати ніж лічильник з перетворювачем, що наведено на рис. 4, оскільки всі його компоненти на сьогоднішній день виробляються серійно, однак кількість елементів в ньому більша.

Показано особливості використання двоелементних лічильників, які потрібно враховувати особливо при виникненні спірних питань під час проведення експертизи. При підключенні двоелементних лічильників в комплектно-розподільчих шафах способом, який показано на рис. 5, лічильники ЛЕ1 та ЛЕ2 змінюють покази однаково, за більшим  із навантажень Load1 та Load2 (оскільки  IL1ЛЕ1 = INЛЕ2 та IL1ЛЕ2 = INЛЕ2).

При цьому слід враховувати наступне:

- одноелементні лічильники (як індукційні так і електронні), підключені по схемі на рис. 5, обліковуватимуть електричну енергію правильно;

- при проведенні повірки обидва лічильники будуть визнані придатними до застосування;

- при визначенні МХ на місці експлуатації один із лічильників обліковує електричну енергію правильно і необхідно струмовимірювальними кліщами визначати струм в колах фазного та нейтрального провідника лічильника.

| Рисунок 5 – Підключення двох однофазних лічильників | Рисунок 6 – Перевірка одночасної роботи двох вимірювальних елементів: ГС, ГН – генератори струму та напруги |
| --- | --- |

Показано, що аналогічна ситуація виникає при проведенні експертизи при неправильному підключенні лічильника з двома вимірювальними елементами типу ЦЭ 6807Б, які в такому випадку обліковують електроенергії з похибкою (100-200) %.

Відзначено, що подібні питання вимагають доповнення нормативного документа «Положення про експертизу засобів обліку електричної енергії» перевіркою схеми підключення лічильника.

У третьому розділі дисертаційної роботи експериментально досліджено вплив на МХ двоелементних лічильників зовнішніх чинників, що не нормуються стандартами.

В результаті експерименту за схемою на рис.6 доведено, що МХ лічильників визначаються як МХ основного, так і МХ допоміжного ВЕ.

Основна похибка кожного ВЕ попередньо була визначена окремо. Отримані результати вимірювань засвідчують, що після подання напруги на лічильник при коефіцієнті потужності cosφ=1 облік завжди ведеться по основному ВЕ незалежно від того, як відрегульовано допоміжний ВЕ (при різниці в похибках менше 12,5 %), але після переключення на допоміжний ВЕ  при коефіцієнті потужності cosφ=0,5 (L) облік продовжується по ньому і при подальшій зміні коефіцієнта потужності до cosφ=1 (табл.2).

Таблиця 2

Зміна похибки ЛЕ з двома ВЕ

| Випробувальні режими |  |  | Основна відносна похибка, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напруга | Сила струму | Коефіцієнт потужності cos φ | СОЭ-1.02 | СОЕ-5028 |
| Uном | Іном | 1 | -0,12 | -0,27 |
|  |  | 0,5 (L) | 1,87 | 1,65 |
|  |  | 1 | 1,74 | 1,50 |

Можливість несанкціонованого втручання в роботу лічильників без втручання в їх конструкцію доведено в результаті експериментів за схеми на рис. 7 та рис.8.

На рис. 7 експериментально перевірялась можливість несанкціонованого втручання в роботу лічильника, теоретичне обґрунтування якої показано було раніше. Експериментально встановлено, що повної зупинки лічильника за умов І0 > 1,125 IF  та при Р0 = 0 не відбувається. Проте, отримані під час випробувань значення кількості недоврахованої електричної енергії є дуже суттєвими (до 65,9 %) та не існує явних ознак відбору електричної енергії.

За  результатами проведеного експерименту за схемою (рис. 8) недооблік, що перевищував 84 %, при коефіцієнті потужності cosφ=0,47 (L).

Запропоновано вдосконалення повірочних установок (робочих еталонів), що враховують як вимоги технологічного процесу в умовах серійного виробництва та в умовах досліджень лічильників під час державних випробувань.

Запропоновано для автоматизації установок (робочих еталонів) при визначенні МХ лічильників в умовах серійного виробництва, використовувати внутрішній таймер ПК, який встановлює часові мітки для переходів станів випробувальних виходів лічильників, що повіряються, та еталонного лічильника.

Запропоновано для групової повірки однофазних лічильників зі з’єднаними колами струму та напруги використовувати одномісні трансформатори напруги (рис.9) з дроселем L, що компенсує ємнісну складову навантаження Z джерела живлення лічильників, що повіряється. Це дозволило зменшити кутову похибку Θ до границь вказаних в табл. 3 (нижні індекси Н та В вказують на нижню та верхню границю МХ). МХ ТН та робочого еталону (РЕ) з таким ТН  наведено в табл.3.

Таблиця 3

Метрологічні характеристики робочого еталону з розділяючим ТН та компенсаційним пристроєм

| Метрологічні характеристики ТН |  |  |  | Основна відносна похибка робочого еталону |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Похибка напруги δU, % |  | Кутова похибка , хвилини |  | cos φ = 1 |  | cos φ = 0,5 (L) |  | cos φ = 0,8 (C) |  |
| δНU | δВU | Н | В | δ*НРЕ | δ*ВРЕ | δ*НРЕ | δ*ВРЕ | δ*НРЕ | δ*ВРЕ |
| -0,05 | 0,05 | -3 | 2 | -0,22 | 0,22 | -0,28 | 0,25 | -0,24 | 0,23 |

Такий трансформатор реалізовано на практиці (И575-06) та використовується в повірочних установках ЦТ5003 та СТ-5021.

Запропоновано для підвищення метрологічних характеристик РЕ при повірці лічильників використовувати поправки для індуктивного та ємнісного навантаження відповідно

δП=−δU−ΘТНtanϕ та δП=−δU+ΘТНtanϕ.                       (2)

Відносна похибка РЕ δ*РЕ  (табл.4) включає в себе залишки невиключених систематичних похибок, що виникають при визначенні похибки напруги та кутової похибки ТН, а також похибку поправки, яка викликана невідповідністю дійсного коефіцієнта потужності заданим значенням, і, з урахуванням того, що всі складові мають симетричні границі, визначається за формулою

δРЕ≤KδРЕ2+δU2+δΘ2+δϕ2,                                   (3)

де δ*U – похибка компаратора при визначенні похибки напруги ТН, δΘ=100⋅Θtanϕ, де Θ* – похибка компаратора при визначенні кутової похибки напруги ТН, радіани; δφ – похибка поправки, яка визначається за формулою

δϕ=ΘТНtanϕ−ΘТНtan(ϕ+Δϕ),                            (4)

де Δφ = ±2 – допустиме відхилення кута між струмом на напругою при повірці, градуси.

Таблиця 4

Метрологічні характеристики РЕ з врахуванням індивідуальних МХ ТН

| Метрологічні характеристики ТН |  | Основна відносна похибка РЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ*U, % | * , хвилини | cos φ = 1 |  | cos φ = 0,5 (L) |  | cos φ = 0,8 (C) |  |
|  |  | δ*НРЕ | δ*ВРЕ | δ*НРЕ | δ*ВРЕ | δ*НРЕ | δ*ВРЕ |
| ±0,002 | ±0,05 | -0,22 | 0,22 | -0,22 | 0,22 | -0,22 | 0,22 |

Вдосконалено повірочну установку (рис.10) для визначення МХ двоелементних лічильників з замкненими нульовими провідниками струму та напруги.

| Рисунок 7 – Забезпечення режиму ІN > IF, P0 = 0: 1 – повірочна установка, 2- ЛЕ, 3- робочий еталон |  |  | Рисунок 8 – Схема для перевірки роботи в умовах коефіцієнта потужності cosφ < 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рисунок 9 – Трансформатор напруги И575-06 | Рисунок 10 – Структурна схема повірочної установки |  |

Метрологічні характеристики при роботі основного, допоміжного та обох ВЕ визначаються відповідно до станів комутаторів K1-K4, які керуються схемою керування СК (табл.5).

Таблиця 5

Стан комутаторів установки

| Кола струму лічильника, підключені до генератора струму ГС | Стан комутаторів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K1 | K2 | K3 | K4 |
| 1 – 2 | Замкнено | Розімкнено | Замкнено | Розімкнено |
| 5 – 3 | Розімкнено | Замкнено | Розімкнено | Замкнено |
| 1 – 2 –5 – 3 | Замкнено | Розімкнено | Розімкнено | Замкнено |

У четвертому розділі дисертаційної роботи приведені розроблені нестандартні методи випробувань лічильників електричної енергії та запропоновані засоби вимірювальної техніки.

З числа приймально-здавальних випробувань для певних типів лічильників найбільший час займає перевірка порогу чутливості та перевірка роботи без навантаження (перевірка відсутності самоходу) тому розроблена методика, суть якої показано нижче.

Перевірка лічильників на відсутність самоходу полягає в наступному: при напрузі 1,15Un та відсутності струму в колах струму, на випробувальному виході лічильника має з’явитися не більше одного імпульсу за нормований час tS, що визначається за формулою

tS=60000K,                                               (5)

де K – стала лічильника, імп./кВт-год.

Таким чином, лічильник вважається таким, що має самохід, в разі появи на його випробувальному виході не менше двох імпульсів за час tS. В такому разі критерій наявності самоходу можна визначити як певну потужність PS, інтегрування якої на часовому інтервалі tS призводить до появи двох імпульсів на випробувальному виході

PS=WStS;                                                     (6)

де WS – енергія, еквівалентна двом імпульсам на випробувальному виході лічильника.

Енергія WS  визначається за формулою

WS=NSK,                                                   (7)

де NS = 2 – мінімальна кількість імпульсів на  випробувальному виході, що свідчить про наявність самоходу лічильника.

З формул (5)-(7) випливає, що потужність РS визначається за формулою

PS=NS⋅6060000=2⋅6060000=2⋅10−3(кВт).

Результат інтегрування потужності РS на протязі часу tS наведено у вигляді кривої 3 (рис. 11).

Визначено, що перевірка відсутності самоходу у відповідності до запропонованої методики відбувається за два такти. В першому такті (рис. 11, крива 1) на проміжку часу t0-1 відбувається накопичення енергії при підключенні певного навантаження, за якого імпульси на випробувальному виході з’являються з періодичністю t0-2. В другому такті протягом часу t1-3 відбувається накопичення енергії при US = 1,15Un та відсутності струму навантаження, тобто при умовах прийнятих для кривої 3.

Рисунок 11 – Графік накопичення енергії лічильником при перевірці відсутності самоходу: 1, 2 – відповідно 1-й та 2-й такти запропонованої методики перевірки відсутності самоходу; 3 – накопичення енергії при випробуванні за методикою, що описана в стандарті

Якщо протягом часу t1-3  на випробувальному виході лічильника з’явиться хоча б один імпульс, то лічильник слід вважати таким, що має самохід. В іншому випадку лічильник слід вважати таким, що витримав випробування.

Час на перевірку відсутності самоходу за запропонованою методикою tSn визначається як

tsn=t0−3=t0−1+t1−3.                                       (5)

З рис. 11 випливає, що інтервал часу t1-3 можна визначається за формулою

t1−3=0,5ts⋅(t0−2−t0−1)t0−2 .                                          (6)

При встановленні перед проведенням випробування граничного часу на витримування лічильника при стандартних умовах (встановлення часу t1-3) час прискорення t0-1 розраховується після визначення періоду імпульсів t0-2 на виході лічильника за формулою

t0−1=t0−2−t1−3⋅t0−20,5ts.

Під час перевірки порогу чутливості, час прискорення t0-1 обчислюється після визначення періоду імпульсів t0-1 на виході лічильника за формулою

t0−1=t0−2−t1−3⋅t0−2tch.

Запропонований принцип перевірки покладено в основу розробленої на ЗАТ “Компанія Росток” установки ПЕ-2906, яка використовується при приймально-здавальних випробуваннях однофазних лічильників СОЕ-5028. Результати експлуатації підтверджують розрахунки економії часу при проведенні приймально-здавальних випробувань та повірки до 85 %.

ВИСНОВКИ

1. Вперше отримано аналітичні співвідношення для оцінки компонентів типу В сумарної невизначеності вимірювання електричної енергії, які відрізняються від відомих врахуванням відмінностей математичних моделей вимірювання в три- та чотирипровідних схемах обліку та незалежності інструментальних похибок засобів обліку, що дозволяє оцінювати розширеної невизначеності вимірювання від 35 до 67 % точніше для чотирипровідних мереж та від 5 до 24 % – для трипровідних, а також правильно обирати засоби обліку для енергетичних об’єктів різних класів навантаження.

2. Вперше встановлено зв’язки між метрологічними характеристиками основного та допоміжного вимірювальних елементів  двоелементного лічильника електричної енергії та визначено вплив допоміжного вимірювального елемента на метрологічні характеристики лічильника, який не враховувався раніше, що дає можливість адекватно визначати метрологічні характеристики таких лічильників.

3. Удосконалено методи вимірювання електричної енергії двоелементними лічильниками, відмінність яких від відомих полягає в вимірюванні електричної енергії за елементом із більшим  значенням потужності, що дозволяє конструювання лічильників нечутливими до методу втручання в їх роботу, який базується на підвищенні струму в нульовому провіднику одночасно із зміною його фази.

4. Удосконалено методи перевірки  порогу чутливості та відсутності самоходу електронних лічильників, який відрізняється від відомих попереднім контрольованим накопиченням енергії, що дозволяє зменшити часові витрати до 85 % (залежно від сталої лічильника) при проведенні повірки в умовах серійного виробництва.

5. Розроблено алгоритм, що забезпечує автоматизацію запропонованих методів в спеціалізованому метрологічному обладнанні.

6. Розроблено трансформатор напруги для гальванічного розділення кіл струму та напруги лічильників електричної енергії, використання якого дозволяє проводити групову їх групову повірку на існуючих робочих еталонах.

7. Удосконалено  метод компенсації внеску фазової похибки одномісних трансформаторів напруги для групової повірки лічильників з гальванічно з’єднаними колами струму та напруги, який відрізняється від відомих врахуванням похибки напруги та навантаження вторинного кола, що дозволяє забезпечити необхідну точність робочих еталонів електричної енергії для повірки лічильників електричної енергії (не більше 0,22 %).

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

- Хомяк В.А. Новый стимул к уменьшению потерь электроэнергии / В.А.Хомяк, Н.А. Петрище // Энергетика и электрификация. – 2004. – № 9. – С. 11-12.

- Петрище М.О. Перевірка порога чутливості та роботи без навантаження електронних лічильників / М.О. Петрище // Вісник національного авіаційного університету. – 2004. – № 2. – С. 15-18.

- Петрище М.О. Особливості проектування електронних лічильників реактивної енергії змінного струму / М.О. Петрище // Вісник національного авіаційного університету. – 2004. - №4. – С. 46-49.

- Батуревич Є.К. Особливості проектування перетворювачів активної потужності в частоту / Є.К. Батуревич, М.О. Петрище // Вісник національного авіаційного університету. – 2005. – № 3. – С. 188-190.

- Батуревич Є.К. Перевірка лічильників електричної енергії на чутливість до зміни струму в нульовому каналі / Батуревич Є.К., Петрище М.О. // Вісник національного авіаційного університету. – 2005. – № 4. – С. 160-162.

- Хомяк В.А. Новые счетчики электрической энергии АК «Росток» / В.А. Хомяк , Н.А. Петрище // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 5-ої наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2005 р. – К.: АВЕГА, 2005. – С. 51-52.

- Петрище М.О. Програмно-апаратний пристрій для реєстрації похибок лічильників електричної енергії / М.О. Петрище // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 16-18 листоп. 2005 р.: тези допов. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 141-142.

- Петрище М.О. Автоматизація приймально-здавальних випробувань лічильників електричної енергії. Технологічний аспект / М.О. Петрище // Інтегровані інформаційні технології та системи: наук.-практ. конф. молодих учених та аспірантів, 21-23 листоп. 2005 р.: тези допов. – К., 2005. – С. 43-44.

- Ломако О.О. Обладнання для проведення первинної повірки лічильників електричної енергії / О.О. Ломако, М.О. Петрище, А.Є. Шестаков, С.О. Трофименко // Вісник національного авіаційного університету – 2006. – № 1. – С.38-40.

- Горбатюк Л.С. Особливості визначення метрологічних характеристик однофазних лічильників з двома вимірювальними елементами / Л.С. Горбатюк, М.О. Петрище, С.О. Трофименко, А.Є. Шестаков // Політ: VI міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених., 11-12 квіт. 2006 р.: тези допов. – К.: НАУ, 2006. – С. 76.

- Петрище М.О. Повірочне обладнання для сучасного виробництва лічильників електричної енергії / М.О. Петрище, С.О. Трофименко, А.Є. Шестаков // Приладобудування: стан та перспективи: Матеріали V наук.-техн. конф., 25-26 квіт. 2006 р. – К.: ПБФ, 2006. – С. 101-102.

- Вовк В.М. Модернізація установок для повірки лічильників електричної енергії / В.М. Вовк , О.Б. Дорошенко, М. О. Петрище, С.О. Трофименко, А.Є. Шестаков // Современные информационные и электронные технологии: 7-я междунар. науч.-практ. конф., 22-26 мая 2006 р.: тезисы докл. – Одеса, 2006. – С. 89.

- Петрище М.О. Повірка лічильників електричної енергії з гальванічно з’єднаними колами струму та напруги / М.О. Петрище, С.О. Трофименко, А.Є. Шестаков // Метрологія - 2006: Наукові праці V міжнар. наук.-техн. конф. – Харків, 2006. – С. 197-199.

- Петрище Н.А. Проверка счетчиков электрической энергии на влияние постоянной составляющей в цепи тока / Н.А. Петрище, А.Е. Шестаков, Д.В. Никитенко, Д.М. Логвиненко, // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 6-ої наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2007 р. – К.: АВЕГА, 2007. – С. 207-211.

- Петрище М.О. Недоліки однофазних електронних двоелементних лічильників електричної енергії / М. О. Петрище, С.Л. Крутов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2009. – № 1. – С.152-155.

- Петрище М.О. Обладнання для визначення метрологічних характеристик однофазних лічильників з двома вимірювальними елементами / М.О. Петрище, А.Є. Шестаков, Д.М. Логвиненко, Д.В. Нікітенко  // Політ: IХ Міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених, 11-12 квіт. 2009 р.: тези допов. – К.: НАУ, 2009. – С. 65.

- Петрище М.О. Установки для випробувань однофазних лічильників електричної енергії / М.О. Петрище, А.Є. Шестаков, Логвиненко Д.М., С.Л. Крутов // Приладобудування: стан та перспективи: VІІ наук.-техн. конф., 28-29 квіт. 2009 р.: тези допов. – К., 2009. – С. 56.

- Трофименко С.О. Обладнання для проведення державних випробувань лічильників електричної енергії / С.О. Трофименко, М.О. Петрище,  А.Є. Шестаков, С.Л. Крутов, Д.М. Логвиненко // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матеріали 7-ої наук.-практ. конф., 09-10 черв. 2009 р. – К.: АВЕГА, 2010. – С. 225-228.

- Петрище М. О. Особливості регулювання двоелементних лічильників електричної енергії / М. О. Петрище, В.П. Квасніков, О.О. Горощенко // Вісник Інженерної академії України. – 2009. – № 3-4. – С.116-118.

- Петрище Н.А. Обеспечение проведения поверки счетчиков на месте эксплуатации / Н.А. Петрище, А.Е. Шестаков, Д.М. Логвиненко, С.Л. Крутов // Приладобудування: стан та перспективи: VІІ наук.-техн. конф., 27-28 квіт. 2010 р.: тези допов. – К.: ПБФ, 2010. – С. 80-81.

- Петрище Н.А.  Особенности поверки счетчиков электроэнергии на месте эксплуатации / Н.А. Петрище, А.Е. Шестаков, Д.В. Никитенко, Д.М. Логвиненко // Современные информационные и электронные технологии: ХІ междунар. науч.-практ. конф., 24-28 мая 2010 р.: тезисы докл. – Одеса, 2010. – С. 71.

- Петрище М.О. Досвід проведення експертиз лічильників електричної енергії / М.О. Петрище, А.Є. Шестаков, Д.В. Нікітенко, Д.М. Логвиненко  // Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2010. – № 4. – С.18-20.

- Петрище М.О. Інформаційний ресурс підвищення точності вимірювання в автоматизованій системі комерційного обліку електроенергії / М.О. Петрище, В.П. Квасніков // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси. Четверта міжнар. наук.-практ. конф. 23-25 трав. 2011 р.: тези допов. – К., 2011. – С. 203-204.

- Петрище М.О. Оцінювання невизначеності вимірювання електричної енергії в високовольтних мережах / М.О. Петрище, В.П. Квасніков // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 3-4. – С.269-272.

АНОТАЦІЇ

Петрище М.О. Методи та засоби метрологічного забезпечення вимірювання електричної енергії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 –  Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. – Одеська академія технічного регулювання та якості, м. Одеса. – 2013.

Дисертацію присвячено питанням вдосконалення обліку електричної енергії. Виділено основні завдання: оцінювання точності в існуючих вимірювальних комплексах, вдосконалення засобів обліку та методів та засобів для їх випробувань.

Визначено внески інструментальних похибок засобів обліку до сумарної стандартної невизначеності в залежності від схеми обліку.

Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість несанкціонованого втручання в роботу однофазних двоелементних лічильників електричної енергії з метою зменшення їх показів. Запропоновано конструкцію лічильника з перетворювачем активної потужності в частоту з алгоритмом роботи вільним від вказаного недоліку. Здійснено аналіз функціональних та метрологічних характеристик однофазних двоелементних лічильників в умовах реальної експлуатації.

Експериментально встановлено взаємний вплив метрологічних характеристик вимірювальних елементів однофазного двоелементного лічильника та їх загальний вплив на метрологічні характеристики лічильника.

Наведено шляхи для вдосконалення робочих еталонів, які враховують особливості конструкції сучасних однофазних лічильників: гальванічне розділення кіл струму та напруги та гальванічне розділення кіл струму основного та допоміжного вимірювального елементів. Розроблено одномісний трансформатор напруги для гальванічного розділення електричних кіл струму та напруги.

Обґрунтовано метод прискореної перевірки порогу чутливості та роботи без навантаження електронних лічильників та розроблено установку для вказаних випробувань.

Ключові слова: лічильник електричної енергії, вимірювальний елемент, робочий еталон, похибка вимірювання, невизначеність вимірювання.

Петрище Н.А. Методы и средства метрологического обеспечения измерения электрической энергии. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.01.02 – Стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение. – Одесская академия технического регулирования и качества, г. Одесса. – 2013.

Диссертация посвящена вопросам усовершенствования учета электрической энергии. Выделены основные задания: оценка точности учета электрической энергии в существующих измерительных комплексах, усовершенствование средств учета и методов и средств для их испытания.

Определены вклады инструментальных погрешностей средств учета в суммарную стандартную неопределенность в зависимости от схемы учета. Показаны отличия соотношений для оценки суммарной и стандартной неопределенностей при измерении активной энергии для трех- и четырехпроводной схем учета.

Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность несанкционированного вмешательства в работу однофазных двухэлементных счетчиков электрической энергии с целью уменьшения их показаний при изменении силы и фазы тока во вспомогательном измерительном элементе. Предложена конструкция счетчика с преобразователем мощности в частоту, алгоритм которого основан на выборе измерительного элемента с большим значением активной мощности, что исключает указанный вид воздействия на счетчик. Проведен анализ функциональных и метрологических характеристик однофазных двухэлементных счетчиков в реальных условиях эксплуатации. Приведены условия, при которых измерительная информация счетчиков является недостоверной.

Экспериментально установлено взаимное влияние метрологических характеристик измерительных элементов однофазного двухэлементного счетчика и их общее влияние на метрологические характеристики счетчика. Доказана неопределенность выбора измерительного элемента в условиях эксплуатации.  Обоснована необходимость идентичного нормирования метрологических характеристик основного и вспомогательного измерительного элементов.

Приведены пути для усовершенствования рабочих эталонов, которые учитывают особенности конструкции современных однофазных счетчиков: гальваническое разделение электрических цепей тока и напряжения и гальваническое разделение  цепей тока основного и вспомогательного измерительного элементов. Разработан одноместный трансформатор напряжения для гальванического разделения цепей тока и напряжения. Предложены методы компенсации угловой погрешности трансформаторов, которые входят в состав рабочих эталонов, предназначенных для поверки счетчиков в условиях серийного производства. Проанализированы метрологические характеристики рабочего эталона с разделительными трансформаторами напряжения.

Обоснован метод ускоренной проверки порога чувствительности и работы без нагрузки электронных счетчиков за счет первоначального накопления электрической энергии. Разработана установка для проведения указанных испытаний счетчиков в условиях серийного производства.

Ключевые слова: счетчик электрической энергии, измерительный элемент, рабочий эталон, погрешность измерения, неопределенность измерения.

Petrische M.О.  Methods and facilities metrological security on measuring of electric energy. It is Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of technical sciences after specialization  05.01.02  –  Standardization, certification and metrology providing. – Odessa State Academy of Technical Regulation and Quality, c. Odessa. – 2013.

Dissertation is sanctified to the questions of perfection of account of electric energy. Basic tasks are distinguished: evaluation of exactness in existent measuring complexes, perfection of facilities of account and methods and facilities for their tests.

Payments of instrumental errors of facilities of account are certain to the total standard uncertainty depending on the chart of account.

In theory possibility of unauthorized interference is reasonably and experimentally confirmed with work of single-phase two-element meters of electric energy with the aim of reduction of their shows. The construction of meter is offered with a transformer power-frequency with the algorithm of work free of the indicated defect. The analysis of functional and metrology descriptions of single-phase two-element meters is carried out in the conditions of the real exploitation.
The cross-coupling of metrology descriptions of measuring elements of single-phase two-element meter is experimentally set and them common influence on metrology descriptions.

Ways over are brought for perfection of working standards that take into account the features of construction of modern single-phase meters : galvanic division of circles of current and tension and galvanic division of circles of current basic and auxiliary instrumentation elements. The single-seat transformer of tension is worked out for the galvanic division of electric circles of current and tension. 
The method of speed-up verification of threshold of sensitiveness and work is reasonable no-load electronic meters and setting is worked out for the indicated tests.

Keywords: meter of electric energy, measuring element, working standard, measuring error, measuring uncertainty.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html